## G7
DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ TRÚNG THẦU NHÓM G7 (LẦN 1)
STT | Mã VTYT | Tên vật tư y tế mời thầu | Tên vật tư y tế trúng thầu | Đặc tính, thông số kỹ thuật | Hãng/ Nước sản xuất | Đơn vị tính | Giá trúng thầu | Nhà thầu trúng thầu | Hà Trung
1 | G4 | Khử khuẩn mức độ cao, tiệt khuẩn lạnh cho quy trình khử nhiễm ống nội soi và dụng cụ y tế | Virusolve | Không mùi, không ăn mòn, không cần hoạt hóa, ngâm tối đa 5 phút (kể cả bào tử) 5-15%: Glycol; Dưới 5%: Polycarboxylate, chất chuyển thể non-ion, alcohol; Khử khuẩn: (Didecyldimethyl ammonium Chloride và Bis (3-aminopropyl) dodecylamine), chất ức chế ăn mòn (benzotriazole), chất nhuộm màu. Bis (3-aminopropyl) dodecylamine, Didecyldimethyl ammonium Chloride; | Amity Limited - Anh | Lít | 300000 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 100
2 | G5 | Tiệt khuẩn lạnh cho ống nội soi và dụng cụ y tế | Dung dịch tiệt khuẩn lạnh cho ống nội soi và dụng cụ y tế Ortho-Phthalaldehyde 0,55% SANITAROSA™ OPA Code: 6026 | o-Phthalaldehyde 0.55%. Sử dụng ngay không pha loãng. Không cần hoạt hóa. Không gây ăn mòn. Tương thích vật liệu tốt. Ngâm khử khuẩn mức độ cao tối đa 5 phút, diệt bào tử trong 3 giờ. | GBL/ Thổ Nhĩ Kỳ | Lít | 189000 | Viện trang thiết bị và công trình y tế | 200
3 | G7 | Viên sát khuẩn | Viên nén khử khuẩn PRESEPT ™ Effervescent Disinfectant Tablets (Mã: SPR25) | Viên sủi khử khuẩn chứa 2,5g Troclosense Sodium 50%. Troclosense Sodium (50% DICHLOR-ISOCYANURATE NATRI), Dạng viên sủi tan nhanh trong nước tạo dung dịch có pH acid 6.2. Khử khuẩn dụng cụ, bề mặt, đồ vải | Medentech Limited/Advanced Sterilization Products, Division of Ethicon, Inc., a Johnson & Johnson company/ Ireland (Ai -len) | Viên | 5995 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 7000
4 | G8 | Dung dịch sát khuẩn không gây hiện tượng ăn mòn dụng cụ | STEROX | GLUTARALDEHYDE >= 2,4% + PH 8,2 -9,2; không gây hiện tượng ăn mòn dụng cụ, không có chất hoạt động bề mặt nên thích hợp cho dụng cụ nội soi.Thời gian ngâm khử khuẩn cấp cao là 20 phút, tiệt khuẩn trong 10 giờ. | INTERSAN-PLUS LLC, Liên Bang Nga | Lít | 102520 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 250
5 | G9 | Dung dịch sát khuẩn tương thích với dụng cụ nội soi | Dung dịch tiệt khuẩn lạnh cho ống nội soi và dụng cụ y tế Ortho-Phthalaldehyde 0,55% SANITAROSA™ OPA Code: 6026 | ORTHO-PHTHALADEHYDE 0,55%, pH 7.2 - 7.8, Thời gian ngâm khử khuẩn cấp cao cho dụng cụ là 5 phút. Không gây ăn mòn dụng cụ, tương thích với nhiều loại dụng cụ và vật liệu (kể cả Polystyrene, Cyanoacrylate), diệt được hầu hết các loại vi khuẩn, vi rút, Trực khuẩn lao (kể cả Mycobacterium bovis). Có thể dùng cho quy trình xử lý bằng tay và bằng máy. | GBL/ Thổ Nhĩ Kỳ | Lít | 189000 | Viện trang thiết bị và công trình y tế | 200
6 | G10 | Dung dịch sát khuẩn dụng cụ. | ANIOSYME SYNERGY 5 | Enzyme Protease subtilisin hiệu quả nhanh sau 1 phút( Enzymatic detergent). pH trung tính không gây ăn mòn dụng cụ. Tác dụng sau 1 phút | Laboratoires Anios/Pháp | Lít | 418250 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 150
7 | G19 | Miếng cầm máu tại mũi | Miếng cầm máu tại mũi Code: 22-60402 | Thành phần: Hydroxilated Poly-Vinyl Acetate. - Phù hợp phẫu thuật trong hốc mũi, kích thước 8 cm x 1,5 cm x 2 cm. - Sản phẩm được nén kép, có thể cắt để tạo kích thước phù hợp. - Khả năng thấm hút tốt: Lên tới 21 lần trọng lượng ban đầu khi ở trong chất lỏng. - Kích thước lỗ nhỏ giúp giảm thiểu sự mất tế bào. | Invotec/ Mỹ | Miếng | 105000 | Viện trang thiết bị và công trình y tế | 25
8 | G22 | Sáp cầm máu xương | Bone Wax | Sáp cầm máu xương (2,5gam); | SMI/ Bỉ | Miếng | 26600 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 50
9 | G25 | Bơm tiêm dùng cho bơm tiêm điện | Bơm tiêm 50ml dùng cho bơm tiêm điện | Bơm tiêm nhựa 50ml (chiều dài bơm 150.5mm chu vi thân bơm 31.4mm). Sử dụng phù hợp với máy bơm tiêm điện các hãng máy bơm tiêm điện. | Top Coporation Japan - Đài Loan | Cái | 8980 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 2000
10 | G29 | Kim chọc dò và gây tê tuỷ sống các số | BD™ Spinal Needle | Kim gây tê và chọc dò tủy sống các số. Kim chọc dò tủy sống được thiết kế nhỏ gọn giúp giảm nguy cơ tổn thương tủy sống. Chuôi kim mờ cho ánh sáng đi qua giúp xác định dịch não tủy dễ dàng hơn. Đầu kim có khe nhỏ có mặt vát giúp định hướng khi tiến hành thủ thuật. Các cỡ kim với đường kính ngoài x chiều dài (mm): 18Gx 3 1/2in(1,2 x90mm); 20G x 3 1/2in(0,9 x 90mm); 22G x 3 1/2in(0,7 x 90mm); 25G x 3 1/2in (0,5 x 90mm); 27G x 3 1/2in( 0,4 x 90mm) | Becton Dickinson S.A (BD)/ Tây Ban Nha | Cái | 20034 | Công ty TNHH Aeonmed Việt Nam | 2000
11 | G32 | Kim lọc thận | Kim chạy thận nhân tạo | Thành kim làm bằng thép không gỉ siêu mỏng. - Chiều dài kim: 25 mm (1 inch), chiều dài dây dẫn: 300 mm, đường kính 16G, cánh màu xanh lá, có mắt, có kẹp, có cánh xoay được hoặc cố định. - Kim tráng Sillicone - Dây gắn với kim làm bằng nguyên liệu nhựa tổng hợp PVC dùng trong y tế, | Baihe/ Trung Quốc | Cái | 5670 | Công ty TNHH thương mại Trung Đức | 12000
12 | G34 | Kim luồn tĩnh mạch các số | Kim luồn tĩnh mạch các số 16G, 18G, 20G, 22G, 24G, 26G (JCM Med cannula | Kim làm bằng thép không đầu kim có 3 mặt vát, - Kim có ống chụp bảo vệ khi chưa sử dụng - Ống catheter có 2 vạch cản quang làm từ chất liệu PTFE nhựa y tế tương thích sinh học có tính đàn hồi, chống xoắn-gập. Đầu ống catheter hình vát nón ôm sát kim - Kim có cổng bơm thuốc bổ sung. - Khoang báo máu thiết kế trong suốt giúp dễ dàng xác định lấy đúng ven. - Thời gian lưu kim tối đa 96 giờ Cỡ/ Kích thước (đường kính x chiều dài mm)/ tốc độ dòng: [- 16G; Ø (1,8 x 45)mm; 200ml/ phút]; [- 18G; Ø (1,3 x 45)mm; 85ml/ phút]; [- 20G; Ø (1,1 x 33)mm; 55ml/ phút]; [- 22G; Ø (0,9 x 25)mm; 33ml/ phút]; [- 24G; Ø (0,7 x 19)mm; 18ml/ phút]; [- 26G; Ø (0,6 x 19)mm; 10ml/ phút] | JCM MED - Pháp | Cái | 8950 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 3000
13 | G35 | Kim luồn tĩnh mạch có cánh có cửa | BD Venflon™ Pro | - Kim luồn tĩnh mạch có cánh có cửa các số 18-22G (22G 0.9 x25mm, 42ml/min) - Chất liệu Vialon thành mỏng đàn hồi, có 6 đường cản quang ngầm. Thời gian lưu kim 72-96h, làm giảm các biến chứng. - Đầu kim 3 mặt vát, sắc bén, dễ xuyên qua da và thành mạch. | Becton Dickinson Medical (s) Pte Ltd (BD)/ Singapore | Cái | 13995 | Công ty TNHH Aeonmed Việt Nam | 3000
14 | G38 | Kim luồn tĩnh mạch không cánh không cửa | NIPRO SAFELET™ CATH | -Kim luồn tĩnh mạch các số không cánh không cổng (Kim dạng bút). Catheter làm bằng PU (Poly Urethan), không cánh không cổng - Đường kính/ chiều dài catheter: 16Gx2 (1,7 x 50mm); 18Gx2 (1,3 x 50mm); 20Gx2 (1,1 x 50mm); 22Gx1 (0,9 x 25mm); 24Gx 3/4(0,7 x 19mm) - Đầu kim cắt xiên 3 mặt vát chữ V, phủ silicone, thành kim siêu mỏng - Buồng chứa máu làm từ polypropylene trong suốt | NIPRO/ Thái Lan | Cái | 11250 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 3000
15 | G39 | Kim luồn tĩnh mạch trẻ em, sơ sinh | BD Insyte™ | - Kim luồn tĩnh mạch có cánh không cổng các trẻ em số 24G ( 24GA 0.7x 19mm, 25ml/min) số 26G ( 0.6 x 19mm, 13ml/min) - Chất liệu Vialon thành mỏng đàn hồi, có 6 đường cản quang ngầm. Thời gian lưu kim 72-96h. - Đầu kim 3 mặt vát, sắc bén. | Becton Dickinson Medical (s) Pte Ltd (BD)/ Singapore | Cái | 13995 | Công ty TNHH Aeonmed Việt Nam | 2000
16 | G41 | Kim tiêm nha khoa | Dental Needle | Chất liệu đảm bảo tương đồng sinh học ít gây kích ứng đỏ da, viêm tĩnh mạch. Tiệt trùng bằng chùm điện tử. | NIPRO/ Nhật Bản | Cái | 1489 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 2200
17 | G43 | Kim vô trùng | Kim vô trùng Romed | Kim vô trùng sử dụng một lần, dùng lấy máu, lấy thuốc. Vành có ngạnh khóa , kim làm bằng thép không rỉ, đầu kim cắt vát 11±2 độ C, Chuôi làm bằng nhựa Polypropyle, tiệt trùng EtO, không độc, không gây sốt, kim phủ silicone. Các số 18Gx1,5; 19G x1,5; 20G x1,5; 21G x1,5; 22Gx1,25; 23Gx1,25; 24Gx1; 25Gx5/8; 26Gx1/2; 27Gx3/4 | Van Oostveen Medical. B.V/ Hà Lan | Cái | 350 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 25000
18 | G46 | Dây dẫn đường | Guidewire | Dây dẫn đường :chất liệu phủ Hydrophilic coated, kích cỡ 0.035" dài 150cm, đầu thẳng hoặc chữ J, dùng dẫn đường đặt Sond JJ. | Devon Innovations PVT.,LTD/ Ấn Độ | Cái | 282000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 10
19 | G47 | Dây dẫn đường | Hydrophilic Nitinol Guidewire | Dây dẫn đường hydrophylic .Đường kính: 0.89 mm, dài 150 cm. Đầu mềm, thẳng, không sang chấn . Phủ lớp ưa nước . Độ cứng thân tiêu chuẩn. Tiệt trùng sẵn. | Devon Innovations PVT.,LTD/ Ấn Độ | Cái | 1385000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 2
20 | G48 | Dây dẫn nước trong nội soi loại thường | Turset | Loại dây dẫn nước loại thường ( dùng một lần) , Dây có hai đầu cắm vào chai dịch. | Devon Innovations PVT.,LTD/ Ấn Độ | Cái | 425000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 5
21 | G50 | Dây nối bơm tiêm điện | Dây nối bơm tiêm điện độ dài 75cm | *Dây nối bơm tiêm điện dài 75cm.Thể tích tồn dư 0.5ml, đường kính 0,9mm, áp lực 2 bar. Không có chất phụ gia | Great Mountain / Trung Quốc | Cái | 5920 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 250
22 | G54 | Dây truyền máu | Blood Administration Set | Dây dài 180cm, bầu nhỏ giọt có 2 ngăn dài 20cm, màng lọc siêu nhỏ với kích thước lỗ lọc từ 175- 200µm, không chứa DEHP, PHT, không chứa chất gây sốt ( non pyrogenic) có khóa hãm. | Terumo/ Nhật Bản | Cái | 24530 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 100
23 | G59 | Túi lấy máu đơn | Túi lấy máu đơn Demotek | Hệ thống gốm 1 túi: Có dung tích 250ml để đựng máu toàn phần hoặc khối hồng cầu; Túi chứa sẵn 35ml dung dịch chống đông CPDA -1 để bảo quản máu toàn phần hoặc khối hồng cầu tới 35 ngày ở 40°C. - Kim lấy máu cỡ 16G/17G với thành siêu mỏng, có nắp đậy bảo vệ đầu kim. - Có 1 kẹp catheter | Demophorius/ Cộng hòa Síp | Túi | 33985 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 40
24 | G68 | Sonde niệu quản JJ | Double J Stent | Chất liệu nhựa Polyurethan, dài 26cm, 2 đầu mở hình chữ J, các cỡ từ số 5 đến số 8. Tiệt trùng bằng khí EO. Dùng dẫn lưu thận, niệu quản, bàng quang trong trường hợp mổ sỏ thận, hẹp niệu quản. ộ gồm Sond JJ, dây dẫn đường | Devon Innovations PVT.,LTD/ Ấn Độ | Cái | 265320 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 80
25 | G69 | Sonde Foley 2 nhánh | Sonde Foley 2 nhánh các số | Sonde Foley 2 nhánh số 12-26 FG - Không chứa DEHP gây ung thư. - Sản xuất từ 100% cao su tự nhiên ,Phủ Silicon - Có bóng dung tích 5cc-30cc, bóng căng đều không bị vỡ. - Lỗ thông tiểu tiểu lớn và trơn - Tráng silicon trong lòng ống - Tiệt trùng bằng phóng xạ Gamma hoặc khí ETO. | Hitec-Trung Quốc | Cái | 8900 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 1500
26 | G72 | Khóa 3 chạc có dây | Khóa ba chạc có dây dài 10cm, 25cm, 30cm,……150cm) | Làm bằng nhựa chất lượng cao dùng trong y tế PC , không gây độc, gây sốt, không gấy gập hoặc chảy nước - Chịu được áp lực cao 5 bar (72psi) - Khóa luer ở đầu khóa dễ dàng kết nối với các loại kim, gây truyền, bộ vi điều chỉnh... - không tương tác khi truyền với các loại nhũ dịch béo hay các loại thuốc - Dây nối dài theo kích cỡ đường kính ngoài O.D.4.1, đường kính trong I.D.3.0 - Thời gian sử dụng 96 giờ - Khử trùng bằng khí EO ( Ethylene Oxide) | HARSORIA - Ấn Độ | Cái | 6150 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 2000
27 | G78 | Catheter tĩnh mạch trung tâm 1 nòng | Catheter tĩnh mạch trung tâm 1 nòng | Catheter Tĩnh mạch trung tâm 1 nòng 14G hoặc 16G x 20cm, đầy đủ phụ kiện kim dẫn, catheter, bơm tiêm, đầu nong, dụng cụ cố định catheter, đầu catheter màu xanh kiểu mũi linh động an toàn. | Baihe/ Trung Quốc | Bộ | 199920 | Công ty TNHH thương mại Trung Đức | 15
28 | G80 | Catheter tĩnh mạch trung tâm 3 nòng, các cỡ | Catheter tĩnh mạch trung tâm 3 nòng, các cỡ | Catheter Tĩnh mạch trung tâm người lớn: Catheter làm bằng Certon (Polyurethane, PUR), có các đường cản quang ngầm trên vách catheter giúp dễ phát hiện bằng X-quang, trên catheter có đánh dấu độ dài, đầu catheter tròn giúp giảm tổn thương khi luồn. | Baihe/ Trung Quốc | Bộ | 349965 | Công ty TNHH thương mại Trung Đức | 5
29 | G82 | Chỉ Catgut Plain số 2/0 | Chỉ phẫu thuật Origut số 2/0 | Chỉ Catgut Plain số 2/0.dài 75cm, kim tròn 1/2C 26mm | Orion Suture (India) Pvt Ltd / Ấn Độ | Sợi | 23120 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 1200
30 | G87 | Chỉ không tiêu đơn sợi dùng cho tim mạch số 7/0 | SURGIPRO số 7/0; mã VP704X | Chỉ phẫu thuật vô trùng, đơn sợi, không tiêu Polypropylene số 7/0, Dài chỉ 60cm, 2 kim, kim 9mm, 3/8C, kim được bao phủ để tăng độ sắc bén. | Medtronic (Covidien) Mỹ | Sợi | 150000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 5
31 | G97 | Chỉ không tiêu đơn sợi 6/0 | Polypropylene 6/0 | Chỉ phẫu thuật vô trùng, đơn sợi, không tiêu Polypropylene 6/0 dài chỉ 75cm, kim tròn, 3/8C, 2 kim, kim dài 13mm, kim được bao phủ để tăng độ sắc bén. | SMI/ Bỉ | Sợi | 71250 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 20
32 | G100 | Chỉ lanh | Chỉ khâu có hàm lượng bông 100% | Chỉ lanh. Dài 250 m. nặng 20 gam, 100% cotton | DMC - Pháp | Cuộn | 135200 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 23
33 | G102 | Chỉ Nylon đơn sợi số 2/0 - 3/0 | Chỉ Nylon đơn sợi: Filamide số 2/0, 3/0 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi cấu tạo Polyamind 6 số 2/0 và số 3/0 dài 75cm. Kim tam giác 3/8 vòng tròn dài 24mm, kim phủ silicone. | Meril/Ấn Độ | Sợi | 16800 | Liên danh An phúc - Medicet | 1000
34 | G103 | Chỉ Nylon đơn sợi số 4/0 | Chỉ Daclon Nylon số 4/0 | Chỉ không tiêu tổng hợp đơn sợi cấu tạo Polyamind 6 số 4/0 dài 75cm. Kim tam giác 3/8 vòng tròn dài 19mm, kim phủ silicone. | SMI-Bỉ | Sợi | 18900 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 150
35 | G105 | Chỉ Nylon đơn sợi số 6/0 | Chỉ Daclon Nylon số 6/0 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi cấu tạo Polyamind 6 số 6/0 dài 75cm. Kim tam giác 3/8 vòng tròn dài 12mm, Kim chất liệu thép không rỉ, kim phủ silicone | SMI-Bỉ | Sợi | 22500 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 120
36 | G113 | Chỉ thép liền kim số 5 | Chỉ thép Tektel liền kim số 5 | Chỉ thép số 5, sợi chỉ dài 75cm, kim 55mm, 1/2C kim tam giác. | Dogsan/Thổ Nhĩ Kỳ | Sợi | 99750 | Công ty CP trang TBYT Cổng Vàng | 20
37 | G126 | Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi số 3/0 | Surgicryl PGA 3/0 | Chỉ số 3/0 dài 75cm, kim tròn 26mm, 1/2C, kim phủ silicon và thép không gỉ. Chất liệu Polyglycolic Acid (Glycolyc acid, được bao phủ Polycaprolactone and Calcium Stearate. | SMI/ Bỉ | Sợi | 36688.2353 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 400
38 | G129 | Chỉ tiêu tổng hợp số 1 | Chỉ tiêu tổng hợp số 1: Chỉ Megasorb số 1 | Chỉ số 1 dài 90cm, kim tròn 40mm, 1/2C, kim phủ silicon và thép không gỉ. Chất liệu Polyglycolic Acid (Glycolyc acid, được bao phủ Polycaprolactone and Calcium Stearate. | Meril/Ấn Độ | Sợi | 42500 | Liên danh An phúc - Medicet | 1700
39 | G164 | Lưỡi dao cắt tiêu bản | Lưỡi dao cắt tiêu bản | Dùng để cắt bệnh phẩm mô cứng. Độ nghiêng 35 độ, sắc, mảnh. | Erma/Nhật Bản | Cái | 58300 | Liên danh An phúc - Medicet | 250
40 | G165 | Lưỡi dao mổ điện + dây điện cực | Tay dao mổ điện | Lưỡi dao làm bằng thép không rỉ , chiều dài của dây 1000 mm trở lên, cán dao có 2 nốt ON và OF , phích căm diện cực gồm 1 chân | Evershine / Đài Loan | Bộ | 42000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 250
41 | G166 | Lưỡi dao mổ tiệt trùng | Lưỡi dao mổ các số | Chất liệu Carbon, các cỡ khác nhau số 10, 11, 15, 20, 21, lắp được vào tất cả cán giao mổ kim loại, nhựa...Sử dụng một lần. | Kehr - Ấn Độ | Cái | 820 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 2000
42 | G277 | Phim XQ khô 8 x 10 inch (*) | Phim X-quang UPT-510BL (cỡ 8" x 10") | Phim XQ kỹ thuật số sử dụng cho Máy in phim Sony Công nghệ in: in nhiệt Kích thước 8” x 10” (202 x 253 mm) | Sony – Nhật Bản | Tờ | 17000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 50000
43 | G279 | Phim XQ khô laser 8x10" (20x25cm) (*) | Phim khô laser Trimax TXE cỡ 8x10" (20x25cm) | Phim khô laser dùng cho máy in phim khô Laser Trimax - Nền xanh, Polyester độ dầy 7 Mil .- Nạp phim ánh sáng ban ngày - Độ phân giải cao. | Carestream Health - Mỹ | Tờ | 17500 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 10000
44 | G281 | Phim XQ khô laser 14x17" (35x43cm) (*) | Phim khô laser Trimax TXE cỡ 14x17" (35x43cm) | Phim khô laser dùng cho máy in phim khô Laser Trimax - Nền xanh, Polyester độ dầy 7 Mil . - Nạp phim ánh sáng ban ngày - Độ phân giải cao. | Carestream Health - Mỹ | Tờ | 42000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 3000
45 | G297 | Quả lọc thận nhân tạo | Quả lọc thận nhân tạo SUREFLUX - 130 E | Quả lọc khô Chất liệu màng lọc:Cellulose Triacetate Chất liệu vỏ/ nắp quả lọc: Polycarbonate Chất liệu đầu quả lọc: Polyurethane Tiệt trùng : Bằng tia Gamma Diện tích bề mặt: 1.3 m² Hệ số siêu lọc (KUF) : 1780ml/hr/100mmHg Chiều dài hiệu quả: 216 mm Đường kính trong: 200 µm Chiều dày màng lọc: 15 µm Thể tích mồi: 75 ml Hệ số thanh thải: Urea: 188(ml/phút) Creatinine:176(ml/phút) Phosphate: 164(ml/phút) Vitamin B12: 112(ml/phút) Myoglobin: 23 (ml/phút) | Nipro Corporation/ Nhật Bản | Quả | 360000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 1450
46 | G303 | Quả lọc | Quả lọc VitaPES160BF | Chất liệu màng : Polyethersulfone Chất liệu vỏ quả: Polycarbonate/ Polyurethane Hệ số siêu lọc là 19 Diện tích màng 1,6 m2 Phương pháp tiệt trùng:bằng tia điện tử Với tốc độ bơm máu : 200 ml/min thì hệ số lọc: Urea: 190, Creatinine: 178, Phosphate: 158, Vitamin B12: 113.Với tốc độ bơm máu 300ml/min thì hệ số lọc: Urea: 248, Creatinine: 225, Phosphate: 189,Vitamin B12: 125. Với tốc độ bơm máu : 400 ml/min thì hệ số lọc: Urea: 285, Creatinine: 251, Phosphate: 205,Vitamin B12: 132. | Serumwerk Bernburg AG- Đức | Quả | 315600 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 500
47 | G308 | Composite đặc/lỏng | Nhộng áo | Chất hàn composite dạng đặc/ lỏng. | Vivadent/Áo | Nhộng | 37800 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 10
48 | G312 | Đầu lấy cao răng | Đầu lấy cao răng | Đầu lấy cao răng. Chất liệu thép không rỉ | Nakanishi/ Nhật Bản | Cái | 1950000 | Liên danh An phúc - Medicet | 3
49 | G328 | Nong ống tuỷ | K-File | Chất liệu thép không rỉ.Có chiều dài 18,21,25,28,31mm các số 06,08,10,15,20,25,30,35,40…140. | Mani Nhật Bản | Cái | 13950 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 500
50 | G329 | Rũa ống tuỷ | H-File | Chất liệu thép không rỉ.Có chiều dài 18,21,25,28,31mm các số 08,10,15,20,25,30,35,40... 140 | Mani Nhật Bản | Cái | 13500 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 350
51 | G331 | Trâm gai | Short Barbed Broaches ( châm gai) | Có các màu trắng,vàng,đỏ,xanh dương,xanh lá cây,đen tương ứng với các số 01,02,03,04,05,06 . Chất liệu thép không rỉ | Mani Nhật Bản | Cái | 9900 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 120
52 | G332 | Trâm gai | Short Barbed Broaches ( châm gai) | Chất liệu thép không rỉ. Trâm gai lấy tủy. 10 cái/ vỉ | Mani Nhật Bản | Vỉ | 75000 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 10
53 | G333 | Trâm trơn | Smooth Broaches ( châm trơn) | Chất liệu thép không rỉ.Có các số 000,00,0,1,2,3. | Mani Nhật Bản | Cái | 6500 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 156
54 | G339 | Miếng lưới vá thoát vị bẹn | Mảnh ghép thoát vị bẹn vá thành bụng 6x11cm | Miếng lưới vá thoát vị bẹn, thành bụng cỡ 6x11cm..Đường kính ngoài 33mm, đường kính trong 25 mm, chứa 32 ghim cao 4,2 mm, rộng 4mm, đường kính ghim 0,3mm. Kích thước mô (chiều cao ghim đóng) từ 0,75-1,5mm.- Nguyên liệu: Polypropylene - Đường kính sợi: 0,15mm; Trọng lượng: 60g/m2; Độ dày miếng vá: 0,55mm. Kích thước lỗ từ 0,1-1,1mm - Độ bền Walewise: 230N, Độ bền Coursewise: 230N - Độ dãn Walewise: 70%, Độ giãn Coursewise: 90% | Grena/ Anh Quốc | Miếng | 325000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 10
55 | G340 | Miếng lưới vá thoát vị bẹn | Lưới điều trị thoát vị, kích thước 10 x 15 cm | Miếng lưới vá thoát vị bẹn, thành bụng cỡ 10x15cm. - Nguyên liệu: Polypropylene - Đường kính sợi: 0,15mm; Trọng lượng: 60g/m2; Độ dày miếng vá: 0,55mm. Kích thước lỗ từ 0,1-1,1mm - Độ bền Walewise: 230N, Độ bền Coursewise: 230N - Độ dãn Walewise: 70%, Độ giãn Coursewise: 90% | Betatech/ Thổ Nhĩ Kỳ | Miếng | 382000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 10
56 | G341 | Lưới điều trị thoát vị bẹn | Lưới điều trị thoát vị polypropylene 15 x15 cm | * Chất liệu: Sợi Monofilament Polypropylene 100% không tiêu, kích cỡ: 15cm x15cm; độ dày 0.3mm-0.6mm, kích thước lỗ: 1.2mm-2.5mm, chịu được áp lực và kháng lực cao, không dính, trong suốt, mềm mại. | Duzey/ Thổ Nhĩ Kỳ | Miếng | 535200 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 5
57 | G394 | Băng keo chỉ thị nhiệt hấp ướt | Chỉ thị nhiệt hấp ướt 1322-24mm | Băng hấp ướt, KT 24 mmx5.5m | 3M/ Canada | Cuộn | 92500 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 12
58 | G401 | Điện cực tim | Điện cực tim | Điện cực đo tim nền xốp. * Thiết kế hình chữ nhật nền xốp, mềm mại. * Nút điện cực bằng vật liệu thép không gỉ, dẫn truyền tín hiệu tốt. * Gel dính keo Acrylate, có độ dính tốt. * Dùng trong đo điện tim chẩn đoán hoặc theo dõi liên tục. * Kích thước 3,7cm x 3,3cm. | Farum - Ba Lan | Cái | 1500 | LD Cty CPTM DP Việt Nam và Cty TNHH DP Quốc tế | 3000
59 | G403 | Giấy điện tim 6 cần | Giấy điện tim 6 cần | Kích thước 110mm*140mm*200sheets, chất liệu bằng giấy in nhiệt | Tele-paper/ Malaysia | Tập | 28530 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 1000
60 | G408 | Giấy in nhiệt | Giấy in nhiệt | Kích thước 50 x 3000 x 12mm, chất liệu bằng giấy trắng in nhiệt cho máy điện giải Ilyte | Tele-paper/ Malaysia | Cuộn | 11860 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 30
61 | G411 | Lamen xét nghiệm | Lamen kính | Bằng Thủy tinh đặc biệt tiêu chuẩn , dùng để soi bệnh phẩm qua kính hiển vi, không xước, không mốc truyền quang trung tính. Kích thước 22x40mm; 24x50mm | Jiangsu Huida, TQ | Cái | 445 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 2000
62 | G412 | Pass điện não | Pass điện não | Là chất lỏng dạng gel, dùng để tiếp xúc bệnh nhân qua điện cực của mấy điện não | Spes Medica/Ý | Pass | 620000 | Liên danh An phúc - Medicet | 50
63 | GB386.1 | Nẹp tăng áp bản nhỏ 5 - 10 lỗ | Nẹp tăng áp bản nhỏ 5 - 10 lỗ | Thép không rỉ; Dùng vít 3.5mm; nẹp dài 61 - 121mm; dày 3mm; rộng 10mm; khoảng cách các lỗ 12mm | OrthoSelect GmbH/ Đức | Cái | 630000 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 20
64 | GB387.1 | Nẹp tăng áp bản rộng 6 đến 14 lỗ | Nẹp tăng áp bản rộng 6 đến 14 lỗ | Thép không rỉ; dùng vít 4.5mm; nẹp dài 103 - 231mm; dày 4.8mm; khoảng cách các lỗ 16mm | OrthoSelect GmbH/ Đức | Cái | 890000 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 20
|  | #N/A | [6 empty] | 2702398619.1176

## VN
DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ TRÚNG THẦU NHÓM VN (LẦN 1)
STT | Mã VTYT | Tên vật tư y tế mời thầu | Tên vật tư y tế trúng thầu | Đặc tính, thông số kỹ thuật | Hãng/ Nước sản xuất | Đơn vị tính | Giá trúng thầu | Nhà thầu trúng thầu | Hà Trung
1 | V2 | Bông hút nước y tế | Bông y tế | Bông hút nước y tế 1kg. 100% bông xơ thiên nhiên, xơ bông cấu trúc đơn bào, thành phần chính CELLULOSE, Bông xốp, mềm mại, thấm hút cực nhanh * Chỉ tiêu chất lượng (nhằm không gây kích ứng da): 1/ Chất hoạt động bề mặt < 2mm 2/ Giới hạn acid - kiềm (pH): Không màu 3/ Các sợi khác: Không có sợi nào nhuộm màu 4/ Chất màu chiết được: Dung dịch màu trắng đến vàng nhạt 5/ Chất tan trong ether: không quá 0.5% KL 6/ Chất tan trong nước: Không quá 0.5% KL 7/ Mất khối lượng do sấy khô: không quá 8% KL 8/ Tro sulfat: Không quá 0.4% KL 9/ Tốc độ thấm hút: ≤8.0 giây | An Lành - Việt Nam | Kg | 112680 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 450
2 | V7 | Dung dịch cồn rửa tay khử khuẩn nhanh chứa chất bảo vệ và dưỡng da | ASI-RUB | Thành phần: 75%tt/tt Ethanol, 8%tt/tt Isopropyl Alcohol, 0.5%tt/tt Chlorhexidine Digluconate. Chất giữ ẩm: Glycerine, Vitamin E. Có tác dụng diệt khuẩn hoàn toàn đối với các vi khuẩn như: S.aureus, P.aeruginosa, S.flexneri, C.albicans, B.Subtilis trong thời gian 30 giây và M.tuberculosis sau thời gian tiếp xúc 1 phút. Dung tích <1000ml. | Asimec/ Việt Nam | ML | 147 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 500000
3 | V9 | Dung dịch rửa tay sát khuẩn dùng trong khám bệnh, thực hiện phẫu thuật, thủ thuật, xét nghiệm các loại, dạng cồn | ALFASEPT HANDRUB | Ethanol 50%, Iso Propanol 28%. Chlorhexidine digluconate: 0.5% Chất giữ ẩm: Glycerine, Myristil alcohol. Polysaccharides. Dung tích ≥ 1 lit | Lavitec/ Việt Nam | Lít | 93560 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 1000
4 | V13 | Dung dịch rửa tay sát khuẩn trong phẫu thuật, rửa tay thường quy. | ASI-KILLWASH | Thành phần: 2%kl/kl Chlorhexidine Digluconate. Chất giữ ẩm: Glycerine, Vitamin E, PEG-7 Glyceryl Cocoate. Cùng với chất hoạt động bề mặt: C8-16 fatty alcohol glucoside, Lauryl Alcohol Ethoxylates, CDE, CAB. Polysaccharides. Đạt tiêu chuẩn: ISO Có tác dụng diệt khuẩn hoàn toàn đối với các vi khuẩn như: S.aureus, P.aeruginosa, S.flexneri trong thời gian 3 phút và C.albicans, M.tuberculosis, B.Subtilis sau thời gian tiếp xúc 5 phút. Dung tích ≥ 1 lit | Asimec/ Việt Nam | Lít | 88950 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 1500
5 | V14 | Dung dịch rửa tay phẫu thuật. | ASI-SCRUB | Thành phần: 4%kl/kl Chlorhexidine Digluconate. Chất giữ ẩm: Glycerine, Vitamin E, PEG-7 Glyceryl Cocoate. Cùng với chất hoạt động bề mặt: C8-16 fatty alcohol glucoside, Lauryl Alcohol Ethoxylates, CDE, CAB. Polysaccharides. Có tác dụng diệt khuẩn hoàn toàn đối với các vi khuẩn như: S.aureus, P.aeruginosa trong thời gian 2 phút và S.flexneri, C.albicans, M.tuberculosis, B.Subtilis sau thời gian tiếp xúc 4 phút. Dung tích < 1000ml. | Asimec/ Việt Nam | ML | 142 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 100000
6 | V15 | Dung dịch rửa tay phẫu thuật | ASI-SCRUB | Thành phần: 4%kl/kl Chlorhexidine Digluconate. Chất giữ ẩm: Glycerine, Vitamin E, PEG-7 Glyceryl Cocoate. Cùng với chất hoạt động bề mặt: C8-16 fatty alcohol glucoside, Lauryl Alcohol Ethoxylates, CDE, CAB. Polysaccharides. Có tác dụng diệt khuẩn hoàn toàn đối với các vi khuẩn như: S.aureus, P.aeruginosa trong thời gian 2 phút và S.flexneri, C.albicans, M.tuberculosis, B.Subtilis sau thời gian tiếp xúc 4 phút. Dung tích ≥ 1 lit | Asimec/ Việt Nam | Lít | 123500 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 100
7 | V16 | Dung dịch Povidone Iodine 10% | ASI-IODINE | Thành phần: 10%kl/tt Povidone Iodine. Chất giữ ẩm: Glycerine, Vitamin E. Có tác dụng diệt khuẩn hoàn toàn đối với các vi khuẩn như: S.aureus, P.aeruginosa, S.flexneri, C.albicans, B.Subtilis trong thời gian 30 giây và M.tuberculosis sau thời gian tiếp xúc 1 phút. . | Asimec/ Việt Nam | ML | 135 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 500000
8 | V20 | Băng bột bó | Băng bột bó OBANDA 15cm x 2,75m | Băng bột bó 15cm x 2,75m. Thời gian đông kết: 2 - 4'. Thạch cao: ≥ 92%. Gạc: 100% cotton . | Orbe/ Việt Nam | Cuộn | 16350 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 4000
9 | V23 | Băng thun 3 móc | Băng thun 10cm x 2m x 3 móc, KVT (1 cuộn/gói) (Danameco, VN) | Băng thun 3 móc. Làm từ nguyên liệu thun co giãn và sợi cotton dệt thành các quy cách . | Danameco/ Việt Nam | Cuộn | 11880 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 300
10 | V25 | Gạc cuộn | Băng gạc 10cm x 5m | Kich thước 10 cm* 5m, chưa tiệt trùng, không có hóa chất tẩy trắng, tốc độ hút nước thời gian chìm không quá 10 giây, hút nước trung bình 1 gam gạc giữ được 3 gam nước trở lên. | Lợi thành/ Việt Nam | Cuộn | 1650 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 10000
11 | V27 | Băng dính lụa | Băng dính cuộn vải lụa y tế UGOTANA (KT: 2,5cm x 4,5m) | - Kích thước 2,5 cm x 4.5 m. - Chất liệu cao cấp, phần nền là vải lụa tráng Acryic, có độ bám dính cao, không gây kích thích dị ứng, có thể sử dụng một cách an toàn trên các bộ phận nhạy cảm của cơ thể người và trẻ sơ sinh và những người bị dị ứng. | Tanaphar/Việt Nam | Cuộn | 7500 | Liên danh An phúc - Medicet | 1000
12 | V32 | Gạc cuộn 10cm × 5m | Gạc cuộn 10cm × 5m | Kích thước 10cm × 5m . | Lợi Thành - Việt Nam | Cuộn | 1640 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 12000
13 | V33 | Gạc cuộn 5cm x 5m | Băng gạc 5cm x 5m | Kích thước 5cm × 5m. | Lợi thành/ Việt Nam | Cuộn | 845 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 5000
14 | V34 | Gạc dẫn lưu tai mũi họng. | Gạc dẫn lưu 1.5 x 100cm x 4 lớp, VT (1 cái/gói) (Danameco, VN) | Gạc dẫn lưu tai mũi họng 1,5 x 100cm x 4 lớp.Đóng gói bằng túi giấy y tế chuyên dụng có tem chỉ thị màu để phân biệt độ tiệt trùng của sản phẩm. Tiệt trùng bằng khí EO; Không có hóa chất tẩy trắng; Thời gian chìm không quá 10 giây; Khả năng hút nước: Trung bình 1 gam gạc giữ được từ 5 gam nước trở lên; Độ ẩm: Không quá 8%; Độ acid và độ kiềm: Đạt trung tính. . | Danameco/ Việt Nam | Cái | 1320 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 200
15 | V35 | Gạc đắp vết thương | Bông gạc đắp vết thương 6 x 15cm tiệt trùng | Gạc đắp vết thương.Đóng gói bằng túi giấy y tế chuyên dụng có tem chỉ thị màu để phân biệt độ tiệt trùng của sản phẩm. Tiệt trùng bằng khí EO; Không có hóa chất tẩy trắng; Thời gian chìm không quá 10 giây; Khả năng hút nước: Trung bình 1 gam gạc giữ được từ 5 gam nước trở lên. . | An Lành - Việt Nam | Miếng | 1080 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 10000
16 | V37 | Gạc miếng | Gạc miếng 6x15cm | Gạc miếng 6x15cm, chưa tiệt trùng, không có hóa chất tẩy trắng, tốc độ hút nước thời gian chìm không quá 10 giây, hút nước trung bình 1 gam gạc giữ được 3 gam nước trở lên. | Memco/ Việt Nam | Miếng | 1050 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 11000
17 | V47 | Gạc phẫu thuật không dệt | Gạc phẫu thuật không dệt 10 x 10 cm x 2 lớp tiệt trùng xẻ giữa. | Gạc phẫu thuật không dệt 10 x 10 cm x 2 lớp tiệt trùng xẻ giữa. Đóng gói bằng túi giấy y tế chuyên dụng có tem chỉ thị màu để phân biệt độ tiệt trùng của sản phẩm. Tiệt trùng bằng khí EO; Không có hóa chất tẩy trắng; Thời gian chìm không quá 10 giây; Khả năng hút nước: Trung bình 1 gam gạc giữ được từ 5 gam nước trở lên; Độ ẩm: Không quá 8%; Độ acid và độ kiềm: Đạt trung tính. . | Memco/ Việt Nam | Miếng | 385 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 3000
18 | V53 | Gạc phẫu thuật ổ bụng | Gạc phẫu thuật ổ bụng 30cm x 40cm x 6 lớp, tiệt trùng | Gạc phẫu thuật ổ bụng 30 x 40 cm x 6 lớp. Đóng gói bằng túi giấy y tế chuyên dụng có tem chỉ thị màu để phân biệt độ tiệt trùng của sản phẩm. Tiệt trùng bằng khí EO; Không có hóa chất tẩy trắng; Thời gian chìm không quá 10 giây; Khả năng hút nước: Trung bình 1 gam gạc giữ được từ 5 gam nước trở lên; Độ ẩm: Không quá 8%; Độ acid và độ kiềm: Đạt trung tính. . | Damedco/Việt Nam | Miếng | 4525 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 5200
19 | V56 | Gạc thấm khổ | Gạc hút y tế khổ 0,8m | Gạc thấm khổ 0,8m.Sản xuất từ vải gạc dệt - Không có hóa chất tẩy trắng - Tốc độ hút nước: Thời gian chìm không quá 10 giây - Khả năng hút nước: Trung bình 1 gam gạc giữ được từ 5 gam nước trở lên - Độ ẩm: không quá 8% - Độ acid và độ kiềm: Đạt trung tính - Không có tinh bột hoặc Dextrin - Các chất tan trong nước: không quá 0,5%. - Đóng gói 2 lớp, một lớp bằng PE, một lớp bằng giấy; - Tiệt trùng bằng hơi nước. . | An Lành - Việt Nam | mét | 3115 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 26000
20 | V57 | Gạc thận | Gạc thận 3.5x4.5x80 | Gạc thận nhân tạo.Đóng gói bằng túi giấy y tế chuyên dụng có tem chỉ thị màu để phân biệt độ tiệt trùng của sản phẩm; Tiệt trùng bằng khí EO; Không có hóa chất tẩy trắng; Thời gian chìm không quá 10 giây; Khả năng hút nước: Trung bình 1 gam gạc giữ được từ 5 gam nước trở lên . | Memco/ Việt Nam | Miếng | 1450 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 20000
21 | V60 | Bơm tiêm 1ml | Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 1ml/cc, kim các cỡ, VIKIMCO | Bơm tiêm nhựa liền kim, dung tích 1ml, cỡ kim 25G x 1";25G x 5/8";26G x l/2". Đầu kim vát 3 cạnh giúp tiêm sắc ngọt, không có gờ và những lỗi khác. Thân kim làm bằng thép không gỉ, có đủ độ cứng cơ khí và không bị oxy hóa .Vỏ xylanh: Làm bằng nhựa y tế. Bề mặt xylanh nhẵn, bóng, không có vết rạn, nứt, không có bavia. Không có chất gây sốt, độc tố, kim loại nặng, đảm bảo độ trong để dễ dàng xem được liều lượng. Vạch chia dung tích, chữ số in trên mặt ngoài xy lanh rõ nét, chạy dọc theo chiều dài bơm tiêm Sản phẩm được khử trùng bằng khí E.O theo qui trình kín. . | Công ty Cổ phần Dược Phẩm Cửu Long/ Việt Nam | Cái | 565 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 25000
22 | V61 | Bơm tiêm Insulin 1ml | Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 1ml/cc 100UI insulin, kim các cỡ, VIKIMCO | Bơm tiêm nhựa liền kim, dung tích 1ml, cỡ kim 30G x1/2", có thể sử dụng tiêm INSULIN. Đầu kim vát 3 cạnh giúp tiêm sắc ngọt, không có gờ và những lỗi khác. Thân kim làm bằng thép không gỉ, có đủ độ cứng cơ khí và không bị oxy hóa .Vỏ xylanh: Làm bằng nhựa y tế. Bề mặt xylanh nhẵn, bóng, không có vết rạn, nứt, không có bavia. Không có chất gây sốt, độc tố, kim loại nặng, đảm bảo độ trong để dễ dàng xem được liều lượng. Vạch chia dung tích, chữ số in trên mặt ngoài xy lanh rõ nét, chạy dọc theo chiều dài bơm tiêm Sản phẩm được khử trùng bằng khí E.O theo qui trình kín. . | Công ty Cổ phần Dược Phẩm Cửu Long/ Việt Nam | Cái | 1525 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 1300
23 | V68 | Bơm tiêm 10ml | Bơm tiêm sử dụng một lần (có kim) TANAPHAR 10ml | Bơm tiêm nhựa liền kim 10ml; Kim 25G, 23G; Piston và xy lanh được làm bằng nhựa PP Y tế, không độc không gây sốt, kim sắc lắp khít với bơm, không rò, Gioăng( gasket) được làm từ chất liệu PVC Y tế. . | Tanaphar/ Việt Nam | Cái | 815 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 30000
24 | V70 | Bơm tiêm 50ml | Bơm tiêm sử dụng một lần TANAPHAR 50ml | Bơm tiêm nhựa kèm kim 50ml; Piston và xy lanh được làm bằng nhựa PP Y tế, Bơm tiêm lắp có piston lắp được với máy bơm điện, chất liệu không độc không gây sốt, Gioăng( gasket) được làm từ chất liệu PVC Y tế,, Tiệt trùng bằng khí EO. . | Tanaphar/ Việt Nam | Cái | 3385 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 1000
25 | V71 | Bơm cho ăn 50ml | Bơm cho ăn sử dụng một lần TANAPHAR 50ml | Bơm tiêm cho ăn nhựa 50ml, Piston và xy lanh được làm bằng nhựa PP Y tế,chất liệu không độc không gây sốt, Gioăng( gasket) được làm từ chất liệu PVC Y tế,, Tiệt trùng bằng khí EO. | Tanaphar/ Việt Nam | Cái | 3300 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 1000
26 | V73 | Kim cánh bướm các số 22G - 25G. | Kim cánh bướm các số HAMICO | Kim 2 Cánh Bướm G23,G25 kim làm bằng chất liệu crom tráng silicol, sản phẩm tiệt trùng bằng khí EO bao bì có miếng giấy thoát khí, dây nối có đường kính trong 1.13mm đường kính ngoài 2.62 mm dây nối cường lực không thay đổi tính chất vật lý và hóa học khi nhiệt độ môi trường thay đổi. . | Omiga/ Việt Nam | Cái | 1030 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 500
27 | V74 | Kim hai cánh bướm các cỡ | Kim cánh bướm các số HAMICO | Dây dẫn cấu tạo từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, mềm dẻo, độ đàn hồi cao, không gãy gập, không chứa độc tố DEHP. .. | Omiga/ Việt Nam | Cái | 1030 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 500
28 | V79 | Dây dẫn và thở oxy hai nhánh | Dây oxy | Được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC, dây mềm, thành trong lòng ống dây có hình sao có tác dụng trống không bị tắc nghẽn khí oxy khi ống dây bị đè bẹp hay bị gẫy gập, một đầu gắn phễu, một đầu gắn co 2 nhánh. . | An Phú - Việt Nam | Cái | 3570 | Công ty TNHH TBYT Hoàng Anh | 520
29 | V81 | Dây dẫn lưu nhựa tráng silicol | Dây dẫn lưu nhựa tráng silicol | Chất liệu bằng nhựa tráng silicol. . | Việt Nam | Cái | 7730 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 200
30 | V83 | Dây dẫn máy hút dịch | Dây máy hút 1,2 mét | Chất liệu bằng nhựa trong suốt có thể uốn dẻo được. . | An Phú - Việt Nam | Cái | 8820 | Công ty TNHH TBYT Hoàng Anh | 150
31 | V84 | Dây garo tay | Dây garo tay | Chất liệu bằng vải bọc chun , có sự co giãn và vành nhựa cứng cố định khi cần ga ro để dán dây. | Quang Mậu/ Việt Nam | Cái | 2295 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 500
32 | V91 | Dây truyền máu | Dây truyền máu | Dây truyền máu chuyên dụng có cổng kết nối vặn xoắn luer lock. Màng lọc tiểu phân 200 micromet, dây dài 180cm. Không chứa DEHP, không kim. . | Perfect/ Việt Nam | Bộ | 12500 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 100
33 | V92 | Dây nối bơm tiêm điện dài 75 cm | Dây nối bơm tiêm điện 75cm | Dây nối bơm tiêm điện. 75cm bằng nhựa y tế đã tiệt trùng, sử dụng 1 lần, đạt tiêu chuẩn y tế. Tiệt trùng bằng khí EO. Có khóa an toàn.. | Omiga/ Việt Nam | Cái | 8950 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 250
34 | V97 | Găng tay phẫu thuật tiệt trùng các số | Găng tay phẫu thuật tiệt trùng (Advanced) | Sản phẩm được làm từ hỗn hợp cao su tự nhiên Latex 60% HA, được phủ một lớp bột bắp biến tính đảm bảo an toàn, có màu trắng kem của cao su tự nhiên, . Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí E.O , đảm bảo sản phẩm được vô trùng cho tới khi mở bao bì. Chiều dài tất cả các Size: 285-290 mm; Chiều rộng: (size 6: 77 ± 5 mm; size 6.5: 83 ± 6 mm; size 7: 89 ± 6 mm; size 7.5: 95 ± 6 mm); độ dày đầu ngón tay 0,2 -0,22mm;lòng bàn tay 0,19-0,21mm;cổ tay 0,13-0,15mm. Lực kéo đứt của găng trước già hóa 29N( Mpa), sau già hóa 28N(Mpa). Độ giãn dài khi đứt trước và sau già hóa từ 780% trở lên.Mỗi đôi găng được đóng trong một túi giấy tráng PE. Lượng bột max 80 g/đôi; lượng protein max 200µg/dm2.. | Tân Xuân Tâm/ Việt Nam | Đôi | 3350 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 5000
35 | V100 | Túi đựng máu đơn | Teruflex blood bags CPDA-1 | Dung tích 250ml để đựng máu toàn phần, trong túi có 35ml dung dịch chống đông CPDA-1 ( 100ml CPDA_1 chứa: Citric Acid :0.299g; Sodium Citrate: 2.63g, Monobasic Sodium phate:0.222g, Dextrose: 3.19g, Adenine 0,0275g). Ống dây lấy máu dài 1000 ± 50 mm, có 12 đoạn mã được khắc bằng la-ze trên ống, có kẹp nhựa để khóa tạm thời đường lấy máu. . | TERUMO/ Việt Nam | Túi | 40250 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 70
36 | V103 | Dây hút nhớt | Dây hút nhớt MPV | Sản phẩm được kết cấu 02 phần: Khóa van và dây dẫn. Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, không chứa DEHP. Khóa van các cỡ có đầu để kết nối với các thiết bị phụ trợ chuyên dụng. . | MPV - Việt Nam | Cái | 2050 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 700
37 | V113 | Chỉ lanh | Chỉ lanh | Dài 500m,tiệt trùng - Chất liệu: bằng sợi cotton màu trắng . | Viện TTB và CT y tế/Việt Nam | Cuộn | 58200 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 25
38 | V121 | Chỉ Peclon | Chỉ Peclon | Dài 120m tiệt trùng - Chất liệu: bằng sợi cotton màu trắng . | Viện TTB và CT y tế/Việt Nam | Cuộn | 15200 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 90
39 | V147 | Khẩu trang y tế 3 lớp đã tiệt trùng | Khẩu trang y tế 3 lớp đã tiệt trùng | Đóng gói bằng túi giấy y tế chuyên dụng có tem chỉ thị màu để phân biệt độ tiệt trùng của sản phẩm. Vô trùng 1cái/1 túi, có dây đeo tai hoặc dây buộc; Hiệu suất lọc bụi (PEE): > 97%; Áp lực thở :< 20mmHg; Hiệu suất vi khuẩn: > 97%. . | An Phú/Việt Nam | Cái | 360 | Liên danh An phúc - Medicet | 250000
40 | V148 | Mũ y tá đã tiệt trùng | Mũ phẫu thuật, tiệt trùng | Đóng gói bằng túi giấy y tế chuyên dụng có tem chỉ thị màu để phân biệt độ tiệt trùng của sản phẩm. Vô trùng. | Damedco/Việt Nam | Cái | 705 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 240000
41 | V151 | Gen siêu âm | Gen siêu âm | - Gel sử dụng trong siêu âm. . Phù hợp với tần số siêu âm đang sử dụng. - Không gây bẩn quần áo, không gây hại đầu dò. - Không có Formaldehyde. Vô khuẩn, không gây mẩn cảm hoặc rát da. Gel trong, tan hoàn toàn trong nước. . | An Phú - Việt Nam | Lít | 16800 | Công ty TNHH TBYT Hoàng Anh | 200
42 | V154 | Hộp an toàn | Hộp an toàn Mediplast | Chất liệu: giấy ép. Thiết kế: hình chữ nhật có tay xách, nắp hộp có cửa bỏ bơm kim tiêm và cài lại được - KT (0.15x0.13x0.28)m ± 10% - Vỏ hộp có in các thông số kỹ thuật bằng tiếng Việt - Tiêu huỷ được trong lò đốt rác | Mediplast/ Việt Nam | Cái | 14320 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 100
43 | V156 | Túi camera | Túi camera, tiệt trùng | Đóng gói bằng bao bì nilong . Chất liệu màng nilong HD. Tiệt trùng bằng khí EO. | Damedco/Việt Nam | Bộ | 4950 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 400
44 | V158 | Lọ đựng mẫu xét nghiệm vô trùng | Lọ đựng mẫu xét nghiệm vô trùng | * Lọ nhựa PS trắng trong, có nhãn màu trắng, nắp màu đỏ, dung tích 50ml; 55ml. * Sử dụng nhựa y tế trung tính, tinh khiết 100% không phản ứng với hóa chất, bệnh phẩm bên trong. | 3A/Việt Nam | Lọ | 1348 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 1000
45 | V159 | Ống nghiệm chống đông Heparin | Ống nghiệm chống đông Heparin | * Kích thước 12x75. Nắp màu đ. * Dùng xét nghiệm Ion đồ Na+, K+, Ca2+, Cl-... trừ Li+. Ngoài ra còn sử dụng cho các xét nghiệm sinh hóa đặc biệt là NH3 và định lượng Alcohol trong máu. * Hóa chất bên trong là chất kháng đông Heparin Lithium. | An Phú - Việt Nam | Ống | 693 | Công ty TNHH TBYT Hoàng Anh | 5000
46 | V162 | Ống nghiệm EDTA nắp nhựa | Ống nghiệm EDTA K2 | * Kích thước 12x75mm. Nắp xanh dương. * Hóa chất bên trong là Ethylediaminetetra Acid (EDTA) dùng kháng đông cho 2ml. | An Phú/ Việt Nam | Ống | 585 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 130000
47 | V163 | Ống nghiệm có chứa dung dịch Citrate 3,8% | Ống nghiệm Natri citrate | * Kích thước 12x75mm. Nắp màu xanh lá cây. * Hóa chất bên trong là Trisodium Citrate 3.8%. * Dùng xét nghiệm liên quan đến yếu tố đông máu và tốc độ lắng máu. . | An Phú/ Việt Nam | Ống | 595 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 4500
48 | V166 | Ống nghiệm nước tiểu thuỷ tinh các cỡ | Ống nghiệm nước tiểu thuỷ tinh các cỡ | Chất liệu thủy tinh trung tính.. | Thiên Phúc-Việt Nam | Cái | 805 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 20000
49 | VB139.1 | Dịch thẩm phân máu đậm đặc Acid (Dung dịch A) | Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc Renalvn-A ( Acid) | Dung dịch dùng cho thẩm tách và thẩm tách siêu lọc máu ngoài cơ thể. Thành phần cho 1000 ml dung dịch gồm: - Natri clorid: 210.68 g - Kali clorid: 5.22 g - Calci clorid.2H2O: 9.00 g - Magnesi clorid.6H2O: 3.56g - Acid acetic băng: 6.31g - Dextrose monohydrate: 38.50g - Nước đạt tiêu chuẩn ISO 13959 vừa đủ: 1000 ml Dung dịch thẩm phân Acid được đóng gói riêng biệt. | Công ty TNHH Aeonmed Việt Nam/ Việt Nam | Lít | 16800 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 25000
50 | VB139.2 | Dịch thẩm phân máu đậm đặc Bicarbonat (Dung dịch B) | Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc Renalvn-B (Bicarbonat) | Dung dịch dùng cho thẩm tách và thẩm tách siêu lọc máu ngoài cơ thể. Thành phần cho 1000 ml dung dịch gồm: - Natri Bicarbonat: 84.0g. - Nước đạt tiêu chuẩn ISO 13959 vừa đủ: 1000ml Dung dịch thẩm phân Bicarbonat được đóng gói riêng biệt. | Công ty TNHH Aeonmed Việt Nam/ Việt Nam | Lít | 16800 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 30000
|  | #N/A | [6 empty] | 2090469900

## K
DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ TRÚNG THẦU NHÓM K (LẦN 1)
STT | Mã VTYT | Tên vật tư y tế mời thầu | Tên vật tư y tế trúng thầu | Đặc tính, thông số kỹ thuật | Hãng/ Nước sản xuất | Đơn vị tính | Giá trúng thầu | Nhà thầu trúng thầu | Hà Trung
1 | K3 | Dung dịch rửa tay nhanh 2% | ALFASEPT CLEANSER 2 | Dung dịch rửa tay thủ thuật, thường quy CHLORHEXIDINE GLUCONATE 2% kl/tt + fatty acid diethanolamide Diệt khuẩn nhanh, phổ rộng, tác động diệt khuẩn duy trì kéo dài trong 4 giờ. Chất làm mềm, làm ẩm bảo vệ da tay. | Lavitec/ Việt Nam | Lít | 121200 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 50
2 | K4 | Dung dịch rửa tay nhanh 4% | ALFASEPT CLEANSER 4 | Dung dịch rửa tay phẫu thuật CHLORHEXIDINE GLUCONATE 4% kl/tt, isopropanol < 10%, Fatty acid diethanolamide < 10%, Acetic acid glacial <10% Diệt khuẩn nhanh, phổ rộng, tác động diệt khuẩn duy trì kéo dài trong 4 giờ. Chất làm mềm, làm ẩm bảo vệ da tay. | Lavitec/ Việt Nam | Lít | 165250 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 160
3 | K10 | Băng dính lụa | Băng dính cuộn vải lụa y tế UGOTANA (KT: 1,25cm x 5m) | Nền bằng vải lụa phủ keo oxit kẽm không dùng dung môi, màu trắng. Số sợi: 44x18/cm2. Lõi nhựa liền với cánh bảo vệ. Độ dính tuyệt hảo, dễ xé dọc, xé ngang. Không xót keo trên da khi tháo băng. KT 1,25cm x 5m. | Tanaphar/Việt Nam | Cuộn | 3900 | Liên danh An phúc - Medicet | 2000
4 | K11 | Băng dính lụa | Băng dính cuộn vải lụa y tế UGOTANA (KT: 2,5cm x 5m) | Băng có nền bằng lụa ,được phủ keo acrylic ít dị ứng,có lõi nhựa liền 2 cánh,lực xé 3-5kg/cm, độ dính 11N/2.5cm. Kích thước 2,5cm x 5m. | Tanaphar/Việt Nam | Cuộn | 7500 | Liên danh An phúc - Medicet | 3000
5 | K12 | Băng dính lụa y tế | Băng dính cuộn vải lụa y tế UGOTANA (KT: 5cm x 5m) | Băng dính lụa y tế. Vải lụa, keo,lõi nhựa liền với cánh bảo vệ dùng nhựa nguyên sinh, 5cm x 5m. | Tanaphar/Việt Nam | Cuộn | 12500 | Liên danh An phúc - Medicet | 1000
6 | K18 | Kim chích máu | Promisemed Blood Lancet | Kim đầu nhọn bằng thép không gỉ. | Promisemed/Trung Quốc | Cái | 171 | Liên danh Hà Nội - Thanh Dược | 20000
7 | K28 | Kim luồn tĩnh mạch có cánh có cửa | Kim luồn dùng trong y tế | Kim luồn tĩnh mạch an toàn cỡ có cánh có cửa tiêm 18G, 20G, 22G, 24G. Chất liệu Catheter PFTE. '- Cỡ 18G: đường kính ngoài 1,3mm; đường kính trong 0,85mm, có cổng tiêm, màu xanh lá cây. Chiều dài kim 45mm. Tốc độ 85ml/ phút. '- Cỡ 20G: đường kính ngoài 1,1mm; đường kính trong 0,7mm, có cổng tiêm, màu hồng. Chiều dài kim 33mm. Tốc độ 55ml/ phút. . '- Cỡ 22G: đường kính ngoài 0,9mm; đường kính trong 0,55mm, có cổng tiêm, màu xanh da trời. Chiều dài kim 25mm. Tốc độ 33ml/ phút. '- Cỡ 24G: đường kính ngoài 0,7mm; đường kính trong 0,45mm, có cổng tiêm, màu vàng. Chiều dài kim 19mm. Tốc độ 18ml/ phút. | Wellmed - Wellcath/ Ấn Độ | Cái | 3190 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 20000
8 | K31 | Kim luồn tĩnh mạch có cánh có cửa | Kim luồn dùng trong y tế | *Có đầu bảo vệ bằng kim loại *Đầu kim vát 3 mặt (Tạo độ bén tối ưu) *Cathether nhựa chất liệu FEP Có 4 đường cản quang ngầm & lưu được trong mạch máu đến 72 giờ; các cỡ. | Wellmed - Wellcath/ Ấn Độ | Cái | 3190 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 10000
9 | K37 | Kim hoàn khửu | Kim hoàn khửu | Đầu vát sắc bén khi làm thủ thuật, có một xoắn tròn để dẫn điện. | Suzhou Medical Appliance factory/Trung Quốc | Cái | 850 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 2600
10 | K38 | Kim châm cứu | Kim châm cứu | Kim châm cứu vô trùng dùng một lần gồm thân kim và chân kim, đường kính thân kim từ 0.16 mm - 0.45 mm, độ dài thân kim: 1.3mm đến 100 mm. Thân kim được làm bằng thép không gỉ, cán kim được cuốn bằng sợi thép. Bao gồm các số 0.3 x 13mm; số 0.3 x 25. | Suzhou Medical Appliance factory/Trung Quốc | Cái | 289 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 600000
11 | K39 | Dây thở ô xy các cỡ | Dây oxy | Dây thở oxy chất liệu PVC y tế cao cấp, ống dây mềm, chống vặn xoắn, bề mặt trơn nhẵn, không bị ảnh hưởng bởi oxy hay thuốc trong điều kiện sử dụng bình thường. Dài 2 mét. Tiệt trùng bằng bằng khí Ethylene. Đầu thở mềm, 2 ống thẳng đưa vào mũi. | An Phú - Việt Nam | Cái | 3885 | Công ty TNHH TBYT Hoàng Anh | 450
12 | K40 | Dây dẫn kèm Mask thở oxy các số | Mặt nạ oxy kèm dây dẫn | Dây dẫn thở oxy, loại có mặt nạ thở (Mask) - Ống PVC mềm mại và chịu xoắn - Dài 150cm | Pinmed/ Trung Quốc | Cái | 9500 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 300
13 | K57 | Canuyn nhựa có chế độ hãm miệng | Canuyn Mayor | Chất liệu bằng nhựa cứng trong, không gây dị ứng , hình rạng ống cong 30 độ, có chế độ hãm miệng. | Hitec/Trung Quốc | Cái | 4150 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 100
14 | K58 | Canuyn mở khí quản nhựa | Canuyn mở khí quản nhựa | Có tác dụng kiểm soát đường thở chắc chắn, an toàn và giúp thực hiện thông khí cơ học hỗ trợ. Bệnh nhân suy hô hấp hoặc không đủ tiêu chuẩn hoặc thất bại với thông khí không sâm nhập nên được đăt nội khí quản và thông khí cơ học Canuyn có cớp với thể tích lớn nhưng áp lực thấp. Được tạo bởi nhựa PVC nhậy cảm nhiệt: Tạo sự đủ cứng cho lần đưa vào đầu tiên và sau đó mềm ở nhiệt độ cơ thể để phù hợp với giải phẫu của từng bệnh nhân. Hoạt động tốt nhất của thiết diện cớp là điều chỉnh động học đối với áp lực và các điểm tiếp xúc trong chu kỳ thở, giảm nguy cơ gây tổn thương khí quản. Đường dẫn mầu xanh cản quangcho phép có thể xác nhận vị trí của canuyn. | Hitec/Trung Quốc | Cái | 51500 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 50
15 | K60 | Ống đặt nội khí quản có bóng | Ống nội khí quản có bóng các số | Ống đặt nội khí quản có bóng, làm bằng chất liệu nhựa PVC, có tia cản quang dọc thân ống. Sản phẩm được tiệt trùng 100% bằng khí EO. Các cỡ 2.0 - 10.0. | Hitec/Trung Quốc | Cái | 10350 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 450
16 | K62 | Ống nội khí quản có bóng các số | Ống nội khí quản có bóng các số | Đảm bảo vô khuẩn. Bằng nhựa PVC nhạy cảm, nhiệt tạo đủ độ cứng cho lần đặt đầu tiên, mềm ở nhiệt độ cơ thể. Hoạt động tốt nhất ở tiết diện cớp là điều chỉnh động học với áp lực và điểm tiếp xúc trong chu kỳ thở giảm nguy cơ gây tổn thương khí quản. | Hitec/Trung Quốc | Cái | 10350 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 200
17 | K64 | Ống nội khí quản có bóng sử dụng 1 lần các số | Ống nội khí quản có bóng các số | Ống nội khí quản có bóng sử dụng 1 lần các số 2-5FG; 5-9FG. Thích hợp cho việc đặt đường mũi miệng - Được làm từ chất liệu có độ nhạy cảm nhiệt cao, độ cong phù hợp với đường cong phế quản - Đường bức xạ X-quang trên ống giúp định vị dễ dàng. | Hitec/Trung Quốc | Cái | 10350 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 100
18 | K65 | Ống thông cho ăn các số | Sonde cho ăn các số | Bằng nhựa y tế không gây độc hại. Một đầu nối với bơm cho ăn, một đầu dùng cho bệnh nhân. | Pinmed/ Trung Quốc | Cái | 2950 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 500
19 | K66 | Thông tiểu 2 nhánh | Sonde folley 2 nhánh các số | Thông tiểu 2 nhánh các số.Chất liệu cao su thiên nhiên có phủ Dầu silicon giảm kích ứng, thành ống dầy chống gẫy gập, lỗ ống rộng dẫn lưu tốt, Bóng 30ml đối xứng, bóng thiết kế đặc biệt chống vỡ, Xông 2 nhánh, chất liệu không có chất DEHP. | Hitec/Trung Quốc | Cái | 8950 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 2210
20 | K67 | Thông tiểu 3 nhánh | Sonde folley 3 nhánh các số | Thông tiểu 3 nhánh phủ silicone số 18 - 24Fr. Chất liệu cao su thiên nhiên có phủ Dầu silicon giảm kích ứng, thành ống dầy chống gẫy gập, lỗ ống rộng dẫn lưu tốt, Bóng 30ml đối xứng, bóng thiết kế đặc biệt chống vỡ, Xông 3 nhánh, chất liệu không có chất DEHP. - Đường kính trong phủ silicon nên hạn chế tình trạng tắc ống. | Hitec/Trung Quốc | Cái | 15500 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 115
21 | K71 | Sond dạ dày các số | Sonde cho ăn các số | Cản quang ngầm chạy dọc thân ống trong chụp X - Ray. - Chất liệu đảm bảo dễ dàng đưa ống vào dạ dày hạn chế bị gãy gập. | Pinmed/ Trung Quốc | Cái | 3150 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 500
22 | K75 | Khóa 3 chạc không dây | Khóa 3 chạc không dây Denex | Chất liệu PVC y tế, có 3 đầu kết nối. | Denex International/Ấn Độ | Cái | 2850 | Liên danh An phúc - Medicet | 1000
23 | K87 | Chỉ nylon không tiêu, đơn sợi số 2/0 | Chỉ khâu phẫu thuật liền kim Nylon số 2/0 | Chỉ nylon không tiêu đơn sợi Polyamide số 2/0, Dài chỉ 75cm không tiêu,, kim tam giác 24mm, 3/8C | Shandong Sinorgmed Co., Ltd- Surelon (Suremed)/ TQ | Sợi | 7815 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 280
24 | K88 | Chỉ nylon không tiêu, đơn sợi số 3/0 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Trulon số 3/0 | Chỉ nylon không tiêu đơn sợi Polyamide số 3/0, Dài chỉ 75cm không tiêu, kim tam giác 24mm, 3/8C | Healthium Medtech/Ấn độ | Sợi | 13850 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 700
25 | K89 | Chỉ nylon không tiêu, đơn sợi số 4/0 | Chỉ khâu phẫu thuật liền kim Nylon số 4/0 | Chỉ nylon không tiêu đơn sợi Polyamide số 4/0, Dài chỉ 45cm không tiêu, , kim tam giác 19mm, 3/8C | Shandong Sinorgmed Co., Ltd- Surelon (Suremed)/ TQ | Sợi | 7818 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 150
26 | K105 | Chỉ tiêu tự nhiên liền kim số 2/0 | Chỉ khâu phẫu thuật liền kim Catgut Chromic số 2/0 | Chỉ tiêu tự nhiên liền kim số 2/0.Chất liệu tiêu tự nhiên tan chậm, kim tròn 26 mm. | Shandong Sinorgmed Co., Ltd- Surelon (Suremed)/ Trung Quốc | Lá | 9250 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 1000
27 | K132 | Lưới điều trị thoát vị | Lưới điều trị thoát vị 6 x 11 cm | Chất liệu: Sợi Polypropylene 100% không tiêu, kích cỡ: 5cm x10cm; độ dày 0.3mm-0.6mm, kích thước lỗ: 1.2mm-2.5mm, chịu được áp lực và kháng lực cao, không dính, trong suốt, mềm mại. | Betatech/ Thổ Nhĩ Kỳ | Miếng | 275200 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 5
28 | K133 | Dung dịch tẩy khuẩn màng lọc | Dung dịch tẩy khuẩn màng lọc Peroxy Plus RP Code: 6127 | Dung dich axit Peracitic 4%, Hydrogen Peroxide 28%, Acetic acid 8%, PH 0.9 dùng để tẩy khuẩn màng lọc. | GBL/ Thổ Nhĩ Kỳ | Lít | 267750 | Viện trang thiết bị và công trình y tế | 25
29 | K134 | Rọ lấy sỏi niệu quản | Dụng cụ lấy sỏi tiết niệu Lumina 4 dây, 3FR, 90cm | Rọ được làm từ chất liệu Nitinol thiết kế 4 dây. Đường kính vỏ ngoài 1.9Fr, 2.2Fr 3- 5Fr, Chiều dài làm việc 90cm và 110cm. Chất liệu vỏ làm bằng polypropylene. Tay cầm bằng nhựa ABS. | DLR Medikal/ Thổ Nhĩ Kỳ | Cái | 2015000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 10
30 | K226 | Đinh Kirschner đầu vát nhọn các số (*) | Đinh Kirschner các cỡ | Vật liệu hợp kim không gỉ có độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. phi 2.5 x 250 mm. | Xinrongbest Trung Quốc | Cái | 34000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 150
31 | K228 | Đinh nội tuỷ xương chày (*) | Đinh nội tuỷ xương chày | Làm bằng thép không gỉ, có chốt F 8; F9; F10. | Orthon - Pakistan | Cái | 2250000 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 2
32 | K229 | Đinh nội tuỷ xương đùi (*) | Đinh nội tủy xương đùi các loại | Làm bằng thép không gỉ, có chốt F 10 x 400 mm. | Xinrongbest Trung Quốc | Cái | 2550000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 2
33 | K249 | Gen điện tim | Gen điện tim | Là chất lỏng dạng gel, dùng để tiếp xúc bệnh nhân qua đầu dò điện tim. | An Phú - Việt Nam | Tuýp/ Lọ | 13230 | Công ty TNHH TBYT Hoàng Anh | 50
34 | K263 | Lam kính xét nghiệm | Lam kính xét nghiệm | Chất liệu thủy tinh trung tính. Trong suốt. Kích thước 25,4*76,2mm (1''*3'') | Hangzhou/ Trung Quốc | Cái | 203 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 25000
35 | K264 | Mask thở oxy kèm dây | Mặt nạ oxy kèm dây dẫn | Mặt nạ oxy gồm dây nối và mặt nạ dùng cho người lớn, trẻ em và trẻ sơ sinh. | Pinmed/ Trung Quốc | Cái | 9500 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 400
36 | K265 | Mũi khoan đường kính các loại | Mũi khoan xương các cỡ | Đường kính từ 2.5 đến 4.5mm, dài từ 90mm đến 300mm. | Xinrongbest Trung Quốc | Cái | 118500 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 5
37 | K269 | Nhiệt kế bệnh nhân | Nhiệt kế thủy ngân Sika | Chất liệu làm bằng thủy tinh hình rẹt, bên trong có cột thủy tinh chứa 1 lượng thủy ngân , dải nhiệt độ từ 35-41°C. | NINGBO HI- LIFE MEDICAL TECHNOLOGY CO.,LTD (Trung Quốc) | Cái | 8990 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 1000
38 | K270 | Trocar màng phổi | Trocar dẫn lưu màng phổi có nòng sắt các số | Trocar màng phổi các số 16-36.Ống thông phổi mềm an toàn và chống gãy gập, có nòng sắt đi kèm với tay cầm dễ chọc, đầu tip tròn giảm tổn thương khi chọc nhưng dễ chọc | Global Medikit/ Ấn Độ | Cái | 87980 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 25
39 | K273 | Đầu côn vàng | Đầu côn vàng 200 ul | Chất liệu Polypropylene. | Nantong Renon, TQ | Cái | 38 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 15000
40 | K274 | Đầu côn xanh | Đầu côn xanh 1000 ul | Chất liệu Polypropylene. | Nantong Renon, TQ | Cái | 77 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 1000
41 | K275 | Pipet nhựa | Pipet nhựa | Pipet nhựa 3ml - 5ml.Chất liệu Polypropylene. | Hangzhou/ Trung Quốc | Cái | 435 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 100
42 | KB140.1 | Nẹp khoá bản rộng 4-20 lỗ. Titan 01 Cái/Bộ | Nẹp khoá bản rộng. Titan các lỗ | "- rộng 17.6mm; dày 5.6mm; chiều dài của nẹp từ 74mm - 362mm; chỉ định dùng cho các trường hợp gãy xương nhiều vị trí gãy khác nhau: xương cánh tay, xương đùi, xương chày. - Số lỗ trên thân nẹp: từ 4 đến 20 lỗ - chất liệu Titan, Ti6Al4V - dùng kết hợp với: + vít khóa Ø 5.0 mm + vít cứng Ø 4.5 mm + Vít khóa xốp Ø 5.0 mm | Normmed/ Thổ Nhĩ Kỳ | Cái | 5000000 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 1
43 | KB140.2 | Vít khóa titan đường kính 5.0 mm x 14 đến 110mm 10 Cái/Bộ | Vít khóa titan đường kính 5.0 các cỡ | "- kiểu vít tự taro - đường kính ren 5.0mm; ren toàn phần - chiều dài từ 14-110mm; - chất liệu Titan, Ti6Al4V | Normmed/ Thổ Nhĩ Kỳ | Cái | 500000 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 10
44 | KB141.1 | Nẹp khóa đầu dưới xương đùi trái, phải.Titan 01 Cái/Bộ | Nẹp khóa đầu dưới xương đùi trái, phải.Titan các lỗ | "- rộng 17.3mm; dày 5.4mm; chiều dài của nẹp từ 120mm - 318mm; chỉ định dùng cho các trường hợp gãy xương liên mấu chuyển xương đùi, không liền xương và loãng xương ở vị trí đầu trên xương đùi - Số lỗ trên thân nẹp: từ 4 đến 15 lỗ trái/ phải - chất liệu Titan, Ti6Al4V - dùng kết hợp với: + vít khóa Ø 5.0 mm + vít cứng Ø 4.5 mm + Vít khóa xốp Ø 5.0 mm | Normmed/ Thổ Nhĩ Kỳ | Cái | 5500000 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 1
45 | KB141.2 | Vít khóa titan 08 Cái/Bộ | Vít khóa titan đường kính 5.0 các cỡ | "- kiểu vít tự taro - đường kính ren 5.0mm; ren toàn phần - chiều dài từ 14-110mm; - chất liệu Titan, Ti6Al4V | Normmed/ Thổ Nhĩ Kỳ | Cái | 500000 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 8
46 | KB142.1 | Nẹp khoá đầu trên xương đùi các loại. Titan 01 Cái/Bộ | Nẹp khoá đầu trên xương đùi các loại | "- rộng 17.3mm; dày 5.4mm; chiều dài của nẹp từ 120mm - 318mm; chỉ định dùng cho các trường hợp gãy xương liên mấu chuyển xương đùi, không liền xương và loãng xương ở vị trí đầu trên xương đùi - Số lỗ trên thân nẹp: từ 4 đến 15 lỗ trái/ phải - chất liệu Titan, Ti6Al4V - dùng kết hợp với: + vít khóa Ø 5.0 mm + vít cứng Ø 4.5 mm + Vít khóa xốp Ø 5.0 mm | Normmed/ Thổ Nhĩ Kỳ | Cái | 7800000 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 1
47 | KB142.2 | Vít khóa titan đường kính 5.0 mm các cỡ 08 Cái/Bộ | Vít khóa titan đường kính 5.0 các cỡ | "- kiểu vít tự taro - đường kính ren 5.0mm; ren toàn phần - chiều dài từ 14-110mm; - chất liệu Titan, Ti6Al4V | Normmed/ Thổ Nhĩ Kỳ | Cái | 500000 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 8
48 | KB143.1 | Nẹp khóa đầu dưới xương chày 6-16 lỗ trái, phải. Titan 01 Cái/Bộ | Nẹp khóa đầu dưới xương đùi trái, phải.Titan các lỗ | "- rộng 11.5mm; dày 3.7mm; chiều dài của nẹp từ 140.5mm - 270.5mm; chỉ định dùng cho các trường hợp cố định xương gãy ở vị trí trong và ngoài khớp và vỡ xương ở đầu dưới xương chày. - Số lỗ trên thân nẹp: từ 6 đến 16 lỗ trái/ phải - chất liệu Titan, Ti6Al4V - dùng kết hợp với: + vít khóa Ø 3.5 mm + vít cứng Ø 3.5 mm + Vít khóa xốp Ø 3.5 mm + Vít xốp Ø 4.0 mm | Normmed/ Thổ Nhĩ Kỳ | Cái | 7000000 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 1
49 | KB143.2 | Vít khóa titan đường kính 5.0 mm x 14 đến 110mm 08 Cái/Bộ | Vít khóa titan đường kính 5.0 các cỡ | "- kiểu vít tự taro - đường kính ren 5.0mm; ren toàn phần - chiều dài từ 14-110mm; - chất liệu Titan, Ti6Al4V | Normmed/ Thổ Nhĩ Kỳ | Cái | 500000 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 8
50 | KB144.1 | Nẹp khóa đầu trên xương chày trái, phải. Titan 01 Cái/Bộ | Nẹp khóa đầu trên xương chày trái, phải. Titan các lỗ | "- rộng 16mm; dày 3mm; chiều dài của nẹp từ 104mm - 266mm; chỉ định dùng cho các trường hợp gãy xương ở vị trí đầu trên đầu dưới xương chày - Số lỗ trên thân nẹp: từ 4 đến 13 lỗ trái/ phải - chất liệu Titan, Ti6Al4V - dùng kết hợp với: + vít khóa Ø 5.0 mm + vít cứng Ø 4.5 mm + Vít khóa xốp Ø 5.0 mm | Normmed/ Thổ Nhĩ Kỳ | Cái | 6500000 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 1
51 | KB144.2 | Vít khóa titan 08 Cái/Bộ | Vít khóa titan đường kính 5.0 các cỡ | "- kiểu vít tự taro - đường kính ren 5.0mm; ren toàn phần - chiều dài từ 14-110mm; - chất liệu Titan, Ti6Al4V. | Normmed/ Thổ Nhĩ Kỳ | Cái | 500000 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 8
52 | KB145.1 | Nẹp khóa chữ L trái, phải các cỡ 01 Cái/Bộ | Nẹp khóa chữ L các loại | Nẹp dày 2.5mm, rộng 16mm. Thân nẹp có từ 4 đến 14 lỗ, chiều dài 90 đến 250mm, sử dụng vít khoá titanium đường kính 4.5mm hoặc 5.0mm. chất liệu thép không gỉ. | Xinrongbest Trung Quốc | Cái | 3852000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 1
53 | KB145.2 | vít khóa 4,5; 5.0 các cỡ 10 Cái/Bộ | vít khóa 4,5; 5.0 các cỡ | Đường kính mũ vít đều là 8mm, đường kính lỗ bắt tuốc nơ vít trên đầu mũ vít là 3.5mm, đường kính thân vít lần lượt 4.5mm và 5.0mm. Chiều dài từ 20mm đến 90mm. Cổ mũ vít có ren. chất liệu thép không gỉ. Tương thích đồng bộ với nẹp khóa. | Xinrongbest Trung Quốc | Cái | 385200 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 10
54 | KB147.1 | Nẹp khóa bản nhỏ các cỡ 01 Cái/Bộ | Nẹp khóa bản nhỏ các loại | Nẹp dày 4mm, rộng 12mm, có từ 6 đến 16 lỗ, dài từ 87 đến 219mm, sử dụng vít khóa đường kính 3.5mm. Lỗ bắt vít hình oval đối xứng nhau qua điểm giữa thân nẹp. Mặt dưới thân nẹp được tạo hình những khoảng lõm đối xứng nhau.Chất liệu thép không gỉ. | Xinrongbest Trung Quốc | Cái | 2953200 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 1
55 | KB147.2 | Vít khóa 2.4, 2.7, 3.5 các cỡ 08 Cái/Bộ | Vít khóa 2.4, 2.7, 3.5 các cỡ | Vít khóa đường kính 2.4mm và 2.7mm: Đường kính mũ vít 4mm, đường kính lỗ bắt tuốc nơ vít trên đầu mũ vít là 1.5mm, đường kính thân vít lần lượt là 2.4mm và 2.7mm, dài từ 6mm đến 40mm. Đối với vít khóa đường kính 3.5mm: Đường kính mũ vít là 6mm, đường kính lỗ bắt tuốc nơ vít trên đầu mũ vít là 2.5mm, đường kính thân vít 3.5mm, dài từ 10 đến 60mm. Cổ mũ vít có ren.Chất liệu thép không gi. Tương thích đồng bộ với nẹp khóa. | Xinrongbest Trung Quốc | Cái | 335200 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 8
56 | KB148.1 | Nẹp khóa đầu trên, đầu dưới xương cánh tay các loại các cỡ 01 Cái/Bô | Nẹp khóa đầu trên, đầu dưới xương cánh tay các loại | Nẹp khóa đầu trên xương cánh tay (loại lớn) dùng vít khóa đường kính 3.5mm, nẹp dày 2.5mm và rộng 12mm, thân nẹp có từ 2 đến 11 lỗ, đầu nẹp có 9 lỗ bắt vít, dài từ 84 đến 192mm và loại nẹp (nhỏ): Đầu nẹp chỉ có 4 lỗ bắt vít, thân có từ 4 đến 6 lỗ, chiều dài từ 75mm đến 99mm . Nẹp khóa đầu dưới xương cánh tay rộng 11mm, thân nẹp có từ 3 đến 14 lỗ dùng vít khóa đường kính 3.5mm, nẹp dài từ 65 đến 208mm, đầu xa có móc hoặc không, đầu xa có 03 lỗ bắt vít khóa đường kính 2.4mm, giữa thân nẹp có một lỗ bắt vít động. Chất liệu thép không gỉ. | Xinrongbest Trung Quốc | Cái | 4885000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 1
57 | KB148.2 | Vít khóa 2.4, 2.7, 3.5 các cỡ 10 Cái/Bô | Vít khóa 2.4, 2.7, 3.5 các cỡ | Vít khóa đường kính 2.4mm và 2.7mm: Đường kính mũ vít 4mm, đường kính lỗ bắt tuốc nơ vít trên đầu mũ vít là 1.5mm, đường kính thân vít lần lượt là 2.4mm và 2.7mm, dài từ 6mm đến 40mm. Đối với vít khóa đường kính 3.5mm: Đường kính mũ vít là 6mm, đường kính lỗ bắt tuốc nơ vít trên đầu mũ vít là 2.5mm, đường kính thân vít 3.5mm, dài từ 10 đến 60mm. Cổ mũ vít có ren. chất liệu thép không gi. Tương thích đồng bộ với nẹp khóa. | Xinrongbest Trung Quốc | Cái | 335200 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 10
58 | KB149.1 | Nẹp khóa đầu dưới xương chày trái, phải các cỡ 01 Cái/Bộ | Nẹp khóa đầu dưới xương chày các loại | Nẹp khóa đầu dưới xương chày có từ 4 đến 14 lỗ, dài từ 110 đến 245mm, phần đầu dưới có 9 lỗ, cổ nẹp có 01 lỗ bắt vít động, nẹp dùng vít khóa đường kính 3.5mm. Và nẹp khoá đầu dưới xương chày loại thẳng có chiều rộng 13.5mm, có 4 lỗ đầu sử dụng vít khoá đường kính 3.5mm và từ 4 đến 20 lỗ thân sử dụng vít khoá đường kính 4.5mm hoặc 5.0mm, dài từ 123mm đến 411mm. Chất liệu thép không gỉ. | Xinrongbest Trung Quốc | Cái | 4885000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 1
59 | KB149.2 | Vít khóa 2.4, 2.7, 3.5 các cỡ 15 Cái/Bộ | Vít khóa 2.4, 2.7, 3.5 các cỡ | Vít khóa đường kính 2.4mm và 2.7mm: Đường kính mũ vít 4mm, đường kính lỗ bắt tuốc nơ vít trên đầu mũ vít là 1.5mm, đường kính thân vít lần lượt là 2.4mm và 2.7mm, dài từ 6mm đến 40mm. Đối với vít khóa đường kính 3.5mm: Đường kính mũ vít là 6mm, đường kính lỗ bắt tuốc nơ vít trên đầu mũ vít là 2.5mm, đường kính thân vít 3.5mm, dài từ 10 đến 60mm. Cổ mũ vít có ren.Chất liệu thép không gi. Tương thích đồng bộ với nẹp khóa. | Xinrongbest Trung Quốc | Cái | 335200 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 15
60 | KB158.1 | Nẹp khóa titanium chữ L trái, phải các cỡ 01 Cái/Bộ | Nẹp khóa chữ L các loại | Nẹp dày 2.5mm, rộng 16mm. Thân nẹp có từ 4 đến 14 lỗ, chiều dài 90 đến 250mm, sử dụng vít khoá titanium đường kính 4.5mm hoặc 5.0mm. Chất liệu titanium. | Xinrongbest Trung Quốc | Cái | 3382000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 1
61 | KB158.2 | vít khóa titanium 4,5; 5.0 các cỡ 10 Cái/Bộ | vít khóa 4,5; 5.0 các cỡ | Đường kính mũ vít đều là 8mm, đường kính lỗ bắt tuốc nơ vít trên đầu mũ vít là 3.5mm, đường kính thân vít lần lượt 4.5mm và 5.0mm. Chiều dài từ 20mm đến 90mm. Cổ mũ vít có ren.Chất liệu titanium. Tương thích đồng bộ với nẹp khóa titanium. | Xinrongbest Trung Quốc | Cái | 385200 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 10
62 | KB160.1 | Nẹp khóa titanium bản nhỏ các cỡ 01 Cái/Bộ | Nẹp khóa bản nhỏ các loại | Nẹp dày 4mm, rộng 12mm, có từ 6 đến 16 lỗ, dài từ 87 đến 219mm, sử dụng vít khóa đường kính 3.5mm. Lỗ bắt vít hình oval đối xứng nhau qua điểm giữa thân nẹp. Mặt dưới thân nẹp được tạo hình những khoảng lõm đối xứng nhau. Chất liệu titanium, | Xinrongbest Trung Quốc | Cái | 2953200 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 1
63 | KB160.2 | Vít khóa titanium 2.4, 2.7, 3.5 các cỡ 08 Cái/Bộ | Vít khóa 2.4, 2.7, 3.5 các cỡ | Vít khóa đường kính 2.4mm và 2.7mm: Đường kính mũ vít 4mm, đường kính lỗ bắt tuốc nơ vít trên đầu mũ vít là 1.5mm, đường kính thân vít lần lượt là 2.4mm và 2.7mm, dài từ 6mm đến 40mm. Đối với vít khóa đường kính 3.5mm: Đường kính mũ vít là 6mm, đường kính lỗ bắt tuốc nơ vít trên đầu mũ vít là 2.5mm, đường kính thân vít 3.5mm, dài từ 10 đến 60mm. Cổ mũ vít có ren.Chất liệu titanium. Tương thích đồng bộ với nẹp titanium, | Xinrongbest Trung Quốc | Cái | 335200 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 8
64 | KB163.1 | Nẹp lòng máng 1/3 | Nẹp lòng máng 1/3 | Nẹp lòng máng 1/3; Chất liệu: Bằng thép không gỉ, , từ 4 đến 8 lỗ các cỡ. | Orthon - Pakistan | Cái | 194688 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 20
65 | KB163.2 | Vít xốp đường kính 3.5 mm các cỡ; 8 cái/bộ | Vít xương đường kính 3.5 mm các cỡ | Chất liệu: Bằng thép không gỉ. | Orthon - Pakistan | Cái | 27900 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 80
66 | KB164.1 | Nẹp bản hẹp cẳng chân | Nẹp bản hẹp cẳng chân | + Thép không rỉ + Dùng vít 4.5mm, lỗ vít hình giọt nước tạo chức năng nén ép + Rộng 11mm, dày 3.5mm, dài 39-263mm, các cỡ | Orthon - Pakistan | Cái | 342000 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 5
67 | KB164.2 | Vít xốp đk 4.5 mm các loại; 10 cái /bộ | Vít xương đk 4.5 mm các loại | Đường kính mũ vít 6mm, đường kính lõi vis 1.9mm, đường kính thân vis có ren 4.5mm, chiều dài đoạn vis có ren từ 7 đến 15mm, chiều dài vis từ 14 đến 70mm. | Orthon - Pakistan | Cái | 62307 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 10
68 | KB165.1 | Nẹp bản nhỏ các cỡ | Nẹp bản nhỏ các cỡ | + Thép không rỉ + Dùng vít 3.5mm, lỗ vít hình giọt nước tạo chức năng nén ép + Rộng 10mm, dày 3mm, dài 38-98mm, các cỡ. | Orthon - Pakistan | Cái | 238032 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 5
69 | KB165.2 | Vít nén 10 cái/bộ | Vít nén | + Thép không rỉ + Đk 3.5mm, dài 36mm | Orthon - Pakistan | Cái | 71613 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 10
70 | KB166.1 | Nẹp bàn tay chữ L (trái, phải) | Nẹp bàn tay chữ L (trái, phải) | Chất liệu: Bằng thép không gỉ, 3 lỗ, 4 lỗ. | Orthon - Pakistan | Cái | 265500 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 5
71 | KB166.2 | Vít xốp đường kính 3.5 mm các cỡ; 4 cái/bộ | Nẹp bàn tay chữ L (trái, phải) | Chất liệu: Bằng thép không gỉ. | Orthon - Pakistan | Cái | 27900 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 16
72 | KB170.1 | Nẹp chữ L trái, phải các loại | Nẹp chữ L trái, phải các loại | Nẹp bằng Thép không rỉ có hai lỗ đầu và có từ 3 đến 10 lỗ thân, bề dày nẹp 2.5mm, bề rộng đầu chữ L là 34mm, nẹp dài từ 76 đến 156mm. | Orthon - Pakistan | Cái | 324000 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 5
73 | KB170.2 | Vít xốp đường kính 3.5 mm các cỡ; 10 cái/ bộ | Vít xương đường kính 3.5 mm các cỡ | Chất liệu: Bằng thép không gỉ. | Orthon - Pakistan | Cái | 27900 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 10
74 | KB171.1 | Nẹp chữ T | Nẹp chữ T | "+Thép không rỉ +Dày 2mm , rộng 17mm đến 34 mm , 4,5,6,7,8 lỗ , dài từ 84 -148mm. | Orthon - Pakistan | Cái | 343800 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 5
75 | KB171.2 | Vít xốp đường kính 3.5 mm các cỡ; 8 cái/bộ | Vít xương đường kính 3.5 mm các cỡ | Chất liệu: Bằng thép không gỉ. | Orthon - Pakistan | Cái | 27900 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 16
76 | KB172.1 | Nẹp đầu dưới xương quay | Nẹp đầu dưới xương quay | Chất liệu: Bằng thép không gỉ, 4 lỗ, 5 lỗ, 6 lỗ. | Orthon - Pakistan | Cái | 345600 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 3
77 | KB172.2 | Vít xốp đường kính 3.5 mm các cỡ; 6 cái /bộ | Vít xương đường kính 3.5 mm các cỡ | Chất liệu: Bằng thép không gỉ. | Orthon - Pakistan | Cái | 27900 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 12
78 | KB173.1 | Nẹp đầu rắn phía bên Phải/Trái | Nẹp đầu rắn phía bên Phải/Trái | Chất liệu: Bằng thép không gỉ, 4 lỗ đến 10 lỗ. | Orthon - Pakistan | Cái | 1017000 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 3
79 | KB173.2 | Vít xốp đường kính 3.5 mm các cỡ; 10 cái/ bộ | Vít xương đường kính 3.5 mm các cỡ | Chất liệu: Bằng thép không gỉ. | Orthon - Pakistan | Cái | 27900 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 10
80 | KB174.1 | Nẹp đầu trên xương cánh tay | Nẹp đầu trên xương cánh tay | Chất liệu: Bằng thép không gỉ, 5 lỗ, 6 lỗ 7lỗ. | Orthon - Pakistan | Cái | 758160 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 3
81 | KB174.2 | Vít xốp đường kính 3.5 mm các cỡ; 7 cái/bộ | Vít xương đường kính 3.5 mm các cỡ | Chất liệu: Bằng thép không gỉ. | Orthon - Pakistan | Cái | 27900 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 14
82 | KB179.1 | Nẹp khóa bản rộng 8-14 lỗ | Nẹp khóa bản rộng 8-14 lỗ | + thép không rỉ + Lỗ có ren khóa dùng với vít 5.1- 6.5mm + Rộng 16.5mm, dày 4.8mm, dài từ 135-231mm. | Orthon - Pakistan | Cái | 1890000 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 2
83 | KB179.2 | Vít chốt các cỡ 14 cái/bộ | Vít chốt các cỡ | + thép không rỉ + ĐK: 5.1 - 6.5mm + Bước ren 1.75mm | Orthon - Pakistan | Cái | 180000 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 14
84 | KB180.1 | Nẹp khóa chữ T các loại | Nẹp khóa chữ T các loại | Nẹp dày 2,5mm, rộng 16mm, có từ 3 đến 12 lỗ, dài từ 76 đến 220mm hoặc nẹp dày từ 1.5 đến 1.8mm, rộng 11mm, có từ 3 đến 8 lỗ, dài từ 46 đến 106 mm. Lỗ bắt vis có ren. | Orthon - Pakistan | Cái | 2025000 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 2
85 | KB180.2 | Vít chốt các cỡ 12 cái/bộ | Vít chốt các cỡ | + thép không rỉ + ĐK: 3.8-4.8mm + Bước ren 1.75mm | Orthon - Pakistan | Cái | 180000 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 14
86 | KB181.1 | Nẹp khóa đầu dưới xương cẳng tay | Nẹp khóa đầu dưới xương cẳng tay | Chất liệu: Bằng thép không gỉ, 3-7 lỗ | Orthon - Pakistan | Cái | 1894500 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 2
87 | KB181.2 | Vít chốt các cỡ 7 cái/bộ | Vít chốt các cỡ | + thép không rỉ + ĐK: 3.8-4.8mm + Bước ren 1.75mm | Orthon - Pakistan | Cái | 180000 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 14
88 | KB183.1 | Nẹp khóa đầu dưới xương đùi | Nẹp khóa đầu dưới xương đùi | Chất liệu: Bằng thép không gỉ | Orthon - Pakistan | Cái | 2250000 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 1
89 | KB183.2 | Vít chốt các cỡ; 10 cái/bộ | Vít chốt các cỡ | + thép không rỉ + ĐK: 3.8-4.8mm + Bước ren 1.75mm | Orthon - Pakistan | Cái | 180000 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 20
90 | KB184.1 | Nẹp khóa đầu trên xương cánh tay | Nẹp khóa đầu trên xương cánh tay | + thép không rỉ + Lỗ có ren khóa dùng với vít 4.0-4.1mm + Rộng 12mm, dày 3.2mm, dài từ 84-120mm. + Lỗ vít có nhiều hướng ren (bắt vít đa hướng), 3-6 lỗ | Orthon - Pakistan | Cái | 1872000 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 1
91 | KB184.2 | Vít chốt các cỡ 6 cái/bộ | Vít chốt các cỡ | + thép không rỉ + ĐK: 4.0 - 4.1mm + Bước ren 1.75mm | Orthon - Pakistan | Cái | 180000 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 6
92 | KB185.1 | Nẹp khóa đầu trên xương cánh tay các loại | Nẹp khóa đầu trên xương cánh tay các loại | Nẹp đầu trên dày 2.5mm, rộng 12mm, từ 3 đến 12 lỗ, dài từ 82 đến 190mm.Và đầu dưới rộng 11mm, từ 3 đến 14 lỗ dài từ 65 đến 208mm. Lỗ bắt vít có ren. | Orthon - Pakistan | Cái | 1872000 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 1
93 | KB185.2 | Vít chốt các cỡ 12 cái/bộ | Vít chốt các cỡ | + thép không rỉ + ĐK: 3.8 - 6.5mm + Bước ren 1.75mm | Orthon - Pakistan | Cái | 180000 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 12
94 | KB186.1 | Nẹp khóa đầu trên xương chày trái, phải các loại | Nẹp khóa đầu trên xương chày trái, phải các loại | Nẹp đầu trên dày 5mm, rộng 16mm, có từ 4 đến 14 lỗ, dài từ 120 đến 320mm. Và nẹp đầu dưới xương chày có từ 4 đến 14 lỗ, dài từ 110 đến 245mm. Lỗ bắt vít có ren. | Orthon - Pakistan | Cái | 2790000 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 1
95 | KB186.2 | Vít chốt các cỡ 14 cái/bộ | Vít chốt các cỡ | + thép không rỉ + ĐK: 3.8 - 6.5mm + Bước ren 1.75mm | Orthon - Pakistan | Cái | 180000 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 14
96 | KB187.1 | Nẹp khóa đầu trên, đầu dưới xương đùi trái, phải các cỡ | Nẹp khóa đầu trên, đầu dưới xương đùi trái, phải các cỡ | Nẹp đầu trên uốn cong ở đầu, có 2 lỗ bắt vít đk 7.5 tại đầu nẹp, một lỗ bắt vit đk 5.0 ở điểm cổ nẹp, còn lại có từ 2 đến 16 lỗ dọc thân, dài từ 139 đến 391 mm. Và nẹp đầu dưới xương đùi có 7 lỗ đầu nẹp bắt vit đk 5.0, còn lại dọc thân nẹp có từ 4 đến 14 | Orthon - Pakistan | Cái | 2700000 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 1
97 | KB187.2 | vít khóa 5.0 các cỡ 16 cái/bộ | vít khóa 5.0 các cỡ | Chất liệu: Bằng thép không gỉ. | Orthon - Pakistan | Cái | 256500 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 16
98 | KB193.1 | Nẹp khóa xương đòn các cỡ | Nẹp khóa xương đòn các cỡ | Hình mắt xích cong chữ S, có từ 6 đến 8 lỗ, dài từ 81 đến 109mm Hoặc loại có móc, chiều sâu móc từ 10 đến 18mm, nẹp dày 3mm - 4mm, có từ 3 đến 8 lỗ. Lỗ bắt vít có ren. | Orthon - Pakistan | Cái | 2700000 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 1
99 | KB193.2 | Vít khóa 8 cái/bộ | Vít khóacác cỡ | Đối với vis 2.4 và 2.7: Đường kính mũ vis 4mm, đường kính thân vis lần lượt là 2.4 và 2.7mm, dài từ 6 đến 40mm. Đối với vit 3.5mm: Đường kính mũ vít là 6mm, đường kính thân vit 3.5mm, dài từ 10 đến 60mm. Cổ mũ vít có ren. Chất liệu: Titanium. | Orthon - Pakistan | Cái | 207000 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 8
100 | KB195.1 | Nẹp mắt xích | Nẹp mắt xích | + Thép không rỉ + Dùng vít 3.5mm , Nẹp dày 2.8mm, rộng 10mm, từ 6 đến 12 lỗ , + Nẹp hình các mắt xích nối liền nhau, | Orthon - Pakistan | Cái | 360000 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 10
101 | KB195.2 | Vít xốp đường kính 3.5 mm các cỡ; 12 cái/bộ | Vít xương đường kính 3.5 mm các cỡ | Chất liệu: Bằng thép không gỉ | Orthon - Pakistan | Cái | 27900 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 24
102 | KB203.1 | Nẹp nhỏ chữ T | Nẹp nhỏ chữ T | Chất liệu: Bằng thép không gỉ. | Orthon - Pakistan | Cái | 360000 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 20
103 | KB203.2 | Vít xốp đường kính 3.5 mm các cỡ; 10 cái/ bộ | Vít xương đường kính 3.5 mm các cỡ | Chất liệu: Bằng thép không gỉ. | Orthon - Pakistan | Cái | 27900 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 30
104 | KB209.1 | Nẹp bản rộng xương đùi | Nẹp bản rộng xương đùi | -Chất liệu: Làm bằng thép không gỉ dùng cho vít 4.5mm, Dài 103 mm, 135 mm: | Orthon - Pakistan | Cái | 342000 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 5
105 | KB209.2 | Vít xốp đk 4,5 mm các cỡ; 14 cái/ bộ | Vít xương đk 4,5 mm các cỡ | + Thép không rỉ + Đầu lục giác, đk 4,5 mm, bước ren 2.75mm, đoạn ren dài 16mm và 32mm ,các cỡ. | Orthon - Pakistan | Cái | 31500 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 14
106 | KB210.1 | Nẹp bản hẹp cẳng chân | Nẹp bản hẹp cẳng chân | "+Thép không rỉ +Dùng vít 4.5mm, Nẹp dài 103 mm đến 231 mm ,dày 4mm , rộng 12mm ,khoảng cách các lỗ 16mm, 4 - 14 lỗ. | Orthon - Pakistan | Cái | 315000 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 5
107 | KB210.2 | Vít xốp đk 4.5 mm các loại; 14 cái /bộ | Vít xương đk 4.5 mm các loại | Đường kính mũ vít 6mm, đường kính lõi vis 1.9mm, đường kính thân vis có ren 4.5mm, chiều dài đoạn vis có ren từ 7 đến 15mm, chiều dài vis từ 14 đến 70mm. | Orthon - Pakistan | Cái | 31500 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 14
108 | KB211.1 | Nẹp tăng áp bản hẹp cho cẳng chân 6 - 12 lỗ | Nẹp tăng áp bản hẹp cho cẳng chân 6 - 12 lỗ | Chất liệu: Bằng thép không gỉ. | Orthon - Pakistan | Cái | 405000 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 10
109 | KB211.2 | Vít xốp đk 4.5 mm các loại; 12 cái/bộ | Vít xương đk 4.5 mm các loại | Đường kính mũ vít 6mm, đường kính lõi vis 1.9mm, đường kính thân vis có ren 4.5mm, chiều dài đoạn vis có ren từ 7 đến 15mm, chiều dài vis từ 14 đến 70mm. | Orthon - Pakistan | Cái | 31500 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 24
110 | KB212.1 | Nẹp tăng áp bản nhỏ 4 - 12 lỗ | Nẹp tăng áp bản nhỏ 4 - 12 lỗ | Chất liệu: Làm bằng thép không gỉ, dùng cho vít 3.5 Dài 121 mm. | Orthon - Pakistan | Cái | 405000 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 10
111 | KB212.2 | Vít xốp đường kính 3.5 mm các cỡ; 12 cái/bộ | Vít xương đường kính 3.5 mm các cỡ | Chất liệu: Bằng thép không gỉ. | Orthon - Pakistan | Cái | 27900 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 24
112 | KB213.1 | Nẹp bản nhỏ cánh tay | Nẹp bản nhỏ cánh tay | Chất liệu: Bằng thép không gỉ. | Orthon - Pakistan | Cái | 256500 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 10
113 | KB213.2 | Vít xốp đường kính 3.5 mm các cỡ; 10 cái/ bộ | Vít xương đường kính 3.5 mm các cỡ | Chất liệu: Bằng thép không gỉ. | Orthon - Pakistan | Cái | 27900 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 20
114 | KB214.1 | Nẹp tăng áp bản nhỏ cho cánh tay 5 - 10 lỗ | Nẹp tăng áp bản nhỏ cho cánh tay 5 - 10 lỗ | Chất liệu: Bằng thép không gỉ. | Orthon - Pakistan | Cái | 405000 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 10
115 | KB214.2 | Vít xốp đường kính 3.5 mm các cỡ; 10 cái/ bộ | Vít xương đường kính 3.5 mm các cỡ | Chất liệu: Bằng thép không gỉ. | Orthon - Pakistan | Cái | 27900 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 20
116 | KB216.1 | Nẹp tăng áp bản vừa 4 - 12 lỗ | Nẹp tăng áp bản vừa 4 - 12 lỗ | "Chất liệu: Làm bằng thép không gỉ, dùng cho vít 3.5 Dài 103mm, 135 mm, 199 mm. | Orthon - Pakistan | Cái | 319500 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 5
117 | KB216.2 | Vít xốp đk 3,5 mm các cỡ; 12 cái/bộ | Vít xương đk 3,5 mm các cỡ | + Thép không rỉ + Đầu lục giác, đk 3,5mm, bước ren 2.75mm, đoạn ren dài 16mm và 32mm ,các cỡ. | Orthon - Pakistan | Cái | 27900 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 12
118 | KB222.1 | Nẹp khóa đầu dưới xương đùi, trái, phải. Titan, | Nẹp khóa đầu dưới xương đùi | "- rộng 16.2mm; dày 5.5mm; chiều dài của nẹp từ 141mm - 361mm; chỉ định dùng cho các trường hợp gãy xương ở vị trí đầu trên đầu dưới xương đùi - Số lỗ trên thân nẹp: từ 4 đến 15 lỗ trái/ phải - chất liệu Titan, Ti6Al4V - dùng kết hợp với: + vít khóa Ø 5.0 mm + vít cứng Ø 4.5 mm + Vít khóa xốp Ø 5.0 mm | Youbetter/Trung Quốc | Cái | 4862000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 2
|  | #N/A | [6 empty] | 694674600

## Địa chỉ liên hệ nhà thầu
TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG MẶT HÀNG VTYT DỰ KIẾN TRÚNG THẦU (LẦN 1)
STT | Tên nhà thầu |  | Địa chỉ | Email | Điện thoại liên hệ
1 | Công ty TNHH dược phẩm và thiết bị y tế | Anh Đức | Số 113-115 Phố Mậu Lương, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, TP Hà Nội. | anhducpharma@gmail.com | ĐT: 0977604459
2 | Công ty TNHH | Aeonmed Việt Nam | Khu E KCN Lễ Môn - TP Thanh Hóa | hoaaeonmed@gmail.com | ĐT: 0975882759
3 | Công ty CP công nghệ y tế | BMS | Lô NV B56-Khu trung Hòa Nhân Chính, P.Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, TP Hà Nội. | viet.bms@bmsvn.com.vn | ĐT: 0981613922
4 | Công ty CP trang TBYT | Cổng Vàng | Tầng 6, 374 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, TP Hồ Chí Minh | hanguyen@goldengatevn.com | ĐT:0983610744
5 | Công ty TNHH TBYT | Danh | Số 180, Đường La Thành, Quận Đống Đa, Hà Nội. | oanhdth@danhmedical.com.vn | ĐT: 0918428286
6 | Công ty CP CNKT và TBYT | Hải Âu | Văn phòng đại diện: Số 295 đường Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội. | nnthuy1011@gmail.com | ĐT:0982228324
7 | Công ty TNHH TBYT | Hoàng Anh | Số 6 ngõ 6/12 Đội Nhân, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội. | congtyhoanganh@gmail.com | ĐT:0975869331
8 | Công ty CPDP | Phú Thái | P1720,CT1 Khu đô thị Mỹ đình, Từ Liêm, Hà Nội. | nguyen1985@phuthaipharma.com.vn | ĐT:0973538008
9 | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ | Phúc xuân | Số 10, ngõ 97, Đường Văn Cao, P.Liễu Giai, Q.Ba Đình, TP Hà Nội. | phucxuancompany@phucxuan.com | ĐT: 0916868456
10 | Công ty CP TB VTYT | Thanh Hóa | 109 Nguyễn Trãi, P. Ba Đình, TP Thanh Hóa. | luuthientuan@gmail.com | ĐT:0904145772
11 | Công ty TNHH TBYT | Thiên Y | Số 24, ngõ 68,Phố Quan Nhân, Phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. | giang.dohuong@thimed.com | ĐT: 0902291838
12 | Công ty TNHH thương mại | Trung Đức | Số 01, B5 Đầm trai, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. | sales2@thnvietnam.vn | ĐT: 0978559528
13 | Công ty CP đầu tư | Tuấn Ngọc Minh | Văn phòng giao dịch 196D/196 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội. | viettruongvan@gmail.com | ĐT:0363116789
14 | Viện trang thiết bị và công trình | Y tế | Số 40 Phương Mai, Phường Mai, Quận Đống Đa, Hà Nội. | qlkhdt.nimec@gmail.com | ĐT:0917548868
15 | Liên danh An phúc - Medicet |  | Lô 526, MB 530, P.Đông vệ, TP. Thanh Hóa. | doantienhung78@gmail.com | ĐT: 0912414106.
16 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed |  | 296 Hải Thượng Lãn Ông, P.Quảng Thắng, TP Thanh Hóa. | ansinhyte@gmail.com | ĐT:0944549668
17 | Liên danh Hà Nội - Thanh Dược |  | Số 30 đường Nguyễn Thị Thập, P.Đông Thọ, TP Thanh Hóa. | thanhduocvh@gmail.com | ĐT:0901133858; 0913011292
18 | LD Cty CPTM DP Việt Nam và Cty TNHH DP Quốc tế |  | Số 48 Hai Bà Trưng, Tp Buôn mê thuột, Tỉnh Đăk lăk | xuanson62@gmail.com | ĐT: 0904853088
19 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 |  | Lô C44, MBQH 1858, Đường Đỗ Đại, P.Quảng Thắng, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa. | VinamedTH@gmail.com | ĐT:0904146236.
Tổng cộng