## G7
DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ TRÚNG THẦU NHÓM G7 (LẦN 1)
STT | Mã VTYT | Tên vật tư y tế mời thầu | Tên vật tư y tế trúng thầu | Đặc tính, thông số kỹ thuật | Hãng/ Nước sản xuất | Đơn vị tính | Giá trúng thầu | Nhà thầu trúng thầu | Ngọc Lặc
1 | G2 | Dung dịch khử nhiễm và làm sạch dụng cụ nội khoa, ngoại khoa và dụng cụ nội soi | ANIOS’CLEAN EXCEL D | Dung dịch làm sạch và khử nhiễm dụng cụ ngoại khoa, nội khoa, dụng cụ nội soi và dụng cụ không chịu nhiệt. Chất tẩy rửa mức độ cao, pH trung tính. Công thức hiệu quả với nước cứng. Phổ diệt khuẩn, diệt nấm, diệt vi khuẩn lao chỉ từ 15 phút; Nồng độ sử dụng ≤0,5%.Có bầu định lượng trên chai. TP: 6,5% Didecyldimethyl ammonium chloride + 0,074% Chlorhexidine digluconate, chất hoạt động bề mặt. | Laboratoires Anios/Pháp | Lít | 292125 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 10
2 | G8 | Dung dịch sát khuẩn không gây hiện tượng ăn mòn dụng cụ | STEROX | GLUTARALDEHYDE >= 2,4% + PH 8,2 -9,2; không gây hiện tượng ăn mòn dụng cụ, không có chất hoạt động bề mặt nên thích hợp cho dụng cụ nội soi.Thời gian ngâm khử khuẩn cấp cao là 20 phút, tiệt khuẩn trong 10 giờ. | INTERSAN-PLUS LLC, Liên Bang Nga | Lít | 102520 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 40
3 | G9 | Dung dịch sát khuẩn tương thích với dụng cụ nội soi | Dung dịch tiệt khuẩn lạnh cho ống nội soi và dụng cụ y tế Ortho-Phthalaldehyde 0,55% SANITAROSA™ OPA Code: 6026 | ORTHO-PHTHALADEHYDE 0,55%, pH 7.2 - 7.8, Thời gian ngâm khử khuẩn cấp cao cho dụng cụ là 5 phút. Không gây ăn mòn dụng cụ, tương thích với nhiều loại dụng cụ và vật liệu (kể cả Polystyrene, Cyanoacrylate), diệt được hầu hết các loại vi khuẩn, vi rút, Trực khuẩn lao (kể cả Mycobacterium bovis). Có thể dùng cho quy trình xử lý bằng tay và bằng máy. | GBL/ Thổ Nhĩ Kỳ | Lít | 189000 | Viện trang thiết bị và công trình y tế | 20
4 | G14 | Gạc cầm máu mũi | Miếng cầm máu mũi Sidacel 80x20x15mm | Gồm 2 phần: Phần ngoài của gạc mũi gồm cellulose cầm máu đã được sản xuất bằng phương pháp khác nhau. Hệ thống đông máu được kích hoạt ngay lập tức trong 30-60 giây.Có thể được lấy ra dễ dàng sau khi sử dụng. 8.0 x 1.5x2.0cm | Sidapharm- Hy Lạp | Cái | 102350 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 50
5 | G17 | Gạc cầm máu | Vật liệu cầm máu tự tan tiêu chuẩn (PAHACEL Standard) | Vật liệu cầm máu tự tiêu Cellulo tái tạo oxi hóa dạng lưới mỏng kích thước 10x20cm. | Altaylar Medical/ Thổ Nhĩ Kỳ | Miếng | 275000 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 30
6 | G18 | Gạc cầm máu tự tiêu | Traumastem Taf light 10x20cm | Kích thước khoảng 10x20cm. Nguyên liệu cellulose tự nhiên. Cầm máu trong vòng 1- 2 phút; tự tiêu hoàn toàn trong vòng 4 ngày, thấm hút gấp 10 lần trọng lượng bản thân, độ PH = 3; | Bioster - CH. Séc | Miếng | 280000 | LD Cty CPTM DP Việt Nam và Cty TNHH DP Quốc tế | 20
7 | G19 | Miếng cầm máu tại mũi | Miếng cầm máu tại mũi Code: 22-60402 | Thành phần: Hydroxilated Poly-Vinyl Acetate. - Phù hợp phẫu thuật trong hốc mũi, kích thước 8 cm x 1,5 cm x 2 cm. - Sản phẩm được nén kép, có thể cắt để tạo kích thước phù hợp. - Khả năng thấm hút tốt: Lên tới 21 lần trọng lượng ban đầu khi ở trong chất lỏng. - Kích thước lỗ nhỏ giúp giảm thiểu sự mất tế bào. | Invotec/ Mỹ | Miếng | 105000 | Viện trang thiết bị và công trình y tế | 20
8 | G20 | Miếng dán vô trùng trước mổ | Miếng dán vô trùng trước mổ | Miếng dán vô trùng trước mổ kích thước 28cmx30cm. Trong suốt, ngăn nước và vi khuẩn, ít gây dị ứng, mềm dẻo, với chất liệu phim polyurethane chất lượng cao, độ đàn hồi tối ưu, siêu mỏng. | Ticare/ Trung Quốc | Miếng | 40000 | Công ty CP CNKT và TBYT Hải Âu | 50
9 | G22 | Sáp cầm máu xương | Bone Wax | Sáp cầm máu xương (2,5gam); | SMI/ Bỉ | Miếng | 26600 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 30
10 | G24 | Xốp cầm máu tự tiêu | Vật liệu cầm máu tự tan Gelatin ( PAHACEL Gelatin Hemostat) | Kích thước khoảng 8x5x1cm. Cầm máu trong vòng 1- 2 phút; tự tiêu hoàn toàn trong vòng 4-6 ngày, thấm hút gấp 50 lần trọng lượng bản thân, độ PH = 7; | Altaylar Medical/ Thổ Nhĩ Kỳ | Miếng | 54600 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 10
11 | G26 | Kim chọc tủy sống | Kim chọc dò và gây tê tủy sống | Đầu có 3 mặt vát sắc, mũi kim được cắt vát hình dạng kim cương cho phép thâm nhập dễ dàng. Chuôi kim cải tiến, cầm chắc chắn, có thể thao tác hai tay, có lăng kính phản quang, dễ dàng phát hiện dịch não tủy chảy ra. Thân kim có đánh dấu mặt vát hướng lên/ hướng xuống. Cỡ/ đường kính/ chiều dài kim: mm: 18G (1,27 x 89mm); 20G (0,9 x 89mm); 22G (0,7 x 89mm); 25G (0,5 x 89mm); 27G (0,4 x 89mm). | Top Coporation Japan - Malaysia | Cái | 18450 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 1000
12 | G27 | Kim chọc tủy sống | Kim gây tê tủy sống Uniever sử dụng một lần | Kim chọc tủy sống số 18 -25G. Thiết kế chuôi kim lăng kính pha lê, trong suốt dễ dàng phát hiện dịch não tủy chảy ra. Đầu kim 3 mặt vát đường kính kim rộng hơn 30% so với loại kim khác mà không ảnh hưởng độ cứng của kim, giúp tốc độ và thời gian dịch não tủy chảy ra nhanh hơn. - Kích cỡ: 18G, 20G, 22G, 25G. Độ dài kim 90mm.Kim 27G có kèm theo kim dẫn đường cỡ 22Gx30/40mm | Unisis Corp/Nhật Bản | Cái | 19500 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 700
13 | G29 | Kim chọc dò và gây tê tuỷ sống các số | BD™ Spinal Needle | Kim gây tê và chọc dò tủy sống các số. Kim chọc dò tủy sống được thiết kế nhỏ gọn giúp giảm nguy cơ tổn thương tủy sống. Chuôi kim mờ cho ánh sáng đi qua giúp xác định dịch não tủy dễ dàng hơn. Đầu kim có khe nhỏ có mặt vát giúp định hướng khi tiến hành thủ thuật. Các cỡ kim với đường kính ngoài x chiều dài (mm): 18Gx 3 1/2in(1,2 x90mm); 20G x 3 1/2in(0,9 x 90mm); 22G x 3 1/2in(0,7 x 90mm); 25G x 3 1/2in (0,5 x 90mm); 27G x 3 1/2in( 0,4 x 90mm) | Becton Dickinson S.A (BD)/ Tây Ban Nha | Cái | 20034 | Công ty TNHH Aeonmed Việt Nam | 500
14 | G31 | Kim chạy thận nhân tạo | Kim chạy thận nhân tạo: AVF Needle set | Kim các cỡ 15G, 16G, 17G (tương ứng: AVF 001 đến AVF 008). Bao gồm loại cánh xoay và loại cánh không xoay. Thiết kế backeye. Chiều dài kim: 25 (mm). Thông số dây gắn với kim: rộng 3.2 x 5.0 x 300 mm. Kim làm bằng nhựa PVC, có khóa bảo vệ, độ tin cậy cao. Kim được bao bọc bằng silicone. | Vital/ Malaysia | Cái | 7620 | Liên danh An phúc - Medicet | 4000
15 | G35 | Kim luồn tĩnh mạch có cánh có cửa | BD Venflon™ Pro | - Kim luồn tĩnh mạch có cánh có cửa các số 18-22G (22G 0.9 x25mm, 42ml/min) - Chất liệu Vialon thành mỏng đàn hồi, có 6 đường cản quang ngầm. Thời gian lưu kim 72-96h, làm giảm các biến chứng. - Đầu kim 3 mặt vát, sắc bén, dễ xuyên qua da và thành mạch. | Becton Dickinson Medical (s) Pte Ltd (BD)/ Singapore | Cái | 13995 | Công ty TNHH Aeonmed Việt Nam | 2000
16 | G39 | Kim luồn tĩnh mạch trẻ em, sơ sinh | BD Insyte™ | - Kim luồn tĩnh mạch có cánh không cổng các trẻ em số 24G ( 24GA 0.7x 19mm, 25ml/min) số 26G ( 0.6 x 19mm, 13ml/min) - Chất liệu Vialon thành mỏng đàn hồi, có 6 đường cản quang ngầm. Thời gian lưu kim 72-96h. - Đầu kim 3 mặt vát, sắc bén. | Becton Dickinson Medical (s) Pte Ltd (BD)/ Singapore | Cái | 13995 | Công ty TNHH Aeonmed Việt Nam | 500
17 | G41 | Kim tiêm nha khoa | Dental Needle | Chất liệu đảm bảo tương đồng sinh học ít gây kích ứng đỏ da, viêm tĩnh mạch. Tiệt trùng bằng chùm điện tử. | NIPRO/ Nhật Bản | Cái | 1489 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 2000
18 | G44 | Dẫn lưu kín vết mổ | Dẫn lưu dịch áp lực âm, loại 200 ml | Vật liệu tổng hợp,dùng trong chấn thương, không gây kích ứng; loại 200ml. | Conod/ Trung Quốc | Cái | 105200 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 30
19 | G45 | Dẫn lưu kín vết mổ | Dẫn lưu dịch áp lực âm, loại 400 ml | Vật liệu tổng hợp,dùng trong chấn thương, không gây kích ứng; loại 400ml. | Conod/ Trung Quốc | Cái | 115200 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 30
20 | G46 | Dây dẫn đường | Guidewire | Dây dẫn đường :chất liệu phủ Hydrophilic coated, kích cỡ 0.035" dài 150cm, đầu thẳng hoặc chữ J, dùng dẫn đường đặt Sond JJ. | Devon Innovations PVT.,LTD/ Ấn Độ | Cái | 282000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 10
21 | G49 | Dây nối bơm tiêm điện | Dây nối bơm tiêm điện độ dài 150cm | Dây nối bơm tiêm điện dài 150cm, dung tích 1.5ml, đường kính trong 1.1mm, đường kính ngoài 2.6 mm. | Great Mountain / Trung Quốc | Cái | 6520 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 200
22 | G50 | Dây nối bơm tiêm điện | Dây nối bơm tiêm điện độ dài 75cm | *Dây nối bơm tiêm điện dài 75cm.Thể tích tồn dư 0.5ml, đường kính 0,9mm, áp lực 2 bar. Không có chất phụ gia | Great Mountain / Trung Quốc | Cái | 5920 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 200
23 | G54 | Dây truyền máu | Blood Administration Set | Dây dài 180cm, bầu nhỏ giọt có 2 ngăn dài 20cm, màng lọc siêu nhỏ với kích thước lỗ lọc từ 175- 200µm, không chứa DEHP, PHT, không chứa chất gây sốt ( non pyrogenic) có khóa hãm. | Terumo/ Nhật Bản | Cái | 24530 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 400
24 | G57 | Cassette dùng cho máy mổ phaco | Cassette Laureate: 8065750541 | Cassette dùng cho máy mổ phaco Laureate. | Alcon/ Mỹ | Cái | 953600 | Liên danh An phúc - Medicet | 5
25 | G59 | Túi lấy máu đơn | Túi lấy máu đơn Demotek | Hệ thống gốm 1 túi: Có dung tích 250ml để đựng máu toàn phần hoặc khối hồng cầu; Túi chứa sẵn 35ml dung dịch chống đông CPDA -1 để bảo quản máu toàn phần hoặc khối hồng cầu tới 35 ngày ở 40°C. - Kim lấy máu cỡ 16G/17G với thành siêu mỏng, có nắp đậy bảo vệ đầu kim. - Có 1 kẹp catheter | Demophorius/ Cộng hòa Síp | Túi | 33985 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 500
26 | G66 | Dây dẫn trong nội soi niệu quản ngược dòng tán sỏi | Guidewire | Lõi thép không gỉ, vỏ bọc bằng PTFE, khả năng linh hoạt cao, khả năng đẩy tốt, khả năng theo dõi xuất sắc, chống xoắn, dễ điều chỉnh; | Devon Innovations PVT.,LTD/ Ấn Độ | Cái | 265320 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 20
27 | G68 | Sonde niệu quản JJ | Double J Stent | Chất liệu nhựa Polyurethan, dài 26cm, 2 đầu mở hình chữ J, các cỡ từ số 5 đến số 8. Tiệt trùng bằng khí EO. Dùng dẫn lưu thận, niệu quản, bàng quang trong trường hợp mổ sỏ thận, hẹp niệu quản. ộ gồm Sond JJ, dây dẫn đường | Devon Innovations PVT.,LTD/ Ấn Độ | Cái | 265320 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 20
28 | G69 | Sonde Foley 2 nhánh | Sonde Foley 2 nhánh các số | Sonde Foley 2 nhánh số 12-26 FG - Không chứa DEHP gây ung thư. - Sản xuất từ 100% cao su tự nhiên ,Phủ Silicon - Có bóng dung tích 5cc-30cc, bóng căng đều không bị vỡ. - Lỗ thông tiểu tiểu lớn và trơn - Tráng silicon trong lòng ống - Tiệt trùng bằng phóng xạ Gamma hoặc khí ETO. | Hitec-Trung Quốc | Cái | 8900 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 500
29 | G71 | Khóa 3 chạc có dây | Khóa ba chạc có dây dài 10cm, 25cm, 30cm,……150cm) | Làm bằng nhựa chất lượng cao dùng trong y tế PC , không gây độc, gây sốt, không gãy gập hoặc chảy nước - Chịu được áp lực cao 5 bar (72psi) - Khóa luer ở đầu khóa dễ dàng kết nối với các loại kim, dây truyền, bộ vi điều chỉnh... - Không tương tác khi truyền với các loại nhũ, dịch béo hay các loại thuốc - Dây nối dài theo kích cỡ đường kính ngoài O.D. 2.8, đường kính trong I.D. 1.2 - Thời gian sử dụng tối đa 96 giờ - Khử trùng bằng khí EO (Ethylene Oxide) | JCM MED - Pháp | Cái | 6150 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 500
30 | G72 | Khóa 3 chạc có dây | Khóa ba chạc có dây dài 10cm, 25cm, 30cm,……150cm) | Làm bằng nhựa chất lượng cao dùng trong y tế PC , không gây độc, gây sốt, không gấy gập hoặc chảy nước - Chịu được áp lực cao 5 bar (72psi) - Khóa luer ở đầu khóa dễ dàng kết nối với các loại kim, gây truyền, bộ vi điều chỉnh... - không tương tác khi truyền với các loại nhũ dịch béo hay các loại thuốc - Dây nối dài theo kích cỡ đường kính ngoài O.D.4.1, đường kính trong I.D.3.0 - Thời gian sử dụng 96 giờ - Khử trùng bằng khí EO ( Ethylene Oxide) | HARSORIA - Ấn Độ | Cái | 6150 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 500
31 | G78 | Catheter tĩnh mạch trung tâm 1 nòng | Catheter tĩnh mạch trung tâm 1 nòng | Catheter Tĩnh mạch trung tâm 1 nòng 14G hoặc 16G x 20cm, đầy đủ phụ kiện kim dẫn, catheter, bơm tiêm, đầu nong, dụng cụ cố định catheter, đầu catheter màu xanh kiểu mũi linh động an toàn. | Baihe/ Trung Quốc | Bộ | 199920 | Công ty TNHH thương mại Trung Đức | 200
32 | G92 | Chỉ không tiêu đơn sợi 4/0 | Polypropylene 4/0 | Chất liệu PolypropyleneSố 4/0, Dài 90cm 2 kim 1/2 kim tròn vòng kim 16mm. | SMI/ Bỉ | Sợi | 45000 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 5
33 | G100 | Chỉ lanh | Chỉ khâu có hàm lượng bông 100% | Chỉ lanh. Dài 250 m. nặng 20 gam, 100% cotton | DMC - Pháp | Cuộn | 135200 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 100
34 | G101 | Chỉ Nylon đơn sợi số 1 | Chỉ Daclon Nylon số 1 | Chỉ không tiêu tổng hợp đơn sợi số 1; Cấu tạo từ Polyamind 6 dài 75cm, 3/8 kim tam giác vòng kim 30mm, kim phủ silicone | SMI-Bỉ | Sợi | 18900 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 100
35 | G102 | Chỉ Nylon đơn sợi số 2/0 - 3/0 | Chỉ Nylon đơn sợi: Filamide số 2/0, 3/0 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi cấu tạo Polyamind 6 số 2/0 và số 3/0 dài 75cm. Kim tam giác 3/8 vòng tròn dài 24mm, kim phủ silicone. | Meril/Ấn Độ | Sợi | 16800 | Liên danh An phúc - Medicet | 400
36 | G103 | Chỉ Nylon đơn sợi số 4/0 | Chỉ Daclon Nylon số 4/0 | Chỉ không tiêu tổng hợp đơn sợi cấu tạo Polyamind 6 số 4/0 dài 75cm. Kim tam giác 3/8 vòng tròn dài 19mm, kim phủ silicone. | SMI-Bỉ | Sợi | 18900 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 200
37 | G105 | Chỉ Nylon đơn sợi số 6/0 | Chỉ Daclon Nylon số 6/0 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi cấu tạo Polyamind 6 số 6/0 dài 75cm. Kim tam giác 3/8 vòng tròn dài 12mm, Kim chất liệu thép không rỉ, kim phủ silicone | SMI-Bỉ | Sợi | 22500 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 50
38 | G113 | Chỉ thép liền kim số 5 | Chỉ thép Tektel liền kim số 5 | Chỉ thép số 5, sợi chỉ dài 75cm, kim 55mm, 1/2C kim tam giác. | Dogsan/Thổ Nhĩ Kỳ | Sợi | 99750 | Công ty CP trang TBYT Cổng Vàng | 100
39 | G126 | Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi số 3/0 | Surgicryl PGA 3/0 | Chỉ số 3/0 dài 75cm, kim tròn 26mm, 1/2C, kim phủ silicon và thép không gỉ. Chất liệu Polyglycolic Acid (Glycolyc acid, được bao phủ Polycaprolactone and Calcium Stearate. | SMI/ Bỉ | Sợi | 36688.2353 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 500
40 | G149 | Chỉ tiêu tổng hợp sợi bện số 4/0 | POLYSORB số 4/0, mã UL203 | Chỉ tiêu tổng hợp sợi bện, thành phần Glycolide/lactide copolymer là sợi polyester tổng hợp gồm Glycolide và lactide có nguồn gốc từ glycolic và axit lactic số 4/0, dài 75cm; kim tròn 1/2C, kim dài 17mm. Sợi chỉ có sức căng ban đầu đạt 140% đạt 80% ở thời điểm 2 tuần và 30% ở thời điểm tuần 3 tuần sau khi khâu. | Medtronic (Covidien) Mỹ | Sợi | 92850 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 200
41 | G153 | Chỉ tiêu tổng hợp sợi bện số 6/0 | POLYSORB số 6/0, mã UL101 | Chỉ tiêu tổng hợp sợi bện, thành phần Glycolide/lactide copolymer là sợi polyester tổng hợp gồm Glycolide và lactide có nguồn gốc từ glycolic và axit lactic số 6/0, 45CM, kim tròn 1/2C, kim dài 17mm. Sợi chỉ có sức căng ban đầu đạt 140% , đạt 80% ở thời điểm 2 tuần và 30% ở thời điểm tuần 3 tuần sau khi khâu. | Medtronic (Covidien) Mỹ | Sợi | 124000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 100
42 | G159 | Dao mổ mắt 15 độ | Dao 15 độ . Model : SP-15 | • Dùng trong phẫu thuật phaco, tạo độ mở rộng 15 độ, thẳng, • Tay cầm làm từ Polycarbonate • Bề mặt tròn, bề mặt được đánh bóng điện • Đầu típ có nắp bảo vệ, lưỡi dao mỏng • Chất liệu làm từ thép không gỉ trong y tế • Đóng gói trong túi vô trùng | Rumex International Ltd / Anh | Cái | 88200 | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Phúc Xuân | 15
43 | G168 | Lưỡi bào khớp bằng sóng Radio | Lưỡi bào khớp bằng sóng Radio | Lưỡi bào loại bỏ sụn khớp thoái hóa , làm láng bề mặt sụn khớp bằng sóng RF- lưỡi bào có thể được kích hoạt bằng phím trực tiếp trên tay cầm, chiều dài làm việc 130mm.đk 3.0mm; cong 90 độ. | HNM/ Mỹ | Cái | 7500000 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 1
44 | G192 | Nẹp mềm liên gai sau cột sống thắt lưng (Hệ thống vật tư dùng cho cố định cột sống liên gai sau) (*) | Nẹp mềm liên gai sau cột sống thắt lưng (Hệ thống vật tư dùng cho cố định cột sống liên gai sau) (*) | Nẹp mềm đặt vào vị trí liên cung sau để cố định cột sống .Nẹp gồm có 02 phần: phần lõi làm bằng siliconce (Dimethyl siloxane) và vỏ ngoài bọc Polyester (polyethylene terephthalate). Dây chằng được lựa chọn để sử dụng trong trường hợp cần tạo hình dây chằng, có khóa bằng titanium trên dây chằng. Nẹp mềm gồm có các size 8, 10 ,12 ,14,16 | Cousin Biotech/Pháp | Cái | 29900000 | Công ty CP công nghệ y tế BMS | 1
45 | G193 | Catheter giảm đau ngoài màng cứng | Catheter giảm đau ngoài màng cứng | Catheter giảm đau ngoài màng cứng. Êm lái đầu ống thông không gây chấn thương, Nhìn thấy từ dưới trục màn hình hướng dẫn với chắn bức xạ. Kênh làm việc kép phân phối thuốc và phạm vi nhỏ. Được thiết kế nâng điều khiển kép. Gây tê tại chỗ,ngay lập tức và hiệu lực lâu dài, tiếp cận an toàn. Phân giải cơ học có sẵn. | Imedicom/Hàn Quốc | Cái | 24700000 | Công ty CP công nghệ y tế BMS | 1
46 | G194 | Bộ dụng cụ đổ xi măng có bóng tạo hình thân đốt sống | Bộ dụng cụ đổ xi măng có bóng tạo hình thân đốt sống | Bộ hoàn chỉnh, các dụng cụ được đóng gói tiệt trùng. Bao gồm: Hệ thống trộn xi dạng độ dẻo cao 1300 Pa.s., có sử dụng kiểu đối áp để bơm, Kiểu máy trộn là kiểu thủy lực có dây nối, kiểm soát chắc chắn lượng xi bơm vào tính từng đơn vị CC. Hệ thống trộn xi và đẩy xi qua phần bơm | Teknimed/Pháp | Bộ | 66700000 | Công ty CP công nghệ y tế BMS | 1
47 | G197 | Khớp Gối (*) | Khớp Gối toàn phần | 1. Lồi cầu đùi (Fomoral Component): với khả năng tăng gấp duỗi tối đa 155 độ - Vật liệu: Zimaloy Co-Cr-Mo Alloy - 5 cỡ lồi cầu đùi phải :BR, CR, DR, ER, FR và - 5 cỡ lồi cầu đùi trái : BL, CL, DL, EL, FL. 2. Mâm chày (Tibial Tray): Có 6 kích cỡ (size) : 1, 2, 3, 4, 5, 6. - Vật liệu: Titanium Ti-6Al-4V Alloy 3. Đĩa đệm mâm chày (Articular Surfaces) - Có 5 độ dày : 10 mm, 12 mm, 14 mm, 17 mm, 20 mm. - Vật liệu: Nhựa PE cao phân tử 4. Bánh chè: - Vật liệu: Nhựa PE cao phân tử - Có 6 kích cỡ về độ dày và đường kính: 26 x 7,5 mm. 29 x 8,0 mm. 32 x 8,5 mm. 35 x 9,0 mm. 38 x 9,5 mm. 41 x 10,0 mm. | Zimmer - Mỹ | Bộ | 53000000 | Công ty TNHH TBYT Danh | 5
48 | G199 | Miếng ghép đĩa đệm đốt sống cổ các cỡ | Đĩa đệm cột sống cổ MSC-C Coales-C EROS Peek Cage System | Vật liệu PEEK. Độ ưỡn 2,8 độ. Thân miếng ghép có mỏ neo chất liệu titanium (có thể tháo dời) giúp tăng độ vững. Chiều cao (mm): 4.5, 5.3, 6.1, 6.9, 7.7 và kích thước chiều dài x chiều rộng (mm): 12x15, 12x17, 14x17, 14x19. | Mediox/ Hungary | Miếng | 10340000 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 1
49 | G200 | Đĩa đệm nhân tạo cột sống cổ các cỡ (*) | Đĩa đệm nhân tạo cột sống cổ các cỡ (*) | Đĩa đệm nhân tạo cột sống cổ cao 4,5mm, 5mm, 6mm, 7mm, chiều rộng từ 15mm, 17mm, 19mm, chiều dài (sâu) từ 13mm, 15mm, 17mm, 19mm. Hai mặt trên và dưới của đĩa đệm đều có răng cưa chống trượt. | FH Orthopedics/Pháp | Cái | 91600000 | Công ty CP công nghệ y tế BMS | 1
50 | G212 | Bộ khớp háng bán phần chuôi dài (*) | Bộ khớp háng bán phần chuôi dài (*) | Bộ khớp háng bán phần chuôi dài không xi tháo rời titanium phủ Plasma, dài đến 250mm với biên độ vận động 114 độ. Vỏ đầu chỏm bán phần lớp ngoài làm bằng Cobalt-Chrome (CoCr), lớp bên trong làm bằng Polyethylene cao phân tử Chỏm: Vật liệu: Cobalt-Chrome (CoCr) , Chuôi:- Vật liệu Titanium Alloy Ti-6AL-4V, Vỏ ngoài phủ lớp nhám plasma.Bề mặt bao phủ tăng độ vững. Lỗ chốt mấu chuyển cho phép gắn mấu chuyển trực tiếp vào vật tư, tăng độ vững và hỗ trợ chỉnh xương. Thiết kế phù hợp: tạo độ vững tương thích với xương, giảm thiểu sự thiếu hụt.Thân chuôi: Độ dài chuôi lên đến 250mm với biên độ vận động 114 độ 150/ 190 /210 /250mm | Biomet/Mỹ | Bộ | 71900000 | Công ty CP công nghệ y tế BMS | 1
51 | G213 | Khớp háng nhân tạo toàn phần không xi măng hai trục linh động (*) | Khớp háng nhân tạo toàn phần không xi măng hai trục linh động (*) | Khớp háng nhân tạo toàn phần không xi măng hai trục linh động, chuôi nén xương công nghệ soma, góc cổ chuôi nghiêng 132 độ, ổ cối và chuôi phủ HA, có thêm lớp đệm liner CoCr, .1. Cấu tạo bằng Titanium,bề mặt phủ lớp nhám Plasma tĩnh điện, phía trên có 3- 4 lỗ để bắt vít ổ cối. Kích thước từ 42,mm đến 68mm ( mỗi bước cách nhau 2mm) 2.Chất liệu Cocr, kích cỡ 32/36/38/40/42/44/46/50/54/60mm 3.Chất liệu polyethylen các cỡ: 22.2/ 28mm 4.Chất liệu bằng Cobalt Chrome, kích cỡ 22.2( -3; +0); 28(-6; -3; +0; +6; +9; +12); 32(-6; -3; +0; +6; +9; +12) 5.Chất liệu bằng titannium, có các cỡ: 5; 6; 7.5; 9; 10; 11; 12.5; 13.5; 15; 17.5; 20; 22.5; 25 tương ứng với chiều dài chuôi trong khoảng từ 130mm đến 170mm.Góc cổ 133 độ, phần đuôi nhọn bảo tồn xương. 6.Đường kính 6.5, chất liệu bằng titanium tương ứng với chiều dài 15/20/25/30/35/40mm. | Biomet/Mỹ | Bộ | 87900000 | Công ty CP công nghệ y tế BMS | 1
52 | G215 | Khớp háng bán phần không xi măng chuôi chống xoay (*) | Khớp háng bán phần không xi măng chuôi chống xoay | 1. Cuống xương đùi (Stem) - Vật liệu : Titanium Ti-6Al-4V Alloy-Plasma Spray,phủ bên ngoài lớp HA/TCP. - Cổ côn 12/14 - Góc cổ chuôi 131 độ - Kích cỡ chuôi (Stem Size) : 4, 5, 6, 7.5, 9, 10, 11, 12.5, 13.5, 15, 16.25, 17.5, 20, 22.5 mm. - Chiều dài chuôi (Stem Length) : 107, 109, 111, 114, 117, 119, 121, 124, 126, 129, 132, 134, 139, 144 mm. - Độ di lệch cổ chuôi với chỏm +0 (Offset (+0)) :35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50 mm - Chiều dài cổ chuôi với chỏm +0 (Neck Length (+0)) : 30, 32, 33, 35, 38, 39 mm 2. Chỏm xương đùi (femoral head) - Vật liệu : AluminumOxide Ceramic ( Biolox Delta Ceramic ) - Đường kính đầu (head) : 32, 36mm (0, ±3.5,+7) mm. 3. Ổ cối (Shell): - Vật liệu :Titanium Alloy dạng sợi, với cấu trúc tăng khoảng trống (diện tiếp xúc) giúp cho cố định tốt hơn vào xương và giúp xương mọc vào trong thân của ổ cối. - Kích cỡ : 48 – 70 mm với mỗi bước tăng 2 mm. 4. Lớp đệm (Liner): - Vật liệu : Nhựa PE cao phân tử, liên kết chéo siêu bền - Đường kính trong : 32, 36 mm. - Đường kính ngoài : 48 – 70 mm với mỗi bước tăng 2 mm, riêng 50,52, 54mm, chung 1 cỡ | Zimmer - Mỹ | Bộ | 51000000 | Công ty TNHH TBYT Danh | 15
53 | G216 | Khớp háng bán phần không xi măng chuôi dài chống xoay (*) | Khớp háng bán phần không xi măng chuôi dài chống xoay | 1. Cuống xương đùi (Stem) - Vật liệu : Ti6Al7Nb - Góc cổ chuôi (Neck Angle) : 135 độ - Cổ côn 12/14 - Kích cỡ (Stem Size) :14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25mm. - Độ dài: 190, 225, 265, 305 mm 2. Chỏm xương đùi (femoral head) - Vật liệu : Cobalt-Chrome (Zimaloy) Alloy. - Đường kính đầu (head) : 22( -2, 0, +3)mm; 28 (0, ±3.5, +7, +10.5) mm 3. Vỏ đầu chỏm (Shell) - Vật liệu : Zimaloy Cobalt-Chromium-Molybdenum Alloy. - Kích cỡ : 38 – 55 mm với mỗi bước tăng 1 mm, 57, 58 - 72 mm với mỗi bước tăng 2 mm. 4. Lớp đệm (Liner) - Vật liệu : Polyetylene cao phân tử (UHMWPE). - Đường kính trong : 22, 28 mm. - Đường kính ngoài : từ 38-43 sử dụng chỏm 22mm, từ 44-72 sử dụng chỏm 28mm | Zimmer - Mỹ | Bộ | 67000000 | Công ty TNHH TBYT Danh | 6
54 | G217 | Bộ khớp gối toàn phần có xi măng (*) | Bộ khớp gối toàn phần có xi măng (*) | Lồi cầu chất liệu Cobalt - Chrome, gập chuyển dộng 145 độ mà không cần phẫu thuật cắt xương bổ sung. Thu hẹp mặt trước để giảm nguy cơ trượt ra, đặc biệt ở các xương đùi hẹp. có rãnh sâu hơn và dài hơn để tăng sự hỗ trợ xương hông.Condyles rộng sau phát triển tương ứng kích thước cung cấp hỗ trợ lớn hơn trong gập sâu. Lót đệm mâm chày nén đúc từ Polyethylene cao phân tử. Độ dốc phía sau mâm chày 3º,xoay vòng trong / bên ngoài 15 °; có 7 cỡ từ 63mm đến 83mm, Độ dày của mâm chày từ 8mm tới 18mm. Các khuôn ép nén trực tiếp mâm chày và lớp đệm tạo ra một liên kết cơ khí giữa polyethylene và cobalt chrome vững chắc. | Biomet/Mỹ | Bộ | 63700000 | Công ty CP công nghệ y tế BMS | 1
55 | G218 | Khớp háng bán phần không xi măng chuôi dài di động kép (*) | Khớp háng bán phần không xi măng chuôi dài di động kép | "- Khớp háng bán phần không xi măng chuôi dài di động kép, chuôi phủ HA - Cuống chỏm: +Vật liệu: Titanium (TiAI6V4), phủ HA kích thích hình thành xương. + Kích thước: 9,12,14,16,18,20. dài từ 180-250mm + Cấu tạo: Góc nghiêng 135 độ, trên thân xẻ rãnh dọc và ngang hình bán nguyệt. Đầu dưới của chuôi xẻ rãnh - Chỏm khớp +Vật liệu: Thép không gỉ + Kích thước: Đk 28mm, 4 cỡ S, M, L, XL - Vỏ đầu chỏm (Cup) +Vật liệu: thép không gỉ + Kích thước từ 39mm đến 55mm. Mỗi nhịp tăng 1mm. - Lót đầu chỏm (insert) +Vật liệu: polyethylene cao phân tử + kích thước Đk trong 28mm, đường kính ngoài từ 39-55mm, mỗi nhịp tăng 1mm, 4 cỡ A, B, C, D | Surgival/ Tây Ban nha | Bộ | 54500000 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 1
56 | G222 | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng cuống khớp phủ HA kích thích tạo xương (*) | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng cuống khớp phủ HA kích thích tạo xương | 1. Cuống khớp không xi măng: Vật liệu titanium phủ HAP ( hydroxyl apatide) đạt tiêu chuẩn iso . cổ 5°42'30'' các cỡ: 8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,20. chiều dài từ 125 mm đến 190 mm. 2. Ổ cối không xi măng: Vật liệu TA6VELI, phủ HA ( hydroxyl apatite) theo tiêu chuẩn iso . Có 10 cỡ đường kính: 44 - 62 mm có 5 lỗ để bắt vít. Ổ cối 48/50 dùng chung một lót ổ cối, ổ cối 52/54/56 dùng chung 1 lót ổ cối, ổ cối 58/60/62 dùng chung một lót ổ cối. 3. Lót ổ cối: Chất liệu bờ chống trật khớp 8 độ. 4. Vít ổ cối: Chất liệu titanium đường kính 6.5mm dài từ 15 mm đến 50 mm 5. Chỏm khớp: Đường kính 28 mm, chất liệu cobalt chrome ( CoCr) chiều dài cổ: - 3.5 ; +0; +3.5; +7 mm. | Biotechni/ Pháp | Bộ | 52000000 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 20
57 | G230 | Khớp háng toàn phần không xi măng chuôi dài (*) | Khớp háng toàn phần không xi măng chuôi dài (*) | Ổ cối:- Cấu tạo bằng Titanium,Kết cấu Titanium xốp: kết hợp với cấu trúc lỗ nối tăng cường giúp xương phát triển nhanhCơ chế mở khóa/ khóa lại: cho phép lắp ghép vật tư dễ dàng mà không làm ảnh hưởng đến lớp đệm. Lỗ tròn lớn trên đỉnh Mấu chống xoay: Có 6 hoặc 8 mấu kết hợp với các bậc trên lớp đệm để tạo sự ổn định quay tối đa và giảm thiểu vi chuyển động Lót đệm polyethylen, chỏm CoCr; kích cỡ 22/21; 28/22; 32/23; 32/24 Chỏm chất liệu CoCr, kích cỡ 28(-6; -3; +0; +6; +9; +12); 32(-6; -3; +0; +6; +9; +12) Chuôi:- Vật liệu Titanium Alloy Ti-6AL-4V, Vỏ ngoài phủ lớp nhám plasma.Bề mặt PPS bao phủ tăng độ vững. Lỗ chốt mấu chuyển cho phép gắn mấu chuyển trực tiếp vào vật tư, tăng độ vững và hỗ trợ chỉnh xương. Độ dài chuôi lên đến 250mm với biên độ vận động 114 độ 150/190/210/250mm | Biomet/Mỹ | Bộ | 91200000 | Công ty CP công nghệ y tế BMS | 1
58 | G231 | Khớp háng bán phần không xi măng (*) | Khớp háng bán phần không xi măng (*) | - Đầu lưỡng cực: Làm bằng Cobalt - Chrome, đường kính bao gồm các cỡ từ 36mm đến 65mm với mỗi kích cỡ tăng 1mm - Lớp lót được làm bằng Polyethylene (UHMWPE) cao phân tử, liên kết ngang, có vòng nhẫn khóa chống trật - Góc cổ chuôi động có thể điều chỉnh chiều dài và các góc từ 127 độ, 135 độ, 143 độ , chiều dài cổ chuôi: 28mm–38.5mm. - Đầu xương đùi làm bằng Cobalt Chrome có đường kính các cỡ từ ϕ 22, 28, 32, 36mm. Lõi tăng giảm (+0mm,±3,5mm,±7mm, ±10mm) - Thân chuôi phủ chất kích thích xương toàn thân. Kích cỡ: 1-10, chiều dài: 126-166mm. . Độ di lệch cổ chuôi (Offset): 35,36,37,38,39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49mm. | Microport/Mỹ | Bộ | 53900000 | Công ty CP công nghệ y tế BMS | 1
59 | G232 | Khớp háng toàn phần không xi măng (*) | Khớp háng toàn phần không xi măng | 1. Ổ cối Cấu tạo bằng titanium (Ti6Al4V) phủ HA,Phía trên có nhiều lỗ nhỏ để bắt vít ổ cối. các cỡ : 42/44/46/48/50/52/54/56/ 58/60/62/64/66/68/70/72mm 2. Lót ổ cối:Polyethylen cao phân tử chống mài mòn, chiụ nén tốt, 3.Chỏm Alumina ceramic | Biotechni/ Pháp | Bộ | 60000000 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 4
60 | G271 | Phim XQ khô 10x12 inch (*) | Phim khô SD-Q 10 x 12" | Phim khô Laser cỡ 10x12 inch;. Được thiết kế các lớp đệm từ vùng mật độ thấp đến vùng mật độ cao; sử dụng cho máy in phim khô laser Konica. | Konica Minolta/ Mỹ | Tờ | 21900 | Liên danh An phúc - Medicet | 12000
61 | G272 | Phim XQ khô 11x14 inch (*) | Phim khô SD-Q 11 x 14" | Phim khô Laser cỡ 11x14 inch;. Được thiết kế các lớp đệm từ vùng mật độ thấp đến vùng mật độ cao; sử dụng cho máy in phim khô laser Konica. | Konica Minolta/ Mỹ | Tờ | 24600 | Liên danh An phúc - Medicet | 5000
62 | G279 | Phim XQ khô laser 8x10" (20x25cm) (*) | Phim khô laser Trimax TXE cỡ 8x10" (20x25cm) | Phim khô laser dùng cho máy in phim khô Laser Trimax - Nền xanh, Polyester độ dầy 7 Mil .- Nạp phim ánh sáng ban ngày - Độ phân giải cao. | Carestream Health - Mỹ | Tờ | 17500 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 10000
63 | G280 | Phim XQ khô laser 10x12" (25x30cm) (*) | Phim khô laser Trimax TXE cỡ 10x12" (25x30cm) | Phim khô laser dùng cho máy in phim khô Laser Trimax - Nền xanh, Polyester độ dầy 7 Mil . - Nạp phim ánh sáng ban ngày - Độ phân giải cao. - Mật độ phim in ra Dmax: 3,00±0,10; Dmin: ≤0,25 | Carestream Health - Mỹ | Tờ | 24000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 10000
64 | G281 | Phim XQ khô laser 14x17" (35x43cm) (*) | Phim khô laser Trimax TXE cỡ 14x17" (35x43cm) | Phim khô laser dùng cho máy in phim khô Laser Trimax - Nền xanh, Polyester độ dầy 7 Mil . - Nạp phim ánh sáng ban ngày - Độ phân giải cao. | Carestream Health - Mỹ | Tờ | 42000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 13000
65 | G293 | Quả lọc thận nhân tạo | Quả lọc thận RENAK CTA 1500 | Hệ số siêu lọc UFR từ 25-32ml/h/mmHg. - Độ thanh giải (lưu lượng máu 200 ml/ phút): + Ure: 190ml/phút + Creatinine: 180 ml/ phút + Phosphate: 174ml/ phút + Vitamin B12: 141 ml/ phút - Độ thanh giải(lưu lượng máu 300 ml/ phút): + Ure: 251ml/phút + Creatinine: 229 ml/ phút + Phosphate: 217ml/ phút + Vitamin B12: 164 ml/ phút - Độ thanh giải(lưu lượng máu 400 ml/ phút): + Ure: 289ml/phút + Creatinine: 258 ml/ phút + Phosphate: 243ml/ phút + Vitamin B12: 178 ml/ phút - Diện tích màng từ 1.5m2 - Hệ số sàn Albumin 0.0007ml/h/mmHg - Chất liệu màng:Cellulose Tri Acetat - Chiều dài hiệu quả: 240mm - Thể tích mồi: 90ml - Áp lực xuyên màng 500 mmHg - Tiệt trùng bằng tia Gama | Kawasumi/ Thái Lan | Quả | 315200 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 200
66 | G297 | Quả lọc thận nhân tạo | Quả lọc thận nhân tạo SUREFLUX - 130 E | Quả lọc khô Chất liệu màng lọc:Cellulose Triacetate Chất liệu vỏ/ nắp quả lọc: Polycarbonate Chất liệu đầu quả lọc: Polyurethane Tiệt trùng : Bằng tia Gamma Diện tích bề mặt: 1.3 m² Hệ số siêu lọc (KUF) : 1780ml/hr/100mmHg Chiều dài hiệu quả: 216 mm Đường kính trong: 200 µm Chiều dày màng lọc: 15 µm Thể tích mồi: 75 ml Hệ số thanh thải: Urea: 188(ml/phút) Creatinine:176(ml/phút) Phosphate: 164(ml/phút) Vitamin B12: 112(ml/phút) Myoglobin: 23 (ml/phút) | Nipro Corporation/ Nhật Bản | Quả | 360000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 1500
67 | G306 | Chất nhuộm bao | Chất Nhuộm bao Mede Blu | 1 ml dung dịch trong xilanh vô trùng chứa 0,6mg Trypan Blue - Là dung dịch vô trùng của Trypan blue, đẳng trương với pH từ 6,8 tới 7,4. Trypan Blue được sử dụng để nhuộm bao trước, giúp hỗ trợ kỹ thuật xé bao trong phẫu thuật đục thủy tinh thể, là dung dịch vô trùng không chí nhiệt tố. | Ophthalmic Technology/ Ấn Độ | Lọ | 125000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 30
68 | G308 | Composite đặc/lỏng | Nhộng áo | Chất hàn composite dạng đặc/ lỏng. | Vivadent/Áo | Nhộng | 37800 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 300
69 | G312 | Đầu lấy cao răng | Đầu lấy cao răng | Đầu lấy cao răng. Chất liệu thép không rỉ | Nakanishi/ Nhật Bản | Cái | 1950000 | Liên danh An phúc - Medicet | 5
70 | G314 | Dịch nhầy Curagel 2.4% | Dịch nhầy Hydroxypropyl methylcellulose 2%, Ống 2ml | Chất liệu: Hydroxy Propyl Methyl Cellulose 20mg; NaCl: 6,40mg; KCl: 0,75mg. Dung tích 2ml. Có sẵn kim bơm chất nhầy. | Ophtechnics/ Ấn Độ | Ống | 89985 | Công ty TNHH thương mại Trung Đức | 30
71 | G318 | Cement hàn/trám răng | Fuji 2- 10g | Chất trám Glass ionomer cement. 10g bột + 10 ml nước/Hộp | GC/Nhật Bản | Hộp | 850000 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 8
72 | G325 | Miếng cầm máu trong phẫu thuật tai | Miếng cầm máu trong phẫu thuật tai Code 22-60110 | Thành phần: Hydroxilated Poly-Vinyl Acetate.Kích thước: đường kính 1,2 cm; dài 2,4 cm. Khả năng thấm hút tốt: lên tới 21 lần trong lượng ban đầu khi ở trong chất lỏng. Nở phồng tròn đều. Giúp giữ thuốc kháng sinh tiếp xúc với vết mổ. | Invotec/ Mỹ | Miếng | 136500 | Viện trang thiết bị và công trình y tế | 20
73 | G326 | Miếng dán mi nhỏ | Băng phim trong 6cm x7cm - 1624W | Lớp film Polyurethane trong suốt chống thấm nước, chống vi khuẩn và virus, dễ dàng theo dõi liên tục vùng tiêm và vùng cố định. - Nền keo Acrylate, độ dính tốt, hạn chế kích ứng da và không sót keo khi tháo băng. - Kích thước: 6 cm x 7 cm. | 3M/ Mỹ | Miếng | 18500 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 100
74 | G327 | Nhộng mầu các cỡ | Nhộng áo | Chất liêu Composite, A1, A2, A3, A3.5, A4,B1, B2, B3, C2, D3 | Vivadent/Áo | Nhộng | 35100 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 400
75 | G328 | Nong ống tuỷ | K-File | Chất liệu thép không rỉ.Có chiều dài 18,21,25,28,31mm các số 06,08,10,15,20,25,30,35,40…140. | Mani Nhật Bản | Cái | 13950 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 300
76 | G329 | Rũa ống tuỷ | H-File | Chất liệu thép không rỉ.Có chiều dài 18,21,25,28,31mm các số 08,10,15,20,25,30,35,40... 140 | Mani Nhật Bản | Cái | 13500 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 300
77 | G330 | Sợi Silicon | Dây silicon . Model : 21-R7002 | Chất liệu: Silicon | Rumex Instruments , Ltd / Nga | Sợi | 1260000 | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Phúc Xuân | 15
78 | G331 | Trâm gai | Short Barbed Broaches ( châm gai) | Có các màu trắng,vàng,đỏ,xanh dương,xanh lá cây,đen tương ứng với các số 01,02,03,04,05,06 . Chất liệu thép không rỉ | Mani Nhật Bản | Cái | 9900 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 500
79 | G332 | Trâm gai | Short Barbed Broaches ( châm gai) | Chất liệu thép không rỉ. Trâm gai lấy tủy. 10 cái/ vỉ | Mani Nhật Bản | Vỉ | 75000 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 50
80 | G333 | Trâm trơn | Smooth Broaches ( châm trơn) | Chất liệu thép không rỉ.Có các số 000,00,0,1,2,3. | Mani Nhật Bản | Cái | 6500 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 500
81 | G394 | Băng keo chỉ thị nhiệt hấp ướt | Chỉ thị nhiệt hấp ướt 1322-24mm | Băng hấp ướt, KT 24 mmx5.5m | 3M/ Canada | Cuộn | 92500 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 30
82 | G401 | Điện cực tim | Điện cực tim | Điện cực đo tim nền xốp. * Thiết kế hình chữ nhật nền xốp, mềm mại. * Nút điện cực bằng vật liệu thép không gỉ, dẫn truyền tín hiệu tốt. * Gel dính keo Acrylate, có độ dính tốt. * Dùng trong đo điện tim chẩn đoán hoặc theo dõi liên tục. * Kích thước 3,7cm x 3,3cm. | Farum - Ba Lan | Cái | 1500 | LD Cty CPTM DP Việt Nam và Cty TNHH DP Quốc tế | 7000
83 | G403 | Giấy điện tim 6 cần | Giấy điện tim 6 cần | Kích thước 110mm*140mm*200sheets, chất liệu bằng giấy in nhiệt | Tele-paper/ Malaysia | Tập | 28530 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 500
84 | G404 | Giấy in ảnh | Giấy in kết quả nội soi màu UPC-21S | Kích thước 90mm*100cm, chất liệu giấy trắng ảnh, ( 3 tập*80 tờ, 3 băng mực)/Hộp | Sony – Nhật Bản | Hộp | 2245000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 5
85 | G407 | Giấy in máy Monitor | Giấy in máy Monitor | Kích thước 500mm*100m*300sheets, chất liệu bằng giấy in nhiệt và có 1 mặt được in dòng kẻ sẵn đếm nhịp điện tim | Tele-paper/ Malaysia | Tập | 92500 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 10
86 | G409 | Giấy in siêu âm | Giấy in siêu âm 110x20 | - Dùng cho các dòng máy in của hãng Sony - Dung lượng: 215 bản in cho mỗi cuộn. - Kích thước 110 mm × 20 m | Telepayper/ Malaysia | Cuộn | 114250 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 300
87 | G411 | Lamen xét nghiệm | Lamen kính | Bằng Thủy tinh đặc biệt tiêu chuẩn , dùng để soi bệnh phẩm qua kính hiển vi, không xước, không mốc truyền quang trung tính. Kích thước 22x40mm; 24x50mm | Jiangsu Huida, TQ | Cái | 445 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 10000
88 | G412 | Pass điện não | Pass điện não | Là chất lỏng dạng gel, dùng để tiếp xúc bệnh nhân qua điện cực của mấy điện não | Spes Medica/Ý | Pass | 620000 | Liên danh An phúc - Medicet | 5
89 | G429 | Bộ dụng cụ đổ xi măng cột sống không bóng, | Bộ dụng cụ đổ xi măng cột sống không bóng, | Bộ dụng cụ đổ xi măng loại không bóng gồm: 1. Bộ trộn xi măng bằng bi lắc kim loại 2. 02 kim chọc dò cán chữ T đk 11G hoặc 14G, chiều dài 125mm 3. Súng bơm xi măng, tay cầm có tích hợp chế độ tự động giảm áp lực trong thân đốt sống (Automatic pressure control) 4. Xi măng có hạt cản quang, , khối lượng xi măng 25.8g (Thành phần PMMA 54.1%, Zirconium oxide 45.4%, Benzoyl Peroxide 0.5%), dung dịch pha 9.2 g Methylmethacrylate, M-M dimethyl-p-toluidine, Hydroquinone | Vexim/ Pháp | Bộ | 17980000 | Công ty CP CNKT và TBYT Hải Âu | 1
90 | GB189.1 | Vít đa trục bước ren hình thang 6 cái/bộ | Vít đa trục bước ren hình thang 6 cái/bộ | Chất liệu bằng titanium.Vít có bước ren nghiêng theo dạng hình thang . Góc vát của đầu vít là 60 độ. Góc mở của vít đa trục là 50 độ. Đường kính các cỡ từ 4.5 đến 8.5 mm, chiều dài từ 25 đến 60mm. Bước ren của phần mặt trong mũ vít nghiêng 7 độ. Có thể phân biệt kích thước vít bằng màu sắc (Ø 4.5mm: vàng, Ø 5.5mm: xanh mây; Ø 6.5mm: màu xám, Ø 7.5mm: xanh lá; Ø 8.5mm: tím) | Synimed/ Pháp | Cái | 4300000 | Công ty TNHH DP và TBYT Anh Đức | 6
91 | GB189.2 | Ốc khóa trong dùng cho vít đơn trục và đa trục ren hình thang .6 cái/bộ | Ốc khóa trong dùng cho vít đơn trục và đa trục ren hình thang .6 cái/bộ | Chất liệu hợp kim titanium, thiết kế nhằm hạn chế tình trang xiết ốc lệch bước ren, đường kính ngoài 9.6mm, đường kính trong 7.9mm, chiều cao 5.1mm, sử dụng đồng bộ với tất cả các size vít lưng bằng cây bắt vít lục lăng | Synimed/ Pháp | Cái | 765000 | Công ty TNHH DP và TBYT Anh Đức | 6
92 | GB189.3 | Nẹp dọc thẳng 200mm 2 cái/bộ | Nẹp dọc thẳng 200mm 2 cái/bộ | Nẹp dọc thẳng 200mm được làm bởi chất liệu Titanium nguyên chất/ hợp kim Vitalium. - Đường kính 6.0mm. - Chiều dài:200mm | Synimed/ Pháp | Cái | 730000 | Công ty TNHH DP và TBYT Anh Đức | 2
93 | GB190.1 | Vít đơn trục bước ren hình thang. 2 cái/bộ | Vít đơn trục bước ren hình thang 2 cái/bộ CSS - 6.0 Pedicle Screw Standard Single Axial | Chất liệu bằng titanium. Bước ren trên thân vít được thiết kế theo công nghệ bước ren đôi, khoảng cách bước ren đôi là 5.3mm. Đầu mũi vít dài 15.5mm, đương fkính 14mm. Đường kính các cỡ từ 4.5 đến 7.5, chiều dài từ 20-60mm ( mỗi bước tăng 5mm) | Mediox/ Hungary | Cái | 3807000 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 2
94 | GB190.2 | Vít đa trục bước ren hình thang. 4 cái/bộ | Vít đa trục bước ren hình thang 4 cái/bộ CTS-6.0 Pedicle Screw Standard Multi Axial. | Chất liệu bằng titanium.Vít có bước ren nghiêng theo dạng hình thang . Góc vát của đầu vít là 60 độ. Góc mở của vít đa trục là 50 độ. Đường kính các cỡ từ 4.5 đến 8.5 mm, chiều dài từ 25 đến 60mm. Bước ren của phần mặt trong mũ vít nghiêng 7 độ. Có thể phân biệt kích thước vít bằng màu sắc (Ø 4.5mm: vàng, Ø 5.5mm: xanh mây; Ø 6.5mm: màu xám, Ø 7.5mm: xanh lá; Ø 8.5mm: tím). | Mediox/ Hungary | Cái | 4500000 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 4
95 | GB190.3 | Ốc khóa trong dùng cho vít đơn trục và đa trục ren hình thang. 6 cái/bộ | Ốc khóa trong dùng cho vít đơn trục và đa trục ren hình thang. 6 cái/bộ CTS -5.5 MIS Set Srew | Chất liệu hợp kim titanium, thiết kế nhằm hạn chế tình trang xiết ốc lệch bước ren, đường kính ngoài 9.6mm, đường kính trong 7.9mm, chiều cao 5.1mm, sử dụng đồng bộ với tất cả các size vít lưng bằng cây bắt vít lục lăng | Mediox/ Hungary | Cái | 945000 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 6
96 | GB190.4 | Nẹp nối ngang .1 cái/ bộ | Thanh nối ngang đa chiều 1 cái/ bộ CTS, CSS-6.0 Cross Link-B | Chất liệu Titanium.đồng bộ rod 6.0mm. Điều chỉnh được góc xoay (chuyển động đa trục ) và chiều dài thanh nối ngang từ 17/20/23/26mm; 29-31 mm;31-35 mm;35-39 mm;38-43 mm;42-51 mm;50-67 mm; 66- 99mm. | Mediox/ Hungary | Cái | 7020000 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 1
97 | GB190.5 | Nẹp dọc thẳng 480mm. 1cái/bộ | Thanh dọc dài 480mm. 1cái/bộ CTS;CSS - 6.0 Rod. | Nẹp dọc thẳng được làm bởi chất liệu Titanium nguyên chất/ hợp kim Vitalium. - Đường kính : 5.5mm. - Chiều dài:400-480mm | Mediox/ Hungary | Cái | 4500000 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 1
98 | GB191.1 | Miếng ghép đĩa đệm hình viên đạn (can thiệp được mọi hướng) 1 cái/ bộ | Miếng ghép đĩa đệm hình viên đạn (can thiệp được mọi hướng) 1 cái/ bộ | Hình dạng hình viên đạn Can thiệp được mọi hướng bất cứ vị trí nào , cả đường giữa. phẫu thuật PLIF, TLIF, mổ mở / mổ ít xâm lấn. Có điểm đánh dấu chắn bức xạ có thể nhìn được khi chụp Xquang. Kích thước: Cao: 6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/18mm; dài 20/25mm; góc ưỡn 0độ/4 độ, rộng 8/9/11mm. | Pioneer (RTI)/Mỹ | Cái | 11900000 | Công ty CP đầu tư Tuấn Ngọc Minh | 2
99 | GB191.2 | Vít đa trục bước ren hình thang 6 cái/bộ | Vít đa trục bước ren hình thang 6 cái/bộ | Chất liệu bằng titanium.Vít có bước ren nghiêng theo dạng hình thang . Góc vát của đầu vít là 60 độ. Góc mở của vít đa trục là 50 độ. Đường kính các cỡ từ 4.5 đến 8.5 mm, chiều dài từ 25 đến 60mm. Bước ren của phần mặt trong mũ vít nghiêng 7 độ. Có thể phân biệt kích thước vít bằng màu sắc (Ø 4.5mm: vàng, Ø 5.5mm: xanh mây; Ø 6.5mm: màu xám, Ø 7.5mm: xanh lá; Ø 8.5mm: tím). | Pioneer (RTI)/Mỹ | Cái | 4980000 | Công ty CP đầu tư Tuấn Ngọc Minh | 6
100 | GB191.3 | Ốc khóa trong dùng cho vít đơn trục và đa trục ren hình thang. 6 cái/bộ | Ốc khóa trong dùng cho vít đơn trục và đa trục ren hình thang. 6 cái/bộ | Chất liệu hợp kim titanium, thiết kế nhằm hạn chế tình trang xiết ốc lệch bước ren, đường kính ngoài 9.6mm, đường kính trong 7.9mm, chiều cao 5.1mm, sử dụng đồng bộ với tất cả các size vít lưng bằng cây bắt vít lục lăng | Pioneer (RTI)/Mỹ | Cái | 1040000 | Công ty CP đầu tư Tuấn Ngọc Minh | 6
101 | GB191.4 | Nẹp dọc thẳng 200mm. 1 cái/ bộ | Nẹp dọc thẳng 200mm. 1 cái/ bộ | Nẹp dọc thẳng được làm bởi chất liệu Titanium nguyên chất/ hợp kim Vitalium. - Đường kính : 6.0mm. - Chiều dài:200mm | Pioneer (RTI)/Mỹ | Cái | 2500000 | Công ty CP đầu tư Tuấn Ngọc Minh | 2
102 | GB201.1 | Nẹp nối ngang di động các cỡ | Nẹp nối ngang Polaris | Vật liệu titanium. Có 5 loại kích cỡ: XXS, XS, S, M, L. Chiều dài từ 16mm đến 75mm | Zimmer Biomet/ Mỹ | Cái | 7500000 | Công ty TNHH TBYT Danh | 1
103 | GB201.2 | Vít ốc khóa trong | Vít ốc khóa trong Polaris | Vật liệu Titanium. Với công nghệ cánh ren xoắn ốc, giúp chống trượt. | Zimmer Biomet/ Mỹ | Cái | 1000000 | Công ty TNHH TBYT Danh | 1
104 | GB202.1 | Nẹp dọc Titanium uốn sẵn | Nẹp dọc Polaris uốn sẵn | Vật liệu Titanium. Chiều dài từ 30mm đến 100mm, mỗi cỡ cách biệt 5mm chiều dài. | Zimmer Biomet/ Mỹ | Cái | 3200000 | Công ty TNHH TBYT Danh | 1
105 | GB202.2 | Vít trượt đa trục các cỡ | Vít trượt đa trục Polaris các cỡ | Vật liệu Titanium. Vít có 4 đường kính (mm): 5.5-6.5-7.5-8.5. Chiều dài vít từ 30mm đến 55mm, mỗi cỡ cách biệt 5mm chiều dài. Có thể phân biệt kích thước vít bằng màu sắc (mỗi đường kính 1 màu khác nhau). Có mũ vít để nắn chỉnh trượt. | Zimmer Biomet/ Mỹ | Cái | 7000000 | Công ty TNHH TBYT Danh | 1
106 | GB208.1 | Vít cuống dài đk 5.5, 6.5, 7.5mm dài 30-60mm (mỗi bước tăng 5mm) 6-8 cái /bộ | Vít cuống dài đk 5.5, 6.5, 7.5mm dài 30-60mm (mỗi bước tăng 5mm) 6-8 cái /bộ | Vít cuống dài chất liệu titanium, đk 5.5, 6.5, 7.5mm dài 30-60mm (mỗi bước tăng 5mm). Góc vát của đầu vít là 60 độ. | Pioneer (RTI)/Mỹ | Cái | 8400000 | Công ty CP đầu tư Tuấn Ngọc Minh | 8
107 | GB208.2 | vít khóa dùng với vít cuống dài 6-8 cái/bộ | vít khóa dùng với vít cuống dài 6-8 cái/bộ | Chất liệu hợp kim titanium, thiết kế nhằm hạn chế tình trang xiết ốc lệch bước ren, đường kính ngoài 9.6mm, đường kính trong 7.9mm, chiều cao 5.1mm, sử dụng đồng bộ với tất cả các size vít lưng bằng cây bắt vít lục lăng. | Pioneer (RTI)/Mỹ | Cái | 1150000 | Công ty CP đầu tư Tuấn Ngọc Minh | 8
108 | GB208.3 | Nẹp dọc uốn sẵn bắt qua da 2 cái/bộ | Nẹp dọc uốn sẵn bắt qua da 2 cái/bộ | Sử dụng đồng bộ vơi vít cuống dài và Vít Khóa | Pioneer (RTI)/Mỹ | Cái | 5750000 | Công ty CP đầu tư Tuấn Ngọc Minh | 2
109 | GB208.4 | Miếng ghép đĩa đệm lưng loại thẳng dùng trong mổ ít xâm lấn 01 Cái/Bộ | Miếng ghép đĩa đệm lưng loại thẳng dùng trong mổ ít xâm lấn 01 Cái/Bộ | dùng đồng bộ với vít cuống dài, vít khóa và nẹp dọc uốn sẵn | Pioneer (RTI)/Mỹ | Cái | 13200000 | Công ty CP đầu tư Tuấn Ngọc Minh | 2
110 | GB342.1 | Bột khô đậm đặc chạy thận nhân tạo | Bột khô đậm đặc chạy thận nhân tạo Granudial AF15 | - Na+ mmol/L: 138.00 - K+ mmol/L: 2.00 - Ca++ mmol/L: 1.75 - Mg++ mmol/L: 0.50 - Cl_ mmol/L: 106.50 - HCO__ mmol/L: 32.00 - Acetate_ mmol/L: 6.00 | Fresenius Medical care/ Đức | Ca / 847gr | 69700 | Liên danh Hà Nội - Thanh Dược | 100
111 | GB342.2 | Bột khô đậm đặc chạy thận nhân tạo | Bột khô đậm đặc chạy thận nhân tạo Granudial BI84 | - Na+ mmol/L: 1000 - HCO- mmol/L: 1000 | Fresenius Medical care/ Đức | Ca / 373gr | 51600 | Liên danh Hà Nội - Thanh Dược | 100
112 | GB343.1 | Vít treo cố định dây chằng chéo các cỡ 01 Cái/Bộ | Vít treo cố định dây chằng chéo các cỡ 01 Cái/Bộ | Vít làm từ chất liệu: PLLA-PDLLA lactic acid copolymer, 45% 4 Silicium) các cỡ: 7/8/9/10 dài 23mm, 28 mm. Tiệt trùng bằng tia Gamma | Arthrex/Mỹ | Cái | 5000000 | Công ty CP công nghệ y tế BMS | 45
113 | GB343.2 | Vít cố định mâm chày tự tiêu đường kính các cỡ 01 Cái/Bộ | Vít cố định mâm chày tự tiêu đường kính các cỡ 01 Cái/Bộ | Vít cố định dây chằng chéo tự tiêu chất liệu PLA 100% đường kính 7,8,9,10,11 mm và chiều dài 24mm, 30mm, 35 mm, đầu dạng tròn. | Arthrex/Mỹ | Cái | 5000000 | Công ty CP công nghệ y tế BMS | 45
114 | GB343.3 | Lưỡi bào khớp đường kính các cỡ 01 Cái/Bộ | Lưỡi bào khớp đường kính các cỡ 01 Cái/Bộ | Kiểu lưỡi incisor đường kính từ 2.5, 3.4, 4.2 đến 5.5mm chiều dài 130mm, | Arthrex/Mỹ | Cái | 5000000 | Công ty CP công nghệ y tế BMS | 45
115 | GB343.4 | Lưỡi cắt đốt bằng sóng radio 01 Cái/Bộ | Lưỡi cắt đốt bằng sóng radio 01 Cái/Bộ | Loại lưỡi cắt đốt có chức năng cầm máu bằng sóng Radio có dây hút dịch, đầu lưỡi bọc ceramic đường kính đầu đốt: 1.8 mm; 2.4 mm và 3.3 mm, cong 60 và 90 phù hợp với tất cả các loại dao mổ sử dụng sóng RF | Arthrex/Taiwan | Cái | 7200000 | Công ty CP công nghệ y tế BMS | 45
116 | GB349.1 | Vít đa trục 01 Cái/Bộ | Vít đa trục | Vật liệu Titanium. Vít có 6 đường kính (mm): 4.0- 4.75-5.5-6.5-7.5-8.5. Chiều dài vít từ 20mm đến 55mm, mỗi cỡ cách biệt 5mm chiều dài. Có thể phân biệt kích thước vít bằng màu sắc (mỗi đường kính 1 màu khác nhau). Góc nghiêng giữa thân vít và mũ vít là 28 độ giúp bắt vít dễ dàng | Norm/ Thổ Nhĩ Kỳ | Cái | 4800000 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 100
117 | GB349.2 | Vít ốc khóa trong 01 Cái/Bộ | Vít ốc khóa trong | Vật liệu Titanium. Với công nghệ cánh ren xoắn ốc, giúp chống trượt. Ốc khóa trong tự bẻ gãy khi vặn đủ lực. | Norm/ Thổ Nhĩ Kỳ | Cái | 1100000 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 100
118 | GB349.3 | Thanh dọc 01 Cái/Bộ | Thanh dọc | Vật liệu hợp kimTitanium. Chiều dài 510mm. | Norm/ Thổ Nhĩ Kỳ | Cái | 420000 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 40
119 | GB352.1 | Nẹp cổ trước ba tầng | Nẹp cột sống cổ lối trước Anterior ba tầng Cervical Plate. | Nẹp cổ trước ba tầng .Làm bằng hợp kim TMZF (Beta Tianium Alloy) có thành phần cấu tạo từ Ti-12Mo-6Zr-2Fe Khả năng chịu lực > 20 % so với hợp kim titan thường (T1-6AL-4V).Nẹp có lỗ tự khóa trên thân, dài 60-84mm | Mediox/ Hungary | Cái | 9738000 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 5
120 | GB352.2 | Vít cổ trước; 10 cái/bộ | Vít cột sống lối trước 10 cái/bộ Variable Angle Screw | Vít cổ trước Vís có các loại đường kính 4.0 và 4.5 mm với chiều dài từ 10 đến 22mm (mỗi cỡ tăng 2mm), dùng với nẹp có lỗ tự khóa. | Mediox/ Hungary | Cái | 738000 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 50
121 | GB353.1 | Vít cố định dây chằng chéo Tự tiêu dùng cho nội soi khớp gối các loại, các cỡ | Vít xương cố định dây chằng chéo Tự tiêu Bio dùng cho nội soi khớp gối các loại, các cỡ | Vít cố định dây chằng chéo Tự tiêu, Vật liệu: Poly (L-Lactic Acid). Dễ dàng loại bỏ khi phẫu thuật lần 2, có thể khoan qua vít. Kích thước: 7x25, 8x25, 9x25, 7x30, 8x30, 9x30, 10x 30mm. | Conmed - Mỹ | Cái | 6000000 | Công ty TNHH TBYT Danh | 20
122 | GB353.2 | Vít cố định dây chằng chéo tự tiêu kích thích mọc xương dùng cho nội soi khớp gối các cỡ. | Vít xương cố định dây chằng chéo tự tiêu kích thích mọc xương Genesys Matryx dùng cho nội soi khớp gối các cỡ. | Vít cố định dây chằng chéo tự tiêu kích thích mọc xương, Đặc tính: giúp xương phát triển vào trong vít. Kích thước: (5.5x20mm, 5.5x 25mm, 5.5x30mm, 6x25mm, 6x30mm, 7 x 25mm; 8x25mm; 9x25mm; 7x30mm; 8x30mm; 9x30mm) | Conmed - Mỹ | Cái | 7900000 | Công ty TNHH TBYT Danh | 20
123 | GB353.3 | Vít treo gân dùng cho nội soi khớp gối các cỡ | Vít treo chốt giữ mảnh ghép gân dùng cho nội soi khớp gối các cỡ | Vít treo gân dùng cho nội soi khớp gối , Vật liệu: Vít neo bằng vật liệu Titan. Vòng lặp thiết kế khép kín, Có 2 chỉ kéo được gắn sẵn, màu trắng và xanh. Kích thước neo: đường kính 4,5mm, dài 13.5mm, Kích thước vòng lặp dài: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 mm, | Conmed - Mỹ | Cái | 9500000 | Công ty TNHH TBYT Danh | 20
124 | GB353.4 | Chỉ siêu bền ( tép 2 sợi) | Chỉ khâu phẫu thuật không tiêu siêu bền ( tép 2 sợi) | Chỉ siêu bền liền kim số 2, 1 sợi màu trắng, 1 sợi màu trắng xanh Coban Kích thước kim: C-2.5", Độ dài chỉ: 40" | Teleflex - Mexico | Cái | 1500000 | Công ty TNHH TBYT Danh | 20
125 | GB353.5 | Lưỡi bào khớp, các cỡ đường kính | Lưỡi bào khớp, các cỡ đường kính | Đường kính 3.5mm, 4.2mm, 4.8mm, 5.5mm chiều dài làm việc: 13 cm. | Conmed - Mỹ | Cái | 6000000 | Công ty TNHH TBYT Danh | 20
126 | GB353.6 | Dây dẫn nước trong nội soi chạy bằng máy | Dây dẫn nước bằng nhựa dùng trong nội soi chạy bằng máy | Có 2 đầu nước vào ra riêng biệt. Sử dụng với máy bơm 10K | Conmed - Mexico | Cái | 2500000 | Công ty TNHH TBYT Danh | 20
127 | GB353.7 | Lưỡi bào khớp bằng sóng Radio Đường kính lưỡi 3,75mm, góc cong 90 độ | Lưỡi bào khớp, cắt đốt bằng sóng Radio Đường kính lưỡi 3,75mm, góc cong 90 độ | Cắt đốt bằng sóng Radio frequency, Có đầu dây hút nước ra. Đường kính lưỡi 3,75mm, góc cong 90 độ Ứng dụng: Cắt đốt kèm hút dịch, cắt bỏ có kiểm soát và nhanh chóng dây chằng, mô mềm bằng cách sử dụng sóng radio để tạo dòng plasma. Đầu đốt còn có tác dụng loại bỏ bong bóng nước, hút mạnh các mô nhỏ và dị vật vào đầu điện cực. | Conmed - Mỹ | Cái | 9000000 | Công ty TNHH TBYT Danh | 20
128 | GB355.1 | Lưỡi bào khớp bằng sóng Radio Đường kính lưỡi 3,75mm, góc cong 90 độ, 01 Cái/Bộ | Lưỡi bào khớp, cắt đốt bằng sóng Radio Đường kính lưỡi 3,75mm, góc cong 90 độ | Cắt đốt bằng sóng Radio frequency, Có đầu dây hút nước ra. Đường kính lưỡi 3,75mm, góc cong 90 độ Ứng dụng: Cắt đốt kèm hút dịch, cắt bỏ có kiểm soát và nhanh chóng dây chằng, mô mềm bằng cách sử dụng sóng radio để tạo dòng plasma. Đầu đốt còn có tác dụng loại bỏ bong bóng nước, hút mạnh các mô nhỏ và dị vật vào đầu điện cực, | Conmed - Mỹ | Cái | 9000000 | Công ty TNHH TBYT Danh | 1
129 | GB355.2 | Lưỡi bào khớp, các cỡ đường kính 3.5mm, 4.2mm, 4.8mm, 5.5mm chiều dài làm việc: 13 cm, 01 Cái/Bộ | Lưỡi bào khớp, các cỡ đường kính 3.5mm, 4.2mm, 4.8mm, 5.5mm chiều dài làm việc: 13 cm; 01 Cái/Bộ | Đường kính 3.5mm, 4.2mm, 4.8mm, 5.5mm chiều dài làm việc: 13 cm. Tốc độ vòng quay của lưỡi bào tối da là 6000 vòng/ phút. Lưỡi cắt tối ưu cho việc tích cực loại bỏ mô mềm và phần gốc còn lại của dây chằng chéo trước | Conmed - Mỹ | Cái | 6000000 | Công ty TNHH TBYT Danh | 1
130 | GB355.3 | Dây dẫn nước cho nội soi chạy bằng máy; 01 Cái/Bộ | Dây dẫn nước bằng nhựa dùng trong nội soi chạy bằng máy | Có 2 đầu nước vào ra riêng biệt. Sử dụng với máy bơm 10K | Conmed - Mexico | Cái | 2500000 | Công ty TNHH TBYT Danh | 1
131 | GB355.4 | Vít dây chằng chéo tự tiêu: 01 Cái/Bộ | Vít xương cố định dây chằng chéo Tự tiêu Bio dùng cho nội soi khớp gối các loại, các cỡ | Vít cố định dây chằng chéo Tự tiêu BioScrew, Vật liệu: Poly (L-Lactic Acid). Dễ dàng loại bỏ khi phẫu thuật lần 2, có thể khoan qua vít. Kích thước: 7x25, 8x25, 9x25, 7x30, 8x30, 9x30, 10x 30mm | Conmed - Mỹ | Cái | 6000000 | Công ty TNHH TBYT Danh | 1
132 | GB355.5 | Vít treo gân; 01Cái/Bộ | Vít treo chốt giữ mảnh ghép gân dùng cho nội soi khớp gối các cỡ | Vít treo gân dùng cho nội soi khớp gối , Vật liệu: Vít neo bằng vật liệu Titan. Vòng lặp thiết kế khép kín, . Có 2 chỉ kéo được gắn sẵn, màu trắng và xanh. Kích thước neo: đường kính 4,5mm, dài 13.5mm, Kích thước vòng lặp dài: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 mm, | Conmed - Mỹ | Cái | 9500000 | Công ty TNHH TBYT Danh | 1
133 | GB356.1 | Lưỡi bào khớp bằng sóng Radio Đường kính lưỡi 3,75mm, góc cong 90 độ; 01 Cái/Bộ | Lưỡi bào khớp, cắt đốt bằng sóng Radio Đường kính lưỡi 3,75mm, góc cong 90 độ | Cắt đốt bằng sóng Radio frequency, Có đầu dây hút nước ra. Đường kính lưỡi 3,75mm, góc cong 90 độ Ứng dụng: Cắt đốt kèm hút dịch, cắt bỏ có kiểm soát và nhanh chóng dây chằng, mô mềm bằng cách sử dụng sóng radio để tạo dòng plasma. Đầu đốt còn có tác dụng loại bỏ bong bóng nước, hút mạnh các mô nhỏ và dị vật vào đầu điện cực, | Conmed - Mỹ | Cái | 9000000 | Công ty TNHH TBYT Danh | 1
134 | GB356.2 | Lưỡi bào khớp, các cỡ đường kính 3.5mm, 4.2mm, 4.8mm, 5.5mm chiều dài làm việc: 13 cm; 01 Cái/Bộ | Lưỡi bào khớp, các cỡ đường kính 3.5mm, 4.2mm, 4.8mm, 5.5mm chiều dài làm việc: 13 cm; 01 Cái/Bộ | Đường kính 3.5mm, 4.2mm, 4.8mm, 5.5mm chiều dài làm việc: 13 cm. Tốc độ vòng quay của lưỡi bào tối da là 6000 vòng/ phút. Lưỡi cắt tối ưu cho việc tích cực loại bỏ mô mềm và phần gốc còn lại của dây chằng chéo trước | Conmed - Mỹ | Cái | 6000000 | Công ty TNHH TBYT Danh | 1
135 | GB356.3 | Dây dẫn nước cho nội soi chạy bằng máy; 01 Cái/Bộ | Dây dẫn nước bằng nhựa dùng trong nội soi chạy bằng máy | Có 2 đầu nước vào ra riêng biệt. Sử dụng với máy bơm 10K | Conmed - Mexico | Cái | 2500000 | Công ty TNHH TBYT Danh | 1
136 | GB356.4 | Vít cố định dây chằng chéo tự tiêu kích thích mọc xương dùng cho nội soi khớp gối ; 01 Cái/Bộ | Vít xương cố định dây chằng chéo tự tiêu kích thích mọc xương Genesys Matryx dùng cho nội soi khớp gối các cỡ. | Vít cố định dây chằng chéo tự tiêu kích thích mọc xương, Đặc tính: giúp xương phát triển vào trong vít. Kích thước: (5.5x20mm, 5.5x 25mm, 5.5x30mm, 6x25mm, 6x30mm, 7 x 25mm; 8x25mm; 9x25mm; 7x30mm; 8x30mm; 9x30mm) | Conmed - Mỹ | Cái | 7900000 | Công ty TNHH TBYT Danh | 1
137 | GB356.5 | Vít treo gân ; 01 Cái/Bộ | Vít treo chốt giữ mảnh ghép gân dùng cho nội soi khớp gối các cỡ | Vít treo gân dùng cho nội soi khớp gối , Vật liệu: Vít neo bằng vật liệu Titan. Vòng lặp thiết kế khép kín, Có 2 chỉ kéo được gắn sẵn, màu trắng và xanh. Kích thước neo: đường kính 4,5mm, dài 13.5mm, Kích thước vòng lặp dài: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 mm, | Conmed - Mỹ | Cái | 9500000 | Công ty TNHH TBYT Danh | 1
138 | GB361.1 | Nẹp khóa xương gót các cỡ 01 Cái/Bộ | Nẹp khóa xương gót 01 Cái/Bộ | Hình mắt xích cong chữ S, có từ 6 đến 8 lỗ, dài từ 81 đến 109mm. Và loại nẹp khóa xương đòn có móc, chiều sâu móc từ 10mm đến 18mm, nẹp dày 3mm - 4mm, có từ 3 đến 8 lỗ. Sử dụng vít khóa đường kính 3.5mm. , chất liệu thép không gỉ | Mikromed/Ba Lan | cái | 5800000 | Công ty TNHH TBYT Danh | 1
139 | GB361.2 | Vít khóa 2.4, 2.7, 3.5 các cỡ 08 Cái/Bộ | Vít khóa 2.4, 2.7, 3.5 các cỡ 08 Cái/Bộ | Đối với vít khóa đường kính 3.5mm: Đường kính mũ vít là 6mm, đường kính thân vít 3.5mm, dài từ 10 đến 60mm. Cổ mũ vít có ren, chất liệu thép không gỉ. Tương thích đồng bộ với nẹp khóa. | Mikromed/Ba Lan | cái | 400000 | Công ty TNHH TBYT Danh | 8
140 | GB371.1 | Nẹp thẳng 4 lỗ; dày 1mm | Nẹp thẳng 4 lỗ; dày 1mm | Bộ nẹp thẳng 4 lỗ, dày 1mm. Dùng trong phẫu thuật Hàm mặt - Sọ não, chất liệu Titanium nguyên chất, không gây kích ứng với cơ thể, khoảng cách lỗ 5mm, lỗ bắt vít chìm khớp với mũ vít tránh nhô lên hay tụt xuống. | Rebstock Instruments GmbH/ Đức | Cái | 495000 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 20
141 | GB371.2 | vít mini titan 2.0x6mm; 4 cái/ bộ | vít mini titan 2.0x6mm; 4 cái/ bộ | vít mini titan 2.0x6mm tự khoan, tự taro. tương thích nẹp cùng loại. phù hợp với tuốc nơ vít cùng loại tránh rơi vít khi dùng. | Rebstock Instruments GmbH/ Đức | Cái | 198000 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 80
142 | GB372.1 | Nẹp thẳng 6 lỗ; dày 1mm | Nẹp thẳng 6 lỗ; dày 1mm | Bộ nẹp thẳng 6 lỗ, dày 1mm. Dùng trong phẫu thuật Hàm mặt - Sọ não, chất liệu Titanium nguyên chất, không gây kích ứng với cơ thể, khoảng cách lỗ 5mm, lỗ bắt vít chìm khớp với mũ vít tránh nhô lên hay tụt xuống. | Rebstock Instruments GmbH/ Đức | Cái | 468000 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 30
143 | GB372.2 | vít mini titan 2.0x6mm; 6 cái/ bộ | vít mini titan 2.0x6mm; 6 cái/ bộ | vít mini titan 2.0x6mm tự khoan, tự taro. tương thích nẹp cùng loại. phù hợp với tuốc nơ vít cùng loại tránh rơi vít khi dùng. | Rebstock Instruments GmbH/ Đức | Cái | 198000 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 150
144 | GB373.1 | Nẹp thẳng 8 lỗ; dày 1mm | Nẹp thẳng 8 lỗ; dày 1mm | Bộ nẹp thẳng 8 lỗ, dày 1mm. Dùng trong phẫu thuật Hàm mặt - Sọ não, chất liệu Titanium nguyên chất, không gây kích ứng với cơ thể, khoảng cách lỗ 5mm, lỗ bắt vít chìm khớp với mũ vít tránh nhô lên hay tụt xuống. | Rebstock Instruments GmbH/ Đức | Cái | 630000 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 10
145 | GB373.2 | vít mini titan 2.0x6mm; 8 cái/ bộ | vít mini titan 2.0x6mm; 8 cái/ bộ | vít mini titan 2.0x6mm tự khoan, tự taro. tương thích nẹp cùng loại. phù hợp với tuốc nơ vít cùng loại tránh rơi vít khi dùng. | Rebstock Instruments GmbH/ Đức | Cái | 198000 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 80
146 | GB386.1 | Nẹp tăng áp bản nhỏ 5 - 10 lỗ | Nẹp tăng áp bản nhỏ 5 - 10 lỗ | Thép không rỉ; Dùng vít 3.5mm; nẹp dài 61 - 121mm; dày 3mm; rộng 10mm; khoảng cách các lỗ 12mm | OrthoSelect GmbH/ Đức | Cái | 630000 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 70
147 | GB386.2 | Vit 3.5 thép không rỉ; 10 cái/bộ | Vit 3.5 thép không rỉ; 10 cái/bộ | Vật liệu Titanium toàn phần có trọng lương riêng nhẹ, độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. Không gây nhiễu cộng hưởng từ. Kích cỡ đường kính 3.5 dài 6-14mm. | OrthoSelect GmbH/ Đức | Cái | 145000 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 420
148 | GB387.1 | Nẹp tăng áp bản rộng 6 đến 14 lỗ | Nẹp tăng áp bản rộng 6 đến 14 lỗ | Thép không rỉ; dùng vít 4.5mm; nẹp dài 103 - 231mm; dày 4.8mm; khoảng cách các lỗ 16mm | OrthoSelect GmbH/ Đức | Cái | 890000 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 40
149 | GB387.2 | Vit 4.5 thép không rỉ; 14 cái/bộ | Vit 4.5 thép không rỉ; 14 cái/bộ | Vật liệu Titanium toàn phần có trọng lương riêng nhẹ, độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. Không gây nhiễu cộng hưởng từ. Kích cỡ đường kính 3.5 dài 6-14mm. | OrthoSelect GmbH/ Đức | Cái | 185000 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 400
150 | GB388.1 | Nẹp xương bản hẹp 10 - 12 lỗ | Nẹp xương bản hẹp 10 - 12 lỗ | Thép không rỉ; dùng vít 4.5mm; nẹp dài 167 - 199 mm; dày 4.0mm; rộng 12 mm; khoảng cách các lỗ 16mm | OrthoSelect GmbH/ Đức | Cái | 785000 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 30
151 | GB388.2 | Vit 4.5 thép không rỉ; 12 cái/bộ | Vit 4.5 thép không rỉ; 12 cái/bộ | Vật liệu Titanium toàn phần có trọng lương riêng nhẹ, độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. Không gây nhiễu cộng hưởng từ. Kích cỡ đường kính 3.5 dài 6-14mm. | OrthoSelect GmbH/ Đức | Cái | 195000 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 300
152 | GB389.1 | Nẹp xương bản rộng 12 -14 lỗ | Nẹp xương bản rộng 12 -14 lỗ | Thép không rỉ; dùng vít 4.5mm; nẹp dài 199 - 231 mm; dày 4.8 mm; rộng 16 mm; khoảng cách các lỗ 16mm | OrthoSelect GmbH/ Đức | Cái | 885000 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 10
153 | GB389.2 | Vit 4.5 thép không rỉ; 14 cái/bộ | Vit 4.5 thép không rỉ; 14 cái/bộ | Vật liệu Titanium toàn phần có trọng lương riêng nhẹ, độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. Không gây nhiễu cộng hưởng từ. Kích cỡ đường kính 3.5 dài 6-14mm. | OrthoSelect GmbH/ Đức | Cái | 195000 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 120
|  | #N/A | [6 empty] | 9167071017.6471

## VN
DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ TRÚNG THẦU NHÓM VN (LẦN 1)
STT | Mã VTYT | Tên vật tư y tế mời thầu | Tên vật tư y tế trúng thầu | Đặc tính, thông số kỹ thuật | Hãng/ Nước sản xuất | Đơn vị tính | Giá trúng thầu | Nhà thầu trúng thầu | Ngọc Lặc
1 | V2 | Bông hút nước y tế | Bông y tế | Bông hút nước y tế 1kg. 100% bông xơ thiên nhiên, xơ bông cấu trúc đơn bào, thành phần chính CELLULOSE, Bông xốp, mềm mại, thấm hút cực nhanh * Chỉ tiêu chất lượng (nhằm không gây kích ứng da): 1/ Chất hoạt động bề mặt < 2mm 2/ Giới hạn acid - kiềm (pH): Không màu 3/ Các sợi khác: Không có sợi nào nhuộm màu 4/ Chất màu chiết được: Dung dịch màu trắng đến vàng nhạt 5/ Chất tan trong ether: không quá 0.5% KL 6/ Chất tan trong nước: Không quá 0.5% KL 7/ Mất khối lượng do sấy khô: không quá 8% KL 8/ Tro sulfat: Không quá 0.4% KL 9/ Tốc độ thấm hút: ≤8.0 giây | An Lành - Việt Nam | Kg | 112680 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 1200
2 | V3 | Bông mỡ | Bông y tế không thấm nước | Bông mỡ 1kg. 100% bông xơ thiên nhiên bông không hút nước, màu trắng ngà của bông xơ, Bông xốp, mềm , mịn. | Hiệp Hưng/ Việt Nam | Kg | 122500 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 2
3 | V6 | Dung dịch phun khử trùng nhanh các bề mặt | ASI-SPRAY | Thành phần: 0.05%kl/tt Didecyl dimethyl ammonium Chloride. Cùng với chất hoạt động bề mặt: C8-16 fatty alcohol glucoside, Lauryl Alcohol Ethoxylates, Polysaccharides. Có tác dụng diệt khuẩn hoàn toàn đối với các vi khuẩn như: S.aureus, P.aeruginosa, S.flexneri, C.albicans, B.Subtilis, M.tuberculosis sau thời gian tiếp xúc 10 phút. . | Asimec/ Việt Nam | Lít | 121200 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 20
4 | V7 | Dung dịch cồn rửa tay khử khuẩn nhanh chứa chất bảo vệ và dưỡng da | ASI-RUB | Thành phần: 75%tt/tt Ethanol, 8%tt/tt Isopropyl Alcohol, 0.5%tt/tt Chlorhexidine Digluconate. Chất giữ ẩm: Glycerine, Vitamin E. Có tác dụng diệt khuẩn hoàn toàn đối với các vi khuẩn như: S.aureus, P.aeruginosa, S.flexneri, C.albicans, B.Subtilis trong thời gian 30 giây và M.tuberculosis sau thời gian tiếp xúc 1 phút. Dung tích <1000ml. | Asimec/ Việt Nam | ML | 147 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 20000
5 | V8 | Dung dịch rửa tay sát khuẩn dùng trong khám bệnh, thực hiện phẫu thuật, thủ thuật, xét nghiệm các loại, dạng cồn | ALFASEPT HANDRUB | Ethanol 50%, Iso Propanol 28%. Chlorhexidine digluconate: 0.5% Chất giữ ẩm: Glycerine, Myristil alcohol. Polysaccharides. Dung tích < 1000ml. | Lavitec/ Việt Nam | ML | 146 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 20000
6 | V9 | Dung dịch rửa tay sát khuẩn dùng trong khám bệnh, thực hiện phẫu thuật, thủ thuật, xét nghiệm các loại, dạng cồn | ALFASEPT HANDRUB | Ethanol 50%, Iso Propanol 28%. Chlorhexidine digluconate: 0.5% Chất giữ ẩm: Glycerine, Myristil alcohol. Polysaccharides. Dung tích ≥ 1 lit | Lavitec/ Việt Nam | Lít | 93560 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 20
7 | V12 | Dung dịch rửa tay sát khuẩn trong phẫu thuật, rửa tay thường quy. | ASI-KILLWASH | Thành phần: 2%kl/kl Chlorhexidine Digluconate. Chất giữ ẩm: Glycerine, Vitamin E, PEG-7 Glyceryl Cocoate. Cùng với chất hoạt động bề mặt: C8-16 fatty alcohol glucoside, Lauryl Alcohol Ethoxylates, CDE, CAB. Polysaccharides. Có tác dụng diệt khuẩn hoàn toàn đối với các vi khuẩn như: S.aureus, P.aeruginosa, S.flexneri trong thời gian 3 phút và C.albicans, M.tuberculosis, B.Subtilis sau thời gian tiếp xúc 5 phút. Dung tích < 1000ml. | Asimec/ Việt Nam | ML | 114 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 20000
8 | V13 | Dung dịch rửa tay sát khuẩn trong phẫu thuật, rửa tay thường quy. | ASI-KILLWASH | Thành phần: 2%kl/kl Chlorhexidine Digluconate. Chất giữ ẩm: Glycerine, Vitamin E, PEG-7 Glyceryl Cocoate. Cùng với chất hoạt động bề mặt: C8-16 fatty alcohol glucoside, Lauryl Alcohol Ethoxylates, CDE, CAB. Polysaccharides. Đạt tiêu chuẩn: ISO Có tác dụng diệt khuẩn hoàn toàn đối với các vi khuẩn như: S.aureus, P.aeruginosa, S.flexneri trong thời gian 3 phút và C.albicans, M.tuberculosis, B.Subtilis sau thời gian tiếp xúc 5 phút. Dung tích ≥ 1 lit | Asimec/ Việt Nam | Lít | 88950 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 25
9 | V14 | Dung dịch rửa tay phẫu thuật. | ASI-SCRUB | Thành phần: 4%kl/kl Chlorhexidine Digluconate. Chất giữ ẩm: Glycerine, Vitamin E, PEG-7 Glyceryl Cocoate. Cùng với chất hoạt động bề mặt: C8-16 fatty alcohol glucoside, Lauryl Alcohol Ethoxylates, CDE, CAB. Polysaccharides. Có tác dụng diệt khuẩn hoàn toàn đối với các vi khuẩn như: S.aureus, P.aeruginosa trong thời gian 2 phút và S.flexneri, C.albicans, M.tuberculosis, B.Subtilis sau thời gian tiếp xúc 4 phút. Dung tích < 1000ml. | Asimec/ Việt Nam | ML | 142 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 50000
10 | V15 | Dung dịch rửa tay phẫu thuật | ASI-SCRUB | Thành phần: 4%kl/kl Chlorhexidine Digluconate. Chất giữ ẩm: Glycerine, Vitamin E, PEG-7 Glyceryl Cocoate. Cùng với chất hoạt động bề mặt: C8-16 fatty alcohol glucoside, Lauryl Alcohol Ethoxylates, CDE, CAB. Polysaccharides. Có tác dụng diệt khuẩn hoàn toàn đối với các vi khuẩn như: S.aureus, P.aeruginosa trong thời gian 2 phút và S.flexneri, C.albicans, M.tuberculosis, B.Subtilis sau thời gian tiếp xúc 4 phút. Dung tích ≥ 1 lit | Asimec/ Việt Nam | Lít | 123500 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 20
11 | V16 | Dung dịch Povidone Iodine 10% | ASI-IODINE | Thành phần: 10%kl/tt Povidone Iodine. Chất giữ ẩm: Glycerine, Vitamin E. Có tác dụng diệt khuẩn hoàn toàn đối với các vi khuẩn như: S.aureus, P.aeruginosa, S.flexneri, C.albicans, B.Subtilis trong thời gian 30 giây và M.tuberculosis sau thời gian tiếp xúc 1 phút. . | Asimec/ Việt Nam | ML | 135 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 400000
12 | V17 | Dung dịch đa Enzym làm sạch dụng cụ y tế. | ALFASEPT Z-5 | Dung dịch có chứa: 0,5% Protease, 0,2% Lipase, 0,15% Amylase, 0,05% Cellulase, 0.05% Mannanase. Dung dịch pha loãng 0,5 - 1%. . | Lavitec/ Việt Nam | Lít | 312500 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 5
13 | V18 | Băng bột bó | Băng bột bó OBANDA 10cm x 2,75m | Băng bột bó 10 x 2,75m.Thời gian đông kết: 2 - 4'. Thạch cao: ≥ 92%. Gạc: 100% cotton . | Orbe/ Việt Nam | Cuộn | 14980 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 1200
14 | V20 | Băng bột bó | Băng bột bó OBANDA 15cm x 2,75m | Băng bột bó 15cm x 2,75m. Thời gian đông kết: 2 - 4'. Thạch cao: ≥ 92%. Gạc: 100% cotton . | Orbe/ Việt Nam | Cuộn | 16350 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 700
15 | V27 | Băng dính lụa | Băng dính cuộn vải lụa y tế UGOTANA (KT: 2,5cm x 4,5m) | - Kích thước 2,5 cm x 4.5 m. - Chất liệu cao cấp, phần nền là vải lụa tráng Acryic, có độ bám dính cao, không gây kích thích dị ứng, có thể sử dụng một cách an toàn trên các bộ phận nhạy cảm của cơ thể người và trẻ sơ sinh và những người bị dị ứng. | Tanaphar/Việt Nam | Cuộn | 7500 | Liên danh An phúc - Medicet | 1000
16 | V29 | Băng dính nilon | Băng dính nilon | Kích thước 1,2cmx2,5m. Chất liệu bằng nilon trắng trong, 1 mặt được phủ 1 lớp keo dính, có lõi làm bằng nhựa cứng rỗng . | Việt Nam | Cuộn | 1450 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 2700
17 | V41 | Gạc phẫu thuật | Gạc phẫu thuật 7,5cm x 7,5cm x 8 lớp, tiệt trùng | Gạc phẫu thuật 7,5 x 7,5 x 8 lớp. Đóng gói bằng túi giấy y tế chuyên dụng có tem chỉ thị màu để phân biệt độ tiệt trùng của sản phẩm. Tiệt trùng bằng khí EO; Không có hóa chất tẩy trắng; Thời gian chìm không quá 10 giây; Khả năng hút nước: Trung bình 1 gam gạc giữ được từ 5 gam nước trở lên; Độ ẩm: Không quá 8%; Độ acid và độ kiềm: Đạt trung tính. . | Damedco/Việt Nam | Miếng | 345 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 5000
18 | V42 | Gạc phẫu thuật | Gạc phẫu thuật 10cm x 10cm x 6 lớp tiệt trùng | Gạc phẫu thuật 10cmx10cmx 6 lớp.Đóng gói bằng túi giấy y tế chuyên dụng có tem chỉ thị màu để phân biệt độ tiệt trùng của sản phẩm; Tiệt trùng bằng khí EO; Không có hóa chất tẩy trắng; Thời gian chìm không quá 10 giây; Khả năng hút nước: Trung bình 1 gam gạc giữ được từ 5 gam nước trở lên . | An Lành - Việt Nam | Miếng | 423 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 2000
19 | V46 | Gạc phẫu thuật không dệt | Gạc phẫu thuật không dệt 10 x 10 cm x 2 lớp | Gạc phẫu thuật không dệt 10 x 10 cm x 2 lớp tiệt trùng không xẻ giữa.Đóng gói bằng túi giấy y tế chuyên dụng có tem chỉ thị màu để phân biệt độ tiệt trùng của sản phẩm. Tiệt trùng bằng khí EO; Không có hóa chất tẩy trắng; Thời gian chìm không quá 10 giây; Khả năng hút nước: Trung bình 1 gam gạc giữ được từ 5 gam nước trở lên; Độ ẩm: Không quá 8%; Độ acid và độ kiềm: Đạt trung tính. . | Memco/ Việt Nam | Miếng | 375 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 5000
20 | V47 | Gạc phẫu thuật không dệt | Gạc phẫu thuật không dệt 10 x 10 cm x 2 lớp tiệt trùng xẻ giữa. | Gạc phẫu thuật không dệt 10 x 10 cm x 2 lớp tiệt trùng xẻ giữa. Đóng gói bằng túi giấy y tế chuyên dụng có tem chỉ thị màu để phân biệt độ tiệt trùng của sản phẩm. Tiệt trùng bằng khí EO; Không có hóa chất tẩy trắng; Thời gian chìm không quá 10 giây; Khả năng hút nước: Trung bình 1 gam gạc giữ được từ 5 gam nước trở lên; Độ ẩm: Không quá 8%; Độ acid và độ kiềm: Đạt trung tính. . | Memco/ Việt Nam | Miếng | 385 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 3000
21 | V54 | Gạc phẫu thuật ổ bụng | Gạc phẫu thuật ổ bụng 30cm x 40cm x 8 lớp, tiệt trùng | Gạc phẫu thuật ổ bụng 30 x 40 cm x 8 lớp. Đóng gói bằng túi giấy y tế chuyên dụng có tem chỉ thị màu để phân biệt độ tiệt trùng của sản phẩm. Tiệt trùng bằng khí EO; Không có hóa chất tẩy trắng; Thời gian chìm không quá 10 giây; Khả năng hút nước: Trung bình 1 gam gạc giữ được từ 5 gam nước trở lên; Độ ẩm: Không quá 8%; Độ acid và độ kiềm: Đạt trung tính. . | Damedco/Việt Nam | Miếng | 5350 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 3000
22 | V56 | Gạc thấm khổ | Gạc hút y tế khổ 0,8m | Gạc thấm khổ 0,8m.Sản xuất từ vải gạc dệt - Không có hóa chất tẩy trắng - Tốc độ hút nước: Thời gian chìm không quá 10 giây - Khả năng hút nước: Trung bình 1 gam gạc giữ được từ 5 gam nước trở lên - Độ ẩm: không quá 8% - Độ acid và độ kiềm: Đạt trung tính - Không có tinh bột hoặc Dextrin - Các chất tan trong nước: không quá 0,5%. - Đóng gói 2 lớp, một lớp bằng PE, một lớp bằng giấy; - Tiệt trùng bằng hơi nước. . | An Lành - Việt Nam | mét | 3115 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 30000
23 | V60 | Bơm tiêm 1ml | Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 1ml/cc, kim các cỡ, VIKIMCO | Bơm tiêm nhựa liền kim, dung tích 1ml, cỡ kim 25G x 1";25G x 5/8";26G x l/2". Đầu kim vát 3 cạnh giúp tiêm sắc ngọt, không có gờ và những lỗi khác. Thân kim làm bằng thép không gỉ, có đủ độ cứng cơ khí và không bị oxy hóa .Vỏ xylanh: Làm bằng nhựa y tế. Bề mặt xylanh nhẵn, bóng, không có vết rạn, nứt, không có bavia. Không có chất gây sốt, độc tố, kim loại nặng, đảm bảo độ trong để dễ dàng xem được liều lượng. Vạch chia dung tích, chữ số in trên mặt ngoài xy lanh rõ nét, chạy dọc theo chiều dài bơm tiêm Sản phẩm được khử trùng bằng khí E.O theo qui trình kín. . | Công ty Cổ phần Dược Phẩm Cửu Long/ Việt Nam | Cái | 565 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 7000
24 | V62 | Bơm tiêm 3ml | Bơm tiêm sử dụng một lần (có kim) TANAPHAR 3ml | Bơm tiêm nhựa liền kim, dung tích 3ml, cỡ kim 25G x l"; 25G x 5/8"; 23G x l". Piston có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng. Đầu kim vát 3 cạnh giúp tiêm sắc ngọt, không có gờ và những lỗi khác. Thân kim làm bằng thép không gỉ, có đủ độ cứng cơ khí và không bị oxy hóa .Vỏ xylanh: Làm bằng nhựa y tế. Bề mặt xylanh nhẵn, bóng, không có vết rạn, nứt, không có bavia. Không có chất gây sốt, độc tố, kim loại nặng, đảm bảo độ trong để dễ dàng xem được liều lượng. Vạch chia dung tích, chữ số in trên mặt ngoài xy lanh rõ nét, chạy dọc theo chiều dài bơm tiêm Sản phẩm được khử trùng bằng khí E.O theo qui trình kín. | Tanaphar/ Việt Nam | Cái | 535 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 500
25 | V68 | Bơm tiêm 10ml | Bơm tiêm sử dụng một lần (có kim) TANAPHAR 10ml | Bơm tiêm nhựa liền kim 10ml; Kim 25G, 23G; Piston và xy lanh được làm bằng nhựa PP Y tế, không độc không gây sốt, kim sắc lắp khít với bơm, không rò, Gioăng( gasket) được làm từ chất liệu PVC Y tế. . | Tanaphar/ Việt Nam | Cái | 815 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 50000
26 | V70 | Bơm tiêm 50ml | Bơm tiêm sử dụng một lần TANAPHAR 50ml | Bơm tiêm nhựa kèm kim 50ml; Piston và xy lanh được làm bằng nhựa PP Y tế, Bơm tiêm lắp có piston lắp được với máy bơm điện, chất liệu không độc không gây sốt, Gioăng( gasket) được làm từ chất liệu PVC Y tế,, Tiệt trùng bằng khí EO. . | Tanaphar/ Việt Nam | Cái | 3385 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 1400
27 | V71 | Bơm cho ăn 50ml | Bơm cho ăn sử dụng một lần TANAPHAR 50ml | Bơm tiêm cho ăn nhựa 50ml, Piston và xy lanh được làm bằng nhựa PP Y tế,chất liệu không độc không gây sốt, Gioăng( gasket) được làm từ chất liệu PVC Y tế,, Tiệt trùng bằng khí EO. | Tanaphar/ Việt Nam | Cái | 3300 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 500
28 | V73 | Kim cánh bướm các số 22G - 25G. | Kim cánh bướm các số HAMICO | Kim 2 Cánh Bướm G23,G25 kim làm bằng chất liệu crom tráng silicol, sản phẩm tiệt trùng bằng khí EO bao bì có miếng giấy thoát khí, dây nối có đường kính trong 1.13mm đường kính ngoài 2.62 mm dây nối cường lực không thay đổi tính chất vật lý và hóa học khi nhiệt độ môi trường thay đổi. . | Omiga/ Việt Nam | Cái | 1030 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 20000
29 | V74 | Kim hai cánh bướm các cỡ | Kim cánh bướm các số HAMICO | Dây dẫn cấu tạo từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, mềm dẻo, độ đàn hồi cao, không gãy gập, không chứa độc tố DEHP. .. | Omiga/ Việt Nam | Cái | 1030 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 15000
30 | V78 | Kim luồn tĩnh mạch các cỡ | Kim luồn tĩnh mạch ngoại biên Favocath (size 14G,16G,18G 20G, 22G, 24G) | Kim thép không rỉ, không bị ăn mòn và rỏ rỉ chất độc hại, độ dày mũi kim: 0.05 mm. Ống thông chất liệu Polyurethane , gắn 4 đường cản quang ngầm, lưu kim đến 72h. Ø x L/ Lưu lượng dòng chảy qua ống thông:  Size 14G:1.9 x 42 mm/ 265 ml/phút  Size 16G: 1.6 x 42 mm/ 170 ml/phút  Size 17G: 1.4 x 42 mm/ 135 ml/phút  Size 18G: 1.2 x 40 mm/ 100 ml/ phút  Size 20G: 1.0 x 32 mm/ 60 ml/ phút  Size 22G: 0.8 x 25 mm/ 30 ml/ phút  Size 24G: 0.7 x 19 mm/ 18 ml/phút Buồng quan sát máu , độ trong suốt cao 91% gần với thủy tinh. Buồng chặn máu chất liệu Polypropylen có màng lọc PTFE kháng khuẩn, chống tràn, tăng tốc độ xuất hiện tín hiệu máu vào buồng quan sát. Cổng bơm thuốc tích hợp van với cơ chế đóng mở dựa trên áp lực chất lỏng bơm vào. Chứng nhận kiểm tra thông số đường kính ống thông và lưu lượng dòng chảy qua ống thông.. | USM Healthcare/ Việt Nam | Cái | 6675 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 500
31 | V79 | Dây dẫn và thở oxy hai nhánh | Dây oxy | Được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC, dây mềm, thành trong lòng ống dây có hình sao có tác dụng trống không bị tắc nghẽn khí oxy khi ống dây bị đè bẹp hay bị gẫy gập, một đầu gắn phễu, một đầu gắn co 2 nhánh. . | An Phú - Việt Nam | Cái | 3570 | Công ty TNHH TBYT Hoàng Anh | 1600
32 | V81 | Dây dẫn lưu nhựa tráng silicol | Dây dẫn lưu nhựa tráng silicol | Chất liệu bằng nhựa tráng silicol. . | Việt Nam | Cái | 7730 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 200
33 | V82 | Dây dẫn lưu nhựa | Dây dẫn lưu nhựa | Chất liệu bằng cao su mềm , kích thước phi 6 dài 1000 mm trở lên. . | Việt Nam | Cái | 7730 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 100
34 | V84 | Dây garo tay | Dây garo tay | Chất liệu bằng vải bọc chun , có sự co giãn và vành nhựa cứng cố định khi cần ga ro để dán dây. | Quang Mậu/ Việt Nam | Cái | 2295 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 1300
35 | V85 | Dây tín hiệu máy điện châm 5 giắc | Dây tín hiệu máy điện châm 5 giắc | Chất liệu được làm bằng dây đồng bọc nhựa cách điện, một đầu được thiết kế giắc cắm , một đầu được thiết kế 2 đầu ra rạng hình kẹp kim. | Viện TTB và CT y tế/ Việt Nam | Bộ | 32500 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 200
36 | V86 | Dây truyền dịch | Bộ dây truyền dịch MPV | Nắp bảo vệ là nhựa PVC nguyên sinh, kim sắc nhọn, vát 3 cạnh.Có Bộ lọc không khí. Ống cứng: sử dụng nhựa PVC nguyên sinh, Ống mềm(dây dẫn chính): chất liệu nhựa PVC nguyên sinh+Silicon, không gãy gập . Van thoát khí có thiết kế màng lọc khí vô khuẩn , thoát khí EO; Buồng nhỏ giọt có màng lọc dịch, Kim số: 21G x 1½"- có khóa; ống dây dài ≥ 1500mm bằng nhựa PVC cao cấp + Silicone, không gập, không chất DEHP, Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí EO. | MPV - Việt Nam | Bộ | 2930 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 20000
37 | V91 | Dây truyền máu | Dây truyền máu | Dây truyền máu chuyên dụng có cổng kết nối vặn xoắn luer lock. Màng lọc tiểu phân 200 micromet, dây dài 180cm. Không chứa DEHP, không kim. . | Perfect/ Việt Nam | Bộ | 12500 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 1000
38 | V92 | Dây nối bơm tiêm điện dài 75 cm | Dây nối bơm tiêm điện 75cm | Dây nối bơm tiêm điện. 75cm bằng nhựa y tế đã tiệt trùng, sử dụng 1 lần, đạt tiêu chuẩn y tế. Tiệt trùng bằng khí EO. Có khóa an toàn.. | Omiga/ Việt Nam | Cái | 8950 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 100
39 | V97 | Găng tay phẫu thuật tiệt trùng các số | Găng tay phẫu thuật tiệt trùng (Advanced) | Sản phẩm được làm từ hỗn hợp cao su tự nhiên Latex 60% HA, được phủ một lớp bột bắp biến tính đảm bảo an toàn, có màu trắng kem của cao su tự nhiên, . Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí E.O , đảm bảo sản phẩm được vô trùng cho tới khi mở bao bì. Chiều dài tất cả các Size: 285-290 mm; Chiều rộng: (size 6: 77 ± 5 mm; size 6.5: 83 ± 6 mm; size 7: 89 ± 6 mm; size 7.5: 95 ± 6 mm); độ dày đầu ngón tay 0,2 -0,22mm;lòng bàn tay 0,19-0,21mm;cổ tay 0,13-0,15mm. Lực kéo đứt của găng trước già hóa 29N( Mpa), sau già hóa 28N(Mpa). Độ giãn dài khi đứt trước và sau già hóa từ 780% trở lên.Mỗi đôi găng được đóng trong một túi giấy tráng PE. Lượng bột max 80 g/đôi; lượng protein max 200µg/dm2.. | Tân Xuân Tâm/ Việt Nam | Đôi | 3350 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 40000
40 | V100 | Túi đựng máu đơn | Teruflex blood bags CPDA-1 | Dung tích 250ml để đựng máu toàn phần, trong túi có 35ml dung dịch chống đông CPDA-1 ( 100ml CPDA_1 chứa: Citric Acid :0.299g; Sodium Citrate: 2.63g, Monobasic Sodium phate:0.222g, Dextrose: 3.19g, Adenine 0,0275g). Ống dây lấy máu dài 1000 ± 50 mm, có 12 đoạn mã được khắc bằng la-ze trên ống, có kẹp nhựa để khóa tạm thời đường lấy máu. . | TERUMO/ Việt Nam | Túi | 40250 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 250
41 | V103 | Dây hút nhớt | Dây hút nhớt MPV | Sản phẩm được kết cấu 02 phần: Khóa van và dây dẫn. Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, không chứa DEHP. Khóa van các cỡ có đầu để kết nối với các thiết bị phụ trợ chuyên dụng. . | MPV - Việt Nam | Cái | 2050 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 4000
42 | V121 | Chỉ Peclon | Chỉ Peclon | Dài 120m tiệt trùng - Chất liệu: bằng sợi cotton màu trắng . | Viện TTB và CT y tế/Việt Nam | Cuộn | 15200 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 130
43 | V140 | Đè lưỡi gỗ tiệt trùng | Đè lưỡi gỗ tiệt trùng | Chất liệu gỗ, tiệt tùng bẳng khí EO. Kích trước 150x2x20mm . | An Phú - Việt Nam | Cái | 210 | Công ty TNHH TBYT Hoàng Anh | 2500
44 | V141 | Giấy in nhiệt máy sinh hoá - huyết học - nước tiểu | Giấy in nhiệt máy sinh hoá - huyết học - nước tiểu | Kích thước 50mm*30m*16mm, chất liệu bằng giấy trắng in nhiệt | Hải Anh-Việt Nam | Cuộn | 10500 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 100
45 | V142 | Giấy in nhiệt máy sinh hoá - huyết học - nước tiểu | Giấy in nhiệt máy sinh hoá - huyết học - nước tiểu | Kích thước 55mm*30m*16mm, chất liệu bằng giấy trắng in nhiệt | Hải Anh-Việt Nam | Cuộn | 10500 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 100
46 | V147 | Khẩu trang y tế 3 lớp đã tiệt trùng | Khẩu trang y tế 3 lớp đã tiệt trùng | Đóng gói bằng túi giấy y tế chuyên dụng có tem chỉ thị màu để phân biệt độ tiệt trùng của sản phẩm. Vô trùng 1cái/1 túi, có dây đeo tai hoặc dây buộc; Hiệu suất lọc bụi (PEE): > 97%; Áp lực thở :< 20mmHg; Hiệu suất vi khuẩn: > 97%. . | An Phú/Việt Nam | Cái | 360 | Liên danh An phúc - Medicet | 4000
47 | V148 | Mũ y tá đã tiệt trùng | Mũ phẫu thuật, tiệt trùng | Đóng gói bằng túi giấy y tế chuyên dụng có tem chỉ thị màu để phân biệt độ tiệt trùng của sản phẩm. Vô trùng. | Damedco/Việt Nam | Cái | 705 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 5000
48 | V151 | Gen siêu âm | Gen siêu âm | - Gel sử dụng trong siêu âm. . Phù hợp với tần số siêu âm đang sử dụng. - Không gây bẩn quần áo, không gây hại đầu dò. - Không có Formaldehyde. Vô khuẩn, không gây mẩn cảm hoặc rát da. Gel trong, tan hoàn toàn trong nước. . | An Phú - Việt Nam | Lít | 16800 | Công ty TNHH TBYT Hoàng Anh | 300
49 | V153 | Giấy in nhiệt máy sinh hoá - huyết học | Giấy in nhiệt máy sinh hoá - huyết học | Kích thước 50mm*30m*12mm, chất liệu bằng giấy trắng in nhiêt | Hải Anh-Việt Nam | Cuộn | 10500 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 100
50 | V156 | Túi camera | Túi camera, tiệt trùng | Đóng gói bằng bao bì nilong . Chất liệu màng nilong HD. Tiệt trùng bằng khí EO. | Damedco/Việt Nam | Bộ | 4950 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 1000
51 | V157 | Đĩa Petri tiệt trùng | Đĩa Petri tiệt trùng HTM | * Đĩa được làm bằng nhựa PS tinh khiết trung tính không phản ứng với hóa chất chứa bên trong, đường kính 90mm và chiều cao 15mm. * Được tiệt trùng bằng tia Gamma. | Hồng Thiện Mỹ/Việt Nam | Cái | 1750 | Liên danh An phúc - Medicet | 3000
52 | V158 | Lọ đựng mẫu xét nghiệm vô trùng | Lọ đựng mẫu xét nghiệm vô trùng | * Lọ nhựa PS trắng trong, có nhãn màu trắng, nắp màu đỏ, dung tích 50ml; 55ml. * Sử dụng nhựa y tế trung tính, tinh khiết 100% không phản ứng với hóa chất, bệnh phẩm bên trong. | 3A/Việt Nam | Lọ | 1348 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 3500
53 | V159 | Ống nghiệm chống đông Heparin | Ống nghiệm chống đông Heparin | * Kích thước 12x75. Nắp màu đ. * Dùng xét nghiệm Ion đồ Na+, K+, Ca2+, Cl-... trừ Li+. Ngoài ra còn sử dụng cho các xét nghiệm sinh hóa đặc biệt là NH3 và định lượng Alcohol trong máu. * Hóa chất bên trong là chất kháng đông Heparin Lithium. | An Phú - Việt Nam | Ống | 693 | Công ty TNHH TBYT Hoàng Anh | 70000
54 | V161 | Ống nghiệm EDTA nắp cao su | Ống nghiệm EDTA nắp cao su HTM | * Ống nghiệm nhựa PP 5ml,kích thước 12x75mm. trung tính, Nắp cao su với độ đàn hồi cao, phủ bọc nhựa màu xanh biển giúp thuận lợi trong qúa trình thao tác, thiết kế phù hợp máy tự động. . | Hồng Thiện Mỹ/Việt Nam | Ống | 920 | Liên danh An phúc - Medicet | 20000
55 | V162 | Ống nghiệm EDTA nắp nhựa | Ống nghiệm EDTA K2 | * Kích thước 12x75mm. Nắp xanh dương. * Hóa chất bên trong là Ethylediaminetetra Acid (EDTA) dùng kháng đông cho 2ml. | An Phú/ Việt Nam | Ống | 585 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 70000
56 | V163 | Ống nghiệm có chứa dung dịch Citrate 3,8% | Ống nghiệm Natri citrate | * Kích thước 12x75mm. Nắp màu xanh lá cây. * Hóa chất bên trong là Trisodium Citrate 3.8%. * Dùng xét nghiệm liên quan đến yếu tố đông máu và tốc độ lắng máu. . | An Phú/ Việt Nam | Ống | 595 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 10000
57 | V165 | Ống nghiệm máu thuỷ tinh các cỡ | Ống nghiệm máu thuỷ tinh các cỡ | Chất liệu thủy tinh trung tính. . | Thiên Phúc-Việt Nam | Cái | 629 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 2000
58 | V166 | Ống nghiệm nước tiểu thuỷ tinh các cỡ | Ống nghiệm nước tiểu thuỷ tinh các cỡ | Chất liệu thủy tinh trung tính.. | Thiên Phúc-Việt Nam | Cái | 805 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 8000
59 | VB138.1 | Dung dịch thẩm phân máu A | Dịch lọc HD- 1A | Natri clorid 161g; Kali clorid 5,5g; Magnesi clorid.6H2O 3,7g; Acid acetic 8,8g; Calci clorid.2H2O 9,7g; Nước tinh khiết vđ 1000 ml. . | B.Braun/ Việt Nam | Lít | 15105 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 2500
60 | VB138.2 | Dung dịch thẩm phân máu B | Dịch lọc HD- 1B | Natri clorid 30,5g; Natri bicarbonat 66g; Nước tinh khiết vđ 1000 ml. . | B.Braun/ Việt Nam | Lít | 15105 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 2500
61 | VB139.1 | Dịch thẩm phân máu đậm đặc Acid (Dung dịch A) | Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc Renalvn-A ( Acid) | Dung dịch dùng cho thẩm tách và thẩm tách siêu lọc máu ngoài cơ thể. Thành phần cho 1000 ml dung dịch gồm: - Natri clorid: 210.68 g - Kali clorid: 5.22 g - Calci clorid.2H2O: 9.00 g - Magnesi clorid.6H2O: 3.56g - Acid acetic băng: 6.31g - Dextrose monohydrate: 38.50g - Nước đạt tiêu chuẩn ISO 13959 vừa đủ: 1000 ml Dung dịch thẩm phân Acid được đóng gói riêng biệt. | Công ty TNHH Aeonmed Việt Nam/ Việt Nam | Lít | 16800 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 40000
62 | VB139.2 | Dịch thẩm phân máu đậm đặc Bicarbonat (Dung dịch B) | Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc Renalvn-B (Bicarbonat) | Dung dịch dùng cho thẩm tách và thẩm tách siêu lọc máu ngoài cơ thể. Thành phần cho 1000 ml dung dịch gồm: - Natri Bicarbonat: 84.0g. - Nước đạt tiêu chuẩn ISO 13959 vừa đủ: 1000ml Dung dịch thẩm phân Bicarbonat được đóng gói riêng biệt. | Công ty TNHH Aeonmed Việt Nam/ Việt Nam | Lít | 16800 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 40000
|  | #N/A | [6 empty] | 2275317450

## K
DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ TRÚNG THẦU NHÓM K (LẦN 1)
STT | Mã VTYT | Tên vật tư y tế mời thầu | Tên vật tư y tế trúng thầu | Đặc tính, thông số kỹ thuật | Hãng/ Nước sản xuất | Đơn vị tính | Giá trúng thầu | Nhà thầu trúng thầu | Ngọc Lặc
1 | K4 | Dung dịch rửa tay nhanh 4% | ALFASEPT CLEANSER 4 | Dung dịch rửa tay phẫu thuật CHLORHEXIDINE GLUCONATE 4% kl/tt, isopropanol < 10%, Fatty acid diethanolamide < 10%, Acetic acid glacial <10% Diệt khuẩn nhanh, phổ rộng, tác động diệt khuẩn duy trì kéo dài trong 4 giờ. Chất làm mềm, làm ẩm bảo vệ da tay. | Lavitec/ Việt Nam | Lít | 165250 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 50
2 | K6 | Băng bột bó | Băng bột bó y tế các cỡ (15cmx270cm) | Thời gian đông kết 2-4p, Thạch cao >= 92%, gạc 100% cotton, Băng bột bó kích thước 15cmx2.7m. | Yiwu Jiekang Medical Articles Co;Ltd /Trung Quốc | Cuộn | 10500 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 200
3 | K28 | Kim luồn tĩnh mạch có cánh có cửa | Kim luồn dùng trong y tế | Kim luồn tĩnh mạch an toàn cỡ có cánh có cửa tiêm 18G, 20G, 22G, 24G. Chất liệu Catheter PFTE. '- Cỡ 18G: đường kính ngoài 1,3mm; đường kính trong 0,85mm, có cổng tiêm, màu xanh lá cây. Chiều dài kim 45mm. Tốc độ 85ml/ phút. '- Cỡ 20G: đường kính ngoài 1,1mm; đường kính trong 0,7mm, có cổng tiêm, màu hồng. Chiều dài kim 33mm. Tốc độ 55ml/ phút. . '- Cỡ 22G: đường kính ngoài 0,9mm; đường kính trong 0,55mm, có cổng tiêm, màu xanh da trời. Chiều dài kim 25mm. Tốc độ 33ml/ phút. '- Cỡ 24G: đường kính ngoài 0,7mm; đường kính trong 0,45mm, có cổng tiêm, màu vàng. Chiều dài kim 19mm. Tốc độ 18ml/ phút. | Wellmed - Wellcath/ Ấn Độ | Cái | 3190 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 3000
4 | K31 | Kim luồn tĩnh mạch có cánh có cửa | Kim luồn dùng trong y tế | *Có đầu bảo vệ bằng kim loại *Đầu kim vát 3 mặt (Tạo độ bén tối ưu) *Cathether nhựa chất liệu FEP Có 4 đường cản quang ngầm & lưu được trong mạch máu đến 72 giờ; các cỡ. | Wellmed - Wellcath/ Ấn Độ | Cái | 3190 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 3500
5 | K38 | Kim châm cứu | Kim châm cứu | Kim châm cứu vô trùng dùng một lần gồm thân kim và chân kim, đường kính thân kim từ 0.16 mm - 0.45 mm, độ dài thân kim: 1.3mm đến 100 mm. Thân kim được làm bằng thép không gỉ, cán kim được cuốn bằng sợi thép. Bao gồm các số 0.3 x 13mm; số 0.3 x 25. | Suzhou Medical Appliance factory/Trung Quốc | Cái | 289 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 600000
6 | K39 | Dây thở ô xy các cỡ | Dây oxy | Dây thở oxy chất liệu PVC y tế cao cấp, ống dây mềm, chống vặn xoắn, bề mặt trơn nhẵn, không bị ảnh hưởng bởi oxy hay thuốc trong điều kiện sử dụng bình thường. Dài 2 mét. Tiệt trùng bằng bằng khí Ethylene. Đầu thở mềm, 2 ống thẳng đưa vào mũi. | An Phú - Việt Nam | Cái | 3885 | Công ty TNHH TBYT Hoàng Anh | 3000
7 | K40 | Dây dẫn kèm Mask thở oxy các số | Mặt nạ oxy kèm dây dẫn | Dây dẫn thở oxy, loại có mặt nạ thở (Mask) - Ống PVC mềm mại và chịu xoắn - Dài 150cm | Pinmed/ Trung Quốc | Cái | 9500 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 1500
8 | K43 | Dây nối bơm tiêm điện | Dây nối bơm tiêm điện | Dây nối bơm tiêm điện dài 75cm, chất liệu PVC, dung tích 2.5ml, đường kính trong 1.1mm, đường kính ngoài 2.6 mm. | Pinmed/ Trung Quốc | Cái | 5350 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 300
9 | K51 | Túi ép tiệt trùng | ASI-ESTEAM FSR 7.5 | Túi ép tiệt trùng 75mm x 200m. Chất liệu bằng nilon mềm trong suốt dùng cho máy đóng gói | Asimec/ Việt Nam | Cuộn | 225000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 6
10 | K52 | Túi ép tiệt trùng | ASI-ESTEAM FSR 10 | Túi ép tiệt trùng 100mm x200m. Chất liệu bằng nilon mềm trong suốt dùng cho máy đóng gói | Asimec/ Việt Nam | Cuộn | 295000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 6
11 | K53 | Túi ép tiệt trùng | ASI-ESTEAM FSR 15 | Túi ép tiệt trùng 150mm x200m. Chất liệu bằng nilon mềm trong suốt dùng cho máy đóng gói | Asimec/ Việt Nam | Cuộn | 415200 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 6
12 | K54 | Túi ép tiệt trùng | ASI-ESTEAM FSR 20 | Túi ép tiệt trùng 200mm x200m.Chất liệu bằng nilon mềm trong suốt dùng cho máy đóng gói | Asimec/ Việt Nam | Cuộn | 523500 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 2
13 | K55 | Túi ép tiệt trùng | ASI-ESTEAM FSR 25 | Túi ép tiệt trùng 250mm x200m.Chất liệu bằng nilon mềm trong suốt dùng cho máy đóng gói | Asimec/ Việt Nam | Cuộn | 655600 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 3
14 | K56 | Túi ép tiệt trùng | ASI-ESTEAM FSR 30 | Túi ép tiệt trùng 300mm x200m.Chất liệu bằng nilon mềm trong suốt dùng cho máy đóng gói | Asimec/ Việt Nam | Cuộn | 685200 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 6
15 | K57 | Canuyn nhựa có chế độ hãm miệng | Canuyn Mayor | Chất liệu bằng nhựa cứng trong, không gây dị ứng , hình rạng ống cong 30 độ, có chế độ hãm miệng. | Hitec/Trung Quốc | Cái | 4150 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 2000
16 | K58 | Canuyn mở khí quản nhựa | Canuyn mở khí quản nhựa | Có tác dụng kiểm soát đường thở chắc chắn, an toàn và giúp thực hiện thông khí cơ học hỗ trợ. Bệnh nhân suy hô hấp hoặc không đủ tiêu chuẩn hoặc thất bại với thông khí không sâm nhập nên được đăt nội khí quản và thông khí cơ học Canuyn có cớp với thể tích lớn nhưng áp lực thấp. Được tạo bởi nhựa PVC nhậy cảm nhiệt: Tạo sự đủ cứng cho lần đưa vào đầu tiên và sau đó mềm ở nhiệt độ cơ thể để phù hợp với giải phẫu của từng bệnh nhân. Hoạt động tốt nhất của thiết diện cớp là điều chỉnh động học đối với áp lực và các điểm tiếp xúc trong chu kỳ thở, giảm nguy cơ gây tổn thương khí quản. Đường dẫn mầu xanh cản quangcho phép có thể xác nhận vị trí của canuyn. | Hitec/Trung Quốc | Cái | 51500 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 100
17 | K61 | Ống đặt nội khí quản không có bóng | Ống đặt nội khí quản không có bóng | Ống đặt nội khí quản không có bóng chèn, làm bằng chất liệu nhựa PVC, có tia cản quang dọc thân ống. Sản phẩm được tiệt trùng 100% bằng khí EO. Các cỡ 2.0 - 10.0. | Hitec/Trung Quốc | Cái | 8500 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 900
18 | K62 | Ống nội khí quản có bóng các số | Ống nội khí quản có bóng các số | Đảm bảo vô khuẩn. Bằng nhựa PVC nhạy cảm, nhiệt tạo đủ độ cứng cho lần đặt đầu tiên, mềm ở nhiệt độ cơ thể. Hoạt động tốt nhất ở tiết diện cớp là điều chỉnh động học với áp lực và điểm tiếp xúc trong chu kỳ thở giảm nguy cơ gây tổn thương khí quản. | Hitec/Trung Quốc | Cái | 10350 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 400
19 | K64 | Ống nội khí quản có bóng sử dụng 1 lần các số | Ống nội khí quản có bóng các số | Ống nội khí quản có bóng sử dụng 1 lần các số 2-5FG; 5-9FG. Thích hợp cho việc đặt đường mũi miệng - Được làm từ chất liệu có độ nhạy cảm nhiệt cao, độ cong phù hợp với đường cong phế quản - Đường bức xạ X-quang trên ống giúp định vị dễ dàng. | Hitec/Trung Quốc | Cái | 10350 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 200
20 | K65 | Ống thông cho ăn các số | Sonde cho ăn các số | Bằng nhựa y tế không gây độc hại. Một đầu nối với bơm cho ăn, một đầu dùng cho bệnh nhân. | Pinmed/ Trung Quốc | Cái | 2950 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 600
21 | K66 | Thông tiểu 2 nhánh | Sonde folley 2 nhánh các số | Thông tiểu 2 nhánh các số.Chất liệu cao su thiên nhiên có phủ Dầu silicon giảm kích ứng, thành ống dầy chống gẫy gập, lỗ ống rộng dẫn lưu tốt, Bóng 30ml đối xứng, bóng thiết kế đặc biệt chống vỡ, Xông 2 nhánh, chất liệu không có chất DEHP. | Hitec/Trung Quốc | Cái | 8950 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 3000
22 | K67 | Thông tiểu 3 nhánh | Sonde folley 3 nhánh các số | Thông tiểu 3 nhánh phủ silicone số 18 - 24Fr. Chất liệu cao su thiên nhiên có phủ Dầu silicon giảm kích ứng, thành ống dầy chống gẫy gập, lỗ ống rộng dẫn lưu tốt, Bóng 30ml đối xứng, bóng thiết kế đặc biệt chống vỡ, Xông 3 nhánh, chất liệu không có chất DEHP. - Đường kính trong phủ silicon nên hạn chế tình trạng tắc ống. | Hitec/Trung Quốc | Cái | 15500 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 40
23 | K69 | Sonde chữ J các cỡ | Sonde chữ J các cỡ | Chất liệu: Polyurethane. dài 26cm, đầu mở hình chữ J màu cam. Các cỡ từ 5, 6, 7, 8 tương thích sinh học, ma sát thấp, chất cặn bám thấp và cản quang tốt. | Hitec/Trung Quốc | Cái | 196000 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 100
24 | K71 | Sond dạ dày các số | Sonde cho ăn các số | Cản quang ngầm chạy dọc thân ống trong chụp X - Ray. - Chất liệu đảm bảo dễ dàng đưa ống vào dạ dày hạn chế bị gãy gập. | Pinmed/ Trung Quốc | Cái | 3150 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 1800
25 | K81 | Chỉ không tiêu tự nhiên(2/0) | Chỉ khâu phẫu thuật liền kim Nylon số 2/0 | Chỉ không tiêu tổng hợp 2/0 dài 75cm, 3/8 kim tam giác 24mm; 3/8 kim tam giác 26mm.Chất liệu Nylon. | Shandong Sinorgmed Co., Ltd- Surelon (Suremed)/ Trung Quốc | Tép | 6950 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 120
26 | K82 | Chỉ không tiêu tự nhiên(3/0) | Chỉ khâu phẫu thuật liền kim Nylon số 3/0 | Chỉ không tiêu tổng hợp 3/0.Chất liệu Nylon. kim tam giác 20 mm. | Shandong Sinorgmed Co., Ltd- Surelon (Suremed)/ Trung Quốc | Lá | 6950 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 120
27 | K84 | Chỉ không tiêu tự nhiên(4/0) | Chỉ khâu phẫu thuật liền kim Nylon số 4/0 | Chỉ không tiêu tổng hợp 4/0 dài 75cm, 3/8 kim tam giác 16mm; Chất liệu Nylon. | Shandong Sinorgmed Co., Ltd- Surelon (Suremed)/ Trung Quốc | Tép | 6950 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 120
28 | K87 | Chỉ nylon không tiêu, đơn sợi số 2/0 | Chỉ khâu phẫu thuật liền kim Nylon số 2/0 | Chỉ nylon không tiêu đơn sợi Polyamide số 2/0, Dài chỉ 75cm không tiêu,, kim tam giác 24mm, 3/8C | Shandong Sinorgmed Co., Ltd- Surelon (Suremed)/ TQ | Sợi | 7815 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 100
29 | K88 | Chỉ nylon không tiêu, đơn sợi số 3/0 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Trulon số 3/0 | Chỉ nylon không tiêu đơn sợi Polyamide số 3/0, Dài chỉ 75cm không tiêu, kim tam giác 24mm, 3/8C | Healthium Medtech/Ấn độ | Sợi | 13850 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 400
30 | K89 | Chỉ nylon không tiêu, đơn sợi số 4/0 | Chỉ khâu phẫu thuật liền kim Nylon số 4/0 | Chỉ nylon không tiêu đơn sợi Polyamide số 4/0, Dài chỉ 45cm không tiêu, , kim tam giác 19mm, 3/8C | Shandong Sinorgmed Co., Ltd- Surelon (Suremed)/ TQ | Sợi | 7818 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 150
31 | K90 | Chỉ nylon không tiêu, đơn sợi số 5/0 | Chỉ nylon không tiêu, đơn sợi số 5/0: Filamide số 5/0 | Chỉ nylon không tiêu đơn sợi Polyamide số 5/0, Dài chỉ 75cm không tiêu,, kim tam giác 16mm, 3/8C | Meril/Ấn Độ | Sợi | 19600 | Liên danh An phúc - Medicet | 150
32 | K103 | Chỉ tiêu tự nhiên liền kim số 1 | Chỉ khâu phẫu thuật liền kim Catgut Chromic số 1 | Chất liệu tiêu tự nhiên tan chậm, số 1, kim tròn 40 mm. | Shandong Sinorgmed Co., Ltd- Surelon (Suremed)/ Trung Quốc | Lá | 10900 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 1000
33 | K133 | Dung dịch tẩy khuẩn màng lọc | Dung dịch tẩy khuẩn màng lọc Peroxy Plus RP Code: 6127 | Dung dich axit Peracitic 4%, Hydrogen Peroxide 28%, Acetic acid 8%, PH 0.9 dùng để tẩy khuẩn màng lọc. | GBL/ Thổ Nhĩ Kỳ | Lít | 267750 | Viện trang thiết bị và công trình y tế | 100
34 | K226 | Đinh Kirschner đầu vát nhọn các số (*) | Đinh Kirschner các cỡ | Vật liệu hợp kim không gỉ có độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. phi 2.5 x 250 mm. | Xinrongbest Trung Quốc | Cái | 34000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 100
35 | K228 | Đinh nội tuỷ xương chày (*) | Đinh nội tuỷ xương chày | Làm bằng thép không gỉ, có chốt F 8; F9; F10. | Orthon - Pakistan | Cái | 2250000 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 10
36 | K246 | Filter lọc khuẩn và làm ẩm cho người lớn | Filter lọc khuẩn và làm ẩm cho người lớn | Có cổng luer xoay và nắp lọc tĩnh điện Sự kháng (tại 30LPM): 60PA Không gian chết: 32ml Thể tích: 250-1500ml Hiệu quả lọc vi khuẩn (BFE): 99,9% Hiệu quả lọc virus (VFE): 99,9% Trọng lượng: 27.9g Tiệt trùng bằng khí EO. | Hitec/Trung Quốc | Cái | 19500 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 200
37 | K249 | Gen điện tim | Gen điện tim | Là chất lỏng dạng gel, dùng để tiếp xúc bệnh nhân qua đầu dò điện tim. | An Phú - Việt Nam | Tuýp/ Lọ | 13230 | Công ty TNHH TBYT Hoàng Anh | 400
38 | K251 | Giấy điện tim 3 cần | Giấy điện tim 3 cần | Kích thước 63mm*30m*17 mm, chất liệu bằng giấy in nhiệt và có 1 mặt được in dòng kẻ sẵn đếm nhịp điện tim | Telepaper- Fukuda/ Malaysia | Cuộn | 16150 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 300
39 | K253 | Giấy điện tim 6 cần | Giấy điện tim 6 cần | Tự in nhiệt 110mmx140mmx143 | Telepaper- Fukuda/ Malaysia | Tập | 28650 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 400
40 | K259 | Giấy siêu âm sản khoa | Giấy in y tế cho máy siêu âm kích thước152mm*150mm*200sh | Giấy siêu âm sản khoa 152mm*150mm*200sh, chất liệu bằng giấy in nhiệt. | Telepaper/Malaysia | Tập | 99000 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 100
41 | K261 | Kẹp rốn sơ sinh | Kẹp rốn Tanaphar | Kẹp rốn sơ sinh vô trùng sử dụng 1 lần. Sản xuất từ nguyên liệu nhựa PP nguyên sinh. | Tanaphar/Việt Nam | Cái | 1010 | Liên danh An phúc - Medicet | 4000
42 | K263 | Lam kính xét nghiệm | Lam kính xét nghiệm | Chất liệu thủy tinh trung tính. Trong suốt. Kích thước 25,4*76,2mm (1''*3'') | Hangzhou/ Trung Quốc | Cái | 203 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 6000
43 | K264 | Mask thở oxy kèm dây | Mặt nạ oxy kèm dây dẫn | Mặt nạ oxy gồm dây nối và mặt nạ dùng cho người lớn, trẻ em và trẻ sơ sinh. | Pinmed/ Trung Quốc | Cái | 9500 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 600
44 | K265 | Mũi khoan đường kính các loại | Mũi khoan xương các cỡ | Đường kính từ 2.5 đến 4.5mm, dài từ 90mm đến 300mm. | Xinrongbest Trung Quốc | Cái | 118500 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 30
45 | K269 | Nhiệt kế bệnh nhân | Nhiệt kế thủy ngân Sika | Chất liệu làm bằng thủy tinh hình rẹt, bên trong có cột thủy tinh chứa 1 lượng thủy ngân , dải nhiệt độ từ 35-41°C. | NINGBO HI- LIFE MEDICAL TECHNOLOGY CO.,LTD (Trung Quốc) | Cái | 8990 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 1000
46 | K270 | Trocar màng phổi | Trocar dẫn lưu màng phổi có nòng sắt các số | Trocar màng phổi các số 16-36.Ống thông phổi mềm an toàn và chống gãy gập, có nòng sắt đi kèm với tay cầm dễ chọc, đầu tip tròn giảm tổn thương khi chọc nhưng dễ chọc | Global Medikit/ Ấn Độ | Cái | 87980 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 10
47 | K273 | Đầu côn vàng | Đầu côn vàng 200 ul | Chất liệu Polypropylene. | Nantong Renon, TQ | Cái | 38 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 40000
48 | K274 | Đầu côn xanh | Đầu côn xanh 1000 ul | Chất liệu Polypropylene. | Nantong Renon, TQ | Cái | 77 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 20000
49 | KB135.1 | Nẹp khóa xương đòn chữ S trái, phải. 01 Cái/Bộ | Nẹp khóa xương đòn chữ S trái, phải. Titan các lỗ | Rộng 10.4mm; dày 3.2mm; chiều dài của nẹp từ 88.25mm - 134mm; chỉ định dùng cho các trường hợp gãy xương, không liền xương ở vị trí xương đòn - Số lỗ trên thân nẹp: từ 6 đến 10 lỗ trái/ phải - chất liệu Titan, Ti6Al4V - dùng kết hợp với: + vít khóa Ø 3.5 mm + vít cứng Ø 3.5 mm + Vít khóa xốp Ø 3.5 mm + Vít xốp Ø 4.0 mm. | Normmed/ Thổ Nhĩ Kỳ | Cái | 6000000 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 30
50 | KB135.2 | Vít khóa titan 08 Cái/Bộ | Vít khoá titan đường kính 3.5 các cỡ | kiểu vít tự taro chất liệu titan - đường kính ren 3.5mm; ren toàn phần - chiều dài từ 10-70mm; - chất liệu Titan, Ti6Al4V | Normmed/ Thổ Nhĩ Kỳ | Cái | 460000 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 240
51 | KB136.1 | Nẹp khoá tái tạo các cỡ. Titan 01 Cái/Bộ | Nẹp khoá mắt xích các cỡ. Titan | "- rộng 10mm; dày 3mm; chiều dài của nẹp từ 52mm - 244mm; chỉ định dùng cho phẫu thuật dính khớp, xương chậu, xương hông, ổ cối. - Số lỗ trên thân nẹp: từ 4 đến 20 lỗ - chất liệu Titan, Ti6Al4V - dùng kết hợp với: + vít khóa Ø 3.5 mm + vít cứng Ø 3.5 mm + Vít khóa xốp Ø 3.5 mm + Vít xốp Ø 4.0 mm | Normmed/ Thổ Nhĩ Kỳ | Cái | 5000000 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 30
52 | KB136.2 | Vít khóa titan đường kính 3.5 mm các cỡ 08 Cái/Bộ | Vít khoá titan đường kính 3.5 các cỡ | "- kiểu vít tự taro - đường kính ren 3.5mm; ren toàn phần - chiều dài từ 10-70mm; - chất liệu Titan, Ti6Al4V. | Normmed/ Thổ Nhĩ Kỳ | Cái | 460000 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 240
53 | KB137.1 | Nẹp khóa lòng máng 4-14 lỗ.Titan 01 Cái/Bô | Nẹp khóa lòng máng.Titan các lỗ | "- rộng 9,70mm; dày 1.0mm; chiều dài của nẹp từ 58mm - 188mm; chỉ định dùng cho các trường hợp gãy xương đòn, xương cánh tay, xương quay…. - Số lỗ trên thân nẹp: từ 4 đến 14 lỗ - chất liệu Titan, Ti6Al4V - dùng kết hợp với: + vít khóa Ø 3.5 mm + Vít cứng Ø 3.5 mm + Vít khóa xốp Ø 3.5mm + Vít xốp Ø 4.0mm. | Normmed/ Thổ Nhĩ Kỳ | Cái | 4000000 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 80
54 | KB137.2 | Vít khóa titan đường kính 3.5 mm x 10 đến 70mm 08 Cái/Bộ | Vít khoá titan đường kính 3.5 các cỡ | "- kiểu vít tự taro - đường kính ren 3.5mm; ren toàn phần - chiều dài từ 10-70mm; - chất liệu Titan, Ti6Al4V. | Normmed/ Thổ Nhĩ Kỳ | Cái | 460000 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 640
55 | KB138.1 | Nẹp khóa nén ép bản hẹp .Titan 01 Cái/Bộ | Nẹp khóa nén ép bản hẹp .Titan các lỗ | "- rộng 14mm; dày 4.9mm; chiều dài của nẹp từ 76mm - 364mm; chỉ định dùng cho các trường hợp cố định xương gãy ở nhiều vị trí khác nhau: xương cánh tay, xương đùi, xương chày. - Số lỗ trên thân nẹp: từ 4 đến 20 lỗ - chất liệu Titan, Ti6Al4V - dùng kết hợp với: + vít khóa Ø 3.5 mm + vít cứng Ø 3.5 mm + Vít khóa xốp Ø 3.5 mm + Vít xốp Ø 4.0 mm | Normmed/ Thổ Nhĩ Kỳ | Cái | 7400000 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 40
56 | KB138.2 | Vít khóa titan 10 Cái/Bộ | Vít khóa titan đường kính 5.0 các cỡ | "- kiểu vít tự taro - đường kính ren 5.0mm; ren toàn phần - chiều dài từ 14-110mm; - chất liệu Titan, Ti6Al4V | Normmed/ Thổ Nhĩ Kỳ | Cái | 500000 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 320
57 | KB139.1 | Nẹp khóa chữ T . Titan 01 Cái/Bộ | Nẹp khóa chữ T. Titan các lỗ | "- rộng 16mm; dày 3mm; chiều dài của nẹp từ 88mm - 184mm; chỉ định dùng cho các trường hợp gãy xương ở vị trí đầu trên xương chày, đầu trên xương trụ, gãy xương trong khớp. - Số lỗ trên thân nẹp: từ 4 đến 10 lỗ - chất liệu Titan, Ti6Al4V - dùng kết hợp với: + vít khóa Ø 5.0 mm + vít cứng Ø 4.5 mm + Vít khóa xốp Ø 5.0 mm | Normmed/ Thổ Nhĩ Kỳ | Cái | 5000000 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 5
58 | KB139.2 | Vít khóa titan 08 Cái/Bộ | Vít khóa titan đường kính 5.0 các cỡ | "- kiểu vít tự taro - đường kính ren 5.0mm; ren toàn phần - chiều dài từ 14-110mm; - chất liệu Titan, Ti6Al4V. | Normmed/ Thổ Nhĩ Kỳ | Cái | 500000 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 40
59 | KB140.1 | Nẹp khoá bản rộng 4-20 lỗ. Titan 01 Cái/Bộ | Nẹp khoá bản rộng. Titan các lỗ | "- rộng 17.6mm; dày 5.6mm; chiều dài của nẹp từ 74mm - 362mm; chỉ định dùng cho các trường hợp gãy xương nhiều vị trí gãy khác nhau: xương cánh tay, xương đùi, xương chày. - Số lỗ trên thân nẹp: từ 4 đến 20 lỗ - chất liệu Titan, Ti6Al4V - dùng kết hợp với: + vít khóa Ø 5.0 mm + vít cứng Ø 4.5 mm + Vít khóa xốp Ø 5.0 mm | Normmed/ Thổ Nhĩ Kỳ | Cái | 5000000 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 40
60 | KB140.2 | Vít khóa titan đường kính 5.0 mm x 14 đến 110mm 10 Cái/Bộ | Vít khóa titan đường kính 5.0 các cỡ | "- kiểu vít tự taro - đường kính ren 5.0mm; ren toàn phần - chiều dài từ 14-110mm; - chất liệu Titan, Ti6Al4V | Normmed/ Thổ Nhĩ Kỳ | Cái | 500000 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 400
61 | KB141.1 | Nẹp khóa đầu dưới xương đùi trái, phải.Titan 01 Cái/Bộ | Nẹp khóa đầu dưới xương đùi trái, phải.Titan các lỗ | "- rộng 17.3mm; dày 5.4mm; chiều dài của nẹp từ 120mm - 318mm; chỉ định dùng cho các trường hợp gãy xương liên mấu chuyển xương đùi, không liền xương và loãng xương ở vị trí đầu trên xương đùi - Số lỗ trên thân nẹp: từ 4 đến 15 lỗ trái/ phải - chất liệu Titan, Ti6Al4V - dùng kết hợp với: + vít khóa Ø 5.0 mm + vít cứng Ø 4.5 mm + Vít khóa xốp Ø 5.0 mm | Normmed/ Thổ Nhĩ Kỳ | Cái | 5500000 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 5
62 | KB141.2 | Vít khóa titan 08 Cái/Bộ | Vít khóa titan đường kính 5.0 các cỡ | "- kiểu vít tự taro - đường kính ren 5.0mm; ren toàn phần - chiều dài từ 14-110mm; - chất liệu Titan, Ti6Al4V | Normmed/ Thổ Nhĩ Kỳ | Cái | 500000 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 40
63 | KB142.1 | Nẹp khoá đầu trên xương đùi các loại. Titan 01 Cái/Bộ | Nẹp khoá đầu trên xương đùi các loại | "- rộng 17.3mm; dày 5.4mm; chiều dài của nẹp từ 120mm - 318mm; chỉ định dùng cho các trường hợp gãy xương liên mấu chuyển xương đùi, không liền xương và loãng xương ở vị trí đầu trên xương đùi - Số lỗ trên thân nẹp: từ 4 đến 15 lỗ trái/ phải - chất liệu Titan, Ti6Al4V - dùng kết hợp với: + vít khóa Ø 5.0 mm + vít cứng Ø 4.5 mm + Vít khóa xốp Ø 5.0 mm | Normmed/ Thổ Nhĩ Kỳ | Cái | 7800000 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 5
64 | KB142.2 | Vít khóa titan đường kính 5.0 mm các cỡ 08 Cái/Bộ | Vít khóa titan đường kính 5.0 các cỡ | "- kiểu vít tự taro - đường kính ren 5.0mm; ren toàn phần - chiều dài từ 14-110mm; - chất liệu Titan, Ti6Al4V | Normmed/ Thổ Nhĩ Kỳ | Cái | 500000 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 40
65 | KB143.1 | Nẹp khóa đầu dưới xương chày 6-16 lỗ trái, phải. Titan 01 Cái/Bộ | Nẹp khóa đầu dưới xương đùi trái, phải.Titan các lỗ | "- rộng 11.5mm; dày 3.7mm; chiều dài của nẹp từ 140.5mm - 270.5mm; chỉ định dùng cho các trường hợp cố định xương gãy ở vị trí trong và ngoài khớp và vỡ xương ở đầu dưới xương chày. - Số lỗ trên thân nẹp: từ 6 đến 16 lỗ trái/ phải - chất liệu Titan, Ti6Al4V - dùng kết hợp với: + vít khóa Ø 3.5 mm + vít cứng Ø 3.5 mm + Vít khóa xốp Ø 3.5 mm + Vít xốp Ø 4.0 mm | Normmed/ Thổ Nhĩ Kỳ | Cái | 7000000 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 10
66 | KB143.2 | Vít khóa titan đường kính 5.0 mm x 14 đến 110mm 08 Cái/Bộ | Vít khóa titan đường kính 5.0 các cỡ | "- kiểu vít tự taro - đường kính ren 5.0mm; ren toàn phần - chiều dài từ 14-110mm; - chất liệu Titan, Ti6Al4V | Normmed/ Thổ Nhĩ Kỳ | Cái | 500000 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 80
67 | KB144.1 | Nẹp khóa đầu trên xương chày trái, phải. Titan 01 Cái/Bộ | Nẹp khóa đầu trên xương chày trái, phải. Titan các lỗ | "- rộng 16mm; dày 3mm; chiều dài của nẹp từ 104mm - 266mm; chỉ định dùng cho các trường hợp gãy xương ở vị trí đầu trên đầu dưới xương chày - Số lỗ trên thân nẹp: từ 4 đến 13 lỗ trái/ phải - chất liệu Titan, Ti6Al4V - dùng kết hợp với: + vít khóa Ø 5.0 mm + vít cứng Ø 4.5 mm + Vít khóa xốp Ø 5.0 mm | Normmed/ Thổ Nhĩ Kỳ | Cái | 6500000 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 10
68 | KB144.2 | Vít khóa titan 08 Cái/Bộ | Vít khóa titan đường kính 5.0 các cỡ | "- kiểu vít tự taro - đường kính ren 5.0mm; ren toàn phần - chiều dài từ 14-110mm; - chất liệu Titan, Ti6Al4V. | Normmed/ Thổ Nhĩ Kỳ | Cái | 500000 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 80
69 | KB163.1 | Nẹp lòng máng 1/3 | Nẹp lòng máng 1/3 | Nẹp lòng máng 1/3; Chất liệu: Bằng thép không gỉ, , từ 4 đến 8 lỗ các cỡ. | Orthon - Pakistan | Cái | 194688 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 100
70 | KB163.2 | Vít xốp đường kính 3.5 mm các cỡ; 8 cái/bộ | Vít xương đường kính 3.5 mm các cỡ | Chất liệu: Bằng thép không gỉ. | Orthon - Pakistan | Cái | 27900 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 600
71 | KB216.2 | Vít xốp đk 3,5 mm các cỡ; 12 cái/bộ | Vít xương đk 3,5 mm các cỡ | + Thép không rỉ + Đầu lục giác, đk 3,5mm, bước ren 2.75mm, đoạn ren dài 16mm và 32mm ,các cỡ. | Orthon - Pakistan | Cái | 27900 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 60
|  | #N/A | [6 empty] | 2891497500

## Địa chỉ liên hệ nhà thầu
TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG MẶT HÀNG VTYT DỰ KIẾN TRÚNG THẦU (LẦN 1)
STT | Tên nhà thầu |  | Địa chỉ | Email | Điện thoại liên hệ
1 | Công ty TNHH dược phẩm và thiết bị y tế | Anh Đức | Số 113-115 Phố Mậu Lương, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, TP Hà Nội. | anhducpharma@gmail.com | ĐT: 0977604459
2 | Công ty TNHH | Aeonmed Việt Nam | Khu E KCN Lễ Môn - TP Thanh Hóa | hoaaeonmed@gmail.com | ĐT: 0975882759
3 | Công ty CP công nghệ y tế | BMS | Lô NV B56-Khu trung Hòa Nhân Chính, P.Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, TP Hà Nội. | viet.bms@bmsvn.com.vn | ĐT: 0981613922
4 | Công ty CP trang TBYT | Cổng Vàng | Tầng 6, 374 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, TP Hồ Chí Minh | hanguyen@goldengatevn.com | ĐT:0983610744
5 | Công ty TNHH TBYT | Danh | Số 180, Đường La Thành, Quận Đống Đa, Hà Nội. | oanhdth@danhmedical.com.vn | ĐT: 0918428286
6 | Công ty CP CNKT và TBYT | Hải Âu | Văn phòng đại diện: Số 295 đường Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội. | nnthuy1011@gmail.com | ĐT:0982228324
7 | Công ty TNHH TBYT | Hoàng Anh | Số 6 ngõ 6/12 Đội Nhân, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội. | congtyhoanganh@gmail.com | ĐT:0975869331
8 | Công ty CPDP | Phú Thái | P1720,CT1 Khu đô thị Mỹ đình, Từ Liêm, Hà Nội. | nguyen1985@phuthaipharma.com.vn | ĐT:0973538008
9 | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ | Phúc xuân | Số 10, ngõ 97, Đường Văn Cao, P.Liễu Giai, Q.Ba Đình, TP Hà Nội. | phucxuancompany@phucxuan.com | ĐT: 0916868456
10 | Công ty CP TB VTYT | Thanh Hóa | 109 Nguyễn Trãi, P. Ba Đình, TP Thanh Hóa. | luuthientuan@gmail.com | ĐT:0904145772
11 | Công ty TNHH TBYT | Thiên Y | Số 24, ngõ 68,Phố Quan Nhân, Phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. | giang.dohuong@thimed.com | ĐT: 0902291838
12 | Công ty TNHH thương mại | Trung Đức | Số 01, B5 Đầm trai, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. | sales2@thnvietnam.vn | ĐT: 0978559528
13 | Công ty CP đầu tư | Tuấn Ngọc Minh | Văn phòng giao dịch 196D/196 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội. | viettruongvan@gmail.com | ĐT:0363116789
14 | Viện trang thiết bị và công trình | Y tế | Số 40 Phương Mai, Phường Mai, Quận Đống Đa, Hà Nội. | qlkhdt.nimec@gmail.com | ĐT:0917548868
15 | Liên danh An phúc - Medicet |  | Lô 526, MB 530, P.Đông vệ, TP. Thanh Hóa. | doantienhung78@gmail.com | ĐT: 0912414106.
16 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed |  | 296 Hải Thượng Lãn Ông, P.Quảng Thắng, TP Thanh Hóa. | ansinhyte@gmail.com | ĐT:0944549668
17 | Liên danh Hà Nội - Thanh Dược |  | Số 30 đường Nguyễn Thị Thập, P.Đông Thọ, TP Thanh Hóa. | thanhduocvh@gmail.com | ĐT:0901133858; 0913011292
18 | LD Cty CPTM DP Việt Nam và Cty TNHH DP Quốc tế |  | Số 48 Hai Bà Trưng, Tp Buôn mê thuột, Tỉnh Đăk lăk | xuanson62@gmail.com | ĐT: 0904853088
19 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 |  | Lô C44, MBQH 1858, Đường Đỗ Đại, P.Quảng Thắng, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa. | VinamedTH@gmail.com | ĐT:0904146236.
Tổng cộng