## G7
DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ TRÚNG THẦU NHÓM G7 (LẦN 1)
STT | Mã VTYT | Tên vật tư y tế mời thầu | Tên vật tư y tế trúng thầu | Đặc tính, thông số kỹ thuật | Hãng/ Nước sản xuất | Đơn vị tính | Giá trúng thầu | Nhà thầu trúng thầu | ĐK Tỉnh
1 | G2 | Dung dịch khử nhiễm và làm sạch dụng cụ nội khoa, ngoại khoa và dụng cụ nội soi | ANIOS’CLEAN EXCEL D | Dung dịch làm sạch và khử nhiễm dụng cụ ngoại khoa, nội khoa, dụng cụ nội soi và dụng cụ không chịu nhiệt. Chất tẩy rửa mức độ cao, pH trung tính. Công thức hiệu quả với nước cứng. Phổ diệt khuẩn, diệt nấm, diệt vi khuẩn lao chỉ từ 15 phút; Nồng độ sử dụng ≤0,5%.Có bầu định lượng trên chai. TP: 6,5% Didecyldimethyl ammonium chloride + 0,074% Chlorhexidine digluconate, chất hoạt động bề mặt. | Laboratoires Anios/Pháp | Lít | 292125 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 50
2 | G3 | Dung dịch sát khuẩn tay và da | Virusan | Sát khuẩn tay nhanh không cần rửa lại, không cần nước, không cần khăn, nhẹ nhàng với da. Ethanol 70% w/w, Chlorhexidine Gluconate 0,5% w/w, Glyceryl Cocoate 0,2% w/w, Glycerine 0,2% w/w. | Amity Limited - Anh | Lít | 300000 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 200
3 | G4 | Khử khuẩn mức độ cao, tiệt khuẩn lạnh cho quy trình khử nhiễm ống nội soi và dụng cụ y tế | Virusolve | Không mùi, không ăn mòn, không cần hoạt hóa, ngâm tối đa 5 phút (kể cả bào tử) 5-15%: Glycol; Dưới 5%: Polycarboxylate, chất chuyển thể non-ion, alcohol; Khử khuẩn: (Didecyldimethyl ammonium Chloride và Bis (3-aminopropyl) dodecylamine), chất ức chế ăn mòn (benzotriazole), chất nhuộm màu. Bis (3-aminopropyl) dodecylamine, Didecyldimethyl ammonium Chloride; | Amity Limited - Anh | Lít | 300000 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 200
4 | G5 | Tiệt khuẩn lạnh cho ống nội soi và dụng cụ y tế | Dung dịch tiệt khuẩn lạnh cho ống nội soi và dụng cụ y tế Ortho-Phthalaldehyde 0,55% SANITAROSA™ OPA Code: 6026 | o-Phthalaldehyde 0.55%. Sử dụng ngay không pha loãng. Không cần hoạt hóa. Không gây ăn mòn. Tương thích vật liệu tốt. Ngâm khử khuẩn mức độ cao tối đa 5 phút, diệt bào tử trong 3 giờ. | GBL/ Thổ Nhĩ Kỳ | Lít | 189000 | Viện trang thiết bị và công trình y tế | 200
5 | G7 | Viên sát khuẩn | Viên nén khử khuẩn PRESEPT ™ Effervescent Disinfectant Tablets (Mã: SPR25) | Viên sủi khử khuẩn chứa 2,5g Troclosense Sodium 50%. Troclosense Sodium (50% DICHLOR-ISOCYANURATE NATRI), Dạng viên sủi tan nhanh trong nước tạo dung dịch có pH acid 6.2. Khử khuẩn dụng cụ, bề mặt, đồ vải | Medentech Limited/Advanced Sterilization Products, Division of Ethicon, Inc., a Johnson & Johnson company/ Ireland (Ai -len) | Viên | 5995 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 7232
6 | G8 | Dung dịch sát khuẩn không gây hiện tượng ăn mòn dụng cụ | STEROX | GLUTARALDEHYDE >= 2,4% + PH 8,2 -9,2; không gây hiện tượng ăn mòn dụng cụ, không có chất hoạt động bề mặt nên thích hợp cho dụng cụ nội soi.Thời gian ngâm khử khuẩn cấp cao là 20 phút, tiệt khuẩn trong 10 giờ. | INTERSAN-PLUS LLC, Liên Bang Nga | Lít | 102520 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 100
7 | G9 | Dung dịch sát khuẩn tương thích với dụng cụ nội soi | Dung dịch tiệt khuẩn lạnh cho ống nội soi và dụng cụ y tế Ortho-Phthalaldehyde 0,55% SANITAROSA™ OPA Code: 6026 | ORTHO-PHTHALADEHYDE 0,55%, pH 7.2 - 7.8, Thời gian ngâm khử khuẩn cấp cao cho dụng cụ là 5 phút. Không gây ăn mòn dụng cụ, tương thích với nhiều loại dụng cụ và vật liệu (kể cả Polystyrene, Cyanoacrylate), diệt được hầu hết các loại vi khuẩn, vi rút, Trực khuẩn lao (kể cả Mycobacterium bovis). Có thể dùng cho quy trình xử lý bằng tay và bằng máy. | GBL/ Thổ Nhĩ Kỳ | Lít | 189000 | Viện trang thiết bị và công trình y tế | 50
8 | G10 | Dung dịch sát khuẩn dụng cụ. | ANIOSYME SYNERGY 5 | Enzyme Protease subtilisin hiệu quả nhanh sau 1 phút( Enzymatic detergent). pH trung tính không gây ăn mòn dụng cụ. Tác dụng sau 1 phút | Laboratoires Anios/Pháp | Lít | 418250 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 40
9 | G19 | Miếng cầm máu tại mũi | Miếng cầm máu tại mũi Code: 22-60402 | Thành phần: Hydroxilated Poly-Vinyl Acetate. - Phù hợp phẫu thuật trong hốc mũi, kích thước 8 cm x 1,5 cm x 2 cm. - Sản phẩm được nén kép, có thể cắt để tạo kích thước phù hợp. - Khả năng thấm hút tốt: Lên tới 21 lần trọng lượng ban đầu khi ở trong chất lỏng. - Kích thước lỗ nhỏ giúp giảm thiểu sự mất tế bào. | Invotec/ Mỹ | Miếng | 105000 | Viện trang thiết bị và công trình y tế | 1500
10 | G20 | Miếng dán vô trùng trước mổ | Miếng dán vô trùng trước mổ | Miếng dán vô trùng trước mổ kích thước 28cmx30cm. Trong suốt, ngăn nước và vi khuẩn, ít gây dị ứng, mềm dẻo, với chất liệu phim polyurethane chất lượng cao, độ đàn hồi tối ưu, siêu mỏng. | Ticare/ Trung Quốc | Miếng | 40000 | Công ty CP CNKT và TBYT Hải Âu | 300
11 | G22 | Sáp cầm máu xương | Bone Wax | Sáp cầm máu xương (2,5gam); | SMI/ Bỉ | Miếng | 26600 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 907.4
12 | G23 | Xốp cầm máu Gelatin | Bột cầm máu tự tan Gelatin (PAHACEL Gelatin Hemostat-Powder) | Vật liệu cầm máu trong 2-4 phút. Tự tiêu hoàn toàn trong vòng 4 tuần. Hóa lỏng trong 2-5 ngày tiếp xúc với niêm mạc. Hấp thụ 35 lần trọng lượng của nó trong máu và các chất dịch. Độ pH-trung lập. 100% phân hủy sinh học. Có thể dùng khô hoặc được ngâm tẩm. Có sẵn ở dạng miếng xốp và bột. | Altaylar Medical/ Thổ Nhĩ Kỳ | Miếng | 52000 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 300
13 | G25 | Bơm tiêm dùng cho bơm tiêm điện | Bơm tiêm 50ml dùng cho bơm tiêm điện | Bơm tiêm nhựa 50ml (chiều dài bơm 150.5mm chu vi thân bơm 31.4mm). Sử dụng phù hợp với máy bơm tiêm điện các hãng máy bơm tiêm điện. | Top Coporation Japan - Đài Loan | Cái | 8980 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 1680
14 | G26 | Kim chọc tủy sống | Kim chọc dò và gây tê tủy sống | Đầu có 3 mặt vát sắc, mũi kim được cắt vát hình dạng kim cương cho phép thâm nhập dễ dàng. Chuôi kim cải tiến, cầm chắc chắn, có thể thao tác hai tay, có lăng kính phản quang, dễ dàng phát hiện dịch não tủy chảy ra. Thân kim có đánh dấu mặt vát hướng lên/ hướng xuống. Cỡ/ đường kính/ chiều dài kim: mm: 18G (1,27 x 89mm); 20G (0,9 x 89mm); 22G (0,7 x 89mm); 25G (0,5 x 89mm); 27G (0,4 x 89mm). | Top Coporation Japan - Malaysia | Cái | 18450 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 7530
15 | G27 | Kim chọc tủy sống | Kim gây tê tủy sống Uniever sử dụng một lần | Kim chọc tủy sống số 18 -25G. Thiết kế chuôi kim lăng kính pha lê, trong suốt dễ dàng phát hiện dịch não tủy chảy ra. Đầu kim 3 mặt vát đường kính kim rộng hơn 30% so với loại kim khác mà không ảnh hưởng độ cứng của kim, giúp tốc độ và thời gian dịch não tủy chảy ra nhanh hơn. - Kích cỡ: 18G, 20G, 22G, 25G. Độ dài kim 90mm.Kim 27G có kèm theo kim dẫn đường cỡ 22Gx30/40mm | Unisis Corp/Nhật Bản | Cái | 19500 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 9859
16 | G29 | Kim chọc dò và gây tê tuỷ sống các số | BD™ Spinal Needle | Kim gây tê và chọc dò tủy sống các số. Kim chọc dò tủy sống được thiết kế nhỏ gọn giúp giảm nguy cơ tổn thương tủy sống. Chuôi kim mờ cho ánh sáng đi qua giúp xác định dịch não tủy dễ dàng hơn. Đầu kim có khe nhỏ có mặt vát giúp định hướng khi tiến hành thủ thuật. Các cỡ kim với đường kính ngoài x chiều dài (mm): 18Gx 3 1/2in(1,2 x90mm); 20G x 3 1/2in(0,9 x 90mm); 22G x 3 1/2in(0,7 x 90mm); 25G x 3 1/2in (0,5 x 90mm); 27G x 3 1/2in( 0,4 x 90mm) | Becton Dickinson S.A (BD)/ Tây Ban Nha | Cái | 20034 | Công ty TNHH Aeonmed Việt Nam | 4134
17 | G34 | Kim luồn tĩnh mạch các số | Kim luồn tĩnh mạch các số 16G, 18G, 20G, 22G, 24G, 26G (JCM Med cannula | Kim làm bằng thép không đầu kim có 3 mặt vát, - Kim có ống chụp bảo vệ khi chưa sử dụng - Ống catheter có 2 vạch cản quang làm từ chất liệu PTFE nhựa y tế tương thích sinh học có tính đàn hồi, chống xoắn-gập. Đầu ống catheter hình vát nón ôm sát kim - Kim có cổng bơm thuốc bổ sung. - Khoang báo máu thiết kế trong suốt giúp dễ dàng xác định lấy đúng ven. - Thời gian lưu kim tối đa 96 giờ Cỡ/ Kích thước (đường kính x chiều dài mm)/ tốc độ dòng: [- 16G; Ø (1,8 x 45)mm; 200ml/ phút]; [- 18G; Ø (1,3 x 45)mm; 85ml/ phút]; [- 20G; Ø (1,1 x 33)mm; 55ml/ phút]; [- 22G; Ø (0,9 x 25)mm; 33ml/ phút]; [- 24G; Ø (0,7 x 19)mm; 18ml/ phút]; [- 26G; Ø (0,6 x 19)mm; 10ml/ phút] | JCM MED - Pháp | Cái | 8950 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 12000
18 | G35 | Kim luồn tĩnh mạch có cánh có cửa | BD Venflon™ Pro | - Kim luồn tĩnh mạch có cánh có cửa các số 18-22G (22G 0.9 x25mm, 42ml/min) - Chất liệu Vialon thành mỏng đàn hồi, có 6 đường cản quang ngầm. Thời gian lưu kim 72-96h, làm giảm các biến chứng. - Đầu kim 3 mặt vát, sắc bén, dễ xuyên qua da và thành mạch. | Becton Dickinson Medical (s) Pte Ltd (BD)/ Singapore | Cái | 13995 | Công ty TNHH Aeonmed Việt Nam | 35600
19 | G36 | Kim luồn tĩnh mạch có cánh có cửa | NIPRO WING™ CATH | Kim luồn tĩnh mạch, chất liệu ETFE, có cánh có cổng bơm thuốc 16G-18G-20G-22G-24G .- Catheter làm bằng Polyurethane (PU), thời gian lưu kim tới 120 giờ, có cánh có cổng bơm thuốc - Đường kính/chiều dài catherter/tốc độ dòng chảy: 16Gx2(1.69 x 50mm, 120 ml/phút) 18Gx2(1,3 x 50mm, 90ml/phút) 20Gx1 1/4(1,1 x 25mm, 60ml/phút) 22Gx1(0,9 x 25mm, 35ml/phút) 24Gx3/4(0,7 x 19mm, 15ml/phút) - Đầu kim cắt xiên 3 mặt vát chữ V, phủ silicone, thành kim siêu mỏng - Buồng chứa máu làm từ polypropylene trong suốt | NIPRO/ Thái Lan | Cái | 11250 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 3000
20 | G39 | Kim luồn tĩnh mạch trẻ em, sơ sinh | BD Insyte™ | - Kim luồn tĩnh mạch có cánh không cổng các trẻ em số 24G ( 24GA 0.7x 19mm, 25ml/min) số 26G ( 0.6 x 19mm, 13ml/min) - Chất liệu Vialon thành mỏng đàn hồi, có 6 đường cản quang ngầm. Thời gian lưu kim 72-96h. - Đầu kim 3 mặt vát, sắc bén. | Becton Dickinson Medical (s) Pte Ltd (BD)/ Singapore | Cái | 13995 | Công ty TNHH Aeonmed Việt Nam | 560
21 | G41 | Kim tiêm nha khoa | Dental Needle | Chất liệu đảm bảo tương đồng sinh học ít gây kích ứng đỏ da, viêm tĩnh mạch. Tiệt trùng bằng chùm điện tử. | NIPRO/ Nhật Bản | Cái | 1489 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 1950
22 | G48 | Dây dẫn nước trong nội soi loại thường | Turset | Loại dây dẫn nước loại thường ( dùng một lần) , Dây có hai đầu cắm vào chai dịch. | Devon Innovations PVT.,LTD/ Ấn Độ | Cái | 425000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 13
23 | G49 | Dây nối bơm tiêm điện | Dây nối bơm tiêm điện độ dài 150cm | Dây nối bơm tiêm điện dài 150cm, dung tích 1.5ml, đường kính trong 1.1mm, đường kính ngoài 2.6 mm. | Great Mountain / Trung Quốc | Cái | 6520 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 2240
24 | G50 | Dây nối bơm tiêm điện | Dây nối bơm tiêm điện độ dài 75cm | *Dây nối bơm tiêm điện dài 75cm.Thể tích tồn dư 0.5ml, đường kính 0,9mm, áp lực 2 bar. Không có chất phụ gia | Great Mountain / Trung Quốc | Cái | 5920 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 15300
25 | G51 | Dây truyền dịch dùng cho máy truyền dịch | INTRAFIX PRIMELINE I.S.LL,180CM | Dây truyền dịch có Bầu đếm giọt chất liệu Polyethylene dây chất liệu PVC Không có DEHP thay thế bằng DEHT an toàn Có màng kích thước 15 micromet trong bầu đếm giọt và màng kị nước ở đầu ra, tự động đuổi khí và tự động ngưng truyền khi hết dịch. Tương thích với tất các các loại máy truyền dịch. Dây dài 180cm. | Bbraun/ Việt Nam | Bộ | 17000 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 400
26 | G52 | Dây truyền dịch | Dây truyền dịch Romed | Dây truyền dịch không DEHP dài 150cm có kim. được định lượng 20 giọt = 1 ml ± 0.1 ml. Có kim 21G 1½'' -Lỗ thông được tích hợp với một bộ lọc và một nắp tiện lợi để giảm thiểu rủi ro lây nhiễm -Buồng nhỏ giọt trong suốt cùng với ống nhỏ giọt giúp kiểm soát lượng thuốc được truyền -Bộ lọc chất lỏng (kích thước lỗ: 15 μm) -Nhựa ABS, Không Latex, không DEHP -Dây dài 150 cm | Van Oostveen Medical. B.V/ Hà Lan | Bộ | 7850 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 17400
27 | G53 | Dây truyền máu | Dây truyền máu romed | Dây truyền làm từ chất liệu tương thích với các thành phần của máu, không độc hại không gây sốt. Đầu cắm túi máu sắc nhọn. Bầu nhỏ giọt tương đương 20 giọt/ml, dây dài 165cm, Màng lọc tiêu chuẩn chất lượng cao được thiết kế không gây kết dính hồng cầu làm tắc bầu lọc. Màng lọc diện tích 24cm, kích thước lỗ lọc 200µm, nút thông khí có màng lọc và nằm tại bầu lọc, khóa hãm ABS, có đường tiêm chất liệu cao su, kim không cánh cỡ 21 G, tiệt trùng bằng khí EO. | Van Oostveen Medical. B.V/ Hà Lan | Cái | 9150 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 3180
28 | G54 | Dây truyền máu | Blood Administration Set | Dây dài 180cm, bầu nhỏ giọt có 2 ngăn dài 20cm, màng lọc siêu nhỏ với kích thước lỗ lọc từ 175- 200µm, không chứa DEHP, PHT, không chứa chất gây sốt ( non pyrogenic) có khóa hãm. | Terumo/ Nhật Bản | Cái | 24530 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 652.6
29 | G55 | Dây truyền máu kim có cách các cỡ | Tro-Donorset | Dây truyền máu, kim có cách, các cỡ vô trùng, không chứa pyrogen: - Đầu cắm thiết kế sắc nhọn, có nắp bảo về. - Có nắp đậy lối thoát khí (snap-cap), ngăn vi khuẩn. - Bầu đếm giọt: 20 giọt, tương đương 1ml ± 0,1ml. - Bộ lọc máu với kích thước mắt lưới 200µm. Bề mặt lọc 20 cm2 - Chiều dài tối thiểu 150cm. Con lăn kẹp chính xác. Khóa hãm ABS. | Troge / Đức | Cái | 12480 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 1804.4
30 | G56 | Rọ kéo sỏi | Dụng cụ lấy sỏi tiết niệu Lumina 4 dây, 3FR, 90cm | Rọ kéo sỏi, 4 dây . Đường kính 3 Fr, dài 90 cm. Chiều dài rọ 30mm, đường kính rọ 12 mm. Bằng vật liệu Nitinol độ dẻo cao. Xoay được 360 độ. Tay cầm có thể tháo - lắp. Tay cầm có bề mặt chống trượt. | DLR Medikal/ Thổ Nhĩ Kỳ | Cái | 3285000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 2.6
31 | G68 | Sonde niệu quản JJ | Double J Stent | Chất liệu nhựa Polyurethan, dài 26cm, 2 đầu mở hình chữ J, các cỡ từ số 5 đến số 8. Tiệt trùng bằng khí EO. Dùng dẫn lưu thận, niệu quản, bàng quang trong trường hợp mổ sỏ thận, hẹp niệu quản. ộ gồm Sond JJ, dây dẫn đường | Devon Innovations PVT.,LTD/ Ấn Độ | Cái | 265320 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 8
32 | G69 | Sonde Foley 2 nhánh | Sonde Foley 2 nhánh các số | Sonde Foley 2 nhánh số 12-26 FG - Không chứa DEHP gây ung thư. - Sản xuất từ 100% cao su tự nhiên ,Phủ Silicon - Có bóng dung tích 5cc-30cc, bóng căng đều không bị vỡ. - Lỗ thông tiểu tiểu lớn và trơn - Tráng silicon trong lòng ống - Tiệt trùng bằng phóng xạ Gamma hoặc khí ETO. | Hitec-Trung Quốc | Cái | 8900 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 20400
33 | G70 | Ống dẫn lưu đường mật qua da có khóa | HS General Purpose Percutaneous Drainage | Chiều dài: Từ 25cm đến 30 cm; - Đường kính: Từ 6Fr đến 16Fr; - Khả năng tương thích dây dẫn: 0.035 "; - Làm bằng chất liệu polyurethanen - Phần xoắn dạng đuôi lợn với lỗ thông lớn - Hệ thống ma sát thấp, chống xoắn, tương thích sinh học cao, đàn hồi tốt - Hệ thống locking - Trọn bộ bao gồm: dao nhọn hình tam giác, và dụng cụ làm cứng ống dẫn lưu, ống dẫn lưu phủ Hydrophilic và khoá | HS/ Ý | Cái | 1890000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 200
34 | G71 | Khóa 3 chạc có dây | Khóa ba chạc có dây dài 10cm, 25cm, 30cm,……150cm) | Làm bằng nhựa chất lượng cao dùng trong y tế PC , không gây độc, gây sốt, không gãy gập hoặc chảy nước - Chịu được áp lực cao 5 bar (72psi) - Khóa luer ở đầu khóa dễ dàng kết nối với các loại kim, dây truyền, bộ vi điều chỉnh... - Không tương tác khi truyền với các loại nhũ, dịch béo hay các loại thuốc - Dây nối dài theo kích cỡ đường kính ngoài O.D. 2.8, đường kính trong I.D. 1.2 - Thời gian sử dụng tối đa 96 giờ - Khử trùng bằng khí EO (Ethylene Oxide) | JCM MED - Pháp | Cái | 6150 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 7956
35 | G72 | Khóa 3 chạc có dây | Khóa ba chạc có dây dài 10cm, 25cm, 30cm,……150cm) | Làm bằng nhựa chất lượng cao dùng trong y tế PC , không gây độc, gây sốt, không gấy gập hoặc chảy nước - Chịu được áp lực cao 5 bar (72psi) - Khóa luer ở đầu khóa dễ dàng kết nối với các loại kim, gây truyền, bộ vi điều chỉnh... - không tương tác khi truyền với các loại nhũ dịch béo hay các loại thuốc - Dây nối dài theo kích cỡ đường kính ngoài O.D.4.1, đường kính trong I.D.3.0 - Thời gian sử dụng 96 giờ - Khử trùng bằng khí EO ( Ethylene Oxide) | HARSORIA - Ấn Độ | Cái | 6150 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 10426
36 | G73 | Catherter ái nước các loại | Radifocus Optiorque | Cấu trúc 3 lớp : lớp đan kép, lòng rộng hơn các loại Catherter thông thường cùng cỡ, đầu Catherter rất linh hoạt, có phủ lớp ái nước - Lòng rộng 1.1mm đối với catheter cỡ 5F. - Chất liệu Polyurethan nylon - Đủ cứng để đẩy, không bị gập gẫy khi xoay lắc. - Có khả năng nhớ hình tốt.Mềm vừa phải để luồn lách dễ dàng - Hình dạng tiêu chuẩn để đưa được đến đích. | Terumo/ Việt Nam | Cái | 630000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 100
37 | G74 | Catheter chạy thận nhân tạo | Catheter chạy thận nhân tạo | Catheter dùng trong chạy thận nhân tạo 2 nòng cỡ 12F, dài 15cm, đầu thẳng. Bộ gồm: 01 Catheter, 01 Dây dẫn đường đầu chữ J r cỡ 0.038" x 60cm,01 kim nong cỡ 12rF, 01 kim chọc dò cỡ 18Ga, 01 Bơm tiêm 5cc, 02 nút chặn, một lưỡi dao đầu nhọn. | Baihe/ Trung Quốc | Bộ | 349965 | Công ty TNHH thương mại Trung Đức | 1000
38 | G78 | Catheter tĩnh mạch trung tâm 1 nòng | Catheter tĩnh mạch trung tâm 1 nòng | Catheter Tĩnh mạch trung tâm 1 nòng 14G hoặc 16G x 20cm, đầy đủ phụ kiện kim dẫn, catheter, bơm tiêm, đầu nong, dụng cụ cố định catheter, đầu catheter màu xanh kiểu mũi linh động an toàn. | Baihe/ Trung Quốc | Bộ | 199920 | Công ty TNHH thương mại Trung Đức | 600
39 | G79 | Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nòng các cỡ | Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nòng các cỡ | Catheter Tĩnh mạch trung tâm người lớn: Catheter làm bằng Certon (Polyurethane, PUR), có các đường cản quang ngầm trên vách catheter giúp dễ phát hiện bằng X-quang, trên catheter có đánh dấu độ dài, đầu catheter tròn giúp giảm tổn thương khi luồn. | Baihe/ Trung Quốc | Bộ | 349965 | Công ty TNHH thương mại Trung Đức | 55
40 | G80 | Catheter tĩnh mạch trung tâm 3 nòng, các cỡ | Catheter tĩnh mạch trung tâm 3 nòng, các cỡ | Catheter Tĩnh mạch trung tâm người lớn: Catheter làm bằng Certon (Polyurethane, PUR), có các đường cản quang ngầm trên vách catheter giúp dễ phát hiện bằng X-quang, trên catheter có đánh dấu độ dài, đầu catheter tròn giúp giảm tổn thương khi luồn. | Baihe/ Trung Quốc | Bộ | 349965 | Công ty TNHH thương mại Trung Đức | 66
41 | G81 | Chỉ Catgut Plain số 1 | Chỉ CATGUT Plain số 1 - không kim | Chỉ tan tự nhiên Chromic Catgut số 1, dài 150cm, không kim, chất liệu Collagen tinh khiết, cấu trúc đơn sợi, giữ vết khâu tốt nhất trong vòng 14 - 21 ngày, độ tan 90 ngày. | SMI / Bỉ | Sợi | 29500 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 104
42 | G83 | Chỉ Catgut Plain số 3/0 | Chỉ Catgut Plain số 3/0 | Chỉ catgut Plain số 3/0.dài 75cm, kim tròn 1/2C 26mm | Peters Surgical India/ Ấn Độ | Sợi | 24350 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 540
43 | G87 | Chỉ không tiêu đơn sợi dùng cho tim mạch số 7/0 | SURGIPRO số 7/0; mã VP704X | Chỉ phẫu thuật vô trùng, đơn sợi, không tiêu Polypropylene số 7/0, Dài chỉ 60cm, 2 kim, kim 9mm, 3/8C, kim được bao phủ để tăng độ sắc bén. | Medtronic (Covidien) Mỹ | Sợi | 150000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 20
44 | G92 | Chỉ không tiêu đơn sợi 4/0 | Polypropylene 4/0 | Chất liệu PolypropyleneSố 4/0, Dài 90cm 2 kim 1/2 kim tròn vòng kim 16mm. | SMI/ Bỉ | Sợi | 45000 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 260
45 | G93 | Chỉ không tiêu đơn sợi 5/0 | Chỉ Polypropylene số 5/0 | Chỉ không tiêu Polypropilene, số 5/0 dài 75cm, kim tròn 13mm, 1/2C, kim phủ silicon và thép không gỉ. | SMI-Bỉ | Sợi | 58300 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 80.6
46 | G96 | Chỉ không tiêu đơn sợi 6/0 | Polypropylene 6/0 | Chỉ không tiêu đơn sợi Polypropylene 6/0 dùng khâu mạch máu, sợi chỉ màu xanh dài 60cm, kim tròn đầu tròn dài 11mm, 2 kim cong kim 3/8C. | SMI/ Bỉ | Sợi | 66500 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 13
47 | G101 | Chỉ Nylon đơn sợi số 1 | Chỉ Daclon Nylon số 1 | Chỉ không tiêu tổng hợp đơn sợi số 1; Cấu tạo từ Polyamind 6 dài 75cm, 3/8 kim tam giác vòng kim 30mm, kim phủ silicone | SMI-Bỉ | Sợi | 18900 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 2000
48 | G102 | Chỉ Nylon đơn sợi số 2/0 - 3/0 | Chỉ Nylon đơn sợi: Filamide số 2/0, 3/0 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi cấu tạo Polyamind 6 số 2/0 và số 3/0 dài 75cm. Kim tam giác 3/8 vòng tròn dài 24mm, kim phủ silicone. | Meril/Ấn Độ | Sợi | 16800 | Liên danh An phúc - Medicet | 13000
49 | G103 | Chỉ Nylon đơn sợi số 4/0 | Chỉ Daclon Nylon số 4/0 | Chỉ không tiêu tổng hợp đơn sợi cấu tạo Polyamind 6 số 4/0 dài 75cm. Kim tam giác 3/8 vòng tròn dài 19mm, kim phủ silicone. | SMI-Bỉ | Sợi | 18900 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 1300
50 | G104 | Chỉ Nylon đơn sợi Số 5/0 | Chỉ Daclon Nylon số 5/0 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi cấu tạo Polyamind 6 số 5/0 dài 75cm. Kim tam giác 3/8 vòng tròn dài 16mm, kim phủ silicone | SMI-Bỉ | Sợi | 18500 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 300
51 | G112 | Chỉ thép liền kim số 5 | Chỉ Steel số 5 | Chỉ thép liền kim số 5; dài 45cm, kim 48mm, kim tròn, cong kim 1/2C ; | SMI-Bỉ | Sợi | 75000 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 218
52 | G113 | Chỉ thép liền kim số 5 | Chỉ thép Tektel liền kim số 5 | Chỉ thép số 5, sợi chỉ dài 75cm, kim 55mm, 1/2C kim tam giác. | Dogsan/Thổ Nhĩ Kỳ | Sợi | 99750 | Công ty CP trang TBYT Cổng Vàng | 585
53 | G149 | Chỉ tiêu tổng hợp sợi bện số 4/0 | POLYSORB số 4/0, mã UL203 | Chỉ tiêu tổng hợp sợi bện, thành phần Glycolide/lactide copolymer là sợi polyester tổng hợp gồm Glycolide và lactide có nguồn gốc từ glycolic và axit lactic số 4/0, dài 75cm; kim tròn 1/2C, kim dài 17mm. Sợi chỉ có sức căng ban đầu đạt 140% đạt 80% ở thời điểm 2 tuần và 30% ở thời điểm tuần 3 tuần sau khi khâu. | Medtronic (Covidien) Mỹ | Sợi | 92850 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 2000
54 | G155 | Chỉ tiêu tổng hợp số 1 | Chỉ tiêu tổng hợp số 1, Petcryl, Code: FS 2347 | Chỉ số 1 dài 90cm, kim tròn 40mm, 1/2C, kim phủ silicon và thép không gỉ. Chất liệu Polyglycolic Acid (Glycolyc acid, được bao phủ Polycaprolactone and Calcium Stearate. | Futura Surgicare Pvt.Ltd, Ấn Độ | Sợi | 41250 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 1820
55 | G158 | Chỉ tiêu tổng hợp số 4/0 | Chỉ Surgicryl PGA số 4/0 | Chỉ số 4/0 dài 75cm, kim tròn 26mm, 1/2C, kim phủ silicon và thép không gỉ. Chất liệu Polyglycolic Acid (Glycolyc acid, được bao phủ Polycaprolactone and Calcium Stearate. | SMI-Bỉ | Sợi | 41950 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 803.4
56 | G163 | Lưỡi bào khớp, các cỡ đường kính | Lưỡi bào khớp, các cỡ đường kính | Đường kính 3.5mm, 4.2mm, 4.8mm, 5.5mm chiều dài làm việc: 13 cm. Tốc độ vòng quay của lưỡi bào tối da là 6000 vòng/ phút. Lưỡi cắt tối ưu cho việc tích cực loại bỏ mô mềm và phần gốc còn lại của dây chằng chéo trước | Eberle/ Đức | Cái | 4850000 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 124.8
57 | G164 | Lưỡi dao cắt tiêu bản | Lưỡi dao cắt tiêu bản | Dùng để cắt bệnh phẩm mô cứng. Độ nghiêng 35 độ, sắc, mảnh. | Erma/Nhật Bản | Cái | 58300 | Liên danh An phúc - Medicet | 400
58 | G165 | Lưỡi dao mổ điện + dây điện cực | Tay dao mổ điện | Lưỡi dao làm bằng thép không rỉ , chiều dài của dây 1000 mm trở lên, cán dao có 2 nốt ON và OF , phích căm diện cực gồm 1 chân | Evershine / Đài Loan | Bộ | 42000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 234
59 | G166 | Lưỡi dao mổ tiệt trùng | Lưỡi dao mổ các số | Chất liệu Carbon, các cỡ khác nhau số 10, 11, 15, 20, 21, lắp được vào tất cả cán giao mổ kim loại, nhựa...Sử dụng một lần. | Kehr - Ấn Độ | Cái | 820 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 14000
60 | G167 | Tay dao mổ điện 3 giắc | Tay dao mổ điện dùng một lần | Tiệt trùng bằng khí EO, dùng cho máy mổ điện cao tần 3 giắc. Sử dụng một lần. | Yeuh Sheng Electronic Industrial Co.,LTD - Đài Loan | Cái | 38560 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 5000
61 | G168 | Lưỡi bào khớp bằng sóng Radio | Lưỡi bào khớp bằng sóng Radio | Lưỡi bào loại bỏ sụn khớp thoái hóa , làm láng bề mặt sụn khớp bằng sóng RF- lưỡi bào có thể được kích hoạt bằng phím trực tiếp trên tay cầm, chiều dài làm việc 130mm.đk 3.0mm; cong 90 độ. | HNM/ Mỹ | Cái | 7500000 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 13
62 | G170 | Khung giá đỡ động mạch thận và đường mật có thiết kế mắt đóng, mắt mở, gắn trên bóng | BIS - Biliary Stent System | Cấu trúc dây đơn Nitinol phủ Polymeric cả mặt trong và mặt ngoài của stent - Stent thiết kế hai đầu có lực hướng tâm thấp (đoạn 1cm ở mỗi hai đầu) và phần thân giữa có lực hướng tâm cao - Thiết kế có hoặc không có mỏ neo ở tá tràng - Có 6 marker chắn bức xạ ở hai đầu của stent và 01 marker chắn bức xạ ở mỏ neo - Dụng cụ đẩy stent có 2 marker chắn bức xạ đánh dấu điểm đầu và điểm cuối có stent ở ống bên trong, 01 marker chắn bức xạ ở ống bên ngoài đánh dấu phần bắt đầu của thân cứng - Sử dụng qua da với chiều dài catheter 80cm hoặc qua nội soi với chiều dài catheter 190cm - Stent được loại bỏ theo cơ chế toàn bộ thân stent tách thành một sợi đơn - Thời gian lưu trong cơ thể người: 3 năm - Đường kính stent 8mm, 10mm - Chiều dài stent: 60mm, 80mm, 100mm, 120mm - Trọn bộ gồm: Stent đường mật bằng kim loại có phủ toàn bộ và dụng cụ đẩy stent. | Allium/ Israel | Cái | 25000000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 15
63 | G174 | Thuỷ tinh thể mềm 3 mảnh | Thủy tinh thể mềm Tecnis Acrylic (ZA9003) | Thuỷ tinh thể mềm 3 mảnh, chất liệu Acrylic không ngậm nuớc, chỉ số khúc xạ 1,47; đường kính thấu kính 6mm, dải Diop từ +10D đến +30D, chiều dài tổng 13mm, hằng số A: 119,1; ACD: 5,6 thấu kính phi cầu công nghệ wavefront, bờ vuông 360 độ, bờ trước tròn chống chói,càng chữ C chất liệu PMMA, dùng kèm Injector và Cartridge. | Johnson & Johnson/ Abbott-Mỹ | Chiếc | 3300000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 41.6
64 | G180 | Thuỷ tinh thể nhân tạo mềm | Thủy tinh thể nhân tạo Chủng loại : CIMflex 42Y | Thuỷ tinh thể nhân tạo mềm lọc ánh sáng xanh ,Loại kính : Phi cầu, một mảnh, lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh. Chất liệu : HEMA/MMA . Đường kính optic: 6 mm. Chiều dài tổng thể : 12.0 mm, Hằng số A: OB: 118.9; UB : 118.3. Độ sâu tiền phòng 4.80 Chỉ số khúc xạ 1.46 . Dùng cho vết mổ: 2.2mm . Dải công suất : -5D đến +30D (từ -5 đến + 30 diopter tăng từng mức 1 diopter, từ +16.5 đến 24.5 diopter tăng từng mức 0.5 diopter) | CIMA Technology Inc / Mỹ | Chiếc | 2960000 | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Phúc Xuân | 50
65 | G183 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm một mảnh không ngậm nước | Thủy tinh thể nhân tạo . Chủng loại : AquaFree Yellow Aspheric Hydrophobic | Thủy tinh thể mềm đơn tiêu một mảnh Hydrophobic đặt sẵn trong Cartridge, chất liệu Acrylic không ngậm nước, đơn tiêu cự, phi cầu, bờ vuông 360 độ, lọc tia UV. Optic 6.0mm, chiều dài 13.0, hằng số A: 118.7, càng chữ: C, Góc càng: 0 độ, độ sâu tiền phòng (ACD): 5.51, chỉ số khúc xạ: 1.497, vết mổ nhỏ 2.2mm. Kèm theo Injector+Cartridge sử dụng 1 lần Dãy diop: 0.0=>+30.0D | Rumex International Ltd / Anh | Chiếc | 2750000 | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Phúc Xuân | 91
66 | G186 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm. | Thủy tinh thể nhân tạo. Chủng loại : CIMflex 42 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, 1 mảnh, phi cầu, ngậm nước, màu trắng, lọc tia UV.Góc càng 0º . Chất liệu Acrylic Hydrophilic hoặc HEMA/MMA. Chiều dài tổng thể 11,25mm - 12.0mm . Đường kính optic 5,75mm - 6mm. Hệ số chiết suất 1,46- 1,48. Hằng số A : UB : 118,1-118,3. OB : 118,5 - 118,9 .Độ sâu tiền phòng 4,70 - 4,83 . Chỉ số Abbe : 56-58. Dải công suất từ: -5D đến +30D. Đáp ứng vết mổ : 2,0mm- 2,2mm .Thủy tinh thể được cung cấp cùng injector và cartridge dùng 1 lần . | CIMA Technology Inc / Mỹ | Chiếc | 2960000 | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Phúc Xuân | 100
67 | G188 | Thủy tinh thể nhân tạo đặt sẵn trên súng | Thủy tinh thể nhân tạo Chủng loại : RayOne Aspheric | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, phi cầu, một mảnh, màu trắng, lọc tia UV. Chất liệu: Hydrophilic Acrylic. Đường kính optic: 5.75mm - 6 mm. Chiều dài tổng thể: 11,75mm -12,5 mm. Hằng số A ( SRK/T): 118.6 -118,8; (Ultrasound ): 118,0 -118,3. Chỉ số khúc xạ: 1,46-1,48. Độ sâu tiền phòng: 5,1 -5,32. Chỉ số từ 1.50 - 1.57. Chỉ số Abbe: 56-58. Dùng cho vết mổ: 2,2 mm -2,4mm. Dải công suất: -10D đến +34D. Thủy tinh thể được nạp sẵn trong injector. | Rayner Intraocular Lenses Limited /Anh | Chiếc | 3000000 | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Phúc Xuân | 100
68 | G192 | Nẹp mềm liên gai sau cột sống thắt lưng (Hệ thống vật tư dùng cho cố định cột sống liên gai sau) (*) | Nẹp mềm liên gai sau cột sống thắt lưng (Hệ thống vật tư dùng cho cố định cột sống liên gai sau) (*) | Nẹp mềm đặt vào vị trí liên cung sau để cố định cột sống .Nẹp gồm có 02 phần: phần lõi làm bằng siliconce (Dimethyl siloxane) và vỏ ngoài bọc Polyester (polyethylene terephthalate). Dây chằng được lựa chọn để sử dụng trong trường hợp cần tạo hình dây chằng, có khóa bằng titanium trên dây chằng. Nẹp mềm gồm có các size 8, 10 ,12 ,14,16 | Cousin Biotech/Pháp | Cái | 29900000 | Công ty CP công nghệ y tế BMS | 5
69 | G193 | Catheter giảm đau ngoài màng cứng | Catheter giảm đau ngoài màng cứng | Catheter giảm đau ngoài màng cứng. Êm lái đầu ống thông không gây chấn thương, Nhìn thấy từ dưới trục màn hình hướng dẫn với chắn bức xạ. Kênh làm việc kép phân phối thuốc và phạm vi nhỏ. Được thiết kế nâng điều khiển kép. Gây tê tại chỗ,ngay lập tức và hiệu lực lâu dài, tiếp cận an toàn. Phân giải cơ học có sẵn. | Imedicom/Hàn Quốc | Cái | 24700000 | Công ty CP công nghệ y tế BMS | 30
70 | G194 | Bộ dụng cụ đổ xi măng có bóng tạo hình thân đốt sống | Bộ dụng cụ đổ xi măng có bóng tạo hình thân đốt sống | Bộ hoàn chỉnh, các dụng cụ được đóng gói tiệt trùng. Bao gồm: Hệ thống trộn xi dạng độ dẻo cao 1300 Pa.s., có sử dụng kiểu đối áp để bơm, Kiểu máy trộn là kiểu thủy lực có dây nối, kiểm soát chắc chắn lượng xi bơm vào tính từng đơn vị CC. Hệ thống trộn xi và đẩy xi qua phần bơm | Teknimed/Pháp | Bộ | 66700000 | Công ty CP công nghệ y tế BMS | 20
71 | G195 | Bộ dụng cụ đổ xi măng không bóng tạo hình thân đốt sống | Bộ dụng cụ đổ xi măng không bóng tạo hình thân đốt sống | Bộ hoàn chỉnh, các dụng cụ được đóng gói tiệt trùng. Bao gồm: Hệ thống bộ trộn và bơm áp lực xi măng có tính năng an toàn nhờ quá trình trộn và bơm không cần tiếp xúc trực tiếp với xi măng và được bơm từ phía ngoài tia X. Quá trình bơm được kiểm soát và đo lường theo chu kì 1/4 vòng nhờ nắp khóa dạng Lock-down. Có thể điều chỉnh áp lực tối đa 120 bar và dung tích lên đến 10cc. | Teknimed/Pháp | Bộ | 21500000 | Công ty CP công nghệ y tế BMS | 130
72 | G198 | Khớp vai nhân tạo (*) | Khớp vai nhân tạo | 1. Chuôi cánh tay (Humeral Stem) - Vật liệu : hợp kim Zimaloy Co-Cr-Mo (Zimaloy Co-Cr-Mo Alloy). - Đủ các các loại với đường kính x chiều dài = 7 x 60, 7 x 130, 8 x 130, 8 x 170, 9 x 130, 10 x 130, 10 x 170, 11 x 130, 12 x 130, 12 x 170, 13 x 130, 14 x 130, 14 x 170, 15 x 130, 17 x 130, 16 x 130,18 x 130 2. Đầu cánh tay (Humeral Head) - Đường kính : 40, 46, 52, mm. 3. Ổ chảo (Glenoid) - Đường kính ngoài : 40, 46, 52 mm. | Zimmer - Mỹ | Bộ | 51000000 | Công ty TNHH TBYT Danh | 5
73 | G199 | Miếng ghép đĩa đệm đốt sống cổ các cỡ | Đĩa đệm cột sống cổ MSC-C Coales-C EROS Peek Cage System | Vật liệu PEEK. Độ ưỡn 2,8 độ. Thân miếng ghép có mỏ neo chất liệu titanium (có thể tháo dời) giúp tăng độ vững. Chiều cao (mm): 4.5, 5.3, 6.1, 6.9, 7.7 và kích thước chiều dài x chiều rộng (mm): 12x15, 12x17, 14x17, 14x19. | Mediox/ Hungary | Miếng | 10340000 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 5
74 | G200 | Đĩa đệm nhân tạo cột sống cổ các cỡ (*) | Đĩa đệm nhân tạo cột sống cổ các cỡ (*) | Đĩa đệm nhân tạo cột sống cổ cao 4,5mm, 5mm, 6mm, 7mm, chiều rộng từ 15mm, 17mm, 19mm, chiều dài (sâu) từ 13mm, 15mm, 17mm, 19mm. Hai mặt trên và dưới của đĩa đệm đều có răng cưa chống trượt. | FH Orthopedics/Pháp | Cái | 91600000 | Công ty CP công nghệ y tế BMS | 5
75 | G209 | Bộ khớp háng bán phần không xi măng (*) | Bộ khớp háng bán phần không xi măng (*) | Bộ khớp háng bán phần không xi măng chuôi phủ Plasma , góc cổ chuôi nghiêng 133 độ, vỏ đầu chỏm và chỏm CoCr, Vỏ đầu chỏm bán phần lớp ngoài làm bằng Cobalt-Chrome (CoCr), lớp bên trong làm bằng Polyethylene cao phân tử Chỏm: Vật liệu: Cobalt-Chrome (CoCr) , Chuôi taperloc chất liệu titan, cỡ Kích thước: 5.0 x 130mm; 6.0 x 132mm;7.5 x 135mm; 9.0 x 137mm; 10.0 x 140mm; 11.0 x 142mm; 12.5 x 145mm; 13.5 x 147mm; 15.0 x 150mm; 17.5 x 155mm; 20.0 x 160mm; 22.5 x 165mm; 25.0 x 170mm, .Góc cổ 133 độ tăng ROM và cải thiện độ vững thông qua sức ép mô mềm.Lớp bao ngoài có độ nhám cao. Chất liệu Titanium Alloy Ti-6AL-4V: | Biomet/Mỹ | Bộ | 47800000 | Công ty CP công nghệ y tế BMS | 50
76 | G210 | Bộ Khớp háng toàn phần không xi măng (*) | Bộ Khớp háng toàn phần không xi măng (*) | Bộ Khớp háng toàn phần không xi măng, ổ cối và chuôi titanium phủ Plasma góc cổ nghiêng 135 độ, ổ cối có cơ chế khóa và giảm trật nhờ 12 lỗ xung quanh vành, Lớp lót vitamin E. Ổ cối: Titanium phủ chất kích thích xương, có lỗ bắt vít đa hướng ổ cối, có vòng nhẫn khóa lớp lót, gồm đường kính các cỡ từ ϕ 46mm - ϕ 68mm - Lớp lót bằng Polyethylene ) cao phân tử, liên kết ngang, có bờ chống trật 15 độ - Đầu xương đùi làm bằng Cobalt Chrome có đường kính các cỡ từ ϕ28, 32, 36mm. Lõi (+0mm, ±3,5mm, ±7mm, ±10mm) - Góc cổ chuôi động điều chỉnh chiều dài và góc từ 127 độ, 135 độ, 143 độ, chiều dài cổ chuôi: 28mm–38.5mm. - Thân chuôi Titanium phủ chất kích thích xương. Kích cỡ: 1-10, chiều dài: 176-216mm. Độ di lệch cổ chuôi (Offset): 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,46, 47, 48, 49mm. - Vít bắt ổ cối Titanium tự Taro có chiều dài từ 15-50mm. | Microport/Mỹ | Bộ | 60000000 | Công ty CP công nghệ y tế BMS | 50
77 | G211 | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng (*) | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng (*) | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng, góc cổ chuôi nghiêng 133 độ, chỏm CoCr. Ổ cối:- Cấu tạo bằng Titanium,Kết cấu Titanium xốp: kết hợp với cấu trúc lỗ xốp kết nối tăng cường giúp xương phát triển nhanh.Cơ chế mở khóa/ khóa lại: cho phép lắp ghép vật tư dễ dàng mà không làm ảnh hưởng đến lớp đệm. Lỗ tròn lớn trên đỉnh: Cho phép đặt vật tư dễ dàng. Mấu chống xoay: Có 6 hoặc 8 mấu kết hợp với các bậc trên lớp đệm để tạo sự ổn định quay tối đa và giảm thiểu vi chuyển động Lót đệm Polyethylene cao phân tử Chỏm chất liệu CoCr Chuôi taperloc chất liệu titan, cỡ Kích thước: 5.0 x 130mm; 6.0 x 132mm;7.5 x 135mm; 9.0 x 137mm; 10.0 x 140mm; 11.0 x 142mm; 12.5 x 145mm; 13.5 x 147mm; 15.0 x 150mm; 17.5 x 155mm; 20.0 x 160mm; 22.5 x 165mm; 25.0 x 170mm, .Góc cổ 133 độ tăng ROM và cải thiện độ vững thông qua sức ép mô mềm.Lớp bao ngoài có độ nhám cao tăng độ vững của chuôi, mật độ xương. Phân đuôi nhọn bảo tồn xương và cung cấp sự ổn định quay. Chất liệu Titanium Alloy Ti-6AL-4V: Tính linh hoạt của Titanium cho phép chuyển áp lực nhằm bảo tồn mật độ vỏ xương Vít ổ cối titanium đk 6.5x 15/20/25/30/35/40mm; ổ cối và chuôi phủ Plasma. | Biomet/Mỹ | Bộ | 64700000 | Công ty CP công nghệ y tế BMS | 100
78 | G212 | Bộ khớp háng bán phần chuôi dài (*) | Bộ khớp háng bán phần chuôi dài (*) | Bộ khớp háng bán phần chuôi dài không xi tháo rời titanium phủ Plasma, dài đến 250mm với biên độ vận động 114 độ. Vỏ đầu chỏm bán phần lớp ngoài làm bằng Cobalt-Chrome (CoCr), lớp bên trong làm bằng Polyethylene cao phân tử Chỏm: Vật liệu: Cobalt-Chrome (CoCr) , Chuôi:- Vật liệu Titanium Alloy Ti-6AL-4V, Vỏ ngoài phủ lớp nhám plasma.Bề mặt bao phủ tăng độ vững. Lỗ chốt mấu chuyển cho phép gắn mấu chuyển trực tiếp vào vật tư, tăng độ vững và hỗ trợ chỉnh xương. Thiết kế phù hợp: tạo độ vững tương thích với xương, giảm thiểu sự thiếu hụt.Thân chuôi: Độ dài chuôi lên đến 250mm với biên độ vận động 114 độ 150/ 190 /210 /250mm | Biomet/Mỹ | Bộ | 71900000 | Công ty CP công nghệ y tế BMS | 50
79 | G213 | Khớp háng nhân tạo toàn phần không xi măng hai trục linh động (*) | Khớp háng nhân tạo toàn phần không xi măng hai trục linh động (*) | Khớp háng nhân tạo toàn phần không xi măng hai trục linh động, chuôi nén xương công nghệ soma, góc cổ chuôi nghiêng 132 độ, ổ cối và chuôi phủ HA, có thêm lớp đệm liner CoCr, .1. Cấu tạo bằng Titanium,bề mặt phủ lớp nhám Plasma tĩnh điện, phía trên có 3- 4 lỗ để bắt vít ổ cối. Kích thước từ 42,mm đến 68mm ( mỗi bước cách nhau 2mm) 2.Chất liệu Cocr, kích cỡ 32/36/38/40/42/44/46/50/54/60mm 3.Chất liệu polyethylen các cỡ: 22.2/ 28mm 4.Chất liệu bằng Cobalt Chrome, kích cỡ 22.2( -3; +0); 28(-6; -3; +0; +6; +9; +12); 32(-6; -3; +0; +6; +9; +12) 5.Chất liệu bằng titannium, có các cỡ: 5; 6; 7.5; 9; 10; 11; 12.5; 13.5; 15; 17.5; 20; 22.5; 25 tương ứng với chiều dài chuôi trong khoảng từ 130mm đến 170mm.Góc cổ 133 độ, phần đuôi nhọn bảo tồn xương. 6.Đường kính 6.5, chất liệu bằng titanium tương ứng với chiều dài 15/20/25/30/35/40mm. | Biomet/Mỹ | Bộ | 87900000 | Công ty CP công nghệ y tế BMS | 30
80 | G215 | Khớp háng bán phần không xi măng chuôi chống xoay (*) | Khớp háng bán phần không xi măng chuôi chống xoay | 1. Cuống xương đùi (Stem) - Vật liệu : Titanium Ti-6Al-4V Alloy-Plasma Spray,phủ bên ngoài lớp HA/TCP. - Cổ côn 12/14 - Góc cổ chuôi 131 độ - Kích cỡ chuôi (Stem Size) : 4, 5, 6, 7.5, 9, 10, 11, 12.5, 13.5, 15, 16.25, 17.5, 20, 22.5 mm. - Chiều dài chuôi (Stem Length) : 107, 109, 111, 114, 117, 119, 121, 124, 126, 129, 132, 134, 139, 144 mm. - Độ di lệch cổ chuôi với chỏm +0 (Offset (+0)) :35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50 mm - Chiều dài cổ chuôi với chỏm +0 (Neck Length (+0)) : 30, 32, 33, 35, 38, 39 mm 2. Chỏm xương đùi (femoral head) - Vật liệu : AluminumOxide Ceramic ( Biolox Delta Ceramic ) - Đường kính đầu (head) : 32, 36mm (0, ±3.5,+7) mm. 3. Ổ cối (Shell): - Vật liệu :Titanium Alloy dạng sợi, với cấu trúc tăng khoảng trống (diện tiếp xúc) giúp cho cố định tốt hơn vào xương và giúp xương mọc vào trong thân của ổ cối. - Kích cỡ : 48 – 70 mm với mỗi bước tăng 2 mm. 4. Lớp đệm (Liner): - Vật liệu : Nhựa PE cao phân tử, liên kết chéo siêu bền - Đường kính trong : 32, 36 mm. - Đường kính ngoài : 48 – 70 mm với mỗi bước tăng 2 mm, riêng 50,52, 54mm, chung 1 cỡ | Zimmer - Mỹ | Bộ | 51000000 | Công ty TNHH TBYT Danh | 50
81 | G216 | Khớp háng bán phần không xi măng chuôi dài chống xoay (*) | Khớp háng bán phần không xi măng chuôi dài chống xoay | 1. Cuống xương đùi (Stem) - Vật liệu : Ti6Al7Nb - Góc cổ chuôi (Neck Angle) : 135 độ - Cổ côn 12/14 - Kích cỡ (Stem Size) :14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25mm. - Độ dài: 190, 225, 265, 305 mm 2. Chỏm xương đùi (femoral head) - Vật liệu : Cobalt-Chrome (Zimaloy) Alloy. - Đường kính đầu (head) : 22( -2, 0, +3)mm; 28 (0, ±3.5, +7, +10.5) mm 3. Vỏ đầu chỏm (Shell) - Vật liệu : Zimaloy Cobalt-Chromium-Molybdenum Alloy. - Kích cỡ : 38 – 55 mm với mỗi bước tăng 1 mm, 57, 58 - 72 mm với mỗi bước tăng 2 mm. 4. Lớp đệm (Liner) - Vật liệu : Polyetylene cao phân tử (UHMWPE). - Đường kính trong : 22, 28 mm. - Đường kính ngoài : từ 38-43 sử dụng chỏm 22mm, từ 44-72 sử dụng chỏm 28mm | Zimmer - Mỹ | Bộ | 67000000 | Công ty TNHH TBYT Danh | 50
82 | G217 | Bộ khớp gối toàn phần có xi măng (*) | Bộ khớp gối toàn phần có xi măng (*) | Lồi cầu chất liệu Cobalt - Chrome, gập chuyển dộng 145 độ mà không cần phẫu thuật cắt xương bổ sung. Thu hẹp mặt trước để giảm nguy cơ trượt ra, đặc biệt ở các xương đùi hẹp. có rãnh sâu hơn và dài hơn để tăng sự hỗ trợ xương hông.Condyles rộng sau phát triển tương ứng kích thước cung cấp hỗ trợ lớn hơn trong gập sâu. Lót đệm mâm chày nén đúc từ Polyethylene cao phân tử. Độ dốc phía sau mâm chày 3º,xoay vòng trong / bên ngoài 15 °; có 7 cỡ từ 63mm đến 83mm, Độ dày của mâm chày từ 8mm tới 18mm. Các khuôn ép nén trực tiếp mâm chày và lớp đệm tạo ra một liên kết cơ khí giữa polyethylene và cobalt chrome vững chắc. | Biomet/Mỹ | Bộ | 63700000 | Công ty CP công nghệ y tế BMS | 15
83 | G218 | Khớp háng bán phần không xi măng chuôi dài di động kép (*) | Khớp háng bán phần không xi măng chuôi dài di động kép | "- Khớp háng bán phần không xi măng chuôi dài di động kép, chuôi phủ HA - Cuống chỏm: +Vật liệu: Titanium (TiAI6V4), phủ HA kích thích hình thành xương. + Kích thước: 9,12,14,16,18,20. dài từ 180-250mm + Cấu tạo: Góc nghiêng 135 độ, trên thân xẻ rãnh dọc và ngang hình bán nguyệt. Đầu dưới của chuôi xẻ rãnh - Chỏm khớp +Vật liệu: Thép không gỉ + Kích thước: Đk 28mm, 4 cỡ S, M, L, XL - Vỏ đầu chỏm (Cup) +Vật liệu: thép không gỉ + Kích thước từ 39mm đến 55mm. Mỗi nhịp tăng 1mm. - Lót đầu chỏm (insert) +Vật liệu: polyethylene cao phân tử + kích thước Đk trong 28mm, đường kính ngoài từ 39-55mm, mỗi nhịp tăng 1mm, 4 cỡ A, B, C, D | Surgival/ Tây Ban nha | Bộ | 54500000 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 100
84 | G219 | Khớp háng bán phần không xi măng di động kép (*) | Khớp háng bán phần không xi măng di động kép | "- Khớp háng bán phần không xi măng di động kép, kiểu chuôi phủ HA - Cuống chỏm: +Vật liệu: Titanium (TiAI6V4), phủ HA kích thích hình thành xương. + Kích thước: 8,9,10,11,12,13,14,15. + Cấu tạo: Góc nghiêng 135 độ, trên thân xẻ rãnh dọc và ngang hình bán nguyệt - Chỏm khớp +Vật liệu: Thép không gỉ + Kích thước: Đk 28mm, 4 cỡ S, M, L, XL - Vỏ đầu chỏm (Cup) +Vật liệu: thép không gỉ + Kích thước từ 39mm đến 55mm. Mỗi nhịp tăng 1mm. - Lót đầu chỏm (insert) +Vật liệu: polyethylene cao phân tử + kích thước Đk trong 28mm, đường kính ngoài từ 39-55mm, mỗi nhịp tăng 1mm, 4 cỡ A, B, C, D. | Surgival/ Tây Ban nha | Bộ | 43500000 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 80
85 | G220 | Khớp háng toàn phần không xi măng di động kép (*) | Khớp háng toàn phần không xi măng di động kép | "- Khớp háng toàn phần không xi măng di động kép, chuôi phủ HA, - Cuống chỏm: +Vật liệu: Titanium (TiAI6V4), phủ HA kích thích hình thành xương. + Kích thước: 8,9,10,11,12,13,14,15. + Cấu tạo: Góc nghiêng 135 độ, trên thân xẻ rãnh dọc và ngang hình bán nguyệt - Chỏm khớp +Vật liệu: Thép không gỉ + Kích thước: Đk 26/28mm, 4 cỡ S, M, L, XL - Ổ cối: +Vật liệu: Titanium (phủ Plasma tăng độ nhám, HA kích thích hình thành xương) + Cấu tạo: 01 lỗ lắp dụng cụ đóng ổ cối, 03 lỗ bắt vít gắn kết với xương dịch chuyển 15 độ tăng khả năng bắt vít. Trên mặt có rãnh hình hoa khế, trong lòng rãnh tròn chạy quanh lắp khít với lót ổ cối (chống xoay và tụt), có xẻ rãnh hai bên. + Kích thước từ 46mm-62mm, mỗi nhịp cách nhau 2mm - Lót ổ cối: +Vật liệu: bằng Polyethylene + Cấu tạo: Có bờ chống chệch 15 độ, tăng khả năng chống chệch khớp. Trên mặt có rãnh hình hoa khế, gân chạy ngoài lắp khít với ổ cối. + Kích thước phù hợp với ổ cối -Vít ổ cối: + Chất liệu: bằng titan +Kích thước: đk 6.5mm, dài từ 20-45mm | Surgival/ Tây Ban nha | Bộ | 53500000 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 80
86 | G221 | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng chuôi dài (*) | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng chuôi dài | 1. Cuống khớp : chất liệu titanium phủ HA cỡ 10/12/14/16 với 16 cỡ khác nhau từ 190/240/290/340 mm cho chân trái và chân phải . Cỡ 10/12 đường kính đầu dưới 10 mm, cỡ 14/16 đường kính đầu dưới 12 mm, thiết kế cuống khớp cho chân trái riêng và chân phải riêng. 2. Ổ cối không xi măng: Vật liệu TA6V ELI phủ HA ( hydroxyl apatite) theo tiêu chuẩn iso . Có 12 cỡ đường kính: 44 - 62 mm có 5 lỗ để bắt vít. 3. Lót ổ cối: Chất liệu Polyethylene bờ chống trật khớp 8 độ đạt tiêu chuẩn iso 4. Vít ổ cối: Chất liệu titanium TA6V ELI đường kính 6.5mm dài từ 15;20;25;30;35;30;45;50 mm .tiêu chuẩn iso 5 Chỏm khớp: Đường kính 28 mm, chất liệu thép không gỉ chiều dài cổ: - 3.5 ; +0; +3.5; +7 mm. | Biotechni/ Pháp | Bộ | 59000000 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 100
87 | G222 | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng cuống khớp phủ HA kích thích tạo xương (*) | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng cuống khớp phủ HA kích thích tạo xương | 1. Cuống khớp không xi măng: Vật liệu titanium phủ HAP ( hydroxyl apatide) đạt tiêu chuẩn iso . cổ 5°42'30'' các cỡ: 8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,20. chiều dài từ 125 mm đến 190 mm. 2. Ổ cối không xi măng: Vật liệu TA6VELI, phủ HA ( hydroxyl apatite) theo tiêu chuẩn iso . Có 10 cỡ đường kính: 44 - 62 mm có 5 lỗ để bắt vít. Ổ cối 48/50 dùng chung một lót ổ cối, ổ cối 52/54/56 dùng chung 1 lót ổ cối, ổ cối 58/60/62 dùng chung một lót ổ cối. 3. Lót ổ cối: Chất liệu bờ chống trật khớp 8 độ. 4. Vít ổ cối: Chất liệu titanium đường kính 6.5mm dài từ 15 mm đến 50 mm 5. Chỏm khớp: Đường kính 28 mm, chất liệu cobalt chrome ( CoCr) chiều dài cổ: - 3.5 ; +0; +3.5; +7 mm. | Biotechni/ Pháp | Bộ | 52000000 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 100
88 | G223 | Khớp gối toàn phần có xi măng bảo tồn dây chằng chéo | Khớp gối toàn phần có xi măng bảo tồn dây chằng chéo | Loại khớp gối toàn phần có xi măng bảo tồn dây chằng chéo: 1.Lồi cầu chất liệu Cobalt - Chrome, gập chuyển dộng 145 độ mà không cần phẫu thuật cắt xương bổ sung. Thu hẹp mặt trước để giảm nguy cơ trượt ra, đặc biệt ở các xương đùi hẹp. có rãnh sâu hơn và dài hơn để tăng sự hỗ trợ xương hông.Condyles rộng sau phát triển tương ứng kích thước cung cấp hỗ trợ lớn hơn trong gập sâu. 2.Lót đệm mâm chày nén đúc từ Polyethylene cao phân tử. Độ dốc phía sau mâm chày 3º,xoay vòng trong / bên ngoài 15 °; có 7 cỡ từ 63mm đến 83mm, 3. Độ dày của mâm chày từ 8mm tới 18mm. Các khuôn ép nén trực tiếp mâm chày và lớp đệm tạo ra một liên kết cơ khí giữa polyethylene và cobalt chrome vững chắc. | Biomet/Mỹ | Bộ | 53900000 | Công ty CP công nghệ y tế BMS | 5
89 | G227 | Khớp háng toàn phần không xi măng chuôi dài (*) | Khớp háng toàn phần không xi măng chuôi dài (*) | - Ổ cối: Titanium phủ chất kích thích xương HA, có lỗ bắt vít đa hướng ổ cối, có vòng nhẫn khóa lớp lót, gồm đường kính các cỡ từ ϕ 46mm - ϕ 68mm - Lớp lót bằng Polyethylene (UHMWPE) cao phân tử, liên kết ngang, có bờ chống trật 15 độ - Đầu xương đùi làm bằng Cobalt Chrome có đường kính các cỡ từ ϕ28, 32, 36mm. Lõi (+0mm, ±3,5mm, ±7mm, ±10mm) - Góc cổ chuôi động điều chỉnh chiều dài và góc từ 127 độ, 135 độ, 143 độ, chiều dài cổ chuôi: 28mm–38.5mm. - Thân chuôi Titanium phủ chất kích thích xương. Kích cỡ: 1-10, chiều dài: 176-216mm. Độ di lệch cổ chuôi (Offset): 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,46, 47, 48, 49mm. - Vít bắt ổ cối Titanium tự Taro có chiều dài từ 15-50m. | Microport/Mỹ | Bộ | 52100000 | Công ty CP công nghệ y tế BMS | 50
90 | G228 | Khớp háng toàn phần không xi măng chuôi dài (gồm: Ổ cối, lót ổ cối, vít ổ cối, chỏm khớp, chuôi khớp) | Khớp háng toàn phần không xi măng chuôi dài (gồm: Ổ cối, lót ổ cối, vít ổ cối, chỏm khớp, chuôi khớp) | - Ổ cối: Titanium phủ chất kích thích xương HA, có lỗ bắt vít đa hướng ổ cối, có vòng nhẫn khóa lớp lót, gồm đường kính các cỡ từ ϕ 46mm - ϕ 68mm - Lớp lót bằng Polyethylene (UHMWPE) cao phân tử, liên kết ngang, có bờ chống trật 15 độ - Đầu xương đùi làm bằng Cobalt Chrome có đường kính các cỡ từ ϕ28, 32, 36mm. Lõi (+0mm, ±3,5mm, ±7mm, ±10mm) - Góc cổ chuôi động điều chỉnh chiều dài và góc từ 127 độ, 135 độ, 143 độ, chiều dài cổ chuôi: 28mm–38.5mm. - Thân chuôi Titanium Alloy có rãnh dọc chống xoay, rãnh ngang chống lún, phủ chất kích thích xương. Kích cỡ: 1-10, chiều dài: 125-175mm. Độ di lệch cổ chuôi (Offset): 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,46, 47, 48, 49mm. - Vít bắt ổ cối Titanium tự Taro có chiều dài từ 15-50mm | Microport/Mỹ | Bộ | 68900000 | Công ty CP công nghệ y tế BMS | 50
91 | G229 | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng (*) | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng (*) | 1. Ổ cối: Cấu tạo bằng Titanium,Kết cấu Titanium Regenerex xốp: kết hợp với cấu trúc lỗ nối tăng cường giúp xương phát triển nhanh.Cơ chế mở khóa/ khóa lại: cho phép lắp ghép vật tư dễ dàng mà không làm ảnh hưởng đến lớp đệm. Lỗ tròn lớn trên đỉnh: Cho phép đặt vật tư dễ dàng. Mấu chống xoay: Có 6 hoặc 8 mấu kết hợp với các bậc trên lớp đệm để tạo sự ổn định quay tối đa và giảm thiểu vi chuyển động. Có các kích cỡ từ 42mm - 64mm ( mỗi bước tăng 2mm) 2. Chỏm Ceramic , kích cỡ 28 ( -3; +0; +3); 32 ( -3; +0; +3); 36 ( -3; +0; +3; +6) 3. Lót đệm Chất liệu Highly cross-linked polyethylene, kích cỡ 22/21; 28/22; 32/23; 32/24 4.Chuôi chất liệu titan, cỡ Kích thước: 5.0 x 130mm; 6.0 x 132mm;7.5 x 135mm; 9.0 x 137mm; 10.0 x 140mm; 11.0 x 142mm; 12.5 x 145mm; 13.5 x 147mm; 15.0 x 150mm; 17.5 x 155mm; 20.0 x 160mm; 22.5 x 165mm; 25.0 x 170mm, .Góc cổ 133 độ tăng và cải thiện độ vững thông qua sức ép mô mềm.Lớp bao ngoài có độ nhám cao tăng độ vững của chuôi, mật độ xương. Phân đuôi nhọn bảo tồn xương và cung cấp sự ổn định quay. Chất liệu Titanium Alloy Ti-6AL-4V: Tính linh hoạt của Titanium cho phép chuyển áp lực nhằm bảo tồn mật độ vỏ xương 5.Vít bắt ổ cối cỡ 15-70mm (mỗi cỡ tăng 5mm), đường kính 6.5mm. | Biomet/Mỹ | Bộ | 73700000 | Công ty CP công nghệ y tế BMS | 50
92 | G230 | Khớp háng toàn phần không xi măng chuôi dài (*) | Khớp háng toàn phần không xi măng chuôi dài (*) | Ổ cối:- Cấu tạo bằng Titanium,Kết cấu Titanium xốp: kết hợp với cấu trúc lỗ nối tăng cường giúp xương phát triển nhanhCơ chế mở khóa/ khóa lại: cho phép lắp ghép vật tư dễ dàng mà không làm ảnh hưởng đến lớp đệm. Lỗ tròn lớn trên đỉnh Mấu chống xoay: Có 6 hoặc 8 mấu kết hợp với các bậc trên lớp đệm để tạo sự ổn định quay tối đa và giảm thiểu vi chuyển động Lót đệm polyethylen, chỏm CoCr; kích cỡ 22/21; 28/22; 32/23; 32/24 Chỏm chất liệu CoCr, kích cỡ 28(-6; -3; +0; +6; +9; +12); 32(-6; -3; +0; +6; +9; +12) Chuôi:- Vật liệu Titanium Alloy Ti-6AL-4V, Vỏ ngoài phủ lớp nhám plasma.Bề mặt PPS bao phủ tăng độ vững. Lỗ chốt mấu chuyển cho phép gắn mấu chuyển trực tiếp vào vật tư, tăng độ vững và hỗ trợ chỉnh xương. Độ dài chuôi lên đến 250mm với biên độ vận động 114 độ 150/190/210/250mm | Biomet/Mỹ | Bộ | 91200000 | Công ty CP công nghệ y tế BMS | 40
93 | G231 | Khớp háng bán phần không xi măng (*) | Khớp háng bán phần không xi măng (*) | - Đầu lưỡng cực: Làm bằng Cobalt - Chrome, đường kính bao gồm các cỡ từ 36mm đến 65mm với mỗi kích cỡ tăng 1mm - Lớp lót được làm bằng Polyethylene (UHMWPE) cao phân tử, liên kết ngang, có vòng nhẫn khóa chống trật - Góc cổ chuôi động có thể điều chỉnh chiều dài và các góc từ 127 độ, 135 độ, 143 độ , chiều dài cổ chuôi: 28mm–38.5mm. - Đầu xương đùi làm bằng Cobalt Chrome có đường kính các cỡ từ ϕ 22, 28, 32, 36mm. Lõi tăng giảm (+0mm,±3,5mm,±7mm, ±10mm) - Thân chuôi phủ chất kích thích xương toàn thân. Kích cỡ: 1-10, chiều dài: 126-166mm. . Độ di lệch cổ chuôi (Offset): 35,36,37,38,39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49mm. | Microport/Mỹ | Bộ | 53900000 | Công ty CP công nghệ y tế BMS | 50
94 | G233 | Miếng vá phẫu thuật tim | Neuro patch 4x5cm | Miếng vá nhân tạo cấu tạo Polyester urethane có phủ colagen kích thước 4x5cm. | B.Braun/ Đức | Miếng | 2200000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 13
95 | G241 | Bộ Sheath để thả dù đóng lỗ thông Ống Động Mạch,Thông Liên Thất, Thông Liên Nhĩ (*) | Amplatzer TorqVue Delivery Systems PDA, PDA2, PDA2AS, VSD, ASD | Bộ dụng cụ bung dù. Thiết kế đặc biệt để đẩy dụng cụ bít. Thiết kế vỏ tăng cường polymer giúp tăng khả năng kháng xoắn thông qua một lớp bện làm bằng thép không gỉ. Lớp vỏ bọc PTFE . Đầu mềm, điểm chắn bức xạ được thiết kế để giảm thiểu nguy cơ tổn thương mạch và hình dung của vị trí. Kích thước, thông số kỹ thuật: 4F,5F,6F, 7F, 8F, 9F, 10F, 12F.(45/80, 90/80 và 180/80). | AGA Medical - ST. Jude/ Mỹ | Bộ | 8800000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 10.4
96 | G243 | Bóng đo kích thước lỗ Thông Liên Nhĩ (*) | Amplatzer Sizing Balloon | Bóng đo đường kính. Thiết kế bóng gồm 3 lumen để đo cấu trúc tim mạch. Vật liệu bóng tương thích hỗ trợ bơm áp suất thấp và cho phép đo chính xác của một loạt các hình dạng lỗ hổng khi sử dụng kỹ thuật ngưng dòng chảy. Ba băng tần đánh dấu điểm chắn bức xạ chiến lược trong việc hỗ trợ liên kết của hình ảnh và hỗ trợ hiệu chỉnh kích thước thích hợp X-Quang và echocardiographically. Đầu mềm và trục linh hoạt đưa vào trơn, không gây tổn thương giúp định vị quả bóng. Màng siêu dày không cần phải có sự giãn nở; bóng có thể được đưa vào từ dây dẫn. Kích thước, thông số kỹ thuật: 18mm, 24mm, 34mm. | AGA Medical - ST. Jude/ Mỹ | Cái | 3400000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 23
97 | G245 | Dây dẫn can thiệp tim bẩm sinh | Poseidon Hydrophilic Nitinol Guide Wire | Dây dẫn can thiệp tim bẩm sinh. Thiết kế đặc biệt và thử nghiệm cho dây dẫn đường tim bẩm sinh. PTFE tráng với lõi thép không gỉ. Kích thước, thông số kỹ thuật: 7.5mm J- Tip, 1.5mm J- Tip, 6mm J - Tip. Đường kính trong 0.035inch với chiều dài 260cm và 300cm. . | SP Medical/Đan Mạch | Cái | 1300000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 5.2
98 | G248 | Dụng cụ đóng Còn ống Động Mạch (*) | Amplatzer Duct Occluder (PDA) | Dù đóng lỗ thông còn ống động mạch. Chất liệu Nitinol và đan xen Polyester giúp đóng lỗ và tăng tốc độ phát triển mô. Tỷ lệ bít thông 98,4% ở mức 6 tháng. Kích thước thiết bị dưới/ Kích thước thiết bị ở trong: 5/4, 6/4, 8/6, 10/8, 12/10, 14/12, 16/14mm. | AGA Medical - ST. Jude/ Mỹ | Cái | 23000000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 18
99 | G249 | Dụng cụ đóng Còn ống Động Mạch (*) | Amplatzer Duct Occluder II (PDA2, PDA2AS) | Thiết bị tự bung rộng được thiết kế cho việc đóng lỗ thông còn ống động mạch (PDA2). Thiết kế đối xứng cung cấp sự mềm dẻo về thủ tục để lựa chọn một động mạch chủ hoặc động mạch phổi. Thiết bị có thể dễ dàng thu lại và tái định vị cho vị trí tối ưu. Sáu chiếc cánh của dù bít tạo ra vùng phủ sóng cắt ngang đầy đủ được thiết kế để nhanh chóng, đóng lỗ hoàn toàn. Cho phép đẩy xuyên qua một ống thông cấu hình thấp trong khi duy trì một tỷ lệ bít cao. Đường kính eo/ Chiều dài thiết bị: 3/4, 3/6, 4/4, 4/6, 5/4, 5/6, 6/4, 6/6mm. | AGA Medical - ST. Jude/ Mỹ | cái | 30000000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 5
100 | G250 | Dụng cụ đóng lỗ thông liên nhĩ (*) | Amplatzer Septal Occluder (ASD) | Dù đóng lỗ Thông Liên Nhĩ - Thiết bị đĩa đôi tự bung rộng được thiết kế cho cho việc đóng lỗ thông liên nhĩ - Phần eo tự động lấp đầy lỗ hổng - Thiết bị có thể dễ dàng thu lại và tái định vị cho vị trí tối ưu - Chất liệu Nitinol và đan xen Polyester giúp đóng lỗ và tăng tốc độ phát triển mô. - An toàn và hiệu quả: tỷ lệ đóng lỗ 97.2% trong 6 tháng; có 1.6% tác dụng phụ - Kích cỡ đa dạng: 4, 5, 6 , 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 ,24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 mm. | AGA Medical - ST. Jude/ Mỹ | Cái | 46200000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 5
101 | G251 | Dụng cụ mở đường vào mạch máu, mạch đùi, mạch quay | Radifocus Introducer II M Coat | Cấu tạo: Bao gồm các thành phần sau : . Kim catheter chọc mạch cỡ 20G x 2". . Guide wire nhỏ cỡ 0.025" x 45cm . Bơm tiêm 2.5ml . Dao rạch da Đặc điểm, Hình dạng : . Sheath có lớp ái nước . Sheath ôm khít , mỏng để luồn qua da và thành mạch dễ dàng không gợn, không rít. . Guide wire dài 0.025" dài 45cm để dẫn đường cho Delator và- Sheath . Van cầm máu hình chữ thập chống rỉ máu và cho phép các dụng cụ khác như catheter, dây dẫn qua dễ dàng. Kích thước: Cỡ 5F, 6F dài 10cm Vật liệu : Sheath được phủ lớp ái nước Tiệt trùng bằng Oxide Ethylene | Terumo/ Nhật Bản | Cái | 650000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 50
102 | G252 | Dụng cụ mở đường vào mạch máu, mạch đùi, mạch quay | Hanaco EX Introducer Set | Dụng cụ mở đường tiêu chuẩn cho cả hai catheterizations chẩn đoán và can thiệp - Điều khiển dễ dàng đưa vào mạch máu - Thiết kế tối ưu cho lút đầu quản lý cục máu đông hiệu quả. - Duy trì sự cầm máu đáng tin cậy với các thiết bị lên đến 9 F - Thông số kỹ thuật: Đường kính từ 4F-9F, Chiều dài Sheath: 7cm,12cm và 25cm. - Đường kính dây dẫn: 0.025 , 0.035 và 0.038 inch. | Hanaco Medical Co., Ltd./ Nhật | Cái | 650000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 50
103 | G253 | Hạt nút mạch, điều trị ung thư gan | Hepasphere™ Microspheres | Hạt nút mạch tải thuốc chống ung thư - Chất liệu Poly copolymer - Được chỉ định trong thuyên tắt mạch máu, kích thước hạt hình cầu, dễ thao tác hấp thụ và giữ Doxorubixin ứng dụng trong việc điều trị tắt mạch ung thư gan, tắt mạch di căn đến gan. - Hạt cầu đa dạng về kích cỡ hạt khô từ 30 - 200 µm, khối lượng 25mg, kích thướt hạt sau khi ngậm thuốc 120-800++µm Tải thuốc Doxorubixin kích thước từ 30 - 200 µm. | Biosphere Medical SA/ Pháp | Lọ | 34500000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 120
104 | G254 | Hạt nút mạch tải thuốc | Hạt vi cầu tải thuốc LifePearl | -Công thức : PEG : Polyethylene Glyco hạt vi cầu dễ dàng trượt trong vi ống thông - Kích thước hạt được hiệu chuẩn chặt chẽ để tối ưu hóa khả năng chịu nén, khả năng làm tắc chính xác và hiệu quả mạch máu đích. -kích cỡ : 100 ± 25 μm,200 ± 50 μm, 400 ± 50 μm -Được bổ sung thêm các liên kết Sufonate để tải các thuốc trị liệu và giải phóng trong gan. - Vật liệu PEG giúp giảm thời gian tạo thành hỗn dịch trong khi tăng thời gian trong hỗn dịch (Irinotecan, Doxorubicin được tải với hạt kích cỡ 200µ có thời gian trong hỗn dịch trên 2 phút) 2ml/ syringe. | Sản xuất bởi MicroVention Inc., Mỹ (Thuộc sở hữu của Terumo/ Nhật Bản) | Xylanh | 33600000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 30
105 | G255 | Hạt nhựa tải thuốc điều trị ung thư gan | Hạt nút mạch Embozene Tandem Microspheres điều trị ung thư gan, 2ml | Hạt nhựa tải thuốc điều trị ung thư gan kích thước hạt 40; 75; 100 micrometl. Vật liệu: hạt vi cầu hydrogel, phủ polymer Polyzene, tương thích sinh học, không tan trong dung môi. Khả năng mang thuốc doxorubicin-HCl và irinotecan-HCl lên đến 50mg/1 ml hạt Tandem (hấp thụ đến 100mg thuốc với 2ml hạt, hấp thụ đến 150mg thuốc với 3ml hạt). Thời gian hấp thụ nhanh: thuốc doxorubicin - 60 phút; thuốc irinotecan - 30 phút. Kích thước hạt: 40 ± 10 µm; 75 ± 15 µm; 100 ± 25 µm. Đóng gói: dạng lỏng, chứa trong syringe 2ml hoặc 3ml. | Boston Scientific /Ireland | Xylanh | 33600000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 120
106 | G256 | Hạt nút mạch hình cầu | Embosphere® Microspheres | Hạt nút mạch hình cầu dạng pha chứa trong bơm tiêm chất liệu Acrylic polymer + gelatin kích thước từ 40 - 1200 µm - Chất liệu Acrylic polymer + gelatin - Được chỉ định trong tắt dị dạng động tĩnh mạch, mạch khối u trong u xơ tử cung. Tắt mạch cho tất cả các bệnh lý liên quan đến nuôi dưỡng do tăng sinh mạch máu (Như tăng sinh mạch máu gây u xơ tiền liệt tuyến). - Hạt cầu đa dạng về kích cỡ hạt khô từ 40 - 1200 µm. | Biosphere Medical SA/ Pháp | Lọ | 5400000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 20
107 | G257 | Hạt nút mạch | Embosphere® Microspheres | Hạt ở dạng hình cầu, không bị vón cục. - Đi qua microcatheter một cách dễ dàng mà không bị biến dạng, vỡ vụn, phục hồi ngay hình dạng. - Độ đồng nhất về kích thước của hạt trong một size cao có thể cân chỉnh các hạt khép khít nhau khi đến nhánh mạch cần làm thuyên tắc, làm tăng khả năng đi qua vi ống thông mà không bị ách tắc. - Là loại hạt có kích thước đồng trục (tức đường kính hạt không đổi trong cùng một size) - Đường kính hạt: 40µm - 1300µm. | Biosphere Medical SA/ Pháp | Lọ | 5400000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 20
108 | G258 | Kim gốc hút động mạch chủ các cỡ | Kim gốc hút động mạch chủ các cỡ 14ga ~ 18ga | Kim gốc hút động mạch chủ các cỡ 14ga ~ 18ga. Cannulae truyền dịch liệt tim gốc động mạch chủ dài 15cm, có kèm dây vent hoặc không, các cỡ 14ga, 16ga, 18ga. | Hãng sản xuất: Sorin Group/ LivaNova Nước sản xuất: Ý | Cái | 981000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 30
109 | G259 | Ống hút tim trái | Ống hút tim trái các loại | Cannulaes dẫn lưu tim trái dài 12,5 inch (32cm) cỡ 10Fr, với thiết kế guidewire, có cút nối 1/4 kết nối. Đầu có các lỗ thủng dài 1.5inch (3.8cm); dài 0.8inch (2cm) | Hãng sản xuất: Sorin Group/ LivaNova Nước sản xuất: Ý | Cái | 981000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 30
110 | G269 | Phim XQ khô 10 x 12 inch (*) | Drystar DT 5.000IB 10x12in, 25x30cm | Phim khô nhạy sáng, in nhiệt trực tiếp chất lượng hình ảnh cao - In nhiệt trực tiếp chất lượng hình ảnh cao, nền xanh - In ấn y tế của thang xám ảnh trên 168μm PET - Độ nhạy quang học ≥ 3.2 - Nạp phim lộ sáng - Phù hợp và tương thích với máy in Agfa | Agfa/Bỉ | Tờ | 22200 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 150000
111 | G271 | Phim XQ khô 10x12 inch (*) | Phim khô SD-Q 10 x 12" | Phim khô Laser cỡ 10x12 inch;. Được thiết kế các lớp đệm từ vùng mật độ thấp đến vùng mật độ cao; sử dụng cho máy in phim khô laser Konica. | Konica Minolta/ Mỹ | Tờ | 21900 | Liên danh An phúc - Medicet | 70000
112 | G272 | Phim XQ khô 11x14 inch (*) | Phim khô SD-Q 11 x 14" | Phim khô Laser cỡ 11x14 inch;. Được thiết kế các lớp đệm từ vùng mật độ thấp đến vùng mật độ cao; sử dụng cho máy in phim khô laser Konica. | Konica Minolta/ Mỹ | Tờ | 24600 | Liên danh An phúc - Medicet | 30000
113 | G273 | Phim XQ khô 14 x 17 inch. (*) | Drystar DT 5.000IB 14x17in, 35x43cm | Phim khô nhạy sáng, in nhiệt trực tiếp chất lượng hình ảnh cao - In nhiệt trực tiếp chất lượng hình ảnh cao, nền xanh - In ấn y tế của thang xám ảnh trên 168μm PET - Độ nhạy quang học ≥ 3.2 - Nạp phim lộ sáng - Phù hợp và tương thích với máy in Agfa | Agfa/Bỉ | Tờ | 42000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 35000
114 | G274 | Phim XQ khô 14 x 17 inch. (*) | Phim X-quang UPT-517BL (cỡ 14" x 17") | Phim XQ kỹ thuật số sử dụng cho Máy in phim Sony Công nghệ in: in nhiệt Kích thước 14” x 17” (354 x 430 mm) | Sony – Nhật Bản | Tờ | 42000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 30000
115 | G275 | Phim XQ khô 14x17 inch (*) | Phim khô SD-Q 14 x 17" | Phim khô Laser cỡ 14x17 inch;. Được thiết kế các lớp đệm từ vùng mật độ thấp đến vùng mật độ cao; sử dụng cho máy in phim khô laser Konica. | Konica Minolta/ Mỹ | Tờ | 37000 | Liên danh An phúc - Medicet | 30000
116 | G276 | Phim XQ khô 8 x 10 inch (*) | Drystar DT 5.000IB 8x10in, 20x25cm | Phim khô nhạy sáng, in nhiệt trực tiếp chất lượng hình ảnh cao - In nhiệt trực tiếp chất lượng hình ảnh cao, nền xanh - In ấn y tế của thang xám ảnh trên 168μm PET - Độ nhạy quang học ≥ 3.2 - Nạp phim lộ sáng - Phù hợp và tương thích với máy in Agfa | Agfa/Bỉ | Tờ | 17000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 1000
117 | G284 | Phổi nhân tạo phủ lớp X Coating chống bám dính tiểu cầu và giảm các phản ứng huyết thanh các cỡ: | Capiox RX | Phổi nhân tạo phủ lớp tương thích sinh học dành cho bệnh nhân dưới 4kg 1. Thể tích dịch mồi: 31ml 2. Diện tích màng lọc: 0.22m2 3. Lưu lượng máu tối đa: 700ml/phút 4. Diện tích phần trao đổi nhiệt: 0.03m2 5. Thể tích bình chứa: 500ml 6. Thể tích bình chứa tối thiểu để hoạt động: 10ml | Terumo/ Nhật Bản | Cái | 8000000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 7.8
118 | G286 | Hạt nhựa nút mạch | Bearing™ nsPVA Embolization Particles | 1.Hạt nhựa PVA làm từ chất liệu Poly Vinyl Alcohol 2.Với nhiều kích cỡ khác nhau hạt PVA có thể dùng trong cả mạch lớn lẫn mạch nhỏ. 3. PVA được khử trùng trong các lọ. 4. Các loại hạt PVA đã được sàng lọc và phân loại. 5. Phạm vi kích cỡ hạt PVA từ 90µ đến 2800µ. 6. Thể tích mỗi lọ: 1mL | Biosphere Medical SA/ Pháp | Lọ | 2100000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 60
119 | G287 | Vi ống thông nhỏ | Rivage, Mirabeau II, Loews | Catheter có tính cứng vừa đủ, thuận tiện trong việc sử dụng trong nhiều mục tiêu điều trị khác nhau như thả coil, đặt hạt nhựa, dẫn vật liệu tắc mạch trong kĩ thuật TOCE........ 1. Thiết kế độc đáo, dễ kiểm soát và khả năng chống xoắn tốt. Chất liệu bền, mặt dụng cụ nhẵn, trơn, bền ở nhiệt độ cơ thể, thành ống mỏng. 2. Kích cỡ 2.5 và 2.8Fr giúp vi ống thông có thể đi vào các đoạn mạch nhỏ, ngoằn ngoèo mà vẫn đạt được sự chắc chắn cần thiết 4. Chiều dài: 100, 110, 135, 150 cm 5. Dùng được với guide wire 0.014, 0.018, 0.021 inch. 6. Đầu ống nối ngoài giảm thiểu tối đa nguy cơ đầu ống nối bị biến dạng, có phủ một lớp ái nước. 7. Tương thích với ống thông với đường kính trong .035 và .038 8. Vi ống thông có tư 1 đến 2 marker trên thân ống, giúp người sử dụng theo dõi đường đi chích xác hơn. 9. Áp lực tối đa lên đến 1200 PSI | Create Medics/ Nhật Bản | Cái | 9500000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 70
120 | G289 | Vật liệu nút mạch điều trị ung thư gan | DC Bead | Dạng hydrogel microphere sản xuất từ Polyvinyl alcohol. - Cho phép hòa trộn cùng Doxorubicin hoặc Irinotecan trong điều trị ung thư biểu mô gan nguyên phát. - Có nhiều kích thước khác nhau, có kích thước hạt 100µm - 300µm; 300µm - 500µm; 500µm - 700µm. Mỗi lọ 2ml | Biocompatible/ Anh | Hộp | 34500000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 180
121 | G290 | Quả lọc màng | Quả lọc dịch Diasafe plus | Endotoxins < 0.03 IU/ml - Chất liệu màng: Fresenius polysulfone - Diện tích màng (m2): 2.2 - Chất liệu vỏ: Polypropylene - Chất liệu đầu quả lọc: Polyurethane - Độ thanh lọc: 5ml/phút | Fresenius Medical care/ Đức | Quả | 2500000 | Liên danh Hà Nội - Thanh Dược | 20
122 | G291 | Quả lọc thận nhân tạo | Quả lọc thận nhân tạo Renak PS 1.3W | Hệ số siêu lọc (UFR) = 67 ml/mmHg/hr. - Độ thanh thải (lưu lượng máu 200 ml/phút): + Urea: 194 ml/phút. + Creatinine: 182 ml/ phút. + Phosphate: 177 ml/ phút. + Vitamin B12: 134 ml/ phút. + Inulin: 89 ml/ phút. - Độ thanh thải (lưu lượng máu 300 ml/phút): + Urea: 245 ml/phút. + Creatinine: 216 ml/ phút. + Phosphate: 212 ml/ phút. + Vitamin B12: 136 ml/ phút. - Diện tích màng = 1,3 m2 - Quả lọc thận sợi rỗng. - Chất liệu màng: Polysulfone. -Áp lực xuyên màng 500 mmHg. - Thể tích mồi = 78ml. - Phương pháp tiệt trùng: AutoClave. - Vật liệu các bộ phận khác: +Chất liệu vỏ lọc: Polycarbonate. +Chất liệu đầu quả lọc: Polyurethane. - Tương thích với các chủng loại thiết bị lọc thận nhân tạo. - Quả lọc dạng ướt | Kawasumi/ Nhật Bản | Quả | 346500 | Viện trang thiết bị và công trình y tế | 353.6
123 | G292 | Quả lọc máu | Quả lọc máu High Flux: Polypure 16H | * Hệ số siêu lọc: 55 * Độ thanh thải (lưu lượng máu = 200mL/ph) - Urea: 192 - Creatinine: 180 - Phosphate: 177 - Vitamin B12: 135 - Insulin: 110 * Độ thanh thải (Lưu lượng máu = 300mL/ph) - Urea: 248 - Creatinine: 225 - Phosphate: 220 - Vitamin B12: 155 | Allmed Medical/Đức | Quả | 386000 | Liên danh An phúc - Medicet | 600
124 | G294 | Quả lọc máu các cỡ | Capiox Hemoconcentrator | Chất liệu màng : Polysulfone Diện tích màng lọc : 0,5m2; 1,1 m2 Lưu lượng : 100-500ml/phút Thể tích mồi máu : 35ml; 70ml Áp lực xuyên màng tối đa : 500mmHg | Terumo/ Nhật Bản | Quả | 2300000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 76
125 | G295 | Quả lọc máu | Bộ quả lọc máu liên tục Prismaflex M100 | Bộ quả lọc máu liên tục kèm dây máu: Trọng lượng: 800g Kích thước: 27 x 22 x 9 cm Lượng máu trong bộ lọc ± 10 %: 152 ml Trọng lượng bệnh nhân tối thiểu: 30kg * Chất liệu: - Sợi lọc: Acrylonitrile và Sodium Methallyl Sulfonate Copolymer - Vỏ và đầu quả lọc: Polycarbonate (PC) - Vách đầu quả lọc: Polyurethane (PU) * Diện tích màng hiệu dụng: 0,9 m2 Đường kính trong của sợi lọc khi ướt: 240 µm Độ dày thành sợi lọc: 50 µm * Thể tích máu mồi: 66ml * TMP tối đa (mmHg/kPa): 450/60 Áp lực máu tối đa (mmHg/kPa): 500/66.6 Tốc độ máu tối thiểu: 75ml/ phút | Gambro Baxter/Pháp | Bộ | 7500000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 71
126 | G297 | Quả lọc thận nhân tạo | Quả lọc thận nhân tạo SUREFLUX - 130 E | Quả lọc khô Chất liệu màng lọc:Cellulose Triacetate Chất liệu vỏ/ nắp quả lọc: Polycarbonate Chất liệu đầu quả lọc: Polyurethane Tiệt trùng : Bằng tia Gamma Diện tích bề mặt: 1.3 m² Hệ số siêu lọc (KUF) : 1780ml/hr/100mmHg Chiều dài hiệu quả: 216 mm Đường kính trong: 200 µm Chiều dày màng lọc: 15 µm Thể tích mồi: 75 ml Hệ số thanh thải: Urea: 188(ml/phút) Creatinine:176(ml/phút) Phosphate: 164(ml/phút) Vitamin B12: 112(ml/phút) Myoglobin: 23 (ml/phút) | Nipro Corporation/ Nhật Bản | Quả | 360000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 12885.6
127 | G298 | Quả lọc máu | Quả lọc máu High Flux: Pro 19H | - Diện tích bề mặt : 1,9 m2 - Thể tích chứa máu (ml): 117 - Tốc độ máu thích hợp (ml/phút): 200-500 - Tốc độ dịch tối đa (ml/phút): 800 - Áp lực giảm qua màng (QB = 300 ml/phút) mmHg: 72 - Tiệt trùng: Gamma không ôxy - Nguyên liệu màng: α polysulfone Pro - Hệ số siêu lọc (ml/h/mmHg): 97 ml/h/mmHg - Độ thanh thải (lưu lượng máu = 300mL/ph): + Urea: 280 ml/phút. + Creatinine: 260 ml/ phút. + Phosphate: 242 ml/ phút. + Vitamin B12: 180 ml/ phút. + Inulin: 117 ml/phút. + Cytochrome C: 90 ml/phút Urea (QB = 300 ml/phút): 1415 - Hệ số sàng (QB = 300 ml/phút; QF = 60 ml/phút): + Inulin: 1.0 ml/phút. + β2-Microglobulin: 0.7 ml/phút. + Albumin: < 0.001 ml/phút | B.Braun/Đức | Quả | 420000 | Liên danh An phúc - Medicet | 50
128 | G299 | Quả lọc máu | Quả lọc máu Low Flux: Pro 19L | - Diện tích bề mặt : 1,9 m2 - Thể tích chứa máu (ml): 117 - Tốc độ máu thích hợp (ml/phút): 200-500 - Tốc độ dịch tối đa (ml/phút): 800 - Áp lực giảm qua màng (QB = 300 ml/phút) mmHg: 72 - Tiệt trùng: Gamma không ôxy - Nguyên liệu màng: α polysulfone Pro - Hệ số siêu lọc (ml/h/mmHg): 17 ml/h/mmHg - Độ thanh thải (lưu lượng máu = 300mL/ph): + Urea: 276 ml/phút. + Creatinine: 254 ml/ phút. - Áp lực giảm qua màng (QB = 300 ml/phút) mmHg + Phosphate: 203 ml/ phút. + Vitamin B12: 125 ml/ phút. Urea (QB = 300 ml/phút): 1292 | B.Braun/Đức | Quả | 328000 | Liên danh An phúc - Medicet | 3000
129 | G301 | Quả lọc máu | Quả lọc nhân tạo Platium M2XHPS | * Hệ số siêu lọc Kuf: 12 * Độ thanh thải (lưu lượng máu = 200mL/ph) - Urea: 191 - Creatinine: 178 - Phosphate: 160 - Vitamin B12: 107 * Độ thanh thải (lưu lượng máu = 300mL/ph) - Urea: 254 - Creatinine: 225 - Phosphate: 194 - Vitamin B12: 120 | Allmed/ Ai Cập | Quả | 265000 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 12000
130 | G302 | Quả lọc màng | Quả lọc thận nhân tạo Renak PS 1.6W | "Hệ số siêu lọc (UFR) = 81 ml/mmHg/hr. - Độ thanh thải (lưu lượng máu 200 ml/phút). "Urea: 196 ml/phút. + Creatinine: 189 ml/phút. + Phosphate: 186 ml/phút. +Vitamin B12: 145 ml/phút. - Diện tích màng = 1,6 m2 - Quả lọc thận sợi rỗng. - Chất liệu màng: Polysulfone. -Áp lực xuyên màng 500 mmHg. - Thể tích mồi = 98ml. - Phương pháp tiệt trùng: AutoClave. - Vật liệu các bộ phận khác: +Chất liệu vỏ lọc: Polycarbonate. +Chất liệu đầu quả lọc: Polyurethane. | Kawasumi/ Nhật Bản | Quả | 346500 | Viện trang thiết bị và công trình y tế | 6682
131 | G306 | Chất nhuộm bao | Chất Nhuộm bao Mede Blu | 1 ml dung dịch trong xilanh vô trùng chứa 0,6mg Trypan Blue - Là dung dịch vô trùng của Trypan blue, đẳng trương với pH từ 6,8 tới 7,4. Trypan Blue được sử dụng để nhuộm bao trước, giúp hỗ trợ kỹ thuật xé bao trong phẫu thuật đục thủy tinh thể, là dung dịch vô trùng không chí nhiệt tố. | Ophthalmic Technology/ Ấn Độ | Lọ | 125000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 10
132 | G308 | Composite đặc/lỏng | Nhộng áo | Chất hàn composite dạng đặc/ lỏng. | Vivadent/Áo | Nhộng | 37800 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 13
133 | G312 | Đầu lấy cao răng | Đầu lấy cao răng | Đầu lấy cao răng. Chất liệu thép không rỉ | Nakanishi/ Nhật Bản | Cái | 1950000 | Liên danh An phúc - Medicet | 13
134 | G318 | Cement hàn/trám răng | Fuji 2- 10g | Chất trám Glass ionomer cement. 10g bột + 10 ml nước/Hộp | GC/Nhật Bản | Hộp | 850000 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 13
135 | G330 | Sợi Silicon | Dây silicon . Model : 21-R7002 | Chất liệu: Silicon | Rumex Instruments , Ltd / Nga | Sợi | 1260000 | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Phúc Xuân | 60
136 | G331 | Trâm gai | Short Barbed Broaches ( châm gai) | Có các màu trắng,vàng,đỏ,xanh dương,xanh lá cây,đen tương ứng với các số 01,02,03,04,05,06 . Chất liệu thép không rỉ | Mani Nhật Bản | Cái | 9900 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 130
137 | G332 | Trâm gai | Short Barbed Broaches ( châm gai) | Chất liệu thép không rỉ. Trâm gai lấy tủy. 10 cái/ vỉ | Mani Nhật Bản | Vỉ | 75000 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 13
138 | G333 | Trâm trơn | Smooth Broaches ( châm trơn) | Chất liệu thép không rỉ.Có các số 000,00,0,1,2,3. | Mani Nhật Bản | Cái | 6500 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 130
139 | G336 | Dụng cụ khâu nối dùng mổ cắt trĩ | Thiết bị cắt trĩ sử dụng 01 lần bằng phương pháp Longo | Tiệt trùng, sử dụng 1 lần, đường kính ngoài 32mm (cỡ 32), 33mm (cỡ 33), 34mm (cỡ 34), đường kính trong 24.7mm (cỡ 32), 24,2mm (cỡ 33), 26.2 (cỡ 34), có 30 ghim (cỡ 32, 34), 32 ghim (cỡ 33), chiều cao ghim 3.8mm, thích hợp với chiều dày mô 0,75 - 1,5 mm, chất liệu ghim Titanium. | HAIDA / TRUNG QUỐC | Cái | 2950000 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 40
140 | G341 | Lưới điều trị thoát vị bẹn | Lưới điều trị thoát vị polypropylene 15 x15 cm | * Chất liệu: Sợi Monofilament Polypropylene 100% không tiêu, kích cỡ: 15cm x15cm; độ dày 0.3mm-0.6mm, kích thước lỗ: 1.2mm-2.5mm, chịu được áp lực và kháng lực cao, không dính, trong suốt, mềm mại. | Duzey/ Thổ Nhĩ Kỳ | Miếng | 535200 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 52
141 | G390 | Đinh đóng xương nội tủy kít ne đường kính các loại | Đinh đóng xương nội tủy kít ne đường kính các loại | + Thép không rỉ + Dài 310mm, một đầu vát nhọn , đk 1.2/1.4/1.5/1.6/1.8/2.0/2.2/2.4mm | OrthoSelect GmbH/ Đức | Cái | 56500 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 520
142 | G392 | Thanh nâng ngực các cỡ (*) | Thanh nâng ngực các cỡ | Chất liệu titan,dùng trong lõm ngực bẩm sinh,ngực gà ,nhiều kích thước khác nhau từ 7inch đến 17inch | Biomet-Mỹ | Cái | 14500000 | Công ty TNHH TBYT Thiên Y | 40
143 | G394 | Băng keo chỉ thị nhiệt hấp ướt | Chỉ thị nhiệt hấp ướt 1322-24mm | Băng hấp ướt, KT 24 mmx5.5m | 3M/ Canada | Cuộn | 92500 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 39
144 | G395 | Bộ gây tê ngoài màng cứng | Bộ gây tê ngoài màng cứng Minipack System1 18G đầy đủ phụ kiện đi kèm catheter polyether 915mm | Bộ gây tê ngoài màng cứng có đầy đủ kim, catheter, lọc, đầu dẫn, syringe 100/391/118. * Kim đầu cong thoải 18G dài 80mm, cánh lớn màu xanh chắc chắn, dễ cầm khi chọc. * Catheter dài 915mm được làm từ nguyên liệu Polyether mềm an toàn, đầu cuối catheter đóng được đánh dấu màu xanh giúp nhận biết chắc chắn catheter đã được rút hoàn toàn khỏi người bệnh nhân, có 3 lỗ xa nhau giúp thuốc lan đều ra xung quanh, có đường cản quang ngầm * Đầu nối catheter rất chắc chắn khi đóng nghe được tiếng, hình chữ nhật và dẹp màu vàng * Lọc phẳng 0.2µm hydrophilic, lọc 2 chiều, khóa male và female luer lock, sử dụng tới 96h * Bơm tiêm giảm kháng lực LOR 10ml | Smiths/ Mexico | Bộ | 215200 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 1800
145 | G397 | Clip Polymer kẹp mạch máu, nội soi các cỡ. | Clip Polyme kẹp mạch máu, | Clip mạch máu polymer các cỡ: Cỡ M (màu xanh da trời - blue): Kích thước: 2mm*4mm. Cỡ ML (màu xanh lá cây - green): Kích thước: 3mm*8mm. Cỡ L (màu tím - violet): Kích thước: 7mm*10mm. Cỡ XL (màu vàng - gold): Kích thước: 9mm*12mm. - Kẹp làm từ chất liệu polymer, màu xanh lá cây - Cấu trúc bên trong chắc chắn sau khi kẹp (đã được cấp bản quyền). - Thích hợp với kìm mang kẹp hiện có. Hệ thống kẹp an toàn. Chống trượt và rạn vỡ | H&Surgical/ Hàn Quốc | Cái | 68500 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 290
146 | G398 | Clip titan kẹp mạch máu các cỡ | Clip cầm máu titanium các cỡ | 1- Dùng trong phẫu thuật kẹp mạch máu thay thế buộc chỉ trong một số trường hợp, rút ngắn thời gian phẫu thuật. 2- Kẹp mạch máu trước khi cắt rời mạch máu. 3- Nguyên liệu: Titanium | H&SURGICAL- Hàn Quốc | Cái | 25600 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 3900
147 | G401 | Điện cực tim | Điện cực tim | Điện cực đo tim nền xốp. * Thiết kế hình chữ nhật nền xốp, mềm mại. * Nút điện cực bằng vật liệu thép không gỉ, dẫn truyền tín hiệu tốt. * Gel dính keo Acrylate, có độ dính tốt. * Dùng trong đo điện tim chẩn đoán hoặc theo dõi liên tục. * Kích thước 3,7cm x 3,3cm. | Farum - Ba Lan | Cái | 1500 | LD Cty CPTM DP Việt Nam và Cty TNHH DP Quốc tế | 60610
148 | G403 | Giấy điện tim 6 cần | Giấy điện tim 6 cần | Kích thước 110mm*140mm*200sheets, chất liệu bằng giấy in nhiệt | Tele-paper/ Malaysia | Tập | 28530 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 1365
149 | G404 | Giấy in ảnh | Giấy in kết quả nội soi màu UPC-21S | Kích thước 90mm*100cm, chất liệu giấy trắng ảnh, ( 3 tập*80 tờ, 3 băng mực)/Hộp | Sony – Nhật Bản | Hộp | 2245000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 15
150 | G406 | Giấy in kết quả nội soi màu | Giấy in kết quả nội soi màu UPC-21S | Dùng cho các dòng máy in Sony; chất liệu giấy trắng ảnh, ( 3tập*80 tờ, 03 băng mực)/Hộp. Kích thước 90 x 100mm | Sony – Nhật Bản | Hộp | 2245000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 16
151 | G408 | Giấy in nhiệt | Giấy in nhiệt | Kích thước 50 x 3000 x 12mm, chất liệu bằng giấy trắng in nhiệt cho máy điện giải Ilyte | Tele-paper/ Malaysia | Cuộn | 11860 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 20
152 | G409 | Giấy in siêu âm | Giấy in siêu âm 110x20 | - Dùng cho các dòng máy in của hãng Sony - Dung lượng: 215 bản in cho mỗi cuộn. - Kích thước 110 mm × 20 m | Telepayper/ Malaysia | Cuộn | 114250 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 250
153 | G411 | Lamen xét nghiệm | Lamen kính | Bằng Thủy tinh đặc biệt tiêu chuẩn , dùng để soi bệnh phẩm qua kính hiển vi, không xước, không mốc truyền quang trung tính. Kích thước 22x40mm; 24x50mm | Jiangsu Huida, TQ | Cái | 445 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 14300
154 | G412 | Pass điện não | Pass điện não | Là chất lỏng dạng gel, dùng để tiếp xúc bệnh nhân qua điện cực của mấy điện não | Spes Medica/Ý | Pass | 620000 | Liên danh An phúc - Medicet | 26
155 | G413 | Thuốc hiện hãm | E.O.S DEV E.O.S. FIX | Bao gồm: 1. Hóa chất rửa phim hãm hình: Đóng gói: chai A (5 lít) + chai B (1.25 lít) Tỷ lệ nạp đầy lại: 300-600ml/m2 Một thùng pha được 2 x 25 lít (2 x 6,6 gal) thuốc hãm hình 2. Hóa chất rửa phim hiện hình: Đóng gói: chai A (5 lít) + chai B (0.25 lít) + chai C (0.5 lít) Tỷ lệ nạp đầy lại: 300-600ml/m2 Một thùng pha được 2 x 20 lít (2 x 5,28 gal) thuốc hiện hình | Agfa/Bỉ | Bộ | 845000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 40
156 | G419 | Filter tip 10ul | Đầu típ có lọc 10µl | Filter tip 10ul -Vật liệu: Polypropylene - Tiệt trùng, - Không bám dính hóa chất khi hút - Loại nhựa trong, có vạch chia thể tích, thể tích hút từ 0.1-10 µl | Corning-Mỹ | Chiếc | 2356 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 9000
157 | G420 | Filter tip 20ul | Đầu típ có lọc 20µl | Filter tip 20ul - Vật liệu: Polypropylene -Đầu côn có lọc, thể tích 20ul. Phù hợp với các loại pipet man thông dụng Đầu típ có độ bám dính thấp, - Không chứa độc tố gây sốt, nội độc tố - Đã khử trùng | Corning-Mỹ | Chiếc | 2356 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 9000
158 | G422 | Ống Nghiệm Chân Không Trisodium Citrate | Ống nghiệm máu chân không Citrate 3.2% 1.8ml | - Ống nghiệm nhựa 2 lớp với nhựa PET bên ngoài và nhựa PP bên trong. Kích thước 13*75mm. Ống nghiệm đã được hút chân không với thể tích mẫu là 1.8 ml - Hóa chất bên trong là Trisodium Citrate 0.109 mol/L - Nắp đậy ống nghiệm: nắp nhựa màu xanh dương bọc cao su. Màu nắp thay đổi tùy theo nhu cầu. | Henso Medical (Hangzhou), TQ | Ống | 1725 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 39000
159 | G423 | Ống Nghiệm Chân Không EDTA | Ống nghiệm máu chân không EDTA K3 4ml | "- Ống nghiệm nhựa PET. Kích thước 13*75 mm. Ống nghiệm đã được hút chân không với thể tích mẫu đến 4.0 ml. - Hóa chất bên trong là Ethylenediaminetetra Acid Dipotasium (EDTA - Nắp đậy ống nghiệm: nắp nhựa màu tím bọc cao su. Màu nắp thay đổi tùy theo nhu cầu. | Henso Medical (Hangzhou), TQ | Ống | 1650 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 208000
160 | G424 | Ống Nghiệm Chân Không Lithium Heparin | Ống nghiệm máu chân không Heparin 4ml | - Ống nghiệm nhựa PET. Kích thước 13*75 mm. Ống nghiệm đã được hút chân không với thể tích mẫu đến 4.0 ml. - Hóa chất bên trong là chất kháng đông Heparine Lithium. - Nắp đậy ống nghiệm: nắp nhựa màu xanh lá bọc cao su. Màu nắp thay đổi tùy theo nhu cầu. | Henso Medical (Hangzhou), TQ | Ống | 1725 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 208000
161 | G425 | Ống Nghiệm Chân Không Serum | Ống nghiệm máu chân không Serum 4ml | - Ống nghiệm nhựa PET. Kích thước 13*75 mm. Ống nghiệm đã được hút chân không với thể tích mẫu đến 4.0 ml. - Bên trong được tráng hóa chất giúp tiến trình đông máu diễn ra nhanh hơn. - Nắp đậy ống nghiệm: nắp nhựa màu đỏ bọc cao su. Màu nắp có thể thay đổi tùy theo nhu cầu. | Henso Medical (Hangzhou), TQ | Ống | 1655 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 1300
162 | G457 | Quả lọc thận nhân tạo | DIAPES HF BLS812SD: IBP4088 | • Chất liệu: Polyethersulfone • Hệ số siêu lọc Kuf: 51 • Diện tích màng: 1,2m2 • Thể tích mồi: 73ml • Tiệt trùng bằng hơi nước • Trọng lượng: 178g | Bellco- Italy | Quả | 458000 | Công ty CPDP Phú Thái | 600
163 | G458 | Quả lọc thận nhân tạo | Quả lọc máu 1.4 | • Chất liệu: Polyethersulfone • Hệ số siêu lọc Kuf: 26 • Diện tích màng: 1,4m2 • Thể tích mồi: 85ml • Tiệt trùng bằng hơi nước • Trọng lượng: 190g | Hospitech/ Malaysia | Quả | 275000 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 6000
164 | GB189.1 | Vít đa trục bước ren hình thang 6 cái/bộ | Vít đa trục bước ren hình thang 6 cái/bộ | Chất liệu bằng titanium.Vít có bước ren nghiêng theo dạng hình thang . Góc vát của đầu vít là 60 độ. Góc mở của vít đa trục là 50 độ. Đường kính các cỡ từ 4.5 đến 8.5 mm, chiều dài từ 25 đến 60mm. Bước ren của phần mặt trong mũ vít nghiêng 7 độ. Có thể phân biệt kích thước vít bằng màu sắc (Ø 4.5mm: vàng, Ø 5.5mm: xanh mây; Ø 6.5mm: màu xám, Ø 7.5mm: xanh lá; Ø 8.5mm: tím) | Synimed/ Pháp | Cái | 4300000 | Công ty TNHH DP và TBYT Anh Đức | 60
165 | GB189.2 | Ốc khóa trong dùng cho vít đơn trục và đa trục ren hình thang .6 cái/bộ | Ốc khóa trong dùng cho vít đơn trục và đa trục ren hình thang .6 cái/bộ | Chất liệu hợp kim titanium, thiết kế nhằm hạn chế tình trang xiết ốc lệch bước ren, đường kính ngoài 9.6mm, đường kính trong 7.9mm, chiều cao 5.1mm, sử dụng đồng bộ với tất cả các size vít lưng bằng cây bắt vít lục lăng | Synimed/ Pháp | Cái | 765000 | Công ty TNHH DP và TBYT Anh Đức | 60
166 | GB189.3 | Nẹp dọc thẳng 200mm 2 cái/bộ | Nẹp dọc thẳng 200mm 2 cái/bộ | Nẹp dọc thẳng 200mm được làm bởi chất liệu Titanium nguyên chất/ hợp kim Vitalium. - Đường kính 6.0mm. - Chiều dài:200mm | Synimed/ Pháp | Cái | 730000 | Công ty TNHH DP và TBYT Anh Đức | 20
167 | GB190.1 | Vít đơn trục bước ren hình thang. 2 cái/bộ | Vít đơn trục bước ren hình thang 2 cái/bộ CSS - 6.0 Pedicle Screw Standard Single Axial | Chất liệu bằng titanium. Bước ren trên thân vít được thiết kế theo công nghệ bước ren đôi, khoảng cách bước ren đôi là 5.3mm. Đầu mũi vít dài 15.5mm, đương fkính 14mm. Đường kính các cỡ từ 4.5 đến 7.5, chiều dài từ 20-60mm ( mỗi bước tăng 5mm) | Mediox/ Hungary | Cái | 3807000 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 20
168 | GB190.2 | Vít đa trục bước ren hình thang. 4 cái/bộ | Vít đa trục bước ren hình thang 4 cái/bộ CTS-6.0 Pedicle Screw Standard Multi Axial. | Chất liệu bằng titanium.Vít có bước ren nghiêng theo dạng hình thang . Góc vát của đầu vít là 60 độ. Góc mở của vít đa trục là 50 độ. Đường kính các cỡ từ 4.5 đến 8.5 mm, chiều dài từ 25 đến 60mm. Bước ren của phần mặt trong mũ vít nghiêng 7 độ. Có thể phân biệt kích thước vít bằng màu sắc (Ø 4.5mm: vàng, Ø 5.5mm: xanh mây; Ø 6.5mm: màu xám, Ø 7.5mm: xanh lá; Ø 8.5mm: tím). | Mediox/ Hungary | Cái | 4500000 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 40
169 | GB190.3 | Ốc khóa trong dùng cho vít đơn trục và đa trục ren hình thang. 6 cái/bộ | Ốc khóa trong dùng cho vít đơn trục và đa trục ren hình thang. 6 cái/bộ CTS -5.5 MIS Set Srew | Chất liệu hợp kim titanium, thiết kế nhằm hạn chế tình trang xiết ốc lệch bước ren, đường kính ngoài 9.6mm, đường kính trong 7.9mm, chiều cao 5.1mm, sử dụng đồng bộ với tất cả các size vít lưng bằng cây bắt vít lục lăng | Mediox/ Hungary | Cái | 945000 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 60
170 | GB190.4 | Nẹp nối ngang .1 cái/ bộ | Thanh nối ngang đa chiều 1 cái/ bộ CTS, CSS-6.0 Cross Link-B | Chất liệu Titanium.đồng bộ rod 6.0mm. Điều chỉnh được góc xoay (chuyển động đa trục ) và chiều dài thanh nối ngang từ 17/20/23/26mm; 29-31 mm;31-35 mm;35-39 mm;38-43 mm;42-51 mm;50-67 mm; 66- 99mm. | Mediox/ Hungary | Cái | 7020000 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 10
171 | GB190.5 | Nẹp dọc thẳng 480mm. 1cái/bộ | Thanh dọc dài 480mm. 1cái/bộ CTS;CSS - 6.0 Rod. | Nẹp dọc thẳng được làm bởi chất liệu Titanium nguyên chất/ hợp kim Vitalium. - Đường kính : 5.5mm. - Chiều dài:400-480mm | Mediox/ Hungary | Cái | 4500000 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 10
172 | GB191.1 | Miếng ghép đĩa đệm hình viên đạn (can thiệp được mọi hướng) 1 cái/ bộ | Miếng ghép đĩa đệm hình viên đạn (can thiệp được mọi hướng) 1 cái/ bộ | Hình dạng hình viên đạn Can thiệp được mọi hướng bất cứ vị trí nào , cả đường giữa. phẫu thuật PLIF, TLIF, mổ mở / mổ ít xâm lấn. Có điểm đánh dấu chắn bức xạ có thể nhìn được khi chụp Xquang. Kích thước: Cao: 6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/18mm; dài 20/25mm; góc ưỡn 0độ/4 độ, rộng 8/9/11mm. | Pioneer (RTI)/Mỹ | Cái | 11900000 | Công ty CP đầu tư Tuấn Ngọc Minh | 5
173 | GB191.2 | Vít đa trục bước ren hình thang 6 cái/bộ | Vít đa trục bước ren hình thang 6 cái/bộ | Chất liệu bằng titanium.Vít có bước ren nghiêng theo dạng hình thang . Góc vát của đầu vít là 60 độ. Góc mở của vít đa trục là 50 độ. Đường kính các cỡ từ 4.5 đến 8.5 mm, chiều dài từ 25 đến 60mm. Bước ren của phần mặt trong mũ vít nghiêng 7 độ. Có thể phân biệt kích thước vít bằng màu sắc (Ø 4.5mm: vàng, Ø 5.5mm: xanh mây; Ø 6.5mm: màu xám, Ø 7.5mm: xanh lá; Ø 8.5mm: tím). | Pioneer (RTI)/Mỹ | Cái | 4980000 | Công ty CP đầu tư Tuấn Ngọc Minh | 30
174 | GB191.3 | Ốc khóa trong dùng cho vít đơn trục và đa trục ren hình thang. 6 cái/bộ | Ốc khóa trong dùng cho vít đơn trục và đa trục ren hình thang. 6 cái/bộ | Chất liệu hợp kim titanium, thiết kế nhằm hạn chế tình trang xiết ốc lệch bước ren, đường kính ngoài 9.6mm, đường kính trong 7.9mm, chiều cao 5.1mm, sử dụng đồng bộ với tất cả các size vít lưng bằng cây bắt vít lục lăng | Pioneer (RTI)/Mỹ | Cái | 1040000 | Công ty CP đầu tư Tuấn Ngọc Minh | 30
175 | GB191.4 | Nẹp dọc thẳng 200mm. 1 cái/ bộ | Nẹp dọc thẳng 200mm. 1 cái/ bộ | Nẹp dọc thẳng được làm bởi chất liệu Titanium nguyên chất/ hợp kim Vitalium. - Đường kính : 6.0mm. - Chiều dài:200mm | Pioneer (RTI)/Mỹ | Cái | 2500000 | Công ty CP đầu tư Tuấn Ngọc Minh | 5
176 | GB196.1 | Lưỡi bào khớp đóng tiệt trùng các cỡ 01cái/bộ | Lưỡi bào khớp đóng tiệt trùng các cỡ 01cái/bộ | Đóng gói tiệt trùng,dùng 1 lần,các cỡ 2.0; 3.0; 3.5; 4.0; 4.2; 5.0; 5.5 mm.Đầu lưỡi bào bằng hợp kim không gỉ,chiều dài làm việc 130mm, đầu lưỡi 12 răng cưa sole, dải lưỡi 2 lớp, kết hợp vừa bào và hút. Sử dụng tương thích với thiết bị Sunergy Resection Console. | Arthrex/Mỹ | Cái | 5940000 | Công ty CP công nghệ y tế BMS | 50
177 | GB196.2 | Đầu đốt bằng sóng cầm máu, điều trị viêm gân 01 cái/bộ | Đầu đốt bằng sóng cầm máu, điều trị viêm gân 01 cái/bộ | Lưỡi cắt đốt ( dao radio) bằng sóng Radio loại bỏ sụn khớp thoái hóa , phẫu thuật ít xâm lấn trong cắt đốt và đông tụ mô trong nội soi khớp, lưỡi đốt có thể được kích hoạt bằng phím trực tiếp trên tay cầm. Đầu cong 90 độ để can thiệp và cắt xơ nhanh chóng, kiểm soát huyết tương, nhiều cổng để loại bỏ bọt nước hiệu quả. Dùng với máy đốt Radio chuyên dụng SynergyRF Console. | Arthrex/Taiwan | Cái | 8800000 | Công ty CP công nghệ y tế BMS | 50
178 | GB196.3 | Dây dẫn nước trong nội soi chạy bằng máy 01 cái /bộ | Dây dẫn nước trong nội soi chạy bằng máy 01 cái /bộ | Dẫn dịch bơm rửa ổ khớp, tương thích cho máy DualWave Arthroscopy Pump đã tiệt trùng, dùng 1 lần,, dài 250cm | Arthrex/Czech | Cái | 2400000 | Công ty CP công nghệ y tế BMS | 50
179 | GB196.4 | Vít cố định dây chằng chéo tự tiêu sinh học các cỡ 01 cái/bộ | Vít cố định dây chằng chéo tự tiêu sinh học các cỡ 01 cái/bộ | Vật liệu tự tiêu PLLA (Poly (L-Lactic Acid)). Kích thước: 7-8-9-10-11-12mmx28mm - có ren toàn phần, các cỡ: 6.5 - 8 mm x 28 mm/ 7.5- 9 mm x 28 mm/ 8.5- 10 mm x 28 mm/ 9.5- 11 mm x 28 mm- có ren toàn phần và đầu vít liền mũ chẹn. Cỡ 7-8-9-10x 23mm: ren toàn phần, có mũ chẹn, có kèm troca dẫn bắt vít; Cỡ 7.5 - 9 mm x 35 mm,8.5 - 10 mm x 35 mm,9.5- 11 mm x 35 mm;10.5- 12 mm x 35 mm: ren toàn phần; cỡ 8-9-10x20mm ren toàn phần, đầu vát. | Arthrex/Mỹ | Cái | 6350000 | Công ty CP công nghệ y tế BMS | 50
180 | GB196.5 | Vít treo cố định dây chằng chéo trên lồi cầu đùi tiệt trùng bằng tia Gamma 01cái/bộ | Vít treo cố định dây chằng chéo trên lồi cầu đùi tiệt trùng bằng tia Gamma 01cái/bộ | Vít dây chằng chốt dọc giữ mảnh ghép gân tiệt trùng bằng tia Gamma gồm 1 vít nút titan, 1vòng dây polyethylene terephthalate (PET). 2 sợi dây kéo polyethylene terephthalate. Chiều dài vòng dây 15/20/25/30/35/40mm. | Cousin Biotech/Pháp | Cái | 12000000 | Công ty CP công nghệ y tế BMS | 50
181 | GB201.1 | Nẹp nối ngang di động các cỡ | Nẹp nối ngang Polaris | Vật liệu titanium. Có 5 loại kích cỡ: XXS, XS, S, M, L. Chiều dài từ 16mm đến 75mm | Zimmer Biomet/ Mỹ | Cái | 7500000 | Công ty TNHH TBYT Danh | 10
182 | GB201.2 | Vít ốc khóa trong | Vít ốc khóa trong Polaris | Vật liệu Titanium. Với công nghệ cánh ren xoắn ốc, giúp chống trượt. | Zimmer Biomet/ Mỹ | Cái | 1000000 | Công ty TNHH TBYT Danh | 300
183 | GB202.1 | Nẹp dọc Titanium uốn sẵn | Nẹp dọc Polaris uốn sẵn | Vật liệu Titanium. Chiều dài từ 30mm đến 100mm, mỗi cỡ cách biệt 5mm chiều dài. | Zimmer Biomet/ Mỹ | Cái | 3200000 | Công ty TNHH TBYT Danh | 20
184 | GB202.2 | Vít trượt đa trục các cỡ | Vít trượt đa trục Polaris các cỡ | Vật liệu Titanium. Vít có 4 đường kính (mm): 5.5-6.5-7.5-8.5. Chiều dài vít từ 30mm đến 55mm, mỗi cỡ cách biệt 5mm chiều dài. Có thể phân biệt kích thước vít bằng màu sắc (mỗi đường kính 1 màu khác nhau). Có mũ vít để nắn chỉnh trượt. | Zimmer Biomet/ Mỹ | Cái | 7000000 | Công ty TNHH TBYT Danh | 120
185 | GB206.1 | Lưỡi bào khớp đóng tiệt trùng các cỡ 01cái/bộ | Lưỡi bào khớp đóng tiệt trùng các cỡ 01cái/bộ | Lưỡi bào đóng gói tiệt trùng, dùng 1 lần, các cỡ: 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5mm, chiều dài làm việc 125mm, đầu lưỡi 10 răng cưa đối xứng, dải lưỡi 2 lớp, kết hợp vừa bào và hút, . | Arthrex/Mỹ | Cái | 5940000 | Công ty CP công nghệ y tế BMS | 50
186 | GB206.2 | Đầu đốt bằng sóng cầm máu, điều trị viêm gân (dao radio) 01 Cái/Bộ | Đầu đốt bằng sóng cầm máu, điều trị viêm gân (dao radio) 01 Cái/Bộ | Lưỡi cắt đốt ( dao radio) bằng sóng Radio frequence Coolcut loại bỏ sụn khớp thoái hóa , phẫu thuật ít xâm lấn trong cắt đốt và đông tụ mô trong nội soi khớp, lưỡi đốt có thể được kích hoạt bằng phím trực tiếp trên tay cầm. Đầu cong 90 độ để can thiệp và cắt xơ nhanh chóng, kiểm soát huyết tương,nhiều cổng để loại bỏ bọt nước hiệu quả. | Arthrex/Taiwan | Cái | 8800000 | Công ty CP công nghệ y tế BMS | 50
187 | GB206.3 | Dây dẫn nước trong nội soi chạy bằng máy 01 cái /bộ | Dây dẫn nước trong nội soi chạy bằng máy 01 cái /bộ | Dẫn dịch bơm rửa ổ khớp, đã tiệt trùng, dùng 1 lần,, dài 250cm | Arthrex/Czech | Cái | 2400000 | Công ty CP công nghệ y tế BMS | 50
188 | GB206.4 | Vít dây chằng giữ mảnh ghép gân, có thể điều chỉnh chiều dài 01Cái/Bộ | Vít dây chằng giữ mảnh ghép gân, có thể điều chỉnh chiều dài 01Cái/Bộ | Chất liệu: Polyester và titanium.Nút khóa Titanium (Ti-6AL-4V) cao 1.5mm, rộng 3.4mm, dài 13mm-khoảng cách giữa hai mắt 3.48mm, chỉ khâu hỗn hợp polyme được bện lại: chất liệu từ polyester và UHMWPE, không lõi, vòng day dài 60mm,Chiều dài mối nối 11mm. Vít treo .- Tạo độ căng tối đa cho mảng ghép gân, không gây xoắn, đứt cho mảng ghép gân.- Cho phép gân lấp đầy trong các đường hầm đặc biệt thích hợp trong các trường hợp đường hầm ngắn;- Hệ thống 4 điểm khóa không thắt nút giúp chống xoắn, tăng khả năng tải trọng cho dây treo.có thể điều chỉnh chiều dài | Arthrex/Mỹ | Cái | 14700000 | Công ty CP công nghệ y tế BMS | 50
189 | GB206.5 | Vít treo cố định dây chằng chéo trên lồi cầu đùi tiệt trùng bằng tia Gamma 01cái/bộ | Vít treo cố định dây chằng chéo trên lồi cầu đùi tiệt trùng bằng tia Gamma 01cái/bộ | Vít dây chằng chốt dọc giữ mảnh ghép gân tiệt trùng bằng tia Gamma gồm 1 vít nút titan, 1vòng dây polyethylene terephthalate (PET). 2 sợi dây kéo polyethylene terephthalate. Chiều dài vòng dây 15/20/25/30/35/40mm; | Cousin Biotech/Pháp | Cái | 12000000 | Công ty CP công nghệ y tế BMS | 50
190 | GB206.6 | Chỉ siêu bền 01 Sợi/Bộ | Chỉ siêu bền 01 Sợi/Bộ | Chỉ làm bằng chất liệu polyester. Thân chỉ có đánh dấu để dễ dàng quan sát. Chỉ dài 38 inches liền kim 26,5mm hình dạng 1/2 vòng tròn. Số vòng chịu lực không đứt 1.000.000 vòng. | Arthrex/Mỹ | Sợi | 2250000 | Công ty CP công nghệ y tế BMS | 50
191 | GB206.7 | Mũi khoan đường hầm tự động điều chỉnh. 01 Cái/Bộ | Mũi khoan đường hầm tự động điều chỉnh. 01 Cái/Bộ | Mũi khoan đường hầm có mấu lật ở đầu để khoan ngược lại. Vừa dẫn đường và có chức năng khoan, Đường kính từ 6/6.5/7/7.5/8/8.5/9/9.5/10/ 10.5/11/11.5/12/13mm. Có nút bấm trên tay cầm điều chỉnh lật đầu mũi khoan. | Arthrex/Mỹ | Cái | 4950000 | Công ty CP công nghệ y tế BMS | 50
192 | GB207.2 | Đầu đốt bằng sóng cầm máu, điều trị viêm gân 01 cái/bộ | Đầu đốt bằng sóng cầm máu, điều trị viêm gân 01 cái/bộ | Lưỡi cắt đốt ( dao radio) bằng sóng Radio frequence Coolcut loại bỏ sụn khớp thoái hóa , phẫu thuật ít xâm lấn trong cắt đốt và đông tụ mô trong nội soi khớp, lưỡi đốt có thể được kích hoạt bằng phím trực tiếp trên tay cầm. Đầu cong 90 độ để can thiệp và cắt xơ nhanh chóng, kiểm soát huyết tương, nhiều cổng để loại bỏ bọt nước hiệu quả. | Arthrex/Taiwan | Cái | 8800000 | Công ty CP công nghệ y tế BMS | 50
193 | GB207.3 | Dây dẫn nước trong nội soi chạy bằng máy 01cái/bộ | Dây dẫn nước trong nội soi chạy bằng máy 01cái/bộ | Dẫn dịch bơm rửa ổ khớp, đã tiệt trùng, dùng 1 lần, chất liệu UHMWPE, dài 250cm | Arthrex/Czech | Cái | 2400000 | Công ty CP công nghệ y tế BMS | 50
194 | GB208.1 | Vít cuống dài đk 5.5, 6.5, 7.5mm dài 30-60mm (mỗi bước tăng 5mm) 6-8 cái /bộ | Vít cuống dài đk 5.5, 6.5, 7.5mm dài 30-60mm (mỗi bước tăng 5mm) 6-8 cái /bộ | Vít cuống dài chất liệu titanium, đk 5.5, 6.5, 7.5mm dài 30-60mm (mỗi bước tăng 5mm). Góc vát của đầu vít là 60 độ. | Pioneer (RTI)/Mỹ | Cái | 8400000 | Công ty CP đầu tư Tuấn Ngọc Minh | 40
195 | GB208.2 | vít khóa dùng với vít cuống dài 6-8 cái/bộ | vít khóa dùng với vít cuống dài 6-8 cái/bộ | Chất liệu hợp kim titanium, thiết kế nhằm hạn chế tình trang xiết ốc lệch bước ren, đường kính ngoài 9.6mm, đường kính trong 7.9mm, chiều cao 5.1mm, sử dụng đồng bộ với tất cả các size vít lưng bằng cây bắt vít lục lăng. | Pioneer (RTI)/Mỹ | Cái | 1150000 | Công ty CP đầu tư Tuấn Ngọc Minh | 40
196 | GB208.3 | Nẹp dọc uốn sẵn bắt qua da 2 cái/bộ | Nẹp dọc uốn sẵn bắt qua da 2 cái/bộ | Sử dụng đồng bộ vơi vít cuống dài và Vít Khóa | Pioneer (RTI)/Mỹ | Cái | 5750000 | Công ty CP đầu tư Tuấn Ngọc Minh | 10
197 | GB208.4 | Miếng ghép đĩa đệm lưng loại thẳng dùng trong mổ ít xâm lấn 01 Cái/Bộ | Miếng ghép đĩa đệm lưng loại thẳng dùng trong mổ ít xâm lấn 01 Cái/Bộ | dùng đồng bộ với vít cuống dài, vít khóa và nẹp dọc uốn sẵn | Pioneer (RTI)/Mỹ | Cái | 13200000 | Công ty CP đầu tư Tuấn Ngọc Minh | 5
198 | GB342.1 | Bột khô đậm đặc chạy thận nhân tạo | Bột khô đậm đặc chạy thận nhân tạo Granudial AF15 | - Na+ mmol/L: 138.00 - K+ mmol/L: 2.00 - Ca++ mmol/L: 1.75 - Mg++ mmol/L: 0.50 - Cl_ mmol/L: 106.50 - HCO__ mmol/L: 32.00 - Acetate_ mmol/L: 6.00 | Fresenius Medical care/ Đức | Ca / 847gr | 69700 | Liên danh Hà Nội - Thanh Dược | 80000
199 | GB342.2 | Bột khô đậm đặc chạy thận nhân tạo | Bột khô đậm đặc chạy thận nhân tạo Granudial BI84 | - Na+ mmol/L: 1000 - HCO- mmol/L: 1000 | Fresenius Medical care/ Đức | Ca / 373gr | 51600 | Liên danh Hà Nội - Thanh Dược | 80000
200 | GB343.1 | Vít treo cố định dây chằng chéo các cỡ 01 Cái/Bộ | Vít treo cố định dây chằng chéo các cỡ 01 Cái/Bộ | Vít làm từ chất liệu: PLLA-PDLLA lactic acid copolymer, 45% 4 Silicium) các cỡ: 7/8/9/10 dài 23mm, 28 mm. Tiệt trùng bằng tia Gamma | Arthrex/Mỹ | Cái | 5000000 | Công ty CP công nghệ y tế BMS | 500
201 | GB343.2 | Vít cố định mâm chày tự tiêu đường kính các cỡ 01 Cái/Bộ | Vít cố định mâm chày tự tiêu đường kính các cỡ 01 Cái/Bộ | Vít cố định dây chằng chéo tự tiêu chất liệu PLA 100% đường kính 7,8,9,10,11 mm và chiều dài 24mm, 30mm, 35 mm, đầu dạng tròn. | Arthrex/Mỹ | Cái | 5000000 | Công ty CP công nghệ y tế BMS | 500
202 | GB343.3 | Lưỡi bào khớp đường kính các cỡ 01 Cái/Bộ | Lưỡi bào khớp đường kính các cỡ 01 Cái/Bộ | Kiểu lưỡi incisor đường kính từ 2.5, 3.4, 4.2 đến 5.5mm chiều dài 130mm, | Arthrex/Mỹ | Cái | 5000000 | Công ty CP công nghệ y tế BMS | 500
203 | GB343.4 | Lưỡi cắt đốt bằng sóng radio 01 Cái/Bộ | Lưỡi cắt đốt bằng sóng radio 01 Cái/Bộ | Loại lưỡi cắt đốt có chức năng cầm máu bằng sóng Radio có dây hút dịch, đầu lưỡi bọc ceramic đường kính đầu đốt: 1.8 mm; 2.4 mm và 3.3 mm, cong 60 và 90 phù hợp với tất cả các loại dao mổ sử dụng sóng RF | Arthrex/Taiwan | Cái | 7200000 | Công ty CP công nghệ y tế BMS | 500
204 | GB349.1 | Vít đa trục 01 Cái/Bộ | Vít đa trục | Vật liệu Titanium. Vít có 6 đường kính (mm): 4.0- 4.75-5.5-6.5-7.5-8.5. Chiều dài vít từ 20mm đến 55mm, mỗi cỡ cách biệt 5mm chiều dài. Có thể phân biệt kích thước vít bằng màu sắc (mỗi đường kính 1 màu khác nhau). Góc nghiêng giữa thân vít và mũ vít là 28 độ giúp bắt vít dễ dàng | Norm/ Thổ Nhĩ Kỳ | Cái | 4800000 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 180
205 | GB349.2 | Vít ốc khóa trong 01 Cái/Bộ | Vít ốc khóa trong | Vật liệu Titanium. Với công nghệ cánh ren xoắn ốc, giúp chống trượt. Ốc khóa trong tự bẻ gãy khi vặn đủ lực. | Norm/ Thổ Nhĩ Kỳ | Cái | 1100000 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 180
206 | GB349.3 | Thanh dọc 01 Cái/Bộ | Thanh dọc | Vật liệu hợp kimTitanium. Chiều dài 510mm. | Norm/ Thổ Nhĩ Kỳ | Cái | 420000 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 30
207 | GB351.1 | Nẹp cổ trước hai tầng | Nẹp cột sống cổ lối trước hai tầng Anterior Cervical Plate | Nẹp cổ trước hai tầng ,Làm bằng hợp kim TMZF (Beta Tianium Alloy) có thành phần cấu tạo từ Ti-12Mo-6Zr-2Fe Khả năng chịu lực > 20 % so với hợp kim titan thường (T1-6AL-4V).Nẹp có lỗ tự khóa trên thân, dài 24-46mm | Mediox/ Hungary | Cái | 7785000 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 100
208 | GB351.2 | Vít cổ trước; 10 cái/bộ | Vít cột sống lối trước 10 cái/bộ Variable Angle Screw | Vít cổ trước , Vís có các loại đường kính 4.0 và 4.5 mm với chiều dài từ 10 đến 22mm (mỗi cỡ tăng 2mm), dùng với nẹp có lỗ tự khóa | Mediox/ Hungary | Cái | 738000 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 100
209 | GB353.1 | Vít cố định dây chằng chéo Tự tiêu dùng cho nội soi khớp gối các loại, các cỡ | Vít xương cố định dây chằng chéo Tự tiêu Bio dùng cho nội soi khớp gối các loại, các cỡ | Vít cố định dây chằng chéo Tự tiêu, Vật liệu: Poly (L-Lactic Acid). Dễ dàng loại bỏ khi phẫu thuật lần 2, có thể khoan qua vít. Kích thước: 7x25, 8x25, 9x25, 7x30, 8x30, 9x30, 10x 30mm. | Conmed - Mỹ | Cái | 6000000 | Công ty TNHH TBYT Danh | 30
210 | GB353.2 | Vít cố định dây chằng chéo tự tiêu kích thích mọc xương dùng cho nội soi khớp gối các cỡ. | Vít xương cố định dây chằng chéo tự tiêu kích thích mọc xương Genesys Matryx dùng cho nội soi khớp gối các cỡ. | Vít cố định dây chằng chéo tự tiêu kích thích mọc xương, Đặc tính: giúp xương phát triển vào trong vít. Kích thước: (5.5x20mm, 5.5x 25mm, 5.5x30mm, 6x25mm, 6x30mm, 7 x 25mm; 8x25mm; 9x25mm; 7x30mm; 8x30mm; 9x30mm) | Conmed - Mỹ | Cái | 7900000 | Công ty TNHH TBYT Danh | 100
211 | GB353.3 | Vít treo gân dùng cho nội soi khớp gối các cỡ | Vít treo chốt giữ mảnh ghép gân dùng cho nội soi khớp gối các cỡ | Vít treo gân dùng cho nội soi khớp gối , Vật liệu: Vít neo bằng vật liệu Titan. Vòng lặp thiết kế khép kín, Có 2 chỉ kéo được gắn sẵn, màu trắng và xanh. Kích thước neo: đường kính 4,5mm, dài 13.5mm, Kích thước vòng lặp dài: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 mm, | Conmed - Mỹ | Cái | 9500000 | Công ty TNHH TBYT Danh | 100
212 | GB353.4 | Chỉ siêu bền ( tép 2 sợi) | Chỉ khâu phẫu thuật không tiêu siêu bền ( tép 2 sợi) | Chỉ siêu bền liền kim số 2, 1 sợi màu trắng, 1 sợi màu trắng xanh Coban Kích thước kim: C-2.5", Độ dài chỉ: 40" | Teleflex - Mexico | Cái | 1500000 | Công ty TNHH TBYT Danh | 50
213 | GB353.5 | Lưỡi bào khớp, các cỡ đường kính | Lưỡi bào khớp, các cỡ đường kính | Đường kính 3.5mm, 4.2mm, 4.8mm, 5.5mm chiều dài làm việc: 13 cm. | Conmed - Mỹ | Cái | 6000000 | Công ty TNHH TBYT Danh | 100
214 | GB353.6 | Dây dẫn nước trong nội soi chạy bằng máy | Dây dẫn nước bằng nhựa dùng trong nội soi chạy bằng máy | Có 2 đầu nước vào ra riêng biệt. Sử dụng với máy bơm 10K | Conmed - Mexico | Cái | 2500000 | Công ty TNHH TBYT Danh | 100
215 | GB353.7 | Lưỡi bào khớp bằng sóng Radio Đường kính lưỡi 3,75mm, góc cong 90 độ | Lưỡi bào khớp, cắt đốt bằng sóng Radio Đường kính lưỡi 3,75mm, góc cong 90 độ | Cắt đốt bằng sóng Radio frequency, Có đầu dây hút nước ra. Đường kính lưỡi 3,75mm, góc cong 90 độ Ứng dụng: Cắt đốt kèm hút dịch, cắt bỏ có kiểm soát và nhanh chóng dây chằng, mô mềm bằng cách sử dụng sóng radio để tạo dòng plasma. Đầu đốt còn có tác dụng loại bỏ bong bóng nước, hút mạnh các mô nhỏ và dị vật vào đầu điện cực. | Conmed - Mỹ | Cái | 9000000 | Công ty TNHH TBYT Danh | 100
216 | GB354.1 | Lưỡi bào khớp bằng sóng Radio Đường kính lưỡi 3,75mm, góc cong 90 độ; 01 Cái/Bộ | Lưỡi bào khớp, cắt đốt bằng sóng Radio Đường kính lưỡi 3,75mm, góc cong 90 độ | Cắt đốt bằng sóng Radio frequency, Có đầu dây hút nước ra. Đường kính lưỡi 3,75mm, góc cong 90 độ Ứng dụng: Cắt đốt kèm hút dịch, cắt bỏ có kiểm soát và nhanh chóng dây chằng, mô mềm bằng cách sử dụng sóng radio để tạo dòng plasma. Đầu đốt còn có tác dụng loại bỏ bong bóng nước, hút mạnh các mô nhỏ và dị vật vào đầu điện cực, | Conmed - Mỹ | Cái | 9000000 | Công ty TNHH TBYT Danh | 30
217 | GB354.2 | Lưỡi bào khớp, các cỡ đường kính 3.5mm, 4.2mm, 4.8mm, 5.5mm chiều dài làm việc: 13 cm; 01 Cái/Bộ | Lưỡi bào khớp, các cỡ đường kính 3.5mm, 4.2mm, 4.8mm, 5.5mm chiều dài làm việc: 13 cm; 01 Cái/Bộ | Đường kính 3.5mm, 4.2mm, 4.8mm, 5.5mm chiều dài làm việc: 13 cm. Tốc độ vòng quay của lưỡi bào tối da là 6000 vòng/ phút. Lưỡi cắt tối ưu cho việc tích cực loại bỏ mô mềm và phần gốc còn lại của dây chằng chéo trước | Conmed - Mỹ | Cái | 6000000 | Công ty TNHH TBYT Danh | 30
218 | GB354.3 | Dây dẫn nước cho nội soi chạy bằng máy; 01 Cái/Bộ | Dây dẫn nước bằng nhựa dùng trong nội soi chạy bằng máy | Có 2 đầu nước vào ra riêng biệt. Sử dụng với máy bơm 10K | Conmed - Mexico | Cái | 2500000 | Công ty TNHH TBYT Danh | 30
219 | GB355.1 | Lưỡi bào khớp bằng sóng Radio Đường kính lưỡi 3,75mm, góc cong 90 độ, 01 Cái/Bộ | Lưỡi bào khớp, cắt đốt bằng sóng Radio Đường kính lưỡi 3,75mm, góc cong 90 độ | Cắt đốt bằng sóng Radio frequency, Có đầu dây hút nước ra. Đường kính lưỡi 3,75mm, góc cong 90 độ Ứng dụng: Cắt đốt kèm hút dịch, cắt bỏ có kiểm soát và nhanh chóng dây chằng, mô mềm bằng cách sử dụng sóng radio để tạo dòng plasma. Đầu đốt còn có tác dụng loại bỏ bong bóng nước, hút mạnh các mô nhỏ và dị vật vào đầu điện cực, | Conmed - Mỹ | Cái | 9000000 | Công ty TNHH TBYT Danh | 30
220 | GB355.2 | Lưỡi bào khớp, các cỡ đường kính 3.5mm, 4.2mm, 4.8mm, 5.5mm chiều dài làm việc: 13 cm, 01 Cái/Bộ | Lưỡi bào khớp, các cỡ đường kính 3.5mm, 4.2mm, 4.8mm, 5.5mm chiều dài làm việc: 13 cm; 01 Cái/Bộ | Đường kính 3.5mm, 4.2mm, 4.8mm, 5.5mm chiều dài làm việc: 13 cm. Tốc độ vòng quay của lưỡi bào tối da là 6000 vòng/ phút. Lưỡi cắt tối ưu cho việc tích cực loại bỏ mô mềm và phần gốc còn lại của dây chằng chéo trước | Conmed - Mỹ | Cái | 6000000 | Công ty TNHH TBYT Danh | 30
221 | GB355.3 | Dây dẫn nước cho nội soi chạy bằng máy; 01 Cái/Bộ | Dây dẫn nước bằng nhựa dùng trong nội soi chạy bằng máy | Có 2 đầu nước vào ra riêng biệt. Sử dụng với máy bơm 10K | Conmed - Mexico | Cái | 2500000 | Công ty TNHH TBYT Danh | 30
222 | GB355.4 | Vít dây chằng chéo tự tiêu: 01 Cái/Bộ | Vít xương cố định dây chằng chéo Tự tiêu Bio dùng cho nội soi khớp gối các loại, các cỡ | Vít cố định dây chằng chéo Tự tiêu BioScrew, Vật liệu: Poly (L-Lactic Acid). Dễ dàng loại bỏ khi phẫu thuật lần 2, có thể khoan qua vít. Kích thước: 7x25, 8x25, 9x25, 7x30, 8x30, 9x30, 10x 30mm | Conmed - Mỹ | Cái | 6000000 | Công ty TNHH TBYT Danh | 30
223 | GB355.5 | Vít treo gân; 01Cái/Bộ | Vít treo chốt giữ mảnh ghép gân dùng cho nội soi khớp gối các cỡ | Vít treo gân dùng cho nội soi khớp gối , Vật liệu: Vít neo bằng vật liệu Titan. Vòng lặp thiết kế khép kín, . Có 2 chỉ kéo được gắn sẵn, màu trắng và xanh. Kích thước neo: đường kính 4,5mm, dài 13.5mm, Kích thước vòng lặp dài: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 mm, | Conmed - Mỹ | Cái | 9500000 | Công ty TNHH TBYT Danh | 30
224 | GB356.1 | Lưỡi bào khớp bằng sóng Radio Đường kính lưỡi 3,75mm, góc cong 90 độ; 01 Cái/Bộ | Lưỡi bào khớp, cắt đốt bằng sóng Radio Đường kính lưỡi 3,75mm, góc cong 90 độ | Cắt đốt bằng sóng Radio frequency, Có đầu dây hút nước ra. Đường kính lưỡi 3,75mm, góc cong 90 độ Ứng dụng: Cắt đốt kèm hút dịch, cắt bỏ có kiểm soát và nhanh chóng dây chằng, mô mềm bằng cách sử dụng sóng radio để tạo dòng plasma. Đầu đốt còn có tác dụng loại bỏ bong bóng nước, hút mạnh các mô nhỏ và dị vật vào đầu điện cực, | Conmed - Mỹ | Cái | 9000000 | Công ty TNHH TBYT Danh | 160
225 | GB356.2 | Lưỡi bào khớp, các cỡ đường kính 3.5mm, 4.2mm, 4.8mm, 5.5mm chiều dài làm việc: 13 cm; 01 Cái/Bộ | Lưỡi bào khớp, các cỡ đường kính 3.5mm, 4.2mm, 4.8mm, 5.5mm chiều dài làm việc: 13 cm; 01 Cái/Bộ | Đường kính 3.5mm, 4.2mm, 4.8mm, 5.5mm chiều dài làm việc: 13 cm. Tốc độ vòng quay của lưỡi bào tối da là 6000 vòng/ phút. Lưỡi cắt tối ưu cho việc tích cực loại bỏ mô mềm và phần gốc còn lại của dây chằng chéo trước | Conmed - Mỹ | Cái | 6000000 | Công ty TNHH TBYT Danh | 160
226 | GB356.3 | Dây dẫn nước cho nội soi chạy bằng máy; 01 Cái/Bộ | Dây dẫn nước bằng nhựa dùng trong nội soi chạy bằng máy | Có 2 đầu nước vào ra riêng biệt. Sử dụng với máy bơm 10K | Conmed - Mexico | Cái | 2500000 | Công ty TNHH TBYT Danh | 160
227 | GB356.4 | Vít cố định dây chằng chéo tự tiêu kích thích mọc xương dùng cho nội soi khớp gối ; 01 Cái/Bộ | Vít xương cố định dây chằng chéo tự tiêu kích thích mọc xương Genesys Matryx dùng cho nội soi khớp gối các cỡ. | Vít cố định dây chằng chéo tự tiêu kích thích mọc xương, Đặc tính: giúp xương phát triển vào trong vít. Kích thước: (5.5x20mm, 5.5x 25mm, 5.5x30mm, 6x25mm, 6x30mm, 7 x 25mm; 8x25mm; 9x25mm; 7x30mm; 8x30mm; 9x30mm) | Conmed - Mỹ | Cái | 7900000 | Công ty TNHH TBYT Danh | 160
228 | GB356.5 | Vít treo gân ; 01 Cái/Bộ | Vít treo chốt giữ mảnh ghép gân dùng cho nội soi khớp gối các cỡ | Vít treo gân dùng cho nội soi khớp gối , Vật liệu: Vít neo bằng vật liệu Titan. Vòng lặp thiết kế khép kín, Có 2 chỉ kéo được gắn sẵn, màu trắng và xanh. Kích thước neo: đường kính 4,5mm, dài 13.5mm, Kích thước vòng lặp dài: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 mm, | Conmed - Mỹ | Cái | 9500000 | Công ty TNHH TBYT Danh | 160
229 | GB361.1 | Nẹp khóa xương gót các cỡ 01 Cái/Bộ | Nẹp khóa xương gót 01 Cái/Bộ | Hình mắt xích cong chữ S, có từ 6 đến 8 lỗ, dài từ 81 đến 109mm. Và loại nẹp khóa xương đòn có móc, chiều sâu móc từ 10mm đến 18mm, nẹp dày 3mm - 4mm, có từ 3 đến 8 lỗ. Sử dụng vít khóa đường kính 3.5mm. , chất liệu thép không gỉ | Mikromed/Ba Lan | cái | 5800000 | Công ty TNHH TBYT Danh | 5
230 | GB361.2 | Vít khóa 2.4, 2.7, 3.5 các cỡ 08 Cái/Bộ | Vít khóa 2.4, 2.7, 3.5 các cỡ 08 Cái/Bộ | Đối với vít khóa đường kính 3.5mm: Đường kính mũ vít là 6mm, đường kính thân vít 3.5mm, dài từ 10 đến 60mm. Cổ mũ vít có ren, chất liệu thép không gỉ. Tương thích đồng bộ với nẹp khóa. | Mikromed/Ba Lan | cái | 400000 | Công ty TNHH TBYT Danh | 40
231 | GB371.1 | Nẹp thẳng 4 lỗ; dày 1mm | Nẹp thẳng 4 lỗ; dày 1mm | Bộ nẹp thẳng 4 lỗ, dày 1mm. Dùng trong phẫu thuật Hàm mặt - Sọ não, chất liệu Titanium nguyên chất, không gây kích ứng với cơ thể, khoảng cách lỗ 5mm, lỗ bắt vít chìm khớp với mũ vít tránh nhô lên hay tụt xuống. | Rebstock Instruments GmbH/ Đức | Cái | 495000 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 30
232 | GB371.2 | vít mini titan 2.0x6mm; 4 cái/ bộ | vít mini titan 2.0x6mm; 4 cái/ bộ | vít mini titan 2.0x6mm tự khoan, tự taro. tương thích nẹp cùng loại. phù hợp với tuốc nơ vít cùng loại tránh rơi vít khi dùng. | Rebstock Instruments GmbH/ Đức | Cái | 198000 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 120
233 | GB372.1 | Nẹp thẳng 6 lỗ; dày 1mm | Nẹp thẳng 6 lỗ; dày 1mm | Bộ nẹp thẳng 6 lỗ, dày 1mm. Dùng trong phẫu thuật Hàm mặt - Sọ não, chất liệu Titanium nguyên chất, không gây kích ứng với cơ thể, khoảng cách lỗ 5mm, lỗ bắt vít chìm khớp với mũ vít tránh nhô lên hay tụt xuống. | Rebstock Instruments GmbH/ Đức | Cái | 468000 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 30
234 | GB372.2 | vít mini titan 2.0x6mm; 6 cái/ bộ | vít mini titan 2.0x6mm; 6 cái/ bộ | vít mini titan 2.0x6mm tự khoan, tự taro. tương thích nẹp cùng loại. phù hợp với tuốc nơ vít cùng loại tránh rơi vít khi dùng. | Rebstock Instruments GmbH/ Đức | Cái | 198000 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 180
|  | #N/A | [6 empty] | 162724928961

## VN
DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ TRÚNG THẦU NHÓM VN (LẦN 1)
STT | Mã VTYT | Tên vật tư y tế mời thầu | Tên vật tư y tế trúng thầu | Đặc tính, thông số kỹ thuật | Hãng/ Nước sản xuất | Đơn vị tính | Giá trúng thầu | Nhà thầu trúng thầu | ĐK Tỉnh
1 | V2 | Bông hút nước y tế | Bông y tế | Bông hút nước y tế 1kg. 100% bông xơ thiên nhiên, xơ bông cấu trúc đơn bào, thành phần chính CELLULOSE, Bông xốp, mềm mại, thấm hút cực nhanh * Chỉ tiêu chất lượng (nhằm không gây kích ứng da): 1/ Chất hoạt động bề mặt < 2mm 2/ Giới hạn acid - kiềm (pH): Không màu 3/ Các sợi khác: Không có sợi nào nhuộm màu 4/ Chất màu chiết được: Dung dịch màu trắng đến vàng nhạt 5/ Chất tan trong ether: không quá 0.5% KL 6/ Chất tan trong nước: Không quá 0.5% KL 7/ Mất khối lượng do sấy khô: không quá 8% KL 8/ Tro sulfat: Không quá 0.4% KL 9/ Tốc độ thấm hút: ≤8.0 giây | An Lành - Việt Nam | Kg | 112680 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 2000
2 | V3 | Bông mỡ | Bông y tế không thấm nước | Bông mỡ 1kg. 100% bông xơ thiên nhiên bông không hút nước, màu trắng ngà của bông xơ, Bông xốp, mềm , mịn. | Hiệp Hưng/ Việt Nam | Kg | 122500 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 15
3 | V6 | Dung dịch phun khử trùng nhanh các bề mặt | ASI-SPRAY | Thành phần: 0.05%kl/tt Didecyl dimethyl ammonium Chloride. Cùng với chất hoạt động bề mặt: C8-16 fatty alcohol glucoside, Lauryl Alcohol Ethoxylates, Polysaccharides. Có tác dụng diệt khuẩn hoàn toàn đối với các vi khuẩn như: S.aureus, P.aeruginosa, S.flexneri, C.albicans, B.Subtilis, M.tuberculosis sau thời gian tiếp xúc 10 phút. . | Asimec/ Việt Nam | Lít | 121200 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 50
4 | V7 | Dung dịch cồn rửa tay khử khuẩn nhanh chứa chất bảo vệ và dưỡng da | ASI-RUB | Thành phần: 75%tt/tt Ethanol, 8%tt/tt Isopropyl Alcohol, 0.5%tt/tt Chlorhexidine Digluconate. Chất giữ ẩm: Glycerine, Vitamin E. Có tác dụng diệt khuẩn hoàn toàn đối với các vi khuẩn như: S.aureus, P.aeruginosa, S.flexneri, C.albicans, B.Subtilis trong thời gian 30 giây và M.tuberculosis sau thời gian tiếp xúc 1 phút. Dung tích <1000ml. | Asimec/ Việt Nam | ML | 147 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 10200
5 | V11 | Dung dịch rửa tay sát khuẩn dùng trong khám bệnh, thực hiện phẫu thuật, thủ thuật, xét nghiệm các loại dạng GEL | ALFASEPT HANDGEL | Ethanol 45%, Isopropanol 30% Ortho phenyl phenol: 0.15% Chất tạo gel Chất giữ ẩm: Glycerine, Myristil alcohol. Polysaccharides. Dung tích ≥ 1 lit | Lavitec/ Việt Nam | Lít | 97850 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 100
6 | V12 | Dung dịch rửa tay sát khuẩn trong phẫu thuật, rửa tay thường quy. | ASI-KILLWASH | Thành phần: 2%kl/kl Chlorhexidine Digluconate. Chất giữ ẩm: Glycerine, Vitamin E, PEG-7 Glyceryl Cocoate. Cùng với chất hoạt động bề mặt: C8-16 fatty alcohol glucoside, Lauryl Alcohol Ethoxylates, CDE, CAB. Polysaccharides. Có tác dụng diệt khuẩn hoàn toàn đối với các vi khuẩn như: S.aureus, P.aeruginosa, S.flexneri trong thời gian 3 phút và C.albicans, M.tuberculosis, B.Subtilis sau thời gian tiếp xúc 5 phút. Dung tích < 1000ml. | Asimec/ Việt Nam | ML | 114 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 70000
7 | V15 | Dung dịch rửa tay phẫu thuật | ASI-SCRUB | Thành phần: 4%kl/kl Chlorhexidine Digluconate. Chất giữ ẩm: Glycerine, Vitamin E, PEG-7 Glyceryl Cocoate. Cùng với chất hoạt động bề mặt: C8-16 fatty alcohol glucoside, Lauryl Alcohol Ethoxylates, CDE, CAB. Polysaccharides. Có tác dụng diệt khuẩn hoàn toàn đối với các vi khuẩn như: S.aureus, P.aeruginosa trong thời gian 2 phút và S.flexneri, C.albicans, M.tuberculosis, B.Subtilis sau thời gian tiếp xúc 4 phút. Dung tích ≥ 1 lit | Asimec/ Việt Nam | Lít | 123500 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 300
8 | V16 | Dung dịch Povidone Iodine 10% | ASI-IODINE | Thành phần: 10%kl/tt Povidone Iodine. Chất giữ ẩm: Glycerine, Vitamin E. Có tác dụng diệt khuẩn hoàn toàn đối với các vi khuẩn như: S.aureus, P.aeruginosa, S.flexneri, C.albicans, B.Subtilis trong thời gian 30 giây và M.tuberculosis sau thời gian tiếp xúc 1 phút. . | Asimec/ Việt Nam | ML | 135 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 3000
9 | V17 | Dung dịch đa Enzym làm sạch dụng cụ y tế. | ALFASEPT Z-5 | Dung dịch có chứa: 0,5% Protease, 0,2% Lipase, 0,15% Amylase, 0,05% Cellulase, 0.05% Mannanase. Dung dịch pha loãng 0,5 - 1%. . | Lavitec/ Việt Nam | Lít | 312500 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 205
10 | V24 | Băng thun giãn | Băng thun y tế | Băng thun giãn 10cmx4.5m. Băng màu trắng, độ co giãn 200%. Cotton 78,6%. Gạc 150D terylene: 18%. PBT (Poly Butylene Telephthelen): 3,4% | Quang Mậu/ Việt Nam | Cuộn | 17520 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 50
11 | V25 | Gạc cuộn | Băng gạc 10cm x 5m | Kich thước 10 cm* 5m, chưa tiệt trùng, không có hóa chất tẩy trắng, tốc độ hút nước thời gian chìm không quá 10 giây, hút nước trung bình 1 gam gạc giữ được 3 gam nước trở lên. | Lợi thành/ Việt Nam | Cuộn | 1650 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 90400
12 | V27 | Băng dính lụa | Băng dính cuộn vải lụa y tế UGOTANA (KT: 2,5cm x 4,5m) | - Kích thước 2,5 cm x 4.5 m. - Chất liệu cao cấp, phần nền là vải lụa tráng Acryic, có độ bám dính cao, không gây kích thích dị ứng, có thể sử dụng một cách an toàn trên các bộ phận nhạy cảm của cơ thể người và trẻ sơ sinh và những người bị dị ứng. | Tanaphar/Việt Nam | Cuộn | 7500 | Liên danh An phúc - Medicet | 2457
13 | V28 | Băng dính lụa | Băng dính cuộn vải lụa y tế UGOTANA (KT: 5cm x 4,5m) | - Kích thước 5 cm x 4.5 m. - Chất liệu cao cấp, phần nền là vải lụa tráng Acryic, có độ bám dính cao, không gây kích thích dị ứng, có thể sử dụng một cách an toàn trên các bộ phận nhạy cảm của cơ thể người và trẻ sơ sinh và những người bị dị ứng. | Tanaphar/Việt Nam | Cuộn | 12500 | Liên danh An phúc - Medicet | 2410
14 | V32 | Gạc cuộn 10cm × 5m | Gạc cuộn 10cm × 5m | Kích thước 10cm × 5m . | Lợi Thành - Việt Nam | Cuộn | 1640 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 3000
15 | V34 | Gạc dẫn lưu tai mũi họng. | Gạc dẫn lưu 1.5 x 100cm x 4 lớp, VT (1 cái/gói) (Danameco, VN) | Gạc dẫn lưu tai mũi họng 1,5 x 100cm x 4 lớp.Đóng gói bằng túi giấy y tế chuyên dụng có tem chỉ thị màu để phân biệt độ tiệt trùng của sản phẩm. Tiệt trùng bằng khí EO; Không có hóa chất tẩy trắng; Thời gian chìm không quá 10 giây; Khả năng hút nước: Trung bình 1 gam gạc giữ được từ 5 gam nước trở lên; Độ ẩm: Không quá 8%; Độ acid và độ kiềm: Đạt trung tính. . | Danameco/ Việt Nam | Cái | 1320 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 1651
16 | V38 | Gạc miếng | Gạc miếng 6x20cm | Gạc miếng 6x20cm. Đóng gói bằng túi giấy y tế chuyên dụng có tem chỉ thị màu để phân biệt độ tiệt trùng của sản phẩm. Tiệt trùng bằng khí EO; Không có hóa chất tẩy trắng; Thời gian chìm không quá 10 giây; Khả năng hút nước: Trung bình 1 gam gạc giữ được từ 5 gam nước trở lên; Độ ẩm: Không quá 8%; Độ acid và độ kiềm: Đạt trung tính. | Memco/ Việt Nam | Miếng | 1250 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 20360
17 | V39 | Gạc miếng | Gạc miếng 6x22cm | Gạc miếng 6cm x 22cm.Đóng gói bằng túi giấy y tế chuyên dụng hoặc bao bì nilong có tem chỉ thị màu để phân biệt độ tiệt trùng của sản phẩm. Tiệt trùng bằng khí EO; Không có hóa chất tẩy trắng; Thời gian chìm không quá 10 giây; Khả năng hút nước: Trung bình 1 gam gạc giữ được từ 5 gam nước trở lên; Độ ẩm: Không quá 8%; Độ acid và độ kiềm. | Memco/ Việt Nam | Miếng | 1290 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 25000
18 | V42 | Gạc phẫu thuật | Gạc phẫu thuật 10cm x 10cm x 6 lớp tiệt trùng | Gạc phẫu thuật 10cmx10cmx 6 lớp.Đóng gói bằng túi giấy y tế chuyên dụng có tem chỉ thị màu để phân biệt độ tiệt trùng của sản phẩm; Tiệt trùng bằng khí EO; Không có hóa chất tẩy trắng; Thời gian chìm không quá 10 giây; Khả năng hút nước: Trung bình 1 gam gạc giữ được từ 5 gam nước trở lên . | An Lành - Việt Nam | Miếng | 423 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 151500
19 | V43 | Gạc phẫu thuật | Gạc phẫu thuật 10cm x 10cm x 8 lớp tiệt trùng | Gạc phẫu thuật 10cmx10cmx 8 lớp. Đóng gói bằng túi giấy y tế chuyên dụng có tem chỉ thị màu để phân biệt độ tiệt trùng của sản phẩm; Tiệt trùng bằng khí EO; Không có hóa chất tẩy trắng; Thời gian chìm không quá 10 giây; Khả năng hút nước: Trung bình 1 gam gạc giữ được từ 5 gam nước trở lên . | An Lành - Việt Nam | Miếng | 460 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 359926
20 | V45 | Gạc phẫu thuật | Gạc phẫu thuật 7cm x 11cm x 12 lớp, tiệt trùng | Gạc phẫu thuật 7 x 11 cm x 12 lớp.Đóng gói bằng túi giấy y tế chuyên dụng có tem chỉ thị màu để phân biệt độ tiệt trùng của sản phẩm. Tiệt trùng bằng khí EO; Không có hóa chất tẩy trắng; Thời gian chìm không quá 10 giây; Khả năng hút nước: Trung bình 1 gam gạc giữ được từ 5 gam nước trở lên; Độ ẩm: Không quá 8%; Độ acid và độ kiềm: Đạt trung tính. . | Damedco/Việt Nam | Miếng | 555 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 1000
21 | V46 | Gạc phẫu thuật không dệt | Gạc phẫu thuật không dệt 10 x 10 cm x 2 lớp | Gạc phẫu thuật không dệt 10 x 10 cm x 2 lớp tiệt trùng không xẻ giữa.Đóng gói bằng túi giấy y tế chuyên dụng có tem chỉ thị màu để phân biệt độ tiệt trùng của sản phẩm. Tiệt trùng bằng khí EO; Không có hóa chất tẩy trắng; Thời gian chìm không quá 10 giây; Khả năng hút nước: Trung bình 1 gam gạc giữ được từ 5 gam nước trở lên; Độ ẩm: Không quá 8%; Độ acid và độ kiềm: Đạt trung tính. . | Memco/ Việt Nam | Miếng | 375 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 500
22 | V48 | Gạc phẫu thuật không dệt | Gạc phẫu thuật không dệt7,5 x 7,5 x 6 lớp | Gạc phẫu thuật không dệt 7,5 x 7,5 x 6 lớp. Đóng gói bằng túi giấy y tế chuyên dụng có tem chỉ thị màu để phân biệt độ tiệt trùng của sản phẩm. Tiệt trùng bằng khí EO; Không có hóa chất tẩy trắng; Thời gian chìm không quá 10 giây; Khả năng hút nước: Trung bình 1 gam gạc giữ được từ 5 gam nước trở lên; Độ ẩm: Không quá 8%; Độ acid và độ kiềm: Đạt trung tính. . | Memco/ Việt Nam | Miếng | 355 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 29523
23 | V54 | Gạc phẫu thuật ổ bụng | Gạc phẫu thuật ổ bụng 30cm x 40cm x 8 lớp, tiệt trùng | Gạc phẫu thuật ổ bụng 30 x 40 cm x 8 lớp. Đóng gói bằng túi giấy y tế chuyên dụng có tem chỉ thị màu để phân biệt độ tiệt trùng của sản phẩm. Tiệt trùng bằng khí EO; Không có hóa chất tẩy trắng; Thời gian chìm không quá 10 giây; Khả năng hút nước: Trung bình 1 gam gạc giữ được từ 5 gam nước trở lên; Độ ẩm: Không quá 8%; Độ acid và độ kiềm: Đạt trung tính. . | Damedco/Việt Nam | Miếng | 5350 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 119193
24 | V56 | Gạc thấm khổ | Gạc hút y tế khổ 0,8m | Gạc thấm khổ 0,8m.Sản xuất từ vải gạc dệt - Không có hóa chất tẩy trắng - Tốc độ hút nước: Thời gian chìm không quá 10 giây - Khả năng hút nước: Trung bình 1 gam gạc giữ được từ 5 gam nước trở lên - Độ ẩm: không quá 8% - Độ acid và độ kiềm: Đạt trung tính - Không có tinh bột hoặc Dextrin - Các chất tan trong nước: không quá 0,5%. - Đóng gói 2 lớp, một lớp bằng PE, một lớp bằng giấy; - Tiệt trùng bằng hơi nước. . | An Lành - Việt Nam | mét | 3115 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 30
25 | V57 | Gạc thận | Gạc thận 3.5x4.5x80 | Gạc thận nhân tạo.Đóng gói bằng túi giấy y tế chuyên dụng có tem chỉ thị màu để phân biệt độ tiệt trùng của sản phẩm; Tiệt trùng bằng khí EO; Không có hóa chất tẩy trắng; Thời gian chìm không quá 10 giây; Khả năng hút nước: Trung bình 1 gam gạc giữ được từ 5 gam nước trở lên . | Memco/ Việt Nam | Miếng | 1450 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 200000
26 | V60 | Bơm tiêm 1ml | Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 1ml/cc, kim các cỡ, VIKIMCO | Bơm tiêm nhựa liền kim, dung tích 1ml, cỡ kim 25G x 1";25G x 5/8";26G x l/2". Đầu kim vát 3 cạnh giúp tiêm sắc ngọt, không có gờ và những lỗi khác. Thân kim làm bằng thép không gỉ, có đủ độ cứng cơ khí và không bị oxy hóa .Vỏ xylanh: Làm bằng nhựa y tế. Bề mặt xylanh nhẵn, bóng, không có vết rạn, nứt, không có bavia. Không có chất gây sốt, độc tố, kim loại nặng, đảm bảo độ trong để dễ dàng xem được liều lượng. Vạch chia dung tích, chữ số in trên mặt ngoài xy lanh rõ nét, chạy dọc theo chiều dài bơm tiêm Sản phẩm được khử trùng bằng khí E.O theo qui trình kín. . | Công ty Cổ phần Dược Phẩm Cửu Long/ Việt Nam | Cái | 565 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 4410
27 | V61 | Bơm tiêm Insulin 1ml | Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 1ml/cc 100UI insulin, kim các cỡ, VIKIMCO | Bơm tiêm nhựa liền kim, dung tích 1ml, cỡ kim 30G x1/2", có thể sử dụng tiêm INSULIN. Đầu kim vát 3 cạnh giúp tiêm sắc ngọt, không có gờ và những lỗi khác. Thân kim làm bằng thép không gỉ, có đủ độ cứng cơ khí và không bị oxy hóa .Vỏ xylanh: Làm bằng nhựa y tế. Bề mặt xylanh nhẵn, bóng, không có vết rạn, nứt, không có bavia. Không có chất gây sốt, độc tố, kim loại nặng, đảm bảo độ trong để dễ dàng xem được liều lượng. Vạch chia dung tích, chữ số in trên mặt ngoài xy lanh rõ nét, chạy dọc theo chiều dài bơm tiêm Sản phẩm được khử trùng bằng khí E.O theo qui trình kín. . | Công ty Cổ phần Dược Phẩm Cửu Long/ Việt Nam | Cái | 1525 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 6920
28 | V64 | Bơm tiêm 5ml | Bơm tiêm MPV 5ml | Bơm tiêm nhựa liền kim, dung tích 5ml, cỡ kim 25G x l"; 25G x 5/8"; 23G x l". Piston có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng. Đầu kim vát 3 cạnh giúp tiêm sắc ngọt, không có gờ và những lỗi khác. Thân kim làm bằng thép không gỉ, có đủ độ cứng cơ khí và không bị oxy hóa .Vỏ xylanh: Làm bằng nhựa y tế. Bề mặt xylanh nhẵn, bóng, không có vết rạn, nứt, không có bavia. Không có chất gây sốt, độc tố, kim loại nặng, đảm bảo độ trong để dễ dàng xem được liều lượng. Vạch chia dung tích, chữ số in trên mặt ngoài xy lanh rõ nét, chạy dọc theo chiều dài bơm tiêm Sản phẩm bơm tiêm được khử trùng bằng khí E.O theo qui trình kín. . | MPV - Việt Nam | Cái | 573 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 20000
29 | V68 | Bơm tiêm 10ml | Bơm tiêm sử dụng một lần (có kim) TANAPHAR 10ml | Bơm tiêm nhựa liền kim 10ml; Kim 25G, 23G; Piston và xy lanh được làm bằng nhựa PP Y tế, không độc không gây sốt, kim sắc lắp khít với bơm, không rò, Gioăng( gasket) được làm từ chất liệu PVC Y tế. . | Tanaphar/ Việt Nam | Cái | 815 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 101510
30 | V70 | Bơm tiêm 50ml | Bơm tiêm sử dụng một lần TANAPHAR 50ml | Bơm tiêm nhựa kèm kim 50ml; Piston và xy lanh được làm bằng nhựa PP Y tế, Bơm tiêm lắp có piston lắp được với máy bơm điện, chất liệu không độc không gây sốt, Gioăng( gasket) được làm từ chất liệu PVC Y tế,, Tiệt trùng bằng khí EO. . | Tanaphar/ Việt Nam | Cái | 3385 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 41941
31 | V71 | Bơm cho ăn 50ml | Bơm cho ăn sử dụng một lần TANAPHAR 50ml | Bơm tiêm cho ăn nhựa 50ml, Piston và xy lanh được làm bằng nhựa PP Y tế,chất liệu không độc không gây sốt, Gioăng( gasket) được làm từ chất liệu PVC Y tế,, Tiệt trùng bằng khí EO. | Tanaphar/ Việt Nam | Cái | 3300 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 20803
32 | V73 | Kim cánh bướm các số 22G - 25G. | Kim cánh bướm các số HAMICO | Kim 2 Cánh Bướm G23,G25 kim làm bằng chất liệu crom tráng silicol, sản phẩm tiệt trùng bằng khí EO bao bì có miếng giấy thoát khí, dây nối có đường kính trong 1.13mm đường kính ngoài 2.62 mm dây nối cường lực không thay đổi tính chất vật lý và hóa học khi nhiệt độ môi trường thay đổi. . | Omiga/ Việt Nam | Cái | 1030 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 1000
33 | V74 | Kim hai cánh bướm các cỡ | Kim cánh bướm các số HAMICO | Dây dẫn cấu tạo từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, mềm dẻo, độ đàn hồi cao, không gãy gập, không chứa độc tố DEHP. .. | Omiga/ Việt Nam | Cái | 1030 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 2816
34 | V76 | Kim lọc thận 16G | Bộ kim AVF 16G | Kim 16Gx1" 3.5x5.5mmx30cm chuyển động Cánh xoay, đầu kim sắc nhọn đảm bảo điều kiện tối ưu không làm rách mô. - Kích thước 16Gx25mm, thành mỏng, có lỗ ở mặt sau Trục bánh xe xoay được, có đánh dấu cố định có khóa, Gờ chống trượt. - Có đầu nối Luer. - Cánh kim xoay hoặc cố định, có màu sắc dễ nhận diện. - Kích cỡ thân kim: 25mm x 300mm . | Công ty CP TTB-VTYT TMC/ Việt Nam | Cái | 6100 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 104000
35 | V78 | Kim luồn tĩnh mạch các cỡ | Kim luồn tĩnh mạch ngoại biên Favocath (size 14G,16G,18G 20G, 22G, 24G) | Kim thép không rỉ, không bị ăn mòn và rỏ rỉ chất độc hại, độ dày mũi kim: 0.05 mm. Ống thông chất liệu Polyurethane , gắn 4 đường cản quang ngầm, lưu kim đến 72h. Ø x L/ Lưu lượng dòng chảy qua ống thông:  Size 14G:1.9 x 42 mm/ 265 ml/phút  Size 16G: 1.6 x 42 mm/ 170 ml/phút  Size 17G: 1.4 x 42 mm/ 135 ml/phút  Size 18G: 1.2 x 40 mm/ 100 ml/ phút  Size 20G: 1.0 x 32 mm/ 60 ml/ phút  Size 22G: 0.8 x 25 mm/ 30 ml/ phút  Size 24G: 0.7 x 19 mm/ 18 ml/phút Buồng quan sát máu , độ trong suốt cao 91% gần với thủy tinh. Buồng chặn máu chất liệu Polypropylen có màng lọc PTFE kháng khuẩn, chống tràn, tăng tốc độ xuất hiện tín hiệu máu vào buồng quan sát. Cổng bơm thuốc tích hợp van với cơ chế đóng mở dựa trên áp lực chất lỏng bơm vào. Chứng nhận kiểm tra thông số đường kính ống thông và lưu lượng dòng chảy qua ống thông.. | USM Healthcare/ Việt Nam | Cái | 6675 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 12650
36 | V79 | Dây dẫn và thở oxy hai nhánh | Dây oxy | Được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC, dây mềm, thành trong lòng ống dây có hình sao có tác dụng trống không bị tắc nghẽn khí oxy khi ống dây bị đè bẹp hay bị gẫy gập, một đầu gắn phễu, một đầu gắn co 2 nhánh. . | An Phú - Việt Nam | Cái | 3570 | Công ty TNHH TBYT Hoàng Anh | 4310
37 | V80 | Đầu nối thẳng dẫn lưu | Đầu nối thẳng dẫn lưu | Chất liệu bằng nhựa cứng , có 1 đầu vát nhọn, chiều dài 10cm. . | Việt Nam | Cái | 3150 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 5500
38 | V81 | Dây dẫn lưu nhựa tráng silicol | Dây dẫn lưu nhựa tráng silicol | Chất liệu bằng nhựa tráng silicol. . | Việt Nam | Cái | 7730 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 4859
39 | V82 | Dây dẫn lưu nhựa | Dây dẫn lưu nhựa | Chất liệu bằng cao su mềm , kích thước phi 6 dài 1000 mm trở lên. . | Việt Nam | Cái | 7730 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 4800
40 | V83 | Dây dẫn máy hút dịch | Dây máy hút 1,2 mét | Chất liệu bằng nhựa trong suốt có thể uốn dẻo được. . | An Phú - Việt Nam | Cái | 8820 | Công ty TNHH TBYT Hoàng Anh | 700
41 | V84 | Dây garo tay | Dây garo tay | Chất liệu bằng vải bọc chun , có sự co giãn và vành nhựa cứng cố định khi cần ga ro để dán dây. | Quang Mậu/ Việt Nam | Cái | 2295 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 416
42 | V86 | Dây truyền dịch | Bộ dây truyền dịch MPV | Nắp bảo vệ là nhựa PVC nguyên sinh, kim sắc nhọn, vát 3 cạnh.Có Bộ lọc không khí. Ống cứng: sử dụng nhựa PVC nguyên sinh, Ống mềm(dây dẫn chính): chất liệu nhựa PVC nguyên sinh+Silicon, không gãy gập . Van thoát khí có thiết kế màng lọc khí vô khuẩn , thoát khí EO; Buồng nhỏ giọt có màng lọc dịch, Kim số: 21G x 1½"- có khóa; ống dây dài ≥ 1500mm bằng nhựa PVC cao cấp + Silicone, không gập, không chất DEHP, Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí EO. | MPV - Việt Nam | Bộ | 2930 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 35500
43 | V91 | Dây truyền máu | Dây truyền máu | Dây truyền máu chuyên dụng có cổng kết nối vặn xoắn luer lock. Màng lọc tiểu phân 200 micromet, dây dài 180cm. Không chứa DEHP, không kim. . | Perfect/ Việt Nam | Bộ | 12500 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 20692
44 | V92 | Dây nối bơm tiêm điện dài 75 cm | Dây nối bơm tiêm điện 75cm | Dây nối bơm tiêm điện. 75cm bằng nhựa y tế đã tiệt trùng, sử dụng 1 lần, đạt tiêu chuẩn y tế. Tiệt trùng bằng khí EO. Có khóa an toàn.. | Omiga/ Việt Nam | Cái | 8950 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 18257
45 | V97 | Găng tay phẫu thuật tiệt trùng các số | Găng tay phẫu thuật tiệt trùng (Advanced) | Sản phẩm được làm từ hỗn hợp cao su tự nhiên Latex 60% HA, được phủ một lớp bột bắp biến tính đảm bảo an toàn, có màu trắng kem của cao su tự nhiên, . Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí E.O , đảm bảo sản phẩm được vô trùng cho tới khi mở bao bì. Chiều dài tất cả các Size: 285-290 mm; Chiều rộng: (size 6: 77 ± 5 mm; size 6.5: 83 ± 6 mm; size 7: 89 ± 6 mm; size 7.5: 95 ± 6 mm); độ dày đầu ngón tay 0,2 -0,22mm;lòng bàn tay 0,19-0,21mm;cổ tay 0,13-0,15mm. Lực kéo đứt của găng trước già hóa 29N( Mpa), sau già hóa 28N(Mpa). Độ giãn dài khi đứt trước và sau già hóa từ 780% trở lên.Mỗi đôi găng được đóng trong một túi giấy tráng PE. Lượng bột max 80 g/đôi; lượng protein max 200µg/dm2.. | Tân Xuân Tâm/ Việt Nam | Đôi | 3350 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 89336
46 | V99 | Túi đựng máu ba | Teruflex Triple blood bags CPD&AS5 | Bao gồm 03 túi, mỗi túi dung tích 350ml được nối với nhau. Túi 1 để đựng máu toàn phần, trong túi có 35ml dung dịch chống đông CPD ( 100ml CPD chứa: Citric Acid :0.327g; Sodium Citrate: 2.63g, Monobasic Sodium phophate:0.251g, Dextrose: 2.32g). Túi thứ 3 chứa 56ml dung dịch bảo quản hồng cầu AS-5 ( trong 100ml dung dịch AS-5 chứa: Sodium Chloride: 0.877g; Dextrose: 0.818g; Adenin: 0.030g; Manitol: 0.525g); Ống dây lấy máu dài 1000 ± 50 mm, có 12 đoạn mã được khắc bằng la-ze trên ống, có kẹp nhựa để khóa tạm thời đường lấy máu. . | TERUMO/ Việt Nam | Túi | 115198 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 31863
47 | V100 | Túi đựng máu đơn | Teruflex blood bags CPDA-1 | Dung tích 250ml để đựng máu toàn phần, trong túi có 35ml dung dịch chống đông CPDA-1 ( 100ml CPDA_1 chứa: Citric Acid :0.299g; Sodium Citrate: 2.63g, Monobasic Sodium phate:0.222g, Dextrose: 3.19g, Adenine 0,0275g). Ống dây lấy máu dài 1000 ± 50 mm, có 12 đoạn mã được khắc bằng la-ze trên ống, có kẹp nhựa để khóa tạm thời đường lấy máu. . | TERUMO/ Việt Nam | Túi | 40250 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 260
48 | V103 | Dây hút nhớt | Dây hút nhớt MPV | Sản phẩm được kết cấu 02 phần: Khóa van và dây dẫn. Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, không chứa DEHP. Khóa van các cỡ có đầu để kết nối với các thiết bị phụ trợ chuyên dụng. . | MPV - Việt Nam | Cái | 2050 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 61210
49 | V108 | Dây dẫn đường cho Catheter ái nước | Radifocus Guide Wire M | Dây dẫn đường cho Catheter ái nước cỡ 0.035", 0.032"; dài 150cm và 260cm, đầu thẳng và đầu cong. Cấu tạo : Dây lõi kim loại, phủ lớp ái nước để ít tổn thương nội mạc, linh hoạt dễ lái Đặc điểm, Hình dạng : đầu thẳng, góc 45 độ hoặc hình chữ J , phần đầu linh hoạt dài 1, 3, 5, 8cm dễ uốn, nhớ hình, đảm bảo tới các tổn thương. . | TERUMO/ Việt Nam | Cái | 625000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 200
50 | V119 | Chỉ không tiêu số 5/0 | Chỉ Carelon số 5/0 | Chỉ không tiêu tổng hợp (Nylon) số 5/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 16 mm. Kim thép không rỉ phủ silicon, mũi vuốt nhọn. | CPT/ Việt Nam | Sợi | 15220 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 13
51 | V129 | Chỉ không tiêu đơn sợi số 3/0 | Polypropylene (3/0) 90cm 1/2CR26 - 2 KIM | Chất liệu Polypropylene 3/0 dài 90 cm, 1/2 Kim tròn 26cm. . | Mebiphar/ Việt Nam | Tép | 63000 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 350
52 | V130 | Chỉ không tiêu đơn sợi số 3/0 | Polypropylene (3/0) 75cm 1/2CR26 | Chất liệu Polypropylene 3/0 dài 75 cm, 1/2 Kim tròn 26cm. . | Mebiphar/ Việt Nam | Tép | 38769.2308 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 350
53 | V131 | Chỉ không tiêu đơn sợi số 4/0 | Polypropylene (4/0) 90cm 1/2CR20 - 2 KIM | Chất liệu Polypropylene 4/0 dài 90 cm, 1/2 Kim tròn 20cm - 2 kim. . | Mebiphar/ Việt Nam | Tép | 60576.9231 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 200
54 | V132 | Chỉ không tiêu đơn sợi số 6/0 | Polypropylene (6/0) 60cm 3/8CR11 - 2 KIM | Chất liệu Polypropylene 6/0 dài 60 cm, 3/8 Kim tròn 11cm - 2 kim. . | Mebiphar/ Việt Nam | Tép | 65625 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 100
55 | V134 | Chỉ tơ phẫu thuật | Chỉ tơ phẫu thuật | Dài 100m,tiệt trùng, không tan - Chất liệu: bằng sợi tơ tằm. . | Cty Bình Minh/Việt Nam | Cuộn | 63500 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 600
56 | V136 | Dụng cụ mở đường vào động mạch đùi các cỡ | Radifocus Introducer II | Cấu tạo: Bao gồm các thành phần sau : . Kim catheter chọc mạch cỡ 18G x 2". . Guide wire nhỏ cỡ 0.035" x 45cm . Bơm tiêm 2.5ml . Introducer Sheath . Delator Đặc điểm, Hình dạng : . Sheath ôm khít Delator, mỏng để luồn qua da và thành mạch dễ dàng không gợn, không rít. Không gây phản ứng co mạch . Guide wire dài 0.035" dài 45cm để dẫn đường cho Delator và- Sheath . Van cầm máu hình chữ thập chống rỉ máu và cho phép các dụng cụ khác như catheter, dây dẫn qua dễ dàng. Kích thước: Cỡ 4F, 5F, 6F, 7F, 8F dài 10cm Vật liệu : Sheath được phủ lớp ái nước.Tiệt trùng bằng Oxide Ethylene | TERUMO/ Việt Nam | Cái | 523000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 260
57 | V140 | Đè lưỡi gỗ tiệt trùng | Đè lưỡi gỗ tiệt trùng | Chất liệu gỗ, tiệt tùng bẳng khí EO. Kích trước 150x2x20mm . | An Phú - Việt Nam | Cái | 210 | Công ty TNHH TBYT Hoàng Anh | 300
58 | V141 | Giấy in nhiệt máy sinh hoá - huyết học - nước tiểu | Giấy in nhiệt máy sinh hoá - huyết học - nước tiểu | Kích thước 50mm*30m*16mm, chất liệu bằng giấy trắng in nhiệt | Hải Anh-Việt Nam | Cuộn | 10500 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 200
59 | V144 | Giấy in nhiệt máy sinh hoá - huyết học - nước tiểu | Giấy in nhiệt máy sinh hoá - huyết học - nước tiểu | Kích thước 58mm*30m*16mm, chất liệu bằng giấy trắng in nhiệt | Hải Anh-Việt Nam | Cuộn | 10500 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 200
60 | V147 | Khẩu trang y tế 3 lớp đã tiệt trùng | Khẩu trang y tế 3 lớp đã tiệt trùng | Đóng gói bằng túi giấy y tế chuyên dụng có tem chỉ thị màu để phân biệt độ tiệt trùng của sản phẩm. Vô trùng 1cái/1 túi, có dây đeo tai hoặc dây buộc; Hiệu suất lọc bụi (PEE): > 97%; Áp lực thở :< 20mmHg; Hiệu suất vi khuẩn: > 97%. . | An Phú/Việt Nam | Cái | 360 | Liên danh An phúc - Medicet | 21000
61 | V148 | Mũ y tá đã tiệt trùng | Mũ phẫu thuật, tiệt trùng | Đóng gói bằng túi giấy y tế chuyên dụng có tem chỉ thị màu để phân biệt độ tiệt trùng của sản phẩm. Vô trùng. | Damedco/Việt Nam | Cái | 705 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 395
62 | V150 | Bơm cản quang | Bơm tiêm thuốc cản quang Mona | Bơm tiêm làm từ Polycarbonate chịu áp lực tốt, dễ dàng nhìn thấy dòng chảy và bọt khí bên trong.Piston hoạt động trơn tru giúp dễ dàng thao tác. Vạch chia rõ ràng và chính xác, giúp kiểm soát tốt liều lượng tiêm. Pit-tông kín khí, không bị rò rỉ khi bơm Đầu Luer cố định, không chứa latex. Dung tích 1, 3, 6, 10, 20 ml. . | USM Healthcare/Việt Nam | Cái | 84000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 1430
63 | V151 | Gen siêu âm | Gen siêu âm | - Gel sử dụng trong siêu âm. . Phù hợp với tần số siêu âm đang sử dụng. - Không gây bẩn quần áo, không gây hại đầu dò. - Không có Formaldehyde. Vô khuẩn, không gây mẩn cảm hoặc rát da. Gel trong, tan hoàn toàn trong nước. . | An Phú - Việt Nam | Lít | 16800 | Công ty TNHH TBYT Hoàng Anh | 101
64 | V155 | Mỏ vịt nhựa khám phụ khoa | Mỏ vịt MPV | Sản xuất từ chất liệu nhựa PP nguyên sinh, độ trơn láng cao.Không chứa độc tố DEHP. . | MPV - Việt Nam | Cái | 3150 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 20
65 | V156 | Túi camera | Túi camera, tiệt trùng | Đóng gói bằng bao bì nilong . Chất liệu màng nilong HD. Tiệt trùng bằng khí EO. | Damedco/Việt Nam | Bộ | 4950 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 6830
66 | V158 | Lọ đựng mẫu xét nghiệm vô trùng | Lọ đựng mẫu xét nghiệm vô trùng | * Lọ nhựa PS trắng trong, có nhãn màu trắng, nắp màu đỏ, dung tích 50ml; 55ml. * Sử dụng nhựa y tế trung tính, tinh khiết 100% không phản ứng với hóa chất, bệnh phẩm bên trong. | 3A/Việt Nam | Lọ | 1348 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 931
67 | V159 | Ống nghiệm chống đông Heparin | Ống nghiệm chống đông Heparin | * Kích thước 12x75. Nắp màu đ. * Dùng xét nghiệm Ion đồ Na+, K+, Ca2+, Cl-... trừ Li+. Ngoài ra còn sử dụng cho các xét nghiệm sinh hóa đặc biệt là NH3 và định lượng Alcohol trong máu. * Hóa chất bên trong là chất kháng đông Heparin Lithium. | An Phú - Việt Nam | Ống | 693 | Công ty TNHH TBYT Hoàng Anh | 162240
68 | V161 | Ống nghiệm EDTA nắp cao su | Ống nghiệm EDTA nắp cao su HTM | * Ống nghiệm nhựa PP 5ml,kích thước 12x75mm. trung tính, Nắp cao su với độ đàn hồi cao, phủ bọc nhựa màu xanh biển giúp thuận lợi trong qúa trình thao tác, thiết kế phù hợp máy tự động. . | Hồng Thiện Mỹ/Việt Nam | Ống | 920 | Liên danh An phúc - Medicet | 310700
69 | V162 | Ống nghiệm EDTA nắp nhựa | Ống nghiệm EDTA K2 | * Kích thước 12x75mm. Nắp xanh dương. * Hóa chất bên trong là Ethylediaminetetra Acid (EDTA) dùng kháng đông cho 2ml. | An Phú/ Việt Nam | Ống | 585 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 90740
70 | V163 | Ống nghiệm có chứa dung dịch Citrate 3,8% | Ống nghiệm Natri citrate | * Kích thước 12x75mm. Nắp màu xanh lá cây. * Hóa chất bên trong là Trisodium Citrate 3.8%. * Dùng xét nghiệm liên quan đến yếu tố đông máu và tốc độ lắng máu. . | An Phú/ Việt Nam | Ống | 595 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 7800
71 | V164 | Ống nghiệm chống đông serum | Ống nghiệm Serum | * Kích thước 12x75 mm. Nắp màu đỏ. * Giúp tiến trình đông máu diễn tiến nhanh chỉ từ 3 - 5 phút. * Dùng tách huyết thanh sử dụng trong xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch. | An Phú/ Việt Nam | Ống | 600 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 1300
72 | V165 | Ống nghiệm máu thuỷ tinh các cỡ | Ống nghiệm máu thuỷ tinh các cỡ | Chất liệu thủy tinh trung tính. . | Thiên Phúc-Việt Nam | Cái | 629 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 75140
73 | V166 | Ống nghiệm nước tiểu thuỷ tinh các cỡ | Ống nghiệm nước tiểu thuỷ tinh các cỡ | Chất liệu thủy tinh trung tính.. | Thiên Phúc-Việt Nam | Cái | 805 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 26000
74 | V167 | Ống nghiệm nhựa có nắp | Ống nghiệm nhựa có nắp | * Kích thước ống nghiệm 12x75mm (cho thể tích 5ml) * Ống nghiệm được làm bằng nhựa PP có độ trơn láng cao, chất liệu nhựa tinh khiết trung tính không phản ứng với các loại hóa chất chứa bên trong. * Chịu được lực ly tâm theo quy định * Nắp màu đỏ bọc ngoài 2 tầng. | 3A/Việt Nam | Cái | 356 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 75312
75 | VB138.1 | Dung dịch thẩm phân máu A | Dịch lọc HD- 1A | Natri clorid 161g; Kali clorid 5,5g; Magnesi clorid.6H2O 3,7g; Acid acetic 8,8g; Calci clorid.2H2O 9,7g; Nước tinh khiết vđ 1000 ml. . | B.Braun/ Việt Nam | Lít | 15105 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 135600
76 | VB138.2 | Dung dịch thẩm phân máu B | Dịch lọc HD- 1B | Natri clorid 30,5g; Natri bicarbonat 66g; Nước tinh khiết vđ 1000 ml. . | B.Braun/ Việt Nam | Lít | 15105 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 169500
77 | VB139.1 | Dịch thẩm phân máu đậm đặc Acid (Dung dịch A) | Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc Renalvn-A ( Acid) | Dung dịch dùng cho thẩm tách và thẩm tách siêu lọc máu ngoài cơ thể. Thành phần cho 1000 ml dung dịch gồm: - Natri clorid: 210.68 g - Kali clorid: 5.22 g - Calci clorid.2H2O: 9.00 g - Magnesi clorid.6H2O: 3.56g - Acid acetic băng: 6.31g - Dextrose monohydrate: 38.50g - Nước đạt tiêu chuẩn ISO 13959 vừa đủ: 1000 ml Dung dịch thẩm phân Acid được đóng gói riêng biệt. | Công ty TNHH Aeonmed Việt Nam/ Việt Nam | Lít | 16800 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 169000
78 | VB139.2 | Dịch thẩm phân máu đậm đặc Bicarbonat (Dung dịch B) | Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc Renalvn-B (Bicarbonat) | Dung dịch dùng cho thẩm tách và thẩm tách siêu lọc máu ngoài cơ thể. Thành phần cho 1000 ml dung dịch gồm: - Natri Bicarbonat: 84.0g. - Nước đạt tiêu chuẩn ISO 13959 vừa đủ: 1000ml Dung dịch thẩm phân Bicarbonat được đóng gói riêng biệt. | Công ty TNHH Aeonmed Việt Nam/ Việt Nam | Lít | 16800 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 221000
|  | #N/A | [6 empty] | 19807985764.3846

## K
DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ TRÚNG THẦU NHÓM K (LẦN 1)
STT | Mã VTYT | Tên vật tư y tế mời thầu | Tên vật tư y tế trúng thầu | Đặc tính, thông số kỹ thuật | Hãng/ Nước sản xuất | Đơn vị tính | Giá trúng thầu | Nhà thầu trúng thầu | ĐK Tỉnh
1 | K3 | Dung dịch rửa tay nhanh 2% | ALFASEPT CLEANSER 2 | Dung dịch rửa tay thủ thuật, thường quy CHLORHEXIDINE GLUCONATE 2% kl/tt + fatty acid diethanolamide Diệt khuẩn nhanh, phổ rộng, tác động diệt khuẩn duy trì kéo dài trong 4 giờ. Chất làm mềm, làm ẩm bảo vệ da tay. | Lavitec/ Việt Nam | Lít | 121200 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 50
2 | K9 | Băng chun | Băng thun y tế | Băng chun. Kích thước 8x4,5m. | Quang Mậu/ Việt Nam | Cuộn | 18250 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 520
3 | K12 | Băng dính lụa y tế | Băng dính cuộn vải lụa y tế UGOTANA (KT: 5cm x 5m) | Băng dính lụa y tế. Vải lụa, keo,lõi nhựa liền với cánh bảo vệ dùng nhựa nguyên sinh, 5cm x 5m. | Tanaphar/Việt Nam | Cuộn | 12500 | Liên danh An phúc - Medicet | 240
4 | K18 | Kim chích máu | Promisemed Blood Lancet | Kim đầu nhọn bằng thép không gỉ. | Promisemed/Trung Quốc | Cái | 171 | Liên danh Hà Nội - Thanh Dược | 2101
5 | K22 | Kim luồn tĩnh mạch không cánh | Kim luồn tĩnh mạch các số 16G, 18G, 20G, 22G, 24G, 26G (Teflo Cannula) | Kim làm bằng thép không gỉ, đầu kim có 3 mặt vát, sắc bén, dễ lấy ven và giảm đau - Kim dạng bút thuận tiện. Kim không cánh không của bơm thuốc. Kim luồn tĩnh mạch không cánh các số từ: 14 - 24G. Ống catheter có 2 vạch cản quang làm từ chất liệu PTFE nhựa y tế tương thích sinh học có tính đàn hồi, chống xoắn-gập. Đầu ống catheter hình vát nón ôm sát kim. - Khoang báo máu thiết kế trong xuất với màng thoát khí không thấm nước, dễ dàng xác định lấy đúng ven. - Khử trùng bằng khí EO. Thời gian lưu kim 96 giờ. Cỡ/ Kích thước (đường kính x chiều dài mm)/ tốc độ dòng: [- 16G; Ø (1,8 x 45)mm; 190ml/ phút]; [- 18G; Ø (1,3 x 45)mm; 85ml/ phút]; [- 20G; Ø (1,1 x 32)mm; 55ml/ phút]; [- 22G; Ø (0,9 x 25)mm; 33ml/ phút]; [- 24G; Ø (0,7 x 19)mm; 18ml/ phút]; [- 26G; Ø (0,6 x 19)mm; 10ml/ phút]. | HARSORIA- Ấn Độ | Cái | 3259 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 2600
6 | K29 | Kim luồn tĩnh mạch có đầu bảo vệ bằng kim loại | Kim luồn tĩnh mạch các số 16G, 18G, 20G, 22G, 24G, 26G (Teflo Cannula) | Kim được thiết kế với cơ chế bao chụp đầu kim 2 cm bằng kim loại bọc nhựa. Kim luồn tĩnh mạch an toàn có đầu bảo vệ bằng kim loại 14G - 22G - Kim làm bằng thép không gỉ, đầu kim có 3 mặt vát, sắc bén, dễ lấy ven và giảm đau. - Ống catheter có 4 vạch cản quang làm từ chất liệu PTFE nhựa y tế tương thích sinh học có tính đàn hồi, chống xoắn-gập. Đầu ống catheter hình vát nón ôm sát kim. - Khoang báo máu thiết kế trong xuất giúp dễ dàng xác định lấy đúng ven - Khử trùng bằng khí EO. Thời gian lưu kim tối đa 96 giờ.Cỡ/ Kích thước (đường kính x chiều dài mm)/ tốc độ dòng: [- 16G; Ø (1,8 x 45)mm; 200ml/ phút]; [- 18G; Ø (1,3 x 45)mm; 85ml/ phút]; [- 20G; Ø (1,1 x 32)mm; 55ml/ phút]; [- 22G; Ø (0,9 x 25)mm; 33ml/ phút]; [- 24G; Ø (0,7 x 19)mm; 18ml/ phút]; [- 26G; Ø (0,6 x 19)mm; 10ml/ phút]. | HARSORIA- Ấn Độ | Cái | 3259 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 39000
7 | K31 | Kim luồn tĩnh mạch có cánh có cửa | Kim luồn dùng trong y tế | *Có đầu bảo vệ bằng kim loại *Đầu kim vát 3 mặt (Tạo độ bén tối ưu) *Cathether nhựa chất liệu FEP Có 4 đường cản quang ngầm & lưu được trong mạch máu đến 72 giờ; các cỡ. | Wellmed - Wellcath/ Ấn Độ | Cái | 3190 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 21923
8 | K38 | Kim châm cứu | Kim châm cứu | Kim châm cứu vô trùng dùng một lần gồm thân kim và chân kim, đường kính thân kim từ 0.16 mm - 0.45 mm, độ dài thân kim: 1.3mm đến 100 mm. Thân kim được làm bằng thép không gỉ, cán kim được cuốn bằng sợi thép. Bao gồm các số 0.3 x 13mm; số 0.3 x 25. | Suzhou Medical Appliance factory/Trung Quốc | Cái | 289 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 364018
9 | K39 | Dây thở ô xy các cỡ | Dây oxy | Dây thở oxy chất liệu PVC y tế cao cấp, ống dây mềm, chống vặn xoắn, bề mặt trơn nhẵn, không bị ảnh hưởng bởi oxy hay thuốc trong điều kiện sử dụng bình thường. Dài 2 mét. Tiệt trùng bằng bằng khí Ethylene. Đầu thở mềm, 2 ống thẳng đưa vào mũi. | An Phú - Việt Nam | Cái | 3885 | Công ty TNHH TBYT Hoàng Anh | 100
10 | K40 | Dây dẫn kèm Mask thở oxy các số | Mặt nạ oxy kèm dây dẫn | Dây dẫn thở oxy, loại có mặt nạ thở (Mask) - Ống PVC mềm mại và chịu xoắn - Dài 150cm | Pinmed/ Trung Quốc | Cái | 9500 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 1200
11 | K42 | Dây lọc máu | Dây lọc máu Baihe | Chất lượng tương hợp tốt với máu và phản ứng độc tế bào thấp - Không có DEHP - Đầu bảo vệ bộ cảm biến tích hợp các cửa sổ kiểm tra - Công tiêm thuốc với lá chắn bảo vệ ngón tay mở rộng. | Baihe/Trung Quốc | Bộ | 38800 | Liên danh An phúc - Medicet | 421
12 | K43 | Dây nối bơm tiêm điện | Dây nối bơm tiêm điện | Dây nối bơm tiêm điện dài 75cm, chất liệu PVC, dung tích 2.5ml, đường kính trong 1.1mm, đường kính ngoài 2.6 mm. | Pinmed/ Trung Quốc | Cái | 5350 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 150
13 | K48 | Dây truyền máu | Dây truyền máu romed | Dây truyền làm từ chất liệu tương thích với các thành phần của máu, không độc hại không gây sốt. Dây truyền máu, kim 21G không cách.Đầu cắm túi máu sắc nhọn. Bầu nhỏ giọt tương đương 20 giọt/ml, dây dài 165cm, Màng lọc tiêu chuẩn chất lượng cao được thiết kế không gây kết dính hồng cầu làm tắc bầu lọc. Màng lọc diện tích 24cm, kích thước lỗ lọc 200µm, nút thông khí có màng lọc và nằm tại bầu lọc, khóa hãm ABS, có đường tiêm chất liệu cao su, kim không cánh cỡ 21 G, tiệt trùng bằng khí EO. | Van Oostveen Medical. B.V | Bộ | 10200 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 18026
14 | K50 | Găng mổ vô trùng các số | Găng mổ vô trùng các số | Găng tay được sản xuất từ nguyên liệu cao su thiên nhiên 100%,được tiệt trùng bằng tia gamma, găng đi vừa tay, găng tay mỏng nên cảm giác thật tay khi làm thủ thuật, găng tay có độ dẻo dai, độ bột tan vừa phải, bám tay tốt. | Glove/ Malaysia | Đôi | 3191.3043 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 1500
15 | K54 | Túi ép tiệt trùng | ASI-ESTEAM FSR 20 | Túi ép tiệt trùng 200mm x200m.Chất liệu bằng nilon mềm trong suốt dùng cho máy đóng gói | Asimec/ Việt Nam | Cuộn | 523500 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 26
16 | K57 | Canuyn nhựa có chế độ hãm miệng | Canuyn Mayor | Chất liệu bằng nhựa cứng trong, không gây dị ứng , hình rạng ống cong 30 độ, có chế độ hãm miệng. | Hitec/Trung Quốc | Cái | 4150 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 3300
17 | K58 | Canuyn mở khí quản nhựa | Canuyn mở khí quản nhựa | Có tác dụng kiểm soát đường thở chắc chắn, an toàn và giúp thực hiện thông khí cơ học hỗ trợ. Bệnh nhân suy hô hấp hoặc không đủ tiêu chuẩn hoặc thất bại với thông khí không sâm nhập nên được đăt nội khí quản và thông khí cơ học Canuyn có cớp với thể tích lớn nhưng áp lực thấp. Được tạo bởi nhựa PVC nhậy cảm nhiệt: Tạo sự đủ cứng cho lần đưa vào đầu tiên và sau đó mềm ở nhiệt độ cơ thể để phù hợp với giải phẫu của từng bệnh nhân. Hoạt động tốt nhất của thiết diện cớp là điều chỉnh động học đối với áp lực và các điểm tiếp xúc trong chu kỳ thở, giảm nguy cơ gây tổn thương khí quản. Đường dẫn mầu xanh cản quangcho phép có thể xác nhận vị trí của canuyn. | Hitec/Trung Quốc | Cái | 51500 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 650
18 | K60 | Ống đặt nội khí quản có bóng | Ống nội khí quản có bóng các số | Ống đặt nội khí quản có bóng, làm bằng chất liệu nhựa PVC, có tia cản quang dọc thân ống. Sản phẩm được tiệt trùng 100% bằng khí EO. Các cỡ 2.0 - 10.0. | Hitec/Trung Quốc | Cái | 10350 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 8400
19 | K61 | Ống đặt nội khí quản không có bóng | Ống đặt nội khí quản không có bóng | Ống đặt nội khí quản không có bóng chèn, làm bằng chất liệu nhựa PVC, có tia cản quang dọc thân ống. Sản phẩm được tiệt trùng 100% bằng khí EO. Các cỡ 2.0 - 10.0. | Hitec/Trung Quốc | Cái | 8500 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 50
20 | K62 | Ống nội khí quản có bóng các số | Ống nội khí quản có bóng các số | Đảm bảo vô khuẩn. Bằng nhựa PVC nhạy cảm, nhiệt tạo đủ độ cứng cho lần đặt đầu tiên, mềm ở nhiệt độ cơ thể. Hoạt động tốt nhất ở tiết diện cớp là điều chỉnh động học với áp lực và điểm tiếp xúc trong chu kỳ thở giảm nguy cơ gây tổn thương khí quản. | Hitec/Trung Quốc | Cái | 10350 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 7280
21 | K64 | Ống nội khí quản có bóng sử dụng 1 lần các số | Ống nội khí quản có bóng các số | Ống nội khí quản có bóng sử dụng 1 lần các số 2-5FG; 5-9FG. Thích hợp cho việc đặt đường mũi miệng - Được làm từ chất liệu có độ nhạy cảm nhiệt cao, độ cong phù hợp với đường cong phế quản - Đường bức xạ X-quang trên ống giúp định vị dễ dàng. | Hitec/Trung Quốc | Cái | 10350 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 50
22 | K65 | Ống thông cho ăn các số | Sonde cho ăn các số | Bằng nhựa y tế không gây độc hại. Một đầu nối với bơm cho ăn, một đầu dùng cho bệnh nhân. | Pinmed/ Trung Quốc | Cái | 2950 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 400
23 | K66 | Thông tiểu 2 nhánh | Sonde folley 2 nhánh các số | Thông tiểu 2 nhánh các số.Chất liệu cao su thiên nhiên có phủ Dầu silicon giảm kích ứng, thành ống dầy chống gẫy gập, lỗ ống rộng dẫn lưu tốt, Bóng 30ml đối xứng, bóng thiết kế đặc biệt chống vỡ, Xông 2 nhánh, chất liệu không có chất DEHP. | Hitec/Trung Quốc | Cái | 8950 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 10868
24 | K67 | Thông tiểu 3 nhánh | Sonde folley 3 nhánh các số | Thông tiểu 3 nhánh phủ silicone số 18 - 24Fr. Chất liệu cao su thiên nhiên có phủ Dầu silicon giảm kích ứng, thành ống dầy chống gẫy gập, lỗ ống rộng dẫn lưu tốt, Bóng 30ml đối xứng, bóng thiết kế đặc biệt chống vỡ, Xông 3 nhánh, chất liệu không có chất DEHP. - Đường kính trong phủ silicon nên hạn chế tình trạng tắc ống. | Hitec/Trung Quốc | Cái | 15500 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 2000
25 | K71 | Sond dạ dày các số | Sonde cho ăn các số | Cản quang ngầm chạy dọc thân ống trong chụp X - Ray. - Chất liệu đảm bảo dễ dàng đưa ống vào dạ dày hạn chế bị gãy gập. | Pinmed/ Trung Quốc | Cái | 3150 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 9602
26 | K73 | Bộ dây nối quả lọc máu | Hemoconcentrator Tubing | Thiết kế gồm các dây nối áp lực, trống đo áp lực kết nối với đồng hồ đo áp lực Sử dụng dây nhựa chuyên dùng cho tuần hoàn ngoài cơ thể Tiệt trùng bằng Oxygen Ethylene. | Terumo - CSS/Singapore | Bộ | 442000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 23
27 | K75 | Khóa 3 chạc không dây | Khóa 3 chạc không dây Denex | Chất liệu PVC y tế, có 3 đầu kết nối. | Denex International/Ấn Độ | Cái | 2850 | Liên danh An phúc - Medicet | 1180
28 | K78 | Catheter chạy thận nhân tạo 2 nòng | Catheter chạy thận nhân tạo | -Kim dẫn đường sắc bén -Catheter bằng chất liệu polyurethan tương hợp cao, giúp lưu catheter lâu -Đầu kim tránh nhiễm khuẩn -Có dây điện cực để đo , xác định vị trí đặt catheter - Dùng cho người lớn trong lọc máu liên tục Trọn bộ sản phẩm gồm có: - 1 catheter chất liệu polyurethane với nắp đậy. -1 kim tiêm, 1 dao mổ -1 dây dẫn đường, 1 ống tiêm. -2 băng vết thương, 2 nắp tiêm. -2 kẹp catheter -1 khớp nối để khâu cố định. | Baihe/ Trung Quốc | Bộ | 349965 | Công ty TNHH thương mại Trung Đức | 741
29 | K81 | Chỉ không tiêu tự nhiên(2/0) | Chỉ khâu phẫu thuật liền kim Nylon số 2/0 | Chỉ không tiêu tổng hợp 2/0 dài 75cm, 3/8 kim tam giác 24mm; 3/8 kim tam giác 26mm.Chất liệu Nylon. | Shandong Sinorgmed Co., Ltd- Surelon (Suremed)/ Trung Quốc | Tép | 6950 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 3250
30 | K82 | Chỉ không tiêu tự nhiên(3/0) | Chỉ khâu phẫu thuật liền kim Nylon số 3/0 | Chỉ không tiêu tổng hợp 3/0.Chất liệu Nylon. kim tam giác 20 mm. | Shandong Sinorgmed Co., Ltd- Surelon (Suremed)/ Trung Quốc | Lá | 6950 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 465
31 | K85 | Chỉ không tiêu tự nhiên(4/0); (5/0) | Chỉ khâu phẫu thuật liền kim Nylon số 4/0, 5/0 | Chỉ không tiêu tổng hợp 4/0; 5/0. Chất liệu Nylon. kim tam giác 18 mm | Shandong Sinorgmed Co., Ltd- Surelon (Suremed)/ Trung Quốc | Lá | 6950 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 130
32 | K106 | Chỉ tiêu tự nhiên liền kim số 3/0 | Chỉ khâu phẫu thuật liền kim Catgut Chromic số 3/0 | Chỉ tiêu tự nhiên liền kim số 3/0. Chất liệu tiêu tự nhiên tan chậm, dài 75cm, kim tròn vòng kim 24mm. | Shandong Sinorgmed Co., Ltd- Sure Chrom (Suremed)/ TQ | Lá | 9318 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 780
33 | K117 | Bộ vi ống thông dẫn đường | Asahi Masters Parkway HF Kit, Asahi Masters Parkway HF, Asahi Masters Parkway Soft | Bộ vi ống thông dẫn đường (bao gồm dây dẫn) 2.6F - 2.8F ,Sợi bện tăng cường khả năng hiển thị và bảo vệ toàn vẹn đầu tip. Đường kính lòng mạch lớn 0.027 inch . Chiều dài vi ống thông 112cm,132cm. Chiều dài dây dẫn 140cm,160cm. ( Chi tiết các cỡ) 112cm: phủ lớp ái nước hydrophilic 65cm, đường kính đoạn xa 2.6Fr, đường kính đoạn gần 2.8Fr, chiều dài dây dẫn 140cm. 132: lớp phủ ái nước hydrophilic dài 65cm, đường kính đoạn xa 2.6Fr, đường kính đoạn gần 2.8Fr, chiều dài dây dẫn 160cm. | Asahi Intecc/ Thái Lan | Bộ | 10000000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 80
34 | K118 | Bóng đo đường kính lỗ thông liên nhĩ | Cocoon Sizing Balloon | Dùng để đo đường kính lỗ thông liên nhĩ giúp xác định chính xác kích thước dù đóng lỗ thông liên nhĩ cần sử dụng. Có 2 cỡ bóng 24 mm và 34 mm. | Vascular Innovations /Thái Lan | Cái | 2505000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 3
35 | K122 | Dù đóng lỗ thông liên nhĩ (*) | Cocoon Septal Occluder (ASD) | Dù được làm từ dây Nitinol bọc bằng platinum Thiết bị có thể tự dãn nở, có hai đĩa kết nối bằng một đai thắt lưng ở giữa hai đĩa. Đĩa được làm đầy bằng vải polypropilen để hỗ trợ huyết khối Ngăn ngừa sự ăn mòn khung dây Nitinol về lâu dài Platinum cung cấp khả năng phóng xạ cho phép đặt dù vào lỗ thông một cách dễ dàng Có đủ kích cỡ từ 8mm đến 40mm. | Vascular Innovations /Thái Lan | Bộ | 36000000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 3
36 | K132 | Lưới điều trị thoát vị | Lưới điều trị thoát vị 6 x 11 cm | Chất liệu: Sợi Polypropylene 100% không tiêu, kích cỡ: 5cm x10cm; độ dày 0.3mm-0.6mm, kích thước lỗ: 1.2mm-2.5mm, chịu được áp lực và kháng lực cao, không dính, trong suốt, mềm mại. | Betatech/ Thổ Nhĩ Kỳ | Miếng | 275200 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 100
37 | K133 | Dung dịch tẩy khuẩn màng lọc | Dung dịch tẩy khuẩn màng lọc Peroxy Plus RP Code: 6127 | Dung dich axit Peracitic 4%, Hydrogen Peroxide 28%, Acetic acid 8%, PH 0.9 dùng để tẩy khuẩn màng lọc. | GBL/ Thổ Nhĩ Kỳ | Lít | 267750 | Viện trang thiết bị và công trình y tế | 1500
38 | K134 | Rọ lấy sỏi niệu quản | Dụng cụ lấy sỏi tiết niệu Lumina 4 dây, 3FR, 90cm | Rọ được làm từ chất liệu Nitinol thiết kế 4 dây. Đường kính vỏ ngoài 1.9Fr, 2.2Fr 3- 5Fr, Chiều dài làm việc 90cm và 110cm. Chất liệu vỏ làm bằng polypropylene. Tay cầm bằng nhựa ABS. | DLR Medikal/ Thổ Nhĩ Kỳ | Cái | 2015000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 30
39 | K224 | Clip Polymer kẹp mạch máu, nội soi các cỡ. | Clip Polymer kẹp mạch máu, nội soi các cỡ. | Clip bằng vật liệu polymer, có ngàm ở đầu để giữ clip vào kìm, có các răng cưa nhỏ trên thân clip để chống trượt, có cơ chế locking giúp kẹp chặt và tạo cảm giác phản hồi cho phẫu thuật viên khi kẹp, giúp phẫu thuật viên xác định chắc chắn rằng clip đã được kẹp chặt. | H&Surgical/ Hàn Quốc | Cái | 59850 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 244
40 | K239 | Balon oxy loại nhỏ | Balloon oxy các cỡ 0.5, 1, 2, 3 lít | Chất liệu bằng cao su tự nhiên, có dung tích chứa 10 lít khí oxy, được thiết kế có 1 vòi dài 10cm phi 6 để đưa khí oxy ra và vào | Plasti-med/ Thổ Nhĩ Kỳ | Cái | 88200 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 36
41 | K246 | Filter lọc khuẩn và làm ẩm cho người lớn | Filter lọc khuẩn và làm ẩm cho người lớn | Có cổng luer xoay và nắp lọc tĩnh điện Sự kháng (tại 30LPM): 60PA Không gian chết: 32ml Thể tích: 250-1500ml Hiệu quả lọc vi khuẩn (BFE): 99,9% Hiệu quả lọc virus (VFE): 99,9% Trọng lượng: 27.9g Tiệt trùng bằng khí EO. | Hitec/Trung Quốc | Cái | 19500 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 5291
42 | K250 | Giấy điện tim 12 cần | Giấy in y tế cho máy điện tim 12 cần kích thước 2100mm*140m*200 sheets | Kích thước 2100mm*140m*200 sheets, chất liệu bằng giấy in nhiệt và có 1 mặt được in dòng kẻ sẵn đếm nhịp điện tim | Telepaper/Malaysia | Cuộn | 92500 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 315
43 | K252 | Giấy điện tim 3 cần | Giấy điện tim 3 cần | Kích thước 63mm*100m*300sheets chất liệu bằng giấy in nhiệt và có 1 mặt được in dòng kẻ sẵn đếm nhịp điện tim | Telepaper- Fukuda/ Malaysia | Tập | 25000 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 224
44 | K257 | Giấy in nhiệt máy sinh hoá | Giấy in nhiệt máy sinh hoá | Kích thước 50mm*30m*12mm, chất liệu bằng giấy trắng in nhiệt | Tele-paper/ Malaysia | cuộn | 11950 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 130
45 | K263 | Lam kính xét nghiệm | Lam kính xét nghiệm | Chất liệu thủy tinh trung tính. Trong suốt. Kích thước 25,4*76,2mm (1''*3'') | Hangzhou/ Trung Quốc | Cái | 203 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 31200
46 | K264 | Mask thở oxy kèm dây | Mặt nạ oxy kèm dây dẫn | Mặt nạ oxy gồm dây nối và mặt nạ dùng cho người lớn, trẻ em và trẻ sơ sinh. | Pinmed/ Trung Quốc | Cái | 9500 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 250
47 | K265 | Mũi khoan đường kính các loại | Mũi khoan xương các cỡ | Đường kính từ 2.5 đến 4.5mm, dài từ 90mm đến 300mm. | Xinrongbest Trung Quốc | Cái | 118500 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 104
48 | K269 | Nhiệt kế bệnh nhân | Nhiệt kế thủy ngân Sika | Chất liệu làm bằng thủy tinh hình rẹt, bên trong có cột thủy tinh chứa 1 lượng thủy ngân , dải nhiệt độ từ 35-41°C. | NINGBO HI- LIFE MEDICAL TECHNOLOGY CO.,LTD (Trung Quốc) | Cái | 8990 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 2044
49 | K270 | Trocar màng phổi | Trocar dẫn lưu màng phổi có nòng sắt các số | Trocar màng phổi các số 16-36.Ống thông phổi mềm an toàn và chống gãy gập, có nòng sắt đi kèm với tay cầm dễ chọc, đầu tip tròn giảm tổn thương khi chọc nhưng dễ chọc | Global Medikit/ Ấn Độ | Cái | 87980 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 4
50 | K271 | Dẫn lưu dịch não tủy ngoài | Dẫn lưu dịch não tủy ngoài Wellong | Dây dẫn dịch từ não thất ra van bằng sillicon tẩm chất cản quang đường kính trong và ngoài là 1.5 và 2.8 mm. Kèm troca luồn dây dẫn dich dưới da đầu. Bảng theo rõi và điều chỉnh áp lực nội sọ kích thước 110x630 mm, có các hệ thống van lọc khí 1 chiều, van, (bộ kèm Catheter dẫn lưu não thất). | Wellong/ Đài Loan | Bộ | 3675000 | Công ty CP trang TBYT Cổng Vàng | 3
51 | K273 | Đầu côn vàng | Đầu côn vàng 200 ul | Chất liệu Polypropylene. | Nantong Renon, TQ | Cái | 38 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 111800
52 | K274 | Đầu côn xanh | Đầu côn xanh 1000 ul | Chất liệu Polypropylene. | Nantong Renon, TQ | Cái | 77 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 6500
53 | KB135.1 | Nẹp khóa xương đòn chữ S trái, phải. 01 Cái/Bộ | Nẹp khóa xương đòn chữ S trái, phải. Titan các lỗ | Rộng 10.4mm; dày 3.2mm; chiều dài của nẹp từ 88.25mm - 134mm; chỉ định dùng cho các trường hợp gãy xương, không liền xương ở vị trí xương đòn - Số lỗ trên thân nẹp: từ 6 đến 10 lỗ trái/ phải - chất liệu Titan, Ti6Al4V - dùng kết hợp với: + vít khóa Ø 3.5 mm + vít cứng Ø 3.5 mm + Vít khóa xốp Ø 3.5 mm + Vít xốp Ø 4.0 mm. | Normmed/ Thổ Nhĩ Kỳ | Cái | 6000000 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 300
54 | KB135.2 | Vít khóa titan 08 Cái/Bộ | Vít khoá titan đường kính 3.5 các cỡ | kiểu vít tự taro chất liệu titan - đường kính ren 3.5mm; ren toàn phần - chiều dài từ 10-70mm; - chất liệu Titan, Ti6Al4V | Normmed/ Thổ Nhĩ Kỳ | Cái | 460000 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 2400
55 | KB136.1 | Nẹp khoá tái tạo các cỡ. Titan 01 Cái/Bộ | Nẹp khoá mắt xích các cỡ. Titan | "- rộng 10mm; dày 3mm; chiều dài của nẹp từ 52mm - 244mm; chỉ định dùng cho phẫu thuật dính khớp, xương chậu, xương hông, ổ cối. - Số lỗ trên thân nẹp: từ 4 đến 20 lỗ - chất liệu Titan, Ti6Al4V - dùng kết hợp với: + vít khóa Ø 3.5 mm + vít cứng Ø 3.5 mm + Vít khóa xốp Ø 3.5 mm + Vít xốp Ø 4.0 mm | Normmed/ Thổ Nhĩ Kỳ | Cái | 5000000 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 300
56 | KB136.2 | Vít khóa titan đường kính 3.5 mm các cỡ 08 Cái/Bộ | Vít khoá titan đường kính 3.5 các cỡ | "- kiểu vít tự taro - đường kính ren 3.5mm; ren toàn phần - chiều dài từ 10-70mm; - chất liệu Titan, Ti6Al4V. | Normmed/ Thổ Nhĩ Kỳ | Cái | 460000 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 2400
57 | KB137.1 | Nẹp khóa lòng máng 4-14 lỗ.Titan 01 Cái/Bô | Nẹp khóa lòng máng.Titan các lỗ | "- rộng 9,70mm; dày 1.0mm; chiều dài của nẹp từ 58mm - 188mm; chỉ định dùng cho các trường hợp gãy xương đòn, xương cánh tay, xương quay…. - Số lỗ trên thân nẹp: từ 4 đến 14 lỗ - chất liệu Titan, Ti6Al4V - dùng kết hợp với: + vít khóa Ø 3.5 mm + Vít cứng Ø 3.5 mm + Vít khóa xốp Ø 3.5mm + Vít xốp Ø 4.0mm. | Normmed/ Thổ Nhĩ Kỳ | Cái | 4000000 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 150
58 | KB137.2 | Vít khóa titan đường kính 3.5 mm x 10 đến 70mm 08 Cái/Bộ | Vít khoá titan đường kính 3.5 các cỡ | "- kiểu vít tự taro - đường kính ren 3.5mm; ren toàn phần - chiều dài từ 10-70mm; - chất liệu Titan, Ti6Al4V. | Normmed/ Thổ Nhĩ Kỳ | Cái | 460000 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 1200
59 | KB138.1 | Nẹp khóa nén ép bản hẹp .Titan 01 Cái/Bộ | Nẹp khóa nén ép bản hẹp .Titan các lỗ | "- rộng 14mm; dày 4.9mm; chiều dài của nẹp từ 76mm - 364mm; chỉ định dùng cho các trường hợp cố định xương gãy ở nhiều vị trí khác nhau: xương cánh tay, xương đùi, xương chày. - Số lỗ trên thân nẹp: từ 4 đến 20 lỗ - chất liệu Titan, Ti6Al4V - dùng kết hợp với: + vít khóa Ø 3.5 mm + vít cứng Ø 3.5 mm + Vít khóa xốp Ø 3.5 mm + Vít xốp Ø 4.0 mm | Normmed/ Thổ Nhĩ Kỳ | Cái | 7400000 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 200
60 | KB138.2 | Vít khóa titan 10 Cái/Bộ | Vít khóa titan đường kính 5.0 các cỡ | "- kiểu vít tự taro - đường kính ren 5.0mm; ren toàn phần - chiều dài từ 14-110mm; - chất liệu Titan, Ti6Al4V | Normmed/ Thổ Nhĩ Kỳ | Cái | 500000 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 2000
61 | KB139.1 | Nẹp khóa chữ T . Titan 01 Cái/Bộ | Nẹp khóa chữ T. Titan các lỗ | "- rộng 16mm; dày 3mm; chiều dài của nẹp từ 88mm - 184mm; chỉ định dùng cho các trường hợp gãy xương ở vị trí đầu trên xương chày, đầu trên xương trụ, gãy xương trong khớp. - Số lỗ trên thân nẹp: từ 4 đến 10 lỗ - chất liệu Titan, Ti6Al4V - dùng kết hợp với: + vít khóa Ø 5.0 mm + vít cứng Ø 4.5 mm + Vít khóa xốp Ø 5.0 mm | Normmed/ Thổ Nhĩ Kỳ | Cái | 5000000 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 150
62 | KB139.2 | Vít khóa titan 08 Cái/Bộ | Vít khóa titan đường kính 5.0 các cỡ | "- kiểu vít tự taro - đường kính ren 5.0mm; ren toàn phần - chiều dài từ 14-110mm; - chất liệu Titan, Ti6Al4V. | Normmed/ Thổ Nhĩ Kỳ | Cái | 500000 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 1200
63 | KB140.1 | Nẹp khoá bản rộng 4-20 lỗ. Titan 01 Cái/Bộ | Nẹp khoá bản rộng. Titan các lỗ | "- rộng 17.6mm; dày 5.6mm; chiều dài của nẹp từ 74mm - 362mm; chỉ định dùng cho các trường hợp gãy xương nhiều vị trí gãy khác nhau: xương cánh tay, xương đùi, xương chày. - Số lỗ trên thân nẹp: từ 4 đến 20 lỗ - chất liệu Titan, Ti6Al4V - dùng kết hợp với: + vít khóa Ø 5.0 mm + vít cứng Ø 4.5 mm + Vít khóa xốp Ø 5.0 mm | Normmed/ Thổ Nhĩ Kỳ | Cái | 5000000 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 200
64 | KB140.2 | Vít khóa titan đường kính 5.0 mm x 14 đến 110mm 10 Cái/Bộ | Vít khóa titan đường kính 5.0 các cỡ | "- kiểu vít tự taro - đường kính ren 5.0mm; ren toàn phần - chiều dài từ 14-110mm; - chất liệu Titan, Ti6Al4V | Normmed/ Thổ Nhĩ Kỳ | Cái | 500000 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 2000
65 | KB141.1 | Nẹp khóa đầu dưới xương đùi trái, phải.Titan 01 Cái/Bộ | Nẹp khóa đầu dưới xương đùi trái, phải.Titan các lỗ | "- rộng 17.3mm; dày 5.4mm; chiều dài của nẹp từ 120mm - 318mm; chỉ định dùng cho các trường hợp gãy xương liên mấu chuyển xương đùi, không liền xương và loãng xương ở vị trí đầu trên xương đùi - Số lỗ trên thân nẹp: từ 4 đến 15 lỗ trái/ phải - chất liệu Titan, Ti6Al4V - dùng kết hợp với: + vít khóa Ø 5.0 mm + vít cứng Ø 4.5 mm + Vít khóa xốp Ø 5.0 mm | Normmed/ Thổ Nhĩ Kỳ | Cái | 5500000 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 100
66 | KB141.2 | Vít khóa titan 08 Cái/Bộ | Vít khóa titan đường kính 5.0 các cỡ | "- kiểu vít tự taro - đường kính ren 5.0mm; ren toàn phần - chiều dài từ 14-110mm; - chất liệu Titan, Ti6Al4V | Normmed/ Thổ Nhĩ Kỳ | Cái | 500000 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 800
67 | KB142.1 | Nẹp khoá đầu trên xương đùi các loại. Titan 01 Cái/Bộ | Nẹp khoá đầu trên xương đùi các loại | "- rộng 17.3mm; dày 5.4mm; chiều dài của nẹp từ 120mm - 318mm; chỉ định dùng cho các trường hợp gãy xương liên mấu chuyển xương đùi, không liền xương và loãng xương ở vị trí đầu trên xương đùi - Số lỗ trên thân nẹp: từ 4 đến 15 lỗ trái/ phải - chất liệu Titan, Ti6Al4V - dùng kết hợp với: + vít khóa Ø 5.0 mm + vít cứng Ø 4.5 mm + Vít khóa xốp Ø 5.0 mm | Normmed/ Thổ Nhĩ Kỳ | Cái | 7800000 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 100
68 | KB142.2 | Vít khóa titan đường kính 5.0 mm các cỡ 08 Cái/Bộ | Vít khóa titan đường kính 5.0 các cỡ | "- kiểu vít tự taro - đường kính ren 5.0mm; ren toàn phần - chiều dài từ 14-110mm; - chất liệu Titan, Ti6Al4V | Normmed/ Thổ Nhĩ Kỳ | Cái | 500000 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 800
69 | KB143.1 | Nẹp khóa đầu dưới xương chày 6-16 lỗ trái, phải. Titan 01 Cái/Bộ | Nẹp khóa đầu dưới xương đùi trái, phải.Titan các lỗ | "- rộng 11.5mm; dày 3.7mm; chiều dài của nẹp từ 140.5mm - 270.5mm; chỉ định dùng cho các trường hợp cố định xương gãy ở vị trí trong và ngoài khớp và vỡ xương ở đầu dưới xương chày. - Số lỗ trên thân nẹp: từ 6 đến 16 lỗ trái/ phải - chất liệu Titan, Ti6Al4V - dùng kết hợp với: + vít khóa Ø 3.5 mm + vít cứng Ø 3.5 mm + Vít khóa xốp Ø 3.5 mm + Vít xốp Ø 4.0 mm | Normmed/ Thổ Nhĩ Kỳ | Cái | 7000000 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 100
70 | KB143.2 | Vít khóa titan đường kính 5.0 mm x 14 đến 110mm 08 Cái/Bộ | Vít khóa titan đường kính 5.0 các cỡ | "- kiểu vít tự taro - đường kính ren 5.0mm; ren toàn phần - chiều dài từ 14-110mm; - chất liệu Titan, Ti6Al4V | Normmed/ Thổ Nhĩ Kỳ | Cái | 500000 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 800
71 | KB144.1 | Nẹp khóa đầu trên xương chày trái, phải. Titan 01 Cái/Bộ | Nẹp khóa đầu trên xương chày trái, phải. Titan các lỗ | "- rộng 16mm; dày 3mm; chiều dài của nẹp từ 104mm - 266mm; chỉ định dùng cho các trường hợp gãy xương ở vị trí đầu trên đầu dưới xương chày - Số lỗ trên thân nẹp: từ 4 đến 13 lỗ trái/ phải - chất liệu Titan, Ti6Al4V - dùng kết hợp với: + vít khóa Ø 5.0 mm + vít cứng Ø 4.5 mm + Vít khóa xốp Ø 5.0 mm | Normmed/ Thổ Nhĩ Kỳ | Cái | 6500000 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 100
72 | KB144.2 | Vít khóa titan 08 Cái/Bộ | Vít khóa titan đường kính 5.0 các cỡ | "- kiểu vít tự taro - đường kính ren 5.0mm; ren toàn phần - chiều dài từ 14-110mm; - chất liệu Titan, Ti6Al4V. | Normmed/ Thổ Nhĩ Kỳ | Cái | 500000 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 800
73 | KB151.2 | Vít khóa titanium 2.4, 2.7, 3.5 các cỡ 08 Cái/Bộ | Vít khóa 2.4, 2.7, 3.5 các cỡ | Vít khóa đường kính 2.4mm và 2.7mm: Đường kính mũ vít 4mm, đường kính lỗ bắt tuốc nơ vít trên đầu mũ vít là 1.5mm, đường kính thân vít lần lượt là 2.4mm và 2.7mm, dài từ 6mm đến 40mm. Đối với vít khóa đường kính 3.5mm: Đường kính mũ vít là 6mm, đường kính lỗ bắt tuốc nơ vít trên đầu mũ vít là 2.5mm, đường kính thân vít 3.5mm, dài từ 10 đến 60mm. Cổ mũ vít có ren.Chất liệu titanium. Tương thích đồng bộ với nẹp khóa titanium | Xinrongbest Trung Quốc | Cái | 335200 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 880
74 | KB153.1 | Nẹp khóa bản hẹp titanium các cỡ 01 Cái/Bộ | Nẹp khóa bản hẹp titanium các cỡ 01 Cái/Bộ | Nẹp sử dụng vít khóa đường kính 4.5mm và 5.0mm. Nẹp dày 4.5mm, rộng 14.5mm, có từ 4 đến 24 lỗ, dài từ 83mm đến 443mm. Lỗ bắt vít hình oval đối xứng nhau qua điểm giữa thân nẹp. Mặt dưới thân nẹp được tạo hình những khoảng lõm đối xứng nhau. chất liệu titanium. | Mikromed/Ba Lan | Cái | 7000000 | Công ty TNHH TBYT Danh | 100
75 | KB153.2 | Vít khóa titanium 2.4, 2.7, 3.5 các cỡ 08 Cái/Bộ | Vít khóa titanium 2.4, 2.7, 3.5 các cỡ 08 Cái/Bộ | Vít khóa đường kính 2.4mm và 2.7mm: Đường kính mũ vít 4mm, đường kính lỗ bắt tuốc nơ vít trên đầu mũ vít là 1.5mm, đường kính thân vít lần lượt là 2.4mm và 2.7mm, dài từ 6mm đến 40mm. Đối với vít khóa đường kính 3.5mm: Đường kính mũ vít là 6mm, đường kính lỗ bắt tuốc nơ vít trên đầu mũ vít là 2.5mm, đường kính thân vít 3.5mm, dài từ 10 đến 60mm. Cổ mũ vít có ren. chất liệu titanium. Tương thích đồng bộ với nẹp khóa titanium. | Mikromed/Ba Lan | Cái | 400000 | Công ty TNHH TBYT Danh | 800
76 | KB155.1 | Nẹp khóa titanium đầu trên xương chày trái, phải các cỡ 01 Cái/Bộ | Nẹp khóa titanium đầu trên xương chày trái, phải các cỡ | Nẹp khóa đầu trên xương chày titanium dày 5mm, rộng 16mm, đầu trên nẹp có 5 lỗ bắt vít, thân nẹp có từ 4 đến 14 lỗ, dài từ 120 đến 320mm, sử dụng vít khóa đường kính 4.5mm và 5.0mm. | Zimed-Thổ Nhĩ Kỳ | Cái | 4770000 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 40
77 | KB155.2 | vít khóa titanium 4,5; 5.0 các cỡ 07 Cái/Bộ | vít khóa titanium 4,5; 5.0 các cỡ | Đường kính mũ vít đều là 8mm, đường kính lỗ bắt tuốc nơ vít trên đầu mũ vít là 3.5mm, đường kính thân vít lần lượt 4.5mm và 5.0mm. Chiều dài từ 20mm đến 90mm. Cổ mũ vít có ren chất liệu titanium. Tương thích đồng bộ với nẹp khóa titanium. | Zimed-Thổ Nhĩ Kỳ | Cái | 450000 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 280
78 | KB155.3 | vít khóa 6.5 các cỡ 03 Cái/Bộ | vít khóa 6.5 các cỡ | Đường kính mũ vít là 8mm, đường kính lỗ bắt tuốc nơ vít trên đầu mũ vít là 4mm, đường kính thân vít là 6.5mm, chiều dài từ 20 đến 100mm. Cổ mũ vít có ren. Chất liệu thép không gỉ. Tương thích đồng bộ với nẹp khóa. | Zimed-Thổ Nhĩ Kỳ | Cái | 540000 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 120
79 | KB156.1 | Nẹp khóa titanium đầu dưới xương đùi trái, phải các cỡ 01 Cái/Bộ | Nẹp khóa đầu dưới xương đùi | Nẹp khóa đầu dưới xương đùi có 7 lỗ ở đầu nẹp bắt vít đường kính 5.0mm, dọc thân nẹp có từ 4 đến 14 lỗ. Sử dụng vít khóa đường kính 4.5mm và 5.0mm, chất liệu titanium. | Youbetter/Trung Quốc | Cái | 4625000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 30
80 | KB156.2 | vít khóa titanium 4,5; 5.0 các cỡ 08 Cái/Bộ | Vít khóa - Titanium alloy Ф 5.0 | Đường kính mũ vít đều là 8mm, đường kính lỗ bắt tuốc nơ vít trên đầu mũ vít là 3.5mm, đường kính thân vít lần lượt 4.5mm và 5.0mm. Chiều dài từ 20mm đến 90mm. Cổ mũ vít có ren. Chất liệu titanium. Tương thích đồng bộ với nẹp khóa titanium. | Youbetter/Trung Quốc | Cái | 421500 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 240
81 | KB156.3 | vít khóa 6.5 các cỡ 03 Cái/Bộ | Vít khóa - Titanium alloy Ф 5.0 | Đường kính mũ vít là 8mm, đường kính lỗ bắt tuốc nơ vít trên đầu mũ vít là 4mm, đường kính thân vít là 6.5mm, chiều dài từ 20 đến 100mm. Cổ mũ vít có ren. Chất liệu thép không gỉ. Tương thích đồng bộ với nẹp khóa. | Youbetter/Trung Quốc | Cái | 421500 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 90
82 | KB157.1 | Nẹp khóa xương đòn titanium các cỡ 01 Cái/Bộ | Nẹp khóa xương đòn các loại | Hình mắt xích cong chữ S, có từ 6 đến 8 lỗ, dài từ 81 đến 109mm. Và loại nẹp khóa xương đòn có móc, chiều sâu móc từ 10mm, 12mm, 15mm và 18mm, nẹp dày 3mm, có từ 3 đến 8 lỗ. Sử dụng vít khóa đường kính 3.5mm. Chất liệu titanium. | Xinrongbest Trung Quốc | Cái | 3852000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 80
83 | KB157.2 | Vít khóa titanium 2.4, 2.7, 3.5 các cỡ 07/Bộ | Vít khóa 2.4, 2.7,3.5 các cỡ | Vít khóa đường kính 2.4mm và 2.7mm: Đường kính mũ vít 4mm, đường kính lỗ bắt tuốc nơ vít trên đầu mũ vít là 1.5mm, đường kính thân vít lần lượt là 2.4mm và 2.7mm, dài từ 6mm đến 40mm. Đối với vít khóa đường kính 3.5mm: Đường kính mũ vít là 6mm, đường kính lỗ bắt tuốc nơ vít trên đầu mũ vít là 2.5mm, đường kính thân vít 3.5mm, dài từ 10 đến 60mm. Cổ mũ vít có ren.Chất liệu titanium. Tương thích đồng bộ với nẹp khóa titanium. | Xinrongbest Trung Quốc | Cái | 335200 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 560
84 | KB158.1 | Nẹp khóa titanium chữ L trái, phải các cỡ 01 Cái/Bộ | Nẹp khóa chữ L các loại | Nẹp dày 2.5mm, rộng 16mm. Thân nẹp có từ 4 đến 14 lỗ, chiều dài 90 đến 250mm, sử dụng vít khoá titanium đường kính 4.5mm hoặc 5.0mm. Chất liệu titanium. | Xinrongbest Trung Quốc | Cái | 3382000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 30
85 | KB158.2 | vít khóa titanium 4,5; 5.0 các cỡ 10 Cái/Bộ | vít khóa 4,5; 5.0 các cỡ | Đường kính mũ vít đều là 8mm, đường kính lỗ bắt tuốc nơ vít trên đầu mũ vít là 3.5mm, đường kính thân vít lần lượt 4.5mm và 5.0mm. Chiều dài từ 20mm đến 90mm. Cổ mũ vít có ren.Chất liệu titanium. Tương thích đồng bộ với nẹp khóa titanium. | Xinrongbest Trung Quốc | Cái | 385200 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 300
86 | KB160.1 | Nẹp khóa titanium bản nhỏ các cỡ 01 Cái/Bộ | Nẹp khóa bản nhỏ các loại | Nẹp dày 4mm, rộng 12mm, có từ 6 đến 16 lỗ, dài từ 87 đến 219mm, sử dụng vít khóa đường kính 3.5mm. Lỗ bắt vít hình oval đối xứng nhau qua điểm giữa thân nẹp. Mặt dưới thân nẹp được tạo hình những khoảng lõm đối xứng nhau. Chất liệu titanium, | Xinrongbest Trung Quốc | Cái | 2953200 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 30
87 | KB160.2 | Vít khóa titanium 2.4, 2.7, 3.5 các cỡ 08 Cái/Bộ | Vít khóa 2.4, 2.7, 3.5 các cỡ | Vít khóa đường kính 2.4mm và 2.7mm: Đường kính mũ vít 4mm, đường kính lỗ bắt tuốc nơ vít trên đầu mũ vít là 1.5mm, đường kính thân vít lần lượt là 2.4mm và 2.7mm, dài từ 6mm đến 40mm. Đối với vít khóa đường kính 3.5mm: Đường kính mũ vít là 6mm, đường kính lỗ bắt tuốc nơ vít trên đầu mũ vít là 2.5mm, đường kính thân vít 3.5mm, dài từ 10 đến 60mm. Cổ mũ vít có ren.Chất liệu titanium. Tương thích đồng bộ với nẹp titanium, | Xinrongbest Trung Quốc | Cái | 335200 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 240
88 | KB168.1 | Nẹp mặt thẳng | Nẹp mini các loại | Độ dài: 13-28mm dày 1.0mm dùng vít HA 2.0, chất liệu titanium, 2-5 lỗ. | Xinrongbest Trung Quốc | Cái | 436500 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 18
89 | KB223.1 | Nẹp mặt thẳng | Nẹp mini các loại | Độ dài: 23 - 35mm, dày 1.0mm, dùng vít HA2.0 titan, 4- 6 lỗ. | Xinrongbest Trung Quốc | Cái | 436500 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 8
|  | #N/A | [6 empty] | 22493341534.5217

## Địa chỉ liên hệ nhà thầu
TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG MẶT HÀNG VTYT DỰ KIẾN TRÚNG THẦU (LẦN 1)
STT | Tên nhà thầu |  | Địa chỉ | Email | Điện thoại liên hệ
1 | Công ty TNHH dược phẩm và thiết bị y tế | Anh Đức | Số 113-115 Phố Mậu Lương, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, TP Hà Nội. | anhducpharma@gmail.com | ĐT: 0977604459
2 | Công ty TNHH | Aeonmed Việt Nam | Khu E KCN Lễ Môn - TP Thanh Hóa | hoaaeonmed@gmail.com | ĐT: 0975882759
3 | Công ty CP công nghệ y tế | BMS | Lô NV B56-Khu trung Hòa Nhân Chính, P.Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, TP Hà Nội. | viet.bms@bmsvn.com.vn | ĐT: 0981613922
4 | Công ty CP trang TBYT | Cổng Vàng | Tầng 6, 374 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, TP Hồ Chí Minh | hanguyen@goldengatevn.com | ĐT:0983610744
5 | Công ty TNHH TBYT | Danh | Số 180, Đường La Thành, Quận Đống Đa, Hà Nội. | oanhdth@danhmedical.com.vn | ĐT: 0918428286
6 | Công ty CP CNKT và TBYT | Hải Âu | Văn phòng đại diện: Số 295 đường Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội. | nnthuy1011@gmail.com | ĐT:0982228324
7 | Công ty TNHH TBYT | Hoàng Anh | Số 6 ngõ 6/12 Đội Nhân, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội. | congtyhoanganh@gmail.com | ĐT:0975869331
8 | Công ty CPDP | Phú Thái | P1720,CT1 Khu đô thị Mỹ đình, Từ Liêm, Hà Nội. | nguyen1985@phuthaipharma.com.vn | ĐT:0973538008
9 | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ | Phúc xuân | Số 10, ngõ 97, Đường Văn Cao, P.Liễu Giai, Q.Ba Đình, TP Hà Nội. | phucxuancompany@phucxuan.com | ĐT: 0916868456
10 | Công ty CP TB VTYT | Thanh Hóa | 109 Nguyễn Trãi, P. Ba Đình, TP Thanh Hóa. | luuthientuan@gmail.com | ĐT:0904145772
11 | Công ty TNHH TBYT | Thiên Y | Số 24, ngõ 68,Phố Quan Nhân, Phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. | giang.dohuong@thimed.com | ĐT: 0902291838
12 | Công ty TNHH thương mại | Trung Đức | Số 01, B5 Đầm trai, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. | sales2@thnvietnam.vn | ĐT: 0978559528
13 | Công ty CP đầu tư | Tuấn Ngọc Minh | Văn phòng giao dịch 196D/196 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội. | viettruongvan@gmail.com | ĐT:0363116789
14 | Viện trang thiết bị và công trình | Y tế | Số 40 Phương Mai, Phường Mai, Quận Đống Đa, Hà Nội. | qlkhdt.nimec@gmail.com | ĐT:0917548868
15 | Liên danh An phúc - Medicet |  | Lô 526, MB 530, P.Đông vệ, TP. Thanh Hóa. | doantienhung78@gmail.com | ĐT: 0912414106.
16 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed |  | 296 Hải Thượng Lãn Ông, P.Quảng Thắng, TP Thanh Hóa. | ansinhyte@gmail.com | ĐT:0944549668
17 | Liên danh Hà Nội - Thanh Dược |  | Số 30 đường Nguyễn Thị Thập, P.Đông Thọ, TP Thanh Hóa. | thanhduocvh@gmail.com | ĐT:0901133858; 0913011292
18 | LD Cty CPTM DP Việt Nam và Cty TNHH DP Quốc tế |  | Số 48 Hai Bà Trưng, Tp Buôn mê thuột, Tỉnh Đăk lăk | xuanson62@gmail.com | ĐT: 0904853088
19 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 |  | Lô C44, MBQH 1858, Đường Đỗ Đại, P.Quảng Thắng, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa. | VinamedTH@gmail.com | ĐT:0904146236.